SERIJA „SIGURNOSNI STANDARDI“, BR. SSG-46, IAEA

ZAŠTITA OD ZRAČENJA I SIGURNOST 
U MEDICINSKOJ PRIMJENI 
JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

SPECIFIČAN VODIČ ZA SIGURNOST

ZAJEDNIČKO POKROVITELJSTVO

MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU,

MEĐUNARODNOG UREDA RADA,

PANAMERIČKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

I SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

MEĐUNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKU ENERGIJU

BEČ, 2018.

PREDGOVOR

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je 2006. godine objavila „Fundamental Safety Principles“ („Temeljni principi sigurnosti“, serija „Sigurnosni standardi“, br. SF-1), u kojoj se izlažu temeljni cilj sigurnosti i principi zaštite i sigurnosti. Zahtjevi koji su kreirani da se to ostvari su utvrđeni u dokumentu „Zaštita od zračenja i sigurnost izvora zračenja: Međunarodni osnovni sigurnosni standardi“, br. GSR Dio 3, 2014 (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, No. GSR Part 3, 2014).

Ovaj Vodič za sigurnost daje preporuke i smjernice za ispunjavanje zahtjeva dokumenta GSR Dio 3 u pogledu medicinske primjene jonizirajućeg zračenja, obuhvatajući sve tri kategorije ekspozicije: medicinsku ekspoziciju, prije svega pacijenata koji se podvrgavaju radiološkim procedurama ali i ekspoziciju njegovatelja i pomagača te dobrovoljaca koji podliježu ekspoziciji kao dijelu programa medicinskog istraživanja, profesionalnu ekspoziciju zdravstvenih radnika koji izvode radiološke procedure i ekspoziciju pojedinaca iz stanovništva. Preporuke i smjernice se daju na temu primjene sistematskog pristupa u cilju osiguranja da postoji ravnoteža između korištenja prednosti od medicinske primjene jonizirajućeg zračenja i smanjivanja na minimum rizika efekata zračenja za pacijente, zaposleno osoblje i pojedince iz stanovništva.

Ovim Vodičem za sigurnost se van snage stavljaju dokumenti „Radiološka zaštita kod medicinske ekspozicije jonizirajućem zračenju“ (Radiological Protection for Medical Exposure to Ionizing Radiation, No. RS-G-1.5, 2002) i tri publikacije iz serije „Izvještaji o sigurnosti“, konkretno „Primjena standarda radijacijske sigurnosti u radioterapiji“ (Applying Radiation Safety Standards in Radiotherapy, No. 38, 2006), „Primjena standarda radijacijske sigurnosti u dijagnostičkoj radiologiji i interventnim procedurama sa X-zracima“ (Applying Radiation Safety Standards in Diagnostic Radiology and Interventional Procedures Using X Rays, No. 39, 2006) i „Primjena standarda radijacijske sigurnosti u nuklearnoj medicini“ (Applying Radiation Safety Standards in Nuclear Medicine, No. 40, 2005).

Zajednički pokrovitelji ovog Vodiča za sigurnost su IAEA, Međunarodni ured rada, Panamerička zdravstvena organizacija i Svjetska zdravstvena organizacija. IAEA sa zahvalnošću priznaje doprinos eksperata iz Evropskog društva za radioterapiju i onkologiju, Međunarodne organizacije za medicinsku fiziku, Međunarodnog društva radiografa i radioloških tehnologa, Međunarodnog društva za radiologiju i Svjetske federacije za nuklearnu medicinu i biologiju u izradi i razmatranju ovog teksta.

SADRŽAJ

SKRAĆENICE	1

1.	UVOD	2

KONTEKST	2

CILJ	3

DJELOKRUG	3

STRUKTURA	4

2.	OPŠTE PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA I SIGURNOST U MEDICINSKOJ PRIMJENI ZRAČENJA	6

OPŠTE	6

VRSTE SITUACIJA EKSPOZICIJE I KATEGORIJA EKSPOZICIJE	6

PRIMJENA ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	8

GRADIRANI PRISTUP	11

ULOGE I ODGOVORNOSTI	13

EDUKACIJA, OBUKA, KVALIFIKOVANOST I KOMPETENTNOST	35

SISTEM UPRAVLJANJA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA I SIGURNOST	40

SIGURNOSNA PROCJENA	43

3.	SPECIFIČNE PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA I SIGURNOST U DIJAGNOSTIČKOJ RADIOLOGIJI I SLIKOM VOĐENIM INTERVENTNIM PROCEDURAMA	45

OPŠTE	45

SIGURNOST MEDICINSKIH RADIOLOŠKIH OBJEKATA I MEDICINSKE RADIOLOŠKE OPREME	46

ZAŠTITA PROFESIONALNO IZLOŽENIH OSOBA OD ZRAČENJA	58

ZAŠTITA OD ZRAČENJA POJEDINACA  KOJI SE PODVRGAVAJU MEDICINSKOJ EKSPOZICIJI	74

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZRAČENJA	100

PREVENCIJA I UBLAŽAVANJE AKCIDENATA	102

4.	SPECIFIČNE PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA  I SIGURNOST U NUKLEARNOJ MEDICINI	104

OPŠTE	104

SIGURNOST MEDICINSKIH RADIOLOŠKIH OBJEKATA  I MEDICINSKE RADIOLOŠKE OPREME	105

ZAŠTITA PROFESIONALNO IZLOŽENIH OSOBA OD ZRAČENJA	116

ZAŠTITA OD ZRAČENJA POJEDINACA  KOJI SE PODVRGAVAJU MEDICINSKOJ EKSPOZICIJI	134

PREVENCIJA I UBLAŽAVANJE AKCIDENATA	162

SIGURNOST U TRANSPORTU RADIOAKTIVNOG MATERIJALA	168

5.	SPECIFIČNE PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA  I SIGURNOST U RADIOTERAPIJI	169

OPŠTE	169

SIGURNOST MEDICINSKIH RADIOLOŠKIH OBJEKATA  I MEDICINSKE RADIOLOŠKE OPREME	170

ZAŠTITA PROFESIONALNO IZLOŽENIH OSOBA OD ZRAČENJA	185

ZAŠTITA OD ZRAČENJA POJEDINACA  KOJI SE PODVRGAVAJU MEDICINSKOJ EKSPOZICIJI	201

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZRAČENJA	220

PREVENCIJA I UBLAŽAVANJE AKCIDENATA	222

SIGURNOST U TRANSPORTU RADIOAKTIVNOG MATERIJALA	228

Aneks I  REZIME TIPIČNIH UZROKA I FAKTORA KOJI DOPRINOSE AKCIDENTALNIM EKSPOZICIJAMA U MEDICINSKOJ PRIMJENI JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	229

Aneks II  IZBJEGAVANJE TRUDNOĆE NAKON TERAPIJE RADIOFARMACIMA	233

Aneks III  PRESTANAK DOJENJA	234

REFERENCE	237

# SKRAĆENICE

ABC 		Automatska kontrola svjetline

ADRC 	Automatska kontrola brzine doze

AEC 		Automatska kontrola ekspozicije

CBCT 		Kompjuterizovana tomografija sa konusnim snopom

CPOE 		Kompjuterizovani sistem za ljekarske naloge, recepte i sl.

CR 		Kompjuterizovana radiografija

CT		Kompjuterizovana tomografija

DICOM 	Digitalno snimanje i komunikacija u medicini

DR 		Digitalna radiografija

DRL 		Dijagnostički referentni nivo

DXA		Dvoenergetska rendgenska apsorpciometrija

EPID 		Elektronski uređaj za snimanje polja zračenja

FDG		Fluorodeksiglukoza

HDR		Visoka brzina (terapijske) doze

HIS 		Bolnički informacioni sistem

ICRP		Međunarodna komisija za radiološku zaštitu

ICRU		Međunarodna komisija za radijacijske jedinice i mjere

IEC 		Međunarodna elektrotehnička komisija

IGRT 		Slikom vođena radioterapija

IMRT 		Radioterapija snopom promjenjivog intenziteta

IORT 		Intraoperativna radioterapija

ISO 		Međunarodna organizacija za standardizaciju

kV 		Kilovolt

LDR 		Niska brzina (terapijske) doze

MDR 		Srednja brzina (terapijske) doze

MRI 		Snimanje magnentom rezonansom

MV 		Megavolt

PACS 		Sistem za arhiviranje slika i komunikaciju

PDR 		Pulsno simulirana niska brzina (terapijske) doze

PET 		Pozitronska emisiona tomografija

RIS		Radiološki informacioni sistem

ROSEIS 	Sistem za edukaciju i informacije o sigurnosti u radiološkoj onkologiji

RPO 		Osoba odgovorna za zaštitu od zračenja

SAFRAD 	Sigurnost u radiološkim procedurama

SAFRON 	Sigurnost u radijacijskoj onkologiji

SBRT 		Stereotaktička radioterapija tijela

SPECT 	Jednofotonska emisija kompjuterizirane tomografije

SRS 		Stereotaktička radiohirurgija

SRT		Stereotaktička radioterapija

TPS		Sistem za planiranje tretmana

VMAT 	Volumetrijski modulisana lučna terapija

# UVOD

## KONTEKST

  - Medicinska primjena jonizirajućeg zračenja je među najduže ustaljenim primjenama jonizirajućeg zračenja. Procjenjuje se da je godišnji broj dijagnostičkih i interventnih radioloških procedura (uključujući i dentalne) u svijetu 2008. godine iznosio 3,6 mrd., procedura nuklearne medicine preko 30 mil., a procedura radioterapije preko 5 mil. (referenca 1). Broj tih procedura se od tada nastavio povećavati. Ova medicinska primjena donosi znatne koristi za javno zdravstvo.

  - Međutim, jonizirajuće zračenje može nanijeti štetu, pa treba primijeniti sistematski pristup u cilju osiguranja da postoji ravnoteža između korištenja prednosti od medicinske primjene jonizirajućeg zračenja i smanjivanja na minimum rizika efekata zračenja za pacijente, zaposleno osoblje i pojedince iz stanovništva.

  - Medicinska primjena jonizirajućeg zračenja ima svoje mjesto samo u kontekstu medicinske prakse. Sistem za osiguravanje zaštite od zračenja i sigurnosti treba činiti dio šireg sistema za osiguravanje dobre medicinske prakse. Ovaj Vodič za sigurnost se fokusira na sistem zaštite od zračenja i sigurnosti.

  - Dokument „Temeljni principi sigurnosti“ (Fundamental Safety Principles, referenca 2) iz serije „Sigurnosni standardi“, br. SF-1, IAEA prezentira temeljni cilj sigurnosti i principe zaštite i sigurnosti. Zahtjevi koji su kreirani radi ostvarenja tog cilja i tih principa su utvrđeni u dokumentu „Zaštita od zračenja i sigurnost izvora zračenja: Međunarodni osnovni sigurnosni standardi“ (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, referenca 3) iz serije „Sigurnosni standardi“, br. GSR Dio 3, IAEA.

  - Ovaj Vodič za sigurnost daje smjernice za ispunjavanje zahtjeva dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) u pogledu medicinske primjene jonizirajućeg zračenja.

  - Međunarodna komisija za radiološku zaštitu (u daljem tekstu: ICRP) je sačinila preporuke za sistem zaštite od zračenja (referenca 4). Te i druge aktuelne preporuke ICRP-a i Međunarodne komisije za radijacijske jedinice i mjere (ICRU) uzete su u obzir u pripremi ovog Vodiča za sigurnost.

  - U ovom Vodiču za sigurnost se pretpostavlja da država članica IAEA-e ima uspostavljenu efektivnu upravnu, zakonsku i regulatornu infrastrukturu za zaštitu od zračenja i sigurnost koja obuhvata medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja.

  - Ovim Vodičem za sigurnost se van snage stavlja dokument iz serije „Sigurnosni standardi“, br. RS-G-1.5, IAEA, pod nazivom „Radiološka zaštita kod medicinske ekspozicije jonizirajućem zračenju“ (Radiological Protection for Medical Exposure to Ionizing Radiation), objavljen 2002. godine, i nekoliko izvještaja o sigurnosti koje je IAEA objavila 2005. i 2006. godine

  - Osim ako je drugačije navedeno, izrazi korišteni u ovoj publikaciji se trebaju tumačiti onako kako su definisani i objašnjeni u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) ili „Rječniku sigurnosti“ IAEA-e (Safety Glossary, referenca 5).

## CILJ

  - Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za zaštitu ljudi od štetnih efekata ekspozicije jonizirajućem zračenju, za sigurnost izvora zračenja i za zaštitu okoliša. Ovaj Vodič za sigurnost preporučuje siguran način medicinske primjene jonizirajućeg zračenja u okviru dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3).

  - Svrha ove publikacije je davanje preporuka i smjernica za ispunjavanje zahtjeva za sigurnu upotrebu zračenja u medicini na način utvrđen u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3), pa se ova i ta publikacija trebaju koristiti zajedno. Ovaj Vodič za sigurnost je prvenstveno namijenjen krajnjim korisnicima u medicinskim radiološkim objektima u kojima se izvode radiološke procedure, uključujući i rukovodioce, radiološke medicinske radnike, medicinske radiološke tehnologe, medicinske fizičare, osobe odgovorne za zaštitu od zračenja i druge zdravstvene radnike. Vodič takođe daje preporuke i smjernice za: doktore koji upućuju pacijente na radiološke procedure, proizvođače i dobavljače medicinske radiološke opreme i etičke odbore koji imaju odgovornosti za biomedicinska istraživanja. Zahtjevi se mogu razlikovati po državama, pri čemu su u nekim državama striktniji; treba znati i poštovati domaće propise i smjernice u vezi s tim.

  - Ova publikacija daje preporuke i smjernice za odgovarajuće regulatorne aktivnosti i infrastrukturu i zbog toga se takođe odnosi na regulatorna tijela, organe nadležne za zdravstvo, organe uprave uopšte i stručna tijela.

## DJELOKRUG

  - Ovaj Vodič za sigurnost daje preporuke za osiguravanje zaštite od zračenja i sigurnosti izvora zračenja u odnosu na pacijente, zaposleno osoblje, njegovatelje i pomagače, dobrovoljce u biomedicinskom istraživanju i stanovništvo u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja. Vodič obuhvata radiološke procedure u dijagnostičkoj radiologiji (uključujući i dentalnu medicinu), slikom vođenim interventnim procedurama (image guided interventional procedures), nuklearnoj medicini i radioterapiji. Neke od tih radioloških procedura se mogu izvesti i u drugim medicinskim specijalnostima uključujući, ali se ne ograničavajući na kardiologiju, vaskularnu hirurgiju, urologiju, ortopedsku hirurgiju, gastroenterologiju, ginekologiju i akušerstvo, urgentnu medicinu, anesteziologiju i upravljanje bolom.

  - Zavisno od zakona i propisa u državi, medicinska primjena jonizirajućeg zračenja može obuhvatati i primjenu jonizirajućeg zračenja u drugim djelatnostima zdravstvene zaštite kao što su kiropraktika, osteopatija i podijatrija. Te upotrebe takođe spadaju unutar djelokruga ovog Vodiča za sigurnost.

  - Ovaj Vodič za sigurnost ne obuhvata preporuke ili smjernice za snimanje ljudskog tijela upotrebom jonizirajućeg zračenja u druge svrhe osim medicinske dijagnostike, medicinskog tretmana ili biomedicinskog istraživanja. Takve vrste snimanja ljudskog tijela u druge svrhe upotrebom jonizirajućeg zračenja uključuju ekspoziciju ljudi zračenju u svrhe zaposlenja, pravnih pitanja i zdravstvenog osiguranja bez obzira na kliničke indikacije i snimanje ljudskog tijela upotrebom jonizirajućeg zračenja radi otkrivanja skrivenih predmeta, odnosno u svrhe sprečavanja krijumčarenja ili radi otkrivanja skrivenih predmeta koji se mogu koristiti za krivična djela koja predstavljaju prijetnju državi.

## STRUKTURA

  - Nakon uvodnog dijela, Poglavlje 2 daje opšte preporuke za zaštitu od zračenja i sigurnost u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja. To obuhvata: primjenu principa zaštite i sigurnosti; upotrebu gradiranog pristupa; uloge i odgovornosti; edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost; sisteme upravljanja zaštitom i sigurnošću; i sigurnosne procjene.

  - Poglavlja 3–5 daju preporuke za specifične oblasti medicinske primjene jonizirajućeg zračenja: Poglavlje 3 obuhvata dijagnostičku radiologiju i slikom vođene interventne procedure, Poglavlje 4 obuhvata nuklearnu medicinu, a Poglavlje 5 radioterapiju. Smjernice za hibridne modalitete su po potrebi date u relevantnim poglavljima.

  - Aneks I daje orijentacioni rezime tipičnih uzroka i faktora koji doprinose akcidentalnim ekspozicijama u medicinskoj primjeni zračenja. Aneksi II i III pojedinačno daju preporuke za izbjegavanje trudnoće nakon terapije radiofarmacima i o prestanku dojenja nakon aplikacije radiofarmaka u nuklearnoj medicini.

  - Važno je zapaziti da poglavlja o specifičnim oblastima (Poglavlja 3–5) trebaju uvijek čitati zajedno s Poglavljem 2. Pored toga, svako poglavlje treba biti razmatrano kao cjelina.

# OPŠTE PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA I SIGURNOST U MEDICINSKOJ PRIMJENI ZRAČENJA

## OPŠTE

  - Medicinska primjena jonizirajućeg zračenja se odvija u raznim okruženjima, uključujući bolnice, medicinske centre, zdravstvene klinike, specijalističke klinike i djelatnosti dentalne medicine. Medicinski radiološki objekt je izraz koji se koristi u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) da obuhvati sva takva moguća okruženja. Medicinski radiološki objekt može pružati usluge jedne ili više vrsta medicinske primjene zračenja. Naprimjer, velika bolnica obično ima objekte za dijagnostičku radiologiju, slikom vođene interventne procedure, nuklearnu medicinu i radioterapiju. Proces autorizacije medicinske primjene jonizirajućeg zračenja varira od države do države. U nekim državama jedna autorizacija može pokrivati sve specijalnosti i aktivnosti unutar objekta, dok u drugima autorizacija može biti posebno odvojena za svaku specijalnost ili primjenu zračenja. Naprimjer, u jednoj državi bolnica može imati jedinstvenu autorizaciju koja pokriva zajedno dijagnostičku radiologiju, slikom vođene interventne procedure, nuklearnu medicinu i radioterapiju, dok u drugoj svaka od tih oblasti ili primjena zračenja može biti autorizovana odvojeno. Uprkos tim razlikama u autorizaciji, smjernice u ovom Vodiču za sigurnost ostaju primjenjive.

  - Tradicionalno je svaka oblast, odnosno dijagnostička radiologija, nuklearna medicina i radioterapija, bila odvojena uz malo ili bez ikakve kombinovane upotrebe. To se promijenilo sa hibridnim sistemima snimanja koji uključuju stručno znanje i u dijagnostičkoj radiologiji i u nuklearnoj medicini te sa fazama planiranja, vođenja i verifikacije u radioterapiji koje sve više uključuju stručno znanje i u snimanju i u radioterapiji. U okviru ovog Vodiča za sigurnost se po potrebi daju unakrsne reference kad je riječ o takvim sistemima.

  - Kao što je navedeno u tačkama 1.13 i 1.14, okruženje za ovaj Vodič za sigurnost je medicinska djelatnost (uključujući i dentalnu medicinu, kiropraktiku, osteopatiju i podijatriju). Zahtjevi iz dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) za zaštitu od zračenja i sigurnost izvora zračenja odnose se na upotrebu zračenja u medicini kao i drugdje. Te zahtjeve treba ispuniti i uključiti ih u medicinske strukture, procese i smjernice s ciljem unaprijeđene zdravstvene zaštite pacijenta i ishoda za pacijenta.

## VRSTE SITUACIJA EKSPOZICIJE I KATEGORIJA EKSPOZICIJE

  - Zahtjevi dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) su strukturisani u skladu s tri vrste situacije ekspozicije: situacija planirane ekspozicije, situacija postojeće ekspozicije i situacija vanredne ekspozicije. Medicinska primjena jonizirajućeg zračenja je situacija planirane ekspozicije i zahtjevi poglavlja 2 i 3 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) se na relevantan način odnose na nju. To obuhvata i situacije potencijalne ekspozicije, koja je definisana u tački 1.20(a) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) kao ekspozicija za koju „se ne očekuje da se desi sa sigurnošću, ali može biti rezultat akcidenta, događaja ili niza događaja koji se mogu desiti, ali nije sigurno da će se desiti“. Potencijalna ekspozicija se može odnositi na bilo koju profesionalnu ekspoziciju, ekspoziciju stanovništva i medicinsku ekspoziciju u kojoj događaj, ako se desi, ima za rezultat ekspoziciju iznad one koja bi se normalno očekivala. Nenamjeravane i akcidentalne medicinske ekspozicije trebaju biti tretirane kao situacije planirane ekspozicije (tačka 3.145 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3, vidi tabelu 1). Poglavlja 2–5 ovog Vodiča za sigurnost obuhvataju prevenciju i ublažavanje posljedica događaja koji vode ka potencijalnoj ekspoziciji. U ekstremnim situacijama u medicinskim objektima iz kategorije III pripreme za radiološki vanredni događaj (referenca 7) (kao što je objekt za radioterapiju), može se desiti situacija vanredne ekspozicije koja zahvata zaposleno osoblje ili pojedince iz stanovništva. Što se tiče pripremljenosti i odgovora na situacije vanredne ekspozicije, relevantni zahtjevi obuhvataju Poglavlje 4 dokumenata GSR Dio 3 (referenca 3) i, iz serije „Sigurnosni standardi“ IAEA, dokumente GSR Dio 7 (referenca 7), GSG-2 (referenca 8) i GS-G-2.1 (referenca 9).

  - Medicinska primjena jonizirajućeg zračenja uključuje sve tri kategorije ekspozicije: profesionalnu ekspoziciju za osobe uključene u izvođenje radioloških procedura; medicinsku ekspoziciju, prvenstveno za pacijente koji se podvrgavaju radiološkim procedurama, ali takođe i za njegovatelje i pomagače te za dobrovoljce koji podliježu ekspoziciji kao dijelu programa medicinskog istraživanja; i ekspoziciju stanovništva za pojedince iz stanovništva, npr. u čekaonicama. Zahtjevi za zaštitu od zračenja i sigurnost se razlikuju prema kategoriji ekspozicije, pa je bitno da se ekspozicija osoba kategoriše ispravno. Naprimjer, medicinska sestra koja pomaže kod slikom vođenih interventnih procedura bi se smatrala profesionalno izloženom osobom. Medicinska sestra koja radi na odjeljenju za hospitalizovane pacijente gdje medicinski radiološki tehnolog povremeno obavlja mobilnu radiografiju bi se takođe smatrala profesionalno izloženom; međutim, pošto u tom slučaju izvor zračenja nije neophodan za rad niti je povezan s radom, toj medicinskoj sestri treba obezbijediti isti nivo zaštite kao i za pojedince iz stanovništva (vidi tačku 3.78 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Izraz „njegovatelj i pomagač“ se u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) definiše kao: „Osobe koje svjesno i dobrovoljno pomažu (osim ako im je to u okviru profesije) u njezi, podršci i utjehi pacijenata koji se podvrgavaju radiološkim procedurama u svrhu medicinske dijagnostike ili tretmana.“ Njegovatelji i pomagači podliježu medicinskoj ekspoziciji, dok bi se posjetilac pacijentu koji je dobio terapiju radionuklidima smatrao pojedincem iz stanovništva, a time i podložan ekspoziciji stanovništva. Obimnije smjernice se daju u svakom od poglavlja 3–5 o medicinskim specijalnostima u ovom Vodiču za sigurnost.

TABELA 1. REZIME PRINCIPA ZAŠTITE OD ZRAČENJA PRIMIJENJENIH NA PROFESIONALNU EKSPOZICIJU I EKSPOZICIJU STANOVNIŠTVA U POREĐENJU SA MEDICINSKOM EKSPOZICIJOM

| Primjena na profesionalnu ekspoziciju i ekspoziciju stanovništva | Primjena na medicinsku ekspoziciju |
| --- | --- |
| Opravdanost djelatnosti: Usvajanje prakse koja za sobom povlači ekspoziciju zračenju samo ako ona donosi dovoljno koristi izloženim pojedincima ili društvu da bi se nadmašila šteta od zračenja | Opravdanost djelatnosti: Dijagnostičke ili terapijske koristi od ekspozicije se odmjeravaju nasuprot šteti od zračenja koju one možda mogu prouzrokovati, uzimajući u obzir koristi i rizike od raspoloživih alternativnih tehnika koje ne uključuju medicinsku ekspoziciju |
| Optimizacija zaštite i sigurnosti: Omogućavanje najboljih raspoloživih mjera zaštite i sigurnosti pod prevladavajućim okolnostima, tako da veličina i vjerovatnoća ekspozicije i broj izloženih pojedinaca budu što je razumno moguće manji, uzimajući ekonomske i socijalne faktore u obzir | Optimizacija zaštite i sigurnosti: U dijagnostičkim i interventnim medicinskim ekspozicijama, držanje ekspozicije pacijenata na minimumu koji je neophodan da se ostvari zahtijevani dijagnostički ili interventni cilj. Kod terapijske medicinske ekspozicije, držanje ekspozicije normalnog tkiva što je razumno moguće niže u skladu sa isporukom neophodne doze za planirani ciljni volumen. |
| Ograničenja doza: Doze za pojedince su ograničene (za profesionalnu ekspoziciju i ekspoziciju stanovništva). | Ograničenja doza: Ne odnosi se na medicinsku ekspoziciju. |

  - Nenamjeravane i akcidentalne medicinske ekspozicije su detaljno obuhvaćene u poglavljima 3–5. Takvi događaji obuhvataju medicinski tretman ili dijagnostičku proceduru u kojoj je pogrešan pacijent izložen zračenju.

## PRIMJENA ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA

  - Tri opšta principa zaštite od zračenja, konkretno opravdanost, optimizacija zaštite i sigurnosti i primjena granica doze, izraženi su u Principima 4–6 i 10 dokumenta „Temeljni principi sigurnosti“ (Fundamental Safety Principles, referenca 2). U smislu Zahtjeva 1 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), od osoba odgovornih za zaštitu i sigurnost se zahtijeva da osiguraju ispunjavanje relevantnih zahtjeva kojima se primjenjuju navedeni principi.

  - Medicinska ekspozicija se razlikuje od profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva utoliko što se osobe (prvenstveno pacijenti) namjerno, direktno i svjesno izlažu zračenju za njihovo dobro. Primjena granica doze u medicinskoj ekspoziciji nije odgovarajuća jer može ograničiti koristi za pacijenta; shodno tome, primjenjuju se samo dva principa zaštite od zračenja – opravdanost i optimizacija. Opravdanost ima ulogu ulazne kontrole jer se njome utvrđuje treba li doći do ekspozicije ili ne. Ako treba, radiološka procedura treba biti izvedena tako da zaštita od zračenja i sigurnost budu optimizirani.

Opravdanost

  - Opravdanost u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja uključuje razmatranje sve tri kategorije ekspozicije: medicinske ekspozicije, profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva.

  - Iz perspektive profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva, djelatnost treba biti opravdana. Taj aspekt opravdanosti je proces utvrđivanja da li se od upotrebe određene radiološke procedure očekuje da donese koristi pojedincima koji se podvrgavaju proceduri i koristi društvu koje nadmašuju štetu (uključujući i štetu od zračenja) koja rezultira iz procedure. U skoro svim slučajevima, razmatranja opravdanosti kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva su u sjenci opravdanosti medicinske ekspozicije (vidi tačku 2.11). Iako se od medicinske radiološke procedure očekuje da pacijentu donese više koristi nego štete, u obzir treba uzeti i štetu od zračenja nastalu od ekspozicije osoblja medicinskog radiološkog objekta i ekspozicije drugih pojedinaca.

  - Primjena principa opravdanosti na medicinsku ekspoziciju zahtijeva poseban pristup, uz korištenje tri nivoa (pristup sa tri nivoa). Kao veoma važno opravdanje medicinske ekspozicije, prihvaćeno je da pravilna upotreba zračenja u medicini donosi više koristi nego štete (Nivo 1). Na sljedećem nivou (Nivo 2), generičku opravdanost određene radiološke procedure treba dati organ nadležan za zdravstvo zajedno sa odgovarajućim stručnim tijelima. To se odnosi na opravdanost trenutnih tehnologija i tehnika te novih tehnologija i tehnika onako kako se one razvijaju. Odluke o tome se trebaju razmatrati s vremena na vrijeme onako kako na raspolaganju bude više informacija o rizicima i efektivnosti postojeće procedure i novih procedura. Iz medicinske djelatnosti treba ukloniti one radiološke procedure koje više nisu opravdane. Mogućnost akcidentalne ili nenamjeravane ekspozicije takođe treba biti razmotrena na nivou 2. Za završni nivo opravdanosti (Nivo 3) treba razmotriti primjenu radiološke procedure na pojedinačnom pacijentu. U obzir treba uzeti specifične ciljeve ekspozicije, kliničke okolnosti i karakteristike pojedinačnog pacijenta. Zahtijeva se upotreba državnih ili međunarodnih smjernica za upućivanje pacijenta na radiološku proceduru koje su sačinila stručna tijela zajedno sa organima nadležnim za zdravstvo (tačka 3.158 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Pristup implementaciji opravdanosti određene procedure za pojedinačnog pacijenta (Nivo 3) zavisi od toga da li je to dijagnostička procedura, slikom vođena interventna procedura ili tretman. Specifične smjernice o opravdanosti u svakoj specijalnosti su date u poglavljima 3–5.

  - Nivo 3 opravdanosti medicinske ekspozicije za pojedinačnog pacijenta ne obuhvata razmatranja profesionalne ekspozicije. Ako je predložena radiološka procedura opravdana za pacijenta, onda se učešće konkretnog osoblja u izvođenju procedure rukovodi zahtjevima za optimizaciju zaštite i sigurnosti profesionalno izloženih osoba od zračenja i ograničenjima profesionalne doze.

Optimizacija zaštite i sigurnosti

  - Kad se primijeni na ekspoziciju zaposlenog osoblja i pojedinaca iz stanovništva te na njegovatelje i pomagače pacijenata koji se podvrgavaju radiološkim procedurama, optimizacija zaštite i sigurnosti je proces kojim se osigurava da veličina i vjerovatnoća ekspozicije i broj izloženih pojedinaca budu što je razumno moguće manji, uzimajući u obzir ekonomske, društvene i faktore okoliša. To znači da bi nivo zaštite i sigurnosti bio najbolji mogući u prevladavajućim okolnostima.

  - Kao što je slučaj i sa opravdanošću, primjena zahtjeva za optimizaciju medicinske ekspozicije pacijenata i medicinske ekspozicije dobrovoljaca kao dijelu programa biomedicinskog istraživanja traži poseban pristup. Preniska doza zračenja može biti loša jednako kao i previsoka doza utoliko što bi posljedica mogla biti da rak nije izliječen ili da napravljeni snimci nisu odgovarajućeg dijagnostičkog kvaliteta. Medicinska ekspozicija uvijek treba voditi zahtijevanom kliničkom ishodu.

  - Optimizacija je izgledan i iterativan proces koji zahtijeva prosuđivanje korištenjem i kvalitativnih i kvantitativnih informacija. Specifične smjernice za optimizaciju zaštite od zračenja i sigurnosti u medicini, za profesionalno izložene osobe i za stanovništvo date su u poglavljima 3–5 po specijalnostima.

  - Restrikcije doza se koriste u fazi planiranja optimizacije zaštite i sigurnosti. Restrikcije doza se odnose na profesionalnu ekspoziciju i na ekspoziciju stanovništva u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja. Restrikcije doza se takođe koriste u optimizaciji zaštite i sigurnosti za njegovatelje i pomagače i za dobrovoljce koji podliježu ekspoziciji kao dijelu programa biomedicinskog istraživanja. Restrikcije doza se ne odnose na ekspoziciju pacijenata u radiološkim procedurama u svrhu medicinske dijagnostike ili tretmana (takođe vidi tačke 2.46–2.50).

  - Jedna od svrha utvrđivanja restrikcija doza za svaki konkretan izvor ekspozicije zračenju je osiguranje da zbir doza iz planiranog rada svih izvora zračenja pod kontrolom ostane unutar granica doze. Restrikcije doze nisu granice doze; prekoračenje restrikcija doze ne predstavlja nepoštovanje regulatornih zahtjeva, ali možda može rezultirati naknadnim mjerama.

  - Kod medicinskog snimanja X-zracima, slikom vođenih interventnih procedura i dijagnostičke nuklearne medicine, dijagnostički referentni nivoi (diagnostic reference levels, u daljem tekstu: DRL) su sredstvo koje se koristi u optimizaciji zaštite i sigurnosti. Zahtijeva se obavljanje periodičnih procjena tipičnih doza za pacijente ili, za radiofarmake, procjena aktivnosti apliciranih pacijentima u medicinskom radiološkom objektu (tačka 3.169 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Doze se u ovom kontekstu mogu izraziti u jednoj od prihvaćenih dozimetrijskih veličina opisanih u tački 2.40 (reference 10–12). Radi jednostavnosti, izraz „doza“ u poglavljima 3 i 4 će se koristiti kada se generalno odnosi na mjerenja medicinske ekspozicije u radiološkom snimanju, uz specifične oblike doze ili aktivnosti koji se koriste tamo gdje je to neophodno.

  - Ako poređenje sa utvrđenim DRL pokaže da su tipične doze ili aktivnosti za pacijenta neuobičajeno visoke ili neuobičajeno niske, zahtijeva se pokretanje razmatranja u objektu radi utvrđivanja da li su zaštita i sigurnost optimizirani i da li se zahtijeva određena korektivna mjera. DRL nisu granice doze (takođe vidi tačke 2.34–2.45).

  - Ostala sredstva koja se koriste u optimizaciji zaštite i sigurnosti primijenjena na sve tri kategorije ekspozicije uključuju, između ostalog, razmatranja konstrukcije opreme, projektovanja objekta, operativna razmatranja i programe osiguranja kvaliteta. Oni su detaljno opisani u poglavljima 3–5 po specijalnostima.

Granice doze

  - Granice doze se odnose na profesionalnu ekspoziciju i ekspoziciju stanovništva koja proizlazi iz bilo koje upotrebe jonizirajućeg zračenja. Prilog III dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi te granice doze koje se radi praktičnosti ovdje ponavljaju (vidi Okvir 1). Granice doze se ne odnose na medicinsku ekspoziciju (odnosno ekspoziciju pacijenata, njegovatelja i pomagača, i dobrovoljaca čija je ekspozicija dio programa biomedicinskog istraživanja).

  - Profesionalna granica doze za očno sočivo je niža u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) od one koja je ranije preporučena. Postoje neke oblasti medicinske primjene jonizirajućeg zračenja, kao što su slikom vođene interventne procedure, u kojima, ako se ne poštuje dobra praksa zaštite od zračenja, postoji mogućnost prekoračenja te granice doze. Specifične smjernice su date u poglavljima 3–5.

## GRADIRANI PRISTUP

  - Gradirani pristup je koncept koji čini osnovu primjene sistema zaštite i sigurnosti. Tačka 2.12 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) glasi: „Primjena zahtjeva sistema zaštite i sigurnosti mora biti srazmjerna rizicima od zračenja povezanim sa situacijom ekspozicije.“

  - Rizici povezani sa medicinskom primjenom jonizirajućeg zračenja znatno variraju, dosta zaviseći od konkretne radiološke procedure. Nizak rizik imaju dentalne ekspozicije (isključujući kompjuterizovanu tomografiju konusnim snopom /cone beam CT; CBCT/) i namjenske studije denzitometrije kostiju (dvoenergetska rendgenska apsorpciometrija /dual energy X ray absorptiometry, DXA/). Visok rizik imaju radioterapija, u kojoj korištene doze mogu biti smrtonosne, i slikom vođene interventne procedure, u kojima može doći do radijacijskih povreda.

  - Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) daje odgovornosti za gradirani pristup vlastima, regulatornom tijelu, registrantima i vlasnicima licence, i poslodavcima. Od vlasti i regulatornog tijela se zahtijeva da koriste gradirani pristup u utvrđivanju i provođenju regulatornih zahtjeva upravnim mjerama. Naprimjer, očekivalo bi se da regulatorna tijela posvete manje resursa i manje vremena regulisanju djelatnosti dentalne medicine nego regulisanju upotrebe zračenja u radioterapiji ili slikom vođenim interventnim procedurama.

OKVIR 1: GRANICE DOZA ZA SITUACIJE PLANIRANE EKSPOZICIJE

PROFESIONALNA EKSPOZICIJA

III.1.  Za profesionanu ekspoziciju zaposlenih starosne dobi od preko 18 godina, granice doza su:

- Efektivna doza od 20 mSv godišnje u prosjeku za period od pet uzastopnih godina66 (100 mSv u 5 godina) i 50 mSv u bilo kojoj pojedinačnoj godini;

- Ekvivalentna doza za očno sočivo od 20 mSv godišnje u prosjeku za period od pet uzastopnih godina (100 mSv u 5 godina) i 50 mSv u bilo kojoj pojedinačnoj godini;

- Ekvivalentna doza za ekstremitete (šake i stopala) ili za kožu67 od 500 mSv godišnje.

Dodatne restrikcije se primjenjuju na profesionalnu ekspoziciju zaposlenica koje su prijavile svoju trudnoću ili koje su dojilje (tačka 3.114 dokumenta GSR Dio 3).

III.2.  Za profesionalnu ekspoziciju osoba na obuci starosne dobi od 16 do 18 godina koje se obučavaju za posao koji uključuje jonizirajuće zračenje i za ekspoziciju učenika starosne dobi od 16 do 18 godina koji koriste izvore zračenja u toku školovanja, granice doza su:

- Efektivna doza od 6 mSv godišnje;

- Ekvivalentna doza za očno sočivo od 20 mSv godišnje;

- Ekvivalentna doza za ekstremitete (šake i stopala) ili za kožu67 od 150 mSv godišnje.

EKSPOZICIJA STANOVNIŠTVA

III.3.  Za ekspoziciju stanovništva, granice doza su:

- Efektivna doza od 1 mSv godišnje;

- U posebnim okolnostima68, može važiti veća vrijednost efektivne doze u jednoj godini pod uslovom da prosječna efektivna doza za period od pet uzastopnih godina ne prekoračuje 1 mSv godišnje;

- Ekvivalentna doza za očno sočivo od 15 mSv godišnje;

- Ekvivalentna doza za kožu od 50 mSv godišnje.

Izvor: Prilog III dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3).

66 Početak perioda koji se uzima za prosjek se mora poklapati s prvim danom relevantnog perioda u godini nakon dana stupanja na snagu ovih standarda, bez izračunavanja prosjeka unazad.

67 Granice ekvivalentne doze za kožu se odnose na prosječnu dozu po 1 cm2  najviše ozračene regije kože. Doza za kožu takođe doprinosi efektivnoj dozi, a taj doprinos je prosječna doza za cijelu kožu umnožena sa težinskim faktorom tkiva za kožu.

68 Npr. u autorizovanim, opravdanim i planiranim uslovima rada koji vode do kratkotrajnog povećanja ekspozicije.

  - Od registranata, vlasnika licence i poslodavaca se zahtijeva da koriste gradirani pristup u mjerama koje poduzimaju u cilju zaštite i sigurnosti. Naprimjer, registrant ili vlasnik licence za djelatnost dentalne medicine ne bi trebao provoditi program osiguranja kvaliteta koji je tako sveobuhvatan kao program koji se provodi za objekt za radioterapiju da bi se ispunili zahtjevi dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3).

  - Smjernice koje sadrže gradirani pristup su date u specifičnim smjernicama za svaku specijalnost i za razne modalitete unutar tih specijalnosti (vidi poglavlja 3–5).

## ULOGE I ODGOVORNOSTI

Vlasti

Opšte

  - Uloge i odgovornosti vlasti u vezi sa zaštitom i sigurnosti su utvrđene u Zahtjevu 2 i tačkama 2.13–2.28 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), uz dodatne detaljne zahtjeve utvrđene u dokumentu „Upravni, pravni i regulatorni okvir za sigurnost“, serija „Sigurnosni standardi“, IAEA, br. GSR Dio 1 (Rev. 1) (Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety, referenca 13). Te uloge i odgovornosti obuhvataju:

- Uspostavljanje efektivnog pravnog i regulatornog okvira za zaštitu i sigurnost u svim situacijama ekspozicije;

- Utvrđivanje zakonodavstva koje ispunjava navedene zahtjeve;

- Uspostavljanje nezavisnog regulatornog tijela sa neophodnim zakonskim nadležnostima, kompetencijama i resursima;

- Utvrđivanje zahtjeva za edukaciju i obuku o zaštiti i sigurnosti;

- Osiguravanje da postoje mehanizmi za:

- davanje tehničkih usluga (uključujući usluge monitoringa zračenja i 	standardnih dozimetrijskih laboratorija),

- usluge edukacije i obuke.

Sve navedene odgovornosti su relevantne za sigurnu upotrebu jonizirajućeg zračenja u medicini

  - Kao što je navedeno u tački 1.7, u ovom Vodiču za sigurnost se pretpostavlja da postoji efektivna upravna, zakonska i regulatorna infrastruktura za zaštitu od zračenja i sigurnost. Međutim, postoje neka dodatna razmatranja koja su važna za osiguravanje zaštite od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja.

  - Vlasti imaju odgovornost da pomognu i osiguraju da organ nadležan za zdravstvo, relevantna stručna tijela i regulatorno tijelo za zaštitu od zračenja komuniciraju i sarađuju na uspostavljanju infrastrukture neophodne za zaštitu od zračenja i sigurnost u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja. Uloga organa nadležnog za zdravstvo obično uključuje utvrđivanje politika, što zauzvrat može diktirati resurse raspoređene na razne oblasti zdravstvene zaštite, uključujući i medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja. Ažurirane informacije o dešavanjima u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja i načinu na koji to može oblikovati i uticati na medicinsku djelatnost trebaju biti na raspolaganju tako da se može sačiniti i provoditi odgovarajuća politika. Stručna tijela raznih zdravstvenih radnika povezanih sa zračenjem u zdravstvenoj zaštiti predstavlja kolektivno stručno znanje date zdravstvene profesije i, kao takva, znatno utiče na praksu zaštite od zračenja i sigurnosti. Organ nadležan za zdravstvo i stručna tijela trebaju biti aktivni partneri u radu sa regulatornim tijelom za zaštitu od zračenja na ostvarivanju efektivnog regulisanja medicinske primjene jonizirajućeg zračenja (vidi tačke 2.52–2.69 za više smjernica o organu nadležnom za zdravstvo i stručnim tijelima).

  - Mehanizmi za formalno priznavanje zdravstvenih radnika trebaju biti uspostavljeni u cilju osiguranja da samo osobama sa odgovarajućim kompetencijama bude dozvoljeno da preuzmu konkretne uloge i odgovornosti. U medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja se to posebno odnosi na osobe koje preuzimaju ulogu radiološkog medicinskog radnika, medicinskog radiološkog tehnologa ili medicinskog fizičara. Detaljnije smjernice su date u tačkama 2.119–2.137 o edukaciji, obuci, kvalifikacijama i kompetentnosti.

  - Ostale organizacije mogu dati vrijedan doprinos zaštiti od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja. Te organizacije uključuju udruženja za tehničke standarde, regulatorna tijela za medicinska sredstva i agencije za procjene tehnologija u zdravstvu koje objavljuju standarde i izvještaje koji bi mogli imati direktne implikacije za zaštitu od zračenja i sigurnost. Nemaju sve države takve organizacije, ali tamo gdje one postoje, vlasti trebaju osigurati da one kooperativno sarađuju sa regulatornim tijelom za zaštitu od zračenja, organom nadležnim za zdravstvo i relevantnim stručnim tijelima. U državama koje nemaju takve organizacije, vlasti trebaju razmotriti načine da usvoje ili prilagode relevantne standarde ili izvještaje navedenih organizacija iz drugih država.

  - Ostale organizacije mogu imati indirektan, ali ne mora značiti i beznačajan efekat na zaštitu od zračenja i sigurnost u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja. Te organizacije uključuju zdravstvena osiguravajuća društva ili društva koja isplaćuju takvu naknadu te tijela za akreditaciju standarda. Ova prva, osiguravajuća društva, mogu imati uticaj jer odlučuju koje radiološke procedure (i druge alternativne tehnike) ona pokrivaju, a ova druga mogu pozitivno uticati na to koliko se dobro zaštita od zračenja i sigurnost primjenjuju u medicinskim objektima tako što uključuju zaštitu od zračenja i sigurnost u djelokrug svog rada. Ponavljamo, vlasti trebaju znati za te organizacije i iskoristiti njihov uticaj da unaprijede praksu zaštite od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja.

Dijagnostički referentni nivoi

  - Dijagnostički referentni nivoi (DRL) su važno sredstvo i trebaju se koristiti za optimizaciju zaštite i sigurnosti kod dijagnostičkih medicinskih ekspozicija (vidi tačku 2.18). Vlasti imaju posebnu odgovornost da osiguraju utvrđivanje DRL za državu. DRL takođe mogu biti utvrđeni i za regiju unutar države ili, u nekim slučajevima, za regije koje se sastoje od nekoliko malih država. Pri utvrđivanju vrijednosti DRL, tipične (npr., medijane ili prosječne) doze za pacijente se dobijaju iz reprezentativnog uzorka prostorija i objekata u kojima se izvode procedure. Na taj način se dobija slika aktuelne prakse za određenu proceduru snimanja u državi ili regiji koja odražava i dobre i loše prakse. Vrijednost DRL za određenu proceduru se obično zaokružuje na treći kvartil distribucije tipičnih doza za prostoriju ili objekt (reference 14–17). Pri utvrđivanju DRL, važno je uključiti samo one radiološke procedure kod kojih je kvalitet slike adekvatan za datu medicinsku svrhu (za dalje smjernice vidi tačku 3.215 za dijagnostičku i interventnu radiologiju i tačku 4.207 za nuklearnu medicinu).

  - Kad se jednom utvrde DRL, medicinski radiološki objekti trebaju uporediti svoje tipične doze (ponekad nazvane referentni nivoi objekta ili lokalni referentni nivoi) sa relevantnim DRL, što je opisano u poglavljima 3 i 4. Kod poređenja sa DRL treba preferirati korištenje medijane vrijednosti umjesto prosječne vrijednosti distribucije podataka prikupljenih iz reprezentativnog uzorka pacijenata standardne veličine jer na prosječnu vrijednost mogu znatno uticati nekoliko visokih ili niskih vrijednosti (takođe vidi referencu 14). Optimizacija zaštite i sigurnosti za određenu radiološku proceduru treba biti razmatrana ako poređenje pokaže da tipična doza objekta prekoračuje ili je znatno ispod DRL, pa je očigledno da ekspozicije ne daju dijagnostički korisne snimke ili ne daju očekivanu medicinsku korist za pacijenta. Mjere koje rezultiraju iz toga s ciljem poboljšavanja optimizacije zaštite i sigurnosti će obično, ali ne i nužno, rezultirati nižim tipičnim dozama objekta za jednu ili više procedura. U unaprijed određenom intervalu, obično tri do pet godina, treba razmotriti utvrđene vrijednosti DRL na državnom ili regionalnom nivou. Češća mjerenja mogu biti potrebna kada na raspolaganju budu znatne promjene u tehnologiji, novi protokoli snimanja ili naknadna obrada snimka. Nova državna ili regionalna mjerenja će rezultirati novom distribucijom tipičnih doza objekta, što će se odraziti na poboljšanja učinjena kao rezultat korištenja postojećih DRL. Nakon početnih evaluacija, vjerovatno će nove vrijednosti DRL biti niže nego prethodne. Ovaj ciklus utvrđivanja državnih ili regionalnih DRL, njihovog korištenja u objektima za medicinsko snimanje, korektivne mjere koje će ti objekti poduzeti i periodično razmatranje državnih ili regionalnih DRL donosi stalno unapređenje optimizacije zaštite i sigurnosti širom države ili regije. Nakon nekoliko ciklusa bi se očekivalo da će se vrijednost DRL stabilizovati. Međutim, DRL se mogu povećavati ako postoji krupnija promjena u tehnologiji ili tehnikama u kojima se mijenja odnos između dijagnostičkog sadržaja slike i doze.

  - Postoji nekoliko koraka u utvrđivanju DRL. Na državnom ili regionalnom nivou treba donijeti odluku da li koristiti stvarne pacijente ili fantome kao reprezente „standardnog pacijenta“ za svaki modalitet. Kad god je moguće, DRL trebaju biti utvrđeni na osnovu mjerenja u procedurama izvedenim na odgovarajućem uzorku pacijenata. Upotrebom fantoma se izbjegava većina pitanja vezana za varijacije u indeksima veličine pacijenta (npr. težina, visina i indeks tjelesne mase) (vidi tačke 2.39 i 2.41). Međutim, upotreba fantoma ne predstavlja istinski kliničku praksu sa pacijentima i kliničkim snimcima i, kao takva, izgledala bi manje odgovarajuća za upotrebu pri utvrđivanju DRL. Pa ipak, u nedostatku adekvatnih podataka o pacijentima, pristup zasnovan na fantomu se najprije može koristiti da se utvrde DRL, a zatim i kasnije u primjeni DRL (reference 14 i 17).

  - Na državnom ili regionalnom nivou treba donijeti odluku za koje procedure medicinskog snimanja će se utvrditi DRL. Kriteriji koji mogu pomoći u odlučivanju su relativna učestalost procedura snimanja i veličina pretrpljenih doza. Gradirani pristup se može koristiti da se odaberu procedure za koje će se DRL utvrditi za odrasle i djecu – procedure koje su češće i uključuju veću dozu trebaju imati veći prioritet. Posebno se treba razmotriti pedijatrijsko snimanje. Zavisno od državnih ili regionalnih resursa, stvarni broj procedura za koje se utvrde DRL će varirati (referenca 18). Od koristi je ako organ nadležan za zdravstvo i stručna tijela usvoje zajedničku terminologiju za procedure.

  - Još jedno razmatranje vezano za DRL jeste da li se procedura jednostavno definiše u smislu anatomske regije koja se snima ili treba dotjerati definiciju da se uključi klinička svrha pretrage (npr. protokoli zasnovani na indikacijama). Naprimjer, CT abdomena se može izvoditi drugačije u zavisnosti od dijagnostičke svrhe. Za one koji po prvi put kreću u utvrđivanje DRL, preporučljivo je da se procedura jednostavno definiše u smislu anatomske regije koja se snima.

  - Naredni korak koji treba obaviti za odabrane procedure su reprezentativna mjerenja – poželjno rasprostranjena u smislu vrsta i veličina objekata (ruralni, urbani, privatni, javni), opreme i geografskih lokacija. Većina radioloških procedura snimanja se izvode na odraslim osobama, a tradicionalno se državni DRL prvo utvrđuju za odrasle. Za svaku prostoriju ili svaki objekt u kojem se obavlja određena procedura, veličina uzorka zavisi od učestalosti procedure snimanja i varijabilnosti u dozama za pacijente, ali jasno je da će veća veličina uzorka smanjiti statističke nesigurnosti (za dalje smjernice, vidi tačku 3.213 za dijagnostičku i interventnu radiologiju i tačku 4.205 za nuklearnu medicinu). Nisu svi odrasli pacijenti iste veličine, pa je mnogo država utvrdilo DRL za standardnog odraslog pacijenta, ograničavajući podobnost pacijenta za uzorak na osnovu tjelesne težine, npr. 70 ± 20 kg i ciljajući na prosjek uzorka u datom rasponu tjelesne težine, npr. 70 ± 5 kg (vidi reference 14–16). Druge države su usvojile pragmatičniji pristup, prihvatajući sve odrasle pacijente u početni uzorak, ali isključujući ekstremna odstupanja u smislu indeksa veličine pacijenta.

  - Metod mjerenja doze korišten da se predstavi doza za pacijenta bi trebao biti lak za mjerenje i u skladu s preporukama ICRU, što je utvrđeno u tački 1.46 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Slijede uobičajeno korišteni izrazi za dijagnostičku i interventnu radiologiju (reference 10 i 11):

- U radiografiji: proizvod vazdušne kerme i površine, upadna vazdušna kerma ili ulazna površinska vazdušna kerma (koja uključuje povratno raspršenje),

- U fluoroskopiji: proizvod vazdušne kerme i površine,

- U CT-u: CT indeks vazdušne kerme i CT proizvod vazdušne kerme i dužine,

- U mamografiji i tomosintezi: upadna vazdušna kerma ili ulazna površinska vazdušna kerma i srednja glandularna doza.

- U dentalnoj medicini: upadna vazdušna kerma za intraoralnu radiografiju i proizvod vazdušne kerme i površine za panoramsku radiografiju i CBCT.

- U slikom vođenim interventnim procedurama: proizvod vazdušne kerme i površine i kumulativna vazdušna kerma na poziciji interventne referentne tačke.

Dodatne smjernice za metod mjerenja doze su date u tačkama 3.202–3.204. Ključno je da podaci o dozama za svaki posmatrani objekt budu prikupljeni samo za procedure u kojima je kvalitet slike potvrđen kao adekvatan za datu kliničku svrhu. U nuklearnoj medicini, DRL se utvrđuju u nivoima aktivnosti aplicirane pacijentu i aktivnosti po jedinici tjelesne težine (MBq/kg) (vidi tačke 4.205 i 4.206).

  - Optimiziranje zaštite i sigurnosti za prosječne odrasle pacijente ne mora značiti da je optimizacija ostvarena i za druge grupe veličina ili starosnog doba. Iskustvo, posebno sa djecom koja se podvrgavaju CT pretragama, je jasno pokazalo da to nije slučaj (referenca 19). To znači da se takođe mora razmotriti utvrđivanje DRL za djecu koja se podvrgavaju procedurama snimanja. Kao što je navedeno u tački 2.39, isti problem veličine i tjelesne težine se takođe odnosi na djecu. Starosna dob pacijenta se koristi da se definišu grupe djece u svrhu utvrđivanja pedijatrijskih DRL. Neke države ili regije su usvojile jednostavan pristup zasnovan na starosnoj dobi, npr. novorođenčad, djeca od 1, 5, 10 i 15 godina, a druge koriste raspone starosne dobi, npr. manje od 1 godine života, 1–5 godina, 5–10 godina i 10–15 godina. Pošto veličina djeteta, a samim tim i nivo doze, znatno varira ne samo po različitoj starosnoj dobi nego i unutar svake određene starosne dobi, ona sama po sebi nije dobar indikator, pa takođe treba razmotriti tjelesnu težinu ili ekvivalentnu debljinu pacijenta. Kad se definišu DRL za nekoliko grupa tjelesne težine, veličine ili starosne dobi, te grupe trebaju biti nedvosmisleno definisane korištenjem intervala (npr. raspona tjelesne težine). Kod odabira broja grupa treba uzeti u obzir praktične teškoće u prikupljanju dovoljnog broja podataka o dozama za pacijente u svakoj grupi. U nuklearnoj medicini, aplicirane aktivnosti trebaju biti prilagođene na osnovu usaglašenih faktora povezanih sa veličinom ili tjelesnom težinom. Više smjernica na temu grupisanja pacijenata u cilju utvrđivanja tipičnih doza i DRL je dato u tački 3.213 za dijagnostičku i interventnu radiologiju, u tački 4.205 za dijagnostičku nuklearnu medicinu i u referenci 14. Pored toga, i Evropska komisija trenutno priprema smjernice za DRL za pedijatrijsko snimanje.

  - Procesi i koraci u pravcu utvrđivanja DRL, na način opisan u tačkama 2.36–2.41, vjerovatno će uključivati mnogo aktera, u koje spadaju i objekti u kojima se vrši snimanje, organ nadležan za zdravstvo, stručna tijela i regulatorno tijelo. Konkretno, trebala bi postojati kolektivna odgovornost za DRL pri odlučivanju koje procedure i koje starosne grupe će biti korištene, kako će se podaci prikupljati, ko će upravljati tim podacima i kada će se DRL razmatrati i ažurirati. U nekim državama, državni organ uprave vodi državnu bazu podataka o dozama za pacijente koja je osnova za utvrđivanje DRL. U drugim državama tu ulogu može preuzeti regulatorno tijelo ili neko stručno tijelo. Nema preferiranog tijela za čuvanje tih podataka: ono što je važno jeste da baza podataka o pacijentnim dozama za DRL bude uspostavljena i održavana, da se vrijednosti DRL utvrde i zatim i službeno objave kroz regulatorni proces te da se uspostavi proces njihovog periodičnog razmatranja. Možda je više odgovarajuće da se odabere regionalni pristup DRL umjesto državnog (vidi tačku 2.34).

  - Metodologija za obavljanje početnih mjerenja može se kretati od pristupa zasnovanog na pisanim dokumentima do onog zasnovanog na internetu, sa elektronskim dostavljanjem podataka. Pošto međusobna povezanost sistema za medicinsko snimanje napreduje zajedno sa raspoloživošću metoda mjerenja doza za pacijente te radiološkim i bolničkim informacionim sistemima (hospital information system; HIS), vjerovatnije je da će i proces prikupljanja podataka za DRL postajati lakši. Države koje kreću sa utvrđivanjem DRL po prvi put trebaju razmotriti primjenu elektronskog dostavljanja podataka.

  - Državne ili regionalne vrijednosti DRL trebaju biti periodično razmatrane i ažurirane, obično u ciklusu od tri do pet godina (vidi tačku 2.35). To razmatranje se može obaviti na mnoge načine, ali u svim slučajevima najprije ide faza prikupljanja podataka nakon koje ide analiza prikupljenih podataka. Prikupljanje podataka o tipičnim dozama objekta se može dešavati tokom cijelog ciklusa ili biti ograničeno na kraći vremenski okvir pred kraj ciklusa. Sa pragmatičnog aspekta, prilika u kojoj medicinski radiološki objekt vrši poređenje svojih tipičnih doza sa aktuelnim DRL bi bila i odgovarajuća prilika da taj objekt dostavi svoje nove tipične doze u državnu ili regionalnu bazu podataka koja se koristi za DRL. Na kraju ciklusa bi se radila analiza tipičnih doza koje je dati objekt dostavio, a vrijednosti DRL bi se ažurirale u skladu s tim. Dok bi veća digitalna uvezanost tehnički podržala kontinuirano prikupljanje i analizu podataka, dati skup vrijednosti DRL bi trebao biti održavan stabilnim određeno vrijeme da se omogući odvijanje ciklusa poboljšanja.

  - Konačno, ako država nije u mogućnosti da olakša utvrđivanje vlastitih državnih DRL ili da učestvuje u regionalnom pristupu, postoji opcija da se olakša usvajanje DRL iz druge države ili regije. Iako ti DRL možda ne bi odražavali aktuelnu praksu države, uz pažljiv izbor bi usvojeni DRL ipak mogli igrati istu ulogu donošenja poboljšanja u optimizaciji zaštite i sigurnosti u državi koja usvaja DRL. Potrebna je pažnja kod poređenja DRL sa državama koje koriste znatno drugačije generacije sistema za medicinsko snimanje.

Restrikcije doza

  - Restrikcije doze nisu granice doze; one su sredstvo za optimizaciju zaštite i sigurnosti, uključujući i uzimanje socijalnih i ekonomskih faktora u obzir. U tački 2.16 je predstavljena uloga restrikcija doza kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva. Konkretno, vlasti, obično kroz regulatorno tijelo za zaštitu od zračenja, imaju odgovornosti u pogledu ekspozicije stanovništva, pri čemu je primarna uloga osiguranje da se ni kod jednog pojedinca iz stanovništva ne prekorači granica doze za stanovništvo kao rezultat kumulativne ekspozicije stanovništva koja proizlazi iz više autorizovanih objekata, uključujući i medicinske radiološke objekte. Jednostavan pristup koji se može poduzeti jeste da se utvrde restrikcije doza za ekspoziciju stanovništva koja proizlazi iz jednog objekta kao određeni dio granice doze. Neke države koriste restrikcije doze od približno jedne trećine granice doze, konkretno efektivnu dozu od 0,3 mSv godišnje (referenca 20). Pri utvrđivanju takvih restrikcija doze, regulatorno tijelo treba razmotriti broj i vrstu izvora zračenja koji se koriste u toj državi ili regiji i koji mogu rezultirati ekspozicijom stanovništva.

  - Pored pacijenata, dvije druge grupe ljudi koje mogu pretrpiti medicinsku ekspoziciju su njegovatelji i pomagači te dobrovoljci u biomedicinskom istraživanju. Pošto je to medicinska ekspozicija, nijedna od tih grupa ne podliježe granicama doze za pretrpljene ekspozicije. Umjesto toga, vjeruje se u upotrebu restrikcija doza kao sredstvo za osiguravanje da se odvija optimizacija zaštite i sigurnosti (vidi tačku 2.16). Za obje navedene grupe ljudi, vlasti imaju odgovornost da osiguraju utvrđivanje restrikcija doza u konsultacijama sa organom nadležnim za zdravstvo, relevantnim stručnim tijelima i regulatornim tijelom za zaštitu od zračenja.

  - Za njegovatelje i pomagače je uobičajen pristup da se primijene restrikcije doza od slučaja do slučaja – odnosno, restrikcije doza se primjenjuju na kumulativnu ekspoziciju njegovatelja ili pomagača tokom trajanja jednokratnog perioda (episode) u kojem ta osoba njeguje pacijenta ili mu pomaže. U slučaju roditelja koji pomaže kad se njegovo dijete podvrgava dijagnostičkoj proceduri X-zracima, taj period je vrijeme u kojem traje generisanje X-zraka, što je krajnje kratko. U slučaju njegovatelja ili pomagača osobe koja prolazi kroz tretman radiofarmacima, taj period će trajati nekoliko dana dok se radionuklid ne raspadne do zanemarljivog nivoa. Treba razmotriti kumulativnu dozu za njegovatelja ili pomagača koji je u toj ulozi u nekoliko jasno odvojenih perioda. U takvim slučajevima se mogu koristiti godišnje restrikcije doze pored restrikcija zasnovanih na jednokratnom periodu.

  - Pri utvrđivanju restrikcija doze za njegovatelje i pomagače, treba uzeti u obzir njihovo starosno doba i mogućnost trudnoće. Posebno pitanje je pitanje djece u toj ulozi. Definicija njegovatelja ili pomagača uključuje i to da ta osoba „svjesno i dobrovoljno“ pomaže u toj ulozi. Može se tvrditi da mlađa djeca možda ne razumiju taj koncept. Pa ipak, razumno je i vjerovatno da će djeca jednog od roditelja koji prolazi kroz tretman htjeti da pomognu. Okvir za zaštitu od zračenja i sigurnost treba izaći u susret njihovim željama. Često se primjenjuje pragmatičan pristup u kojem se djeca u ovoj ulozi efektivno tretiraju kao pojedinci iz stanovništva, pa se vrše restrikcije njihove medicinske ekspozicije na efektivnu dozu od 1 mSv po jednokratnom periodu. Trudnica u ulozi njegovatelja ili pomagača predstavlja sličnu situaciju, pa treba uzeti u obzir embrio ili fetus. Često se primjenjuje isti pristup restrikcije efektivne doze za embrio ili fetus na 1 mSv po jednokratnom periodu. Za odraslog njegovatelja ili pomagača, uobičajeno korištena vrijednost restrikcije doza je efektivna doza od 5 mSv po jednokratnom periodu. Za starije osobe se mogu koristiti blaže restrikcije doza. U svakom od navedenih slučajeva, možda će biti potrebna fleksibilnost u pogledu restrikcije doza.

  - Pri utvrđivanju restrikcija doze za radiodijagnostičke procedure koje se izvode na dobrovoljcima koji učestvuju u programu biomedicinskog istraživanja, namjera je da vlasti u konsultacijama sa organom nadležnim za zdravstvo, relevantnim stručnim tijelima i regulatornim tijelom za zaštitu od zračenja daju šire smjernice za etičke odbore (vidi tačke 2.99–2.102) koji će zauzvrat prilagoditi te restrikcije tako da odgovaraju konkretnom programu biomedicinskog istraživanja koji se razmatra. Tipične doze za pacijente i državni DRL bi bili dva obzira pri utvrđivanju takvih restrikcija doza.

Kriteriji i smjernice za otpuštanje pacijenata nakon terapije radionuklidima

  - Mnogi faktori mogu uticati na ekspoziciju koju mogu pretrpiti pojedinci iz stanovništva, njegovatelji i pomagači nakon otpuštanja pacijenta koji je bio podvrgnut terapijskoj proceduri sa otvorenim izvorima zračenja ili koji je zadržao implantirane zatvorene izvore zračenja (za detaljne informacije o tim faktorima za zatvorene izvore zračenja, vidi referencu 21). U konsultacijama sa organom nadležnim za zdravstvo, relevantnim stručnim tijelima i regulatornim tijelom za zaštitu od zračenja, vlasti imaju ulogu da osiguraju utvrđivanje kriterija sa pratećim smjernicama da bi se pomoglo u pojednostavljivanju procesa u kojem pojedinačni medicinski radiološki objekt razmatra otpuštanje pacijenta. Smjernice za takve postupke medicinskog radiološkog objektu su date u poglavljima 4 i 5.

Organ nadležan za zdravstvo

  - Svi medicinski objekti bi trebali biti autorizovani od strane organa nadležnog za zdravstvo u cilju osiguranja da objekt ispunjava važeće zahtjeve za kvalitet medicinskih usluga. Kad medicinski objekt koristi jonizirajuće zračenje, organ nadležan za zdravstvo treba dati autorizaciju za medicinsku djelatnost i zdravstvenu zaštitu samo ako su ispunjeni zahtjevi za radijacijsku sigurnost (tačke 2.70–2.76). Kao što je navedeno u tački 2.30, organ nadležan za zdravstvo treba doprinijeti zaštiti od zračenja i sigurnosti. To uključuje učešće u utvrđivanju DRL, restrikcija doza za njegovatelje i pomagače i za dobrovoljce u programu biomedicinskog istraživanja, te učešće u utvrđivanju kriterija i smjernica za otpuštanje pacijenata nakon terapije radionuklidima (vidi smjernice u tačkama 2.34–2.51). Koordinacija i saradnja između organa nadležnog za zdravstvo i regulatornog tijela za zaštitu od zračenja treba osigurati zaštitu od zračenja i ukupnu medicinskog objekta.

  - Zaštita od zračenja i sigurnost u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja trebaju biti garantovani propisnom specijalizacijom zdravstvenih radnika, konkretno da samo oni zdravstveni radnici sa odgovarajućim kompetencijama mogu preuzeti uloge koje uključuju specifične odgovornosti za zaštitu od zračenja i sigurnost. Organ nadležan za zdravstvo ima odgovornosti za davanje politika i smjernica u pogledu specijalnosti i subspecijalnosti zdravstvene profesije, uključujući i obim djelatnosti i zahtjeve vezane za kompetencije. Smjernice za priznavanje kompetencija u određenoj specijalnosti su date u tačkama 2.119–2.133.

  - Da bi medicinski radiološki objekt funkcionisao ispravno i radijacijski sigurno, na raspolaganju treba biti adekvatan broj radioloških medicinskih radnika, medicinskih radioloških tehničara, medicinskih fizičara i drugih zdravstvenih radnika sa odgovornostima za zaštitu pacijenata od zračenja. To uključuje i dovoljan kapacitet da se pokrije odsustvo ključnih zaposlenih zbog bolesti, odsustva ili drugih razloga. Kroz svoju ulogu kreatora politika, organ nadležan za zdravstvo treba postaviti jasne standarde za prihvatljivu medicinsku djelatnost.

  - Organ nadležan za zdravstvo ima posebne uloge u primjeni zahtjeva za opravdanost zaštite od zračenja, konkretno u pogledu:

- generičke opravdanosti radioloških procedura;

- opravdanosti radioloških procedura u programima zdravstvenog skrininga;

- kriterija za opravdanost radioloških procedura za procjenu zdravstvenog stanja asimptomatičnih pojedinaca s namjerom ranog otkrivanja bolesti, ali ne kao dio programa zdravstvenog skrininga.

  - Generička opravdanost radioloških procedura je tekući proces pošto nove procedure postaju raspoložive, a ustaljene procedure se razmatraju u svjetlu novog znanja i novih dešavanja. Treba donijeti odluku da li će neka nova radiološka procedura postati novi dodatak postojećim procedurama. Obrnuto, možda će trebati povući neku postojeću radiološku proceduru iz upotrebe ako postoje dokazi da neki alternativni modalitet ili tehnologija imaju veću efikasnost. Organ nadležan za zdravstvo treba donositi takve odluke zajedno sa relevantnim stručnim tijelima.

  - Upotreba radioloških procedura kao dio programa zdravstvenog skrininga uključuje podvrgavanje asimptomatičnih populacijskih grupa ekspoziciji zračenju. U odluci da se krene s takvim programom treba uzeti u obzir, između ostalog, potencijal procedure skrininga da otkrije određenu bolest, vjerovatnoću efikasnog tretmana otkrivenih slučajeva i, za određene bolesti, prednosti za društvo od kontrole date bolesti. Pouzdani epidemiološki dokazi trebaju činiti osnovu za takve programe zdravstvenog skrininga. Prije donošenja odluke, organ nadležan za zdravstvo treba razmotriti sve te faktore zajedno sa relevantnim stručnim tijelima.

  - Sada je sve više uobičajena upotreba radioloških procedura na asimptomatičnim pojedincima s namjerom ranog otkrivanja bolesti, ali ne kao dio odobrenog programa zdravstvenog skrininga. Takve radiološke procedure nisu ustaljena medicinska praksa niti se izvode kao dio programa biomedicinskog istraživanja. Zbog toga, organ nadležan za zdravstvo, zajedno sa relevantnim stručnim tijelima, ima ulogu u davanju smjernica o primjenjivosti i prikladnosti takvih procedura. Te smjernice bi pomogle doktorima uputiocima na proceduru i radiološkim medicinskim radnicima da provedu proces opravdanosti za individualnog pacijenta (vidi tačke 3.141–3.143).

  - Državne ili međunarodne smjernice za upućivanje na proceduru bi se trebale koristiti kao važno sredstvo u primjeni procesa opravdanosti medicinske ekspozicije za individualnog pacijenta. Organ nadležan za zdravstvo treba dati podršku relevantnim stručnima tijelima u izradi i provođenju smjernica za upućivanje pacijenta na radiološku proceduru zasnovanih na dokazima (takođe vidi tačku 2.65).

  - Organ nadležan za zdravstvo takođe treba podsticati razvoj i promovisati implementaciju smjernica i tehničkih standarda za datu djelatnost koje sačinjavaju stručna tijela.

Stručna tijela

  - Stručna tijela je kolektivni izraz korišten u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) i u ovom Vodiču za sigurnost da se obuhvate raznovrsne organizacije i grupe zdravstvenih radnika. One obuhvataju društva, društva nazvana „koledži“ i udruženja zdravstvenih radnika, često za određenu specijalnost. Primjeri stručnih tijela koja imaju direktnu uključenost u upotrebu jonizirajućeg zračenja obuhvataju društva, „koledže“ i udruženja radiologa, radijacijskih onkologa, ljekara u oblasti nuklearne medicine, medicinskih fizičara, medicinskih radioloških tehnologa i stomatologa. U velikim državama takva stručna tijela mogu biti i na regionalnom nivou unutar države. Obrnuto, mogu postojati i regionalna stručna tijela koja obuhvataju nekoliko država. Takođe postoje i stručna tijela u široj medicinskoj oblasti koja ipak utiču na neke aspekte upotrebe zračenja. Primjeri uključuju društva, udruženja i „koledže“ koji predstavljaju specijalnosti u kojima se može koristiti zračenje, poput kardiologije, gastroenterologije, urologije, vaskularne hirurgije, ortopedske hirurgije i neurologije te druge organizacije, poput onih koje predstavljaju ljekare opšte prakse i primarne zdravstvene zaštite.

  - Kao što je navedeno u tački 2.30, stručna tijela predstavljaju kolektivno stručno znanje date zdravstvene profesije i specijalnosti i, kao takva, trebaju imati određenu ulogu u doprinosu zaštiti od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja. To uključuje utvrđivanje standarda za edukaciju, obuku, kvalifikacije i kompetentnost za datu specijalnost te utvrđivanje tehničkih standarda i davanje smjernica za datu djelatnost. Dodatne smjernice o edukaciji, obuci, kvalifikacijama i kompetentnosti su date u tačkama 2.119–2.133.

  - U partnerstvu sa organom nadležnim za zdravstvo i regulatornim tijelom za zaštitu od zračenja, relevantna stručna tijela imaju ulogu u pogledu utvrđivanja DRL, restrikcija doza za njegovatelje i pomagače i za dobrovoljce u biomedicinskom istraživanju, i kriterija i smjernica za otpuštanje pacijenata nakon terapije radionuklidima, kao što je pojedinačno opisano u tačkama 2.42, 2.47–2.50 i 2.51.

  - Uloga relevantnih stručnih tijela u pogledu primjene zahtjeva za opravdanost opisana je u tačkama 2.56–2.60.

  - Stručna tijela trebaju preuzeti vođstvo u izradi smjernica za upućivanje pacijenta na radiološku proceduru (u nekim državama nazvane „kriteriji prikladnosti“) radi njihove upotrebe u opravdanosti medicinske ekspozicije za individualnog pacijenta (tačka 2.59). Možda neće biti moguće da svaka država sačini svoje smjernice za upućivanje na proceduru. Mnoge države mogu iskoristiti značajan rad brojnih stručnih tijela širom svijeta tako da stručna tijela u tim državama usvoje ili prilagode postojeće smjernice (takođe vidi tačke 3.143 i 4.160).

  - Što se tiče medicinskog snimanja, cilj procesa optimizacije zaštite od zračenja i sigurnosti treba biti dostizanje adekvatnog kvaliteta slike – ne najboljeg mogućeg kvaliteta, nego sigurno dovoljnog da se osigura da dijagnostika ili tretman ne budu ugroženi. Iz operativne perspektive, postoji mnogo faktora koji utiču na vezu između kvaliteta slike i doze za pacijente. Postojanje standarda ili normi koje preciziraju prihvatljiv kvalitet slike očito ima prednosti, a relevantna stručna tijela imaju određenu ulogu u utvrđivanju i promovisanju tih kriterija.

  - Što se tiče optimizacije zaštite od zračenja i sigurnosti, zahtijeva se sveobuhvatan program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije. Takvi programi bi trebali biti dio šireg sistema upravljanja u medicinskom radiološkom objektu (vidi tačku 2.140). Bez obzira na to, postoji znatna korist u upotrebi materijala sa resursima i standardima koje utvrde stručna tijela za određene oblasti programa osiguranja kvaliteta. Naprimjer, mnoga stručna tijela medicinske fizike su sačinila detaljne smjernice o aspektima testiranja rada opreme u okviru programa osiguranja kvaliteta. Tamo gdje država nema takav materijal ili standarde, relevantno stručno tijelo može usvojiti ili prilagoditi te resurse iz druge države.

  - Stručna tijela trebaju podsticati svoje članove da obavljaju preventivnu procjenu rizika, posebno u radioterapiji. Ona takođe mogu igrati aktivnu ulogu u podsticanju svojih članova da doprinose relevantnim međunarodnim ili državnim sistemima za anonimno ili dobrovoljno izvještavanje i učenje o sigurnosti i da doprinose razvoju takvih sistema. Takve baze podataka daju obilje informacija koje mogu pomoći da se na minimum smanje nenamjeravane i akcidentalne medicinske ekspozicije. Primjeri međunarodnih sistema za izvještavanje o sigurnosti su sistemi IAEA-e Sigurnost u radijacijskoj onkologiji (Safety in Radiation Oncology; SAFRON), Sigurnost u radiološkim procedurama (Safety in Radiological Procedures; SAFRAD) i Sistem za edukaciju i informacije o sigurnosti u radijacijskoj onkologiji (Radiation Oncology Safety Education and Information System; ROSEIS).

  - Stručna tijela imaju određenu ulogu u distribuciji informacija o standardima i smjernicama relevantnim za zaštitu od zračenja i sigurnost.

Regulatorno tijelo

  - Regulatorno tijelo za zaštitu od zračenja treba ispunjavati svoje regulatorne funkcije, kao što su utvrđivanje zahtjeva i smjernica, autorizovanje i inspekcija objekata i aktivnosti te izricanje upravnih mjera za provođenje zakonskih i regulatornih odredbi. Detaljni zahtjevi kojima se te uloge i odgovornosti preciziraju dati su u dokumentima GSR Dio 3 (referenca 3) i GSR Dio 1 (Rev. 1) (referenca 13), a dodatne opšte smjernice su date u seriji „Sigurnosni standardi“, IAEA, br. GS-G-1.5, „Regulatorna kontrola izvora zračenja“ (Regulatory Control of Radiation Sources, referenca 22). Smjernice o opštim ulogama i odgovornostima regulatornog tijela u pogledu zaštite profesionalno izloženih osoba od zračenja i zaštite stanovništva od zračenja date su u seriji „Sigurnosni standardi“, IAEA, br. GSG-7, „Zaštita profesionalno izloženih osoba od zračenja“ (Occupational Radiation Protection, referenca 23) i br. GSG-8, „Zaštita stanovništva i okoliša od zračenja“ (Radiation Protection of the Public and the Environment, referenca 24). Preduslov da bi regulatorno tijelo bilo u stanju da efektivno obavlja svoje regulatorne funkcije jeste da ima zaposlene sa odgovarajućim specijalističkim stručnim znanjem. To je detaljno obuhvaćeno u dokumentima GSR Dio 3 (referenca 3), GSR Dio 1 (Rev. 1) (referenca 13) i GS-G-1.5 (referenca 22) i odnosi se na kontekst medicinske primjene jonizirajućeg zračenja. Regulatorne kontrole trebaju biti primijenjene sa dosta znanja, a ne samo kao administrativno izvršavanje poslova.

Autorizacija medicinskih radioloških objekata

  - Gradirani pristup medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja ima poseban značaj za regulatorna tijela jer, kao što je opisano u tačkama 2.23–2.27, postoji dosta varijacija u kompleksnosti medicinskih radioloških objekata. Regulatorna tijela trebaju razmotriti koji oblik autorizacije je odgovarajući za datu vrstu medicinskog radiološkog objekta. Sa vrstom autorizacije je povezan i nivo kompleksnosti dokumentacije koju treba podnijeti regulatornom tijelu prije autorizovanja. To obuhvata stepen detalja u sigurnosnoj procjeni (vidi tačke 2.150–2.154). Period trajanja za koji se autorizacija daje jeste još jedna stvar koju regulatorno tijelo razmatra; kompleksniji objekti bi zahtijevali češći proces obnove autorizacije.

  - Tipične djelatnosti koje podliježu registraciji su one za koje važi sljedeće: (i) sigurnost može biti uveliko osigurana projektom objekata i konstrukcijom opreme; (ii) operativne procedure su jednostavne za pridržavanje; (iii) zahtjevi za obuku o sigurnosti su minimalni; i (iv) u prošlosti je bilo vrlo malo problema sa sigurnošću u radu. Registracija najbolje odgovara onim djelatnostima kod kojih poslovi ne variraju znatno. Navedeni uslovi generalno nisu ispunjeni u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja iz sljedeća tri razloga: ekspozicija pacijenta zavisi od ljudskog izvršavanja poslova; zaštita od zračenja i sigurnost nisu uveliko osigurani projektom objekta i konstrukcijom opreme, i količina zahtijevane obuke je znatna. U principu, medicinski radiološki objekti su bolji kandidati za individualno licenciranje nego za registraciju. Očekivalo bi se da se licenciranje koristi za objekte za radioterapiju, objekte nuklearne medicine, objekte u kojima se izvode slikom vođene interventne procedure i za većinu radiodijagnostičkh objekata. Za neke jednostavne oblike dijagnostičke radiologije, kao što su dentalna radiografija (bez CBCT-a) i dvoenergetska rendgenska apsorpciometrija (DXA), može biti prihvatljiva autorizacija putem registracije. Regulatorno tijelo treba sačiniti standardizovane obrasce ili primjere obrazaca za oba oblika autorizacije koji pomažu da se osigura podnošenje tačnih informacija regulatornom tijelu (takođe vidi tačke 2.150–2.154 o sigurnosnoj procjeni).

  - Bez obzira na to koji se oblik autorizacije koristi za medicinski radiološki objekt, ključni korak prije njenog izdavanja je da regulatorno tijelo utvrdi osposobljenost ključnog zaposlenog osoblja koje je odgovorno za zaštitu od zračenja i sigurnost, uključujući radiološke medicinske radnike, medicinske radiološke tehnologe, medicinske fizičare i osobe odgovorne za zaštitu od zračenja. Ovaj korak se ne može dovoljno naglasiti jer svi aspekti zaštite od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja u krajnjoj liniji zavise od kompetentnosti zaposlenih koji su uključeni u to (takođe vidi tačke 2.119–2.137).

  - Uspostavljanje medicinskog radiološkog objekta može uključivati izgradnju objekata koje je kasnije teško modifikovati. Regulatorna tijela mogu odabrati proces autorizovanja u dvije faze, odnosno da traže podnošenje početnog zahtjeva za izgradnju objekta prije nego što sama izgradnja počne. Regulatorno tijelo treba u toj fazi razmotriti namjeravanu medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja, projekt objekta, uključujući i planove za strukturalnu zaštitu i planiranu opremu. Nakon toga, regulatorno tijelo u kasnijoj fazi vrši puno razmatranje i procjenu, što dalje vodi ka izdavanju autorizacije. Za kompleksnije medicinske radiološke objekte, kao što je objekt za radioterapiju, ovaj kasniji proces treba obuhvatiti i inspekciju od strane regulatornog tijela ili ovlaštene strane.

  - Naknadne i znatne modifikacije medicinskog radiološkog objekta, uključujući i njegovu medicinsku radiološku opremu i procedure, mogu imati implikacije na sigurnost. Regulatorno tijelo može tražiti podnošenje zahtjeva za izmjenu i dopunu autorizacije.

  - Regulatorno tijelo treba propisati obnovu autorizacije nakon utvrđenog perioda. To omogućava razmatranje rezultata inspekcija i drugih informacija o učinku sigurnosti u medicinskom radiološkom objektu. Učestalost obnove autorizacije treba biti zasnovana na kriterijima za zaštitu od zračenja i sigurnost uz razmatranje učestalosti inspekcija od strane regulatornog tijela i ranijih dešavanja vezanih za sigurnost u vezi sa određenom djelatnošću uopšte ili sa konkretnim medicinskim radiološkim objektom. Za medicinske radiološke objekte obično ne bi odgovarao ciklus obnove autorizacije duži od pet godina.

  - Autorizovanje medicinskog radiološkog objekta za upotrebu jonizirajućeg zračenja u medicinske svrhe jeste posebna aktivnost kojom organ nadležan za zdravstvo autorizuje taj objekt ili veći medicinski objekt u čijem sastavu je ovaj prvi objekt da obavlja medicinsku djelatnost i zdravstvenu zaštitu (vidi tačku 2.52). Ispunjavanje zahtjeva za radijacijsku sigurnost je uslov koji je neophodan, ali ne i dovoljan da se dobije autorizacija za medicinsku djelatnost. Treba doći do koordinacije i saradnje između regulatornog tijela za zaštitu od zračenja i organa nadležnog za zdravstvo da se osiguraju zaštita od zračenja i ukupna sigurnost medicinskog objekta.

Inspekcija medicinskih radioloških objekata

  - Inspekcija od strane regulatornog tijela na licu mjesta je često osnovno sredstvo za kontakt licem u lice sa zaposlenima u medicinskom radiološkom objektu. Regulatorno tijelo treba uspostaviti sistem za određivanje prioriteta i učestalosti inspekcija na osnovu rizika i kompleksnosti povezanih sa konkretnom medicinskom primjenom jonizirajućeg zračenja. Inspekciju medicinskih radioloških objekata od strane regulatornog tijela treba obavljati osoblje sa specijalističkim stručnim znanjem kako bi bili u stanju da kompetentno procijene usklađenost objekta sa propisima o zaštiti od zračenja i uslovima autorizacije. Dodatne smjernice o inspekcijama su date u dokumentu GS-G-1.5 (referenca 22).

Posebna razmatranja za regulatorno tijelo u pogledu medicinske ekspozicije, profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva

  - Regulatorno tijelo treba osigurati da svi zahtjevi dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) u pogledu medicinske ekspozicije, profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva budu primijenjeni u autorizovanim medicinskim radiološkim objektima, što je detaljno opisano u relevantnim dijelovima poglavlja 3–5. Da bi se pomoglo medicinskim radiološkim objektima da ispune svoje obaveze, postoje određene posebne oblasti za koje regulatorno tijelo treba dati specifične smjernice.

  - U cilju osiguranja zaštite od zračenja i sigurnost u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja, zahtijeva se uspostavljanje aranžmana za kalibraciju izvora koji dovode do medicinske ekspozicije, što je utvrđeno u tački 3.167 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), a detaljnije smjernice su date u poglavljima 3–5. Regulatorno tijelo treba precizirati učestalost rekalibracije opreme i pritom treba iskoristiti važeće smjernice stručnih tijela iz oblasti medicinske fizike.

  - U slučaju kalibracije radioterapijskih jedinica, zahtijeva se osiguravanje nezavisne verifikacije prije kliničke upotrebe (tačka 3.167(c) dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Regulatorno tijelo treba biti svjesno ograničenja domaćih resursa u svojoj državi. „Idealna“ nezavisna verifikacija – npr., od strane nezavisnog medicinskog fizičara uz korištenje drugačije dozimetrijske opreme – možda neće biti izvodljiva. Regulatorno tijelo je odgovorno da osigura da radijacijska sigurnost radioterapijske jedinice ne bude ugrožena i da istovremeno objekt ne bude bespotrebno zatvoren. Regulatorno tijelo treba odlučiti o prihvatljivim alternativama, kao što su verifikacija od strane drugog medicinskog fizičara sa istom opremom ili verifikacija korištenjem drugačije opreme ili oblik verifikacije putem poštanske dozimetrije korištenjem termoluminiscentnih, optički stimulisanih luminiscentnih dozimetara ili njihovih ekvivalenata.

  - Nenamjeravane i akcidentalne medicinske ekspozicije se dešavaju, a od regulatornog tijela se zahtijeva da osigura uspostavljanje sistema i poduzimanje svih praktičnih mjera da se takve ekspozicije spriječe, a ako se dese, da se provede propisna istraga i poduzmu korektivne mjere (Zahtjev 41 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Trebaju postojati mehanizmi za brzo reagovanje da bi se ublažile eventualne posljedice. Regulatorno tijelo treba propisati vođenje pisanih evidencija o svim nenamjeravanim i akcidentalnim medicinskim ekspozicijama i dati smjernice o tome koje informacije trebaju biti uključene u izvještaje. Zahtijeva se da značajniji događaji budu prijavljeni regulatornom tijelu (tačka 3.181(d) dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Regulatorno tijelo treba dati smjernice o tome koji događaji mu trebaju biti prijavljeni. Jedan od razloga za izvještavanje regulatornog tijela je da mu zauzvrat omogući distribuciju informacija o događaju relevantnim stranama, tako da se ponavljanje sličnih događaja može smanjiti na minimum. Pored obaveznog izvještavanja u regulatorne svrhe, sistemi za anonimno ili dobrovoljno izvještavanje i učenje o sigurnosti mogu znatno doprinijeti pojačanoj zaštiti od zračenja i sigurnosti te kvalitetu zdravstvene zaštite. Regulatorno tijelo treba djelovati preventivno i podsticati medicinske radiološke objekte da učestvuju u relevantnim međunarodnim ili državnim sistemima za anonimno ili dobrovoljno izvještavanje i učenje o sigurnosti, kao što je navedeno u tački 2.68. Dodatne smjernice su date u poglavljima 3–5.

  - Što se tiče procjene profesionalne ekspozicije, regulatorno tijelo treba utvrditi zahtjeve i dati jasne smjernice o tome koji oblik monitoringa treba uspostaviti. Tačke 3.99–3.102 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijevaju da poslodavci, registranti i vlasnici licence sačine aranžmane za procjenu profesionalne ekspozicije i daju široke kriterije za to kada treba pripremiti individualni monitoring i kada monitoring radnog mjesta može biti dovoljan. Profesionalna ekspozicija dosta varira u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja, krećući se u rasponu od primjene u kojoj je prilično jasno da treba obaviti individualni monitoring do primjene u kojoj bi monitoring radnog mjesta bio dovoljan. Regulatorno tijelo treba dati specifične smjernice kad je primjena zračenja takva da spada između dvije navedene situacije. Dodatne smjernice su date u poglavljima 3–5.

  - Regulatorno tijelo ima ulogu čuvara zaštite stanovništva od zračenja. Pošto pojedinac iz stanovništva može biti izložen ekspoziciji koja proizlazi iz mnogo autorizovanih medicinskih radioloških objekata (ili zapravo drugih objekata i aktivnosti u kojima se koristi zračenje), regulatorno tijelo ima nadzornu ulogu u cilju osiguranja da kumulativni efekat tih višestrukih puteva ekspozicija ne vodi ka ekspoziciji stanovništva većoj od granica doze (vidi Okvir 1, Poglavlje 2). Dio te uloge uključuje utvrđivanje restrikcija doze i brigu da sigurnosne procjene obuhvate i razmatranja ekspozicije stanovništva i potencijalne ekspozicije stanovništva.

  - Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje mnogo zahtjeva za registrante, vlasnike licence i poslodavce u pogledu zaštite profesionalno izloženih osoba od zračenja u smislu vođenja i stavljanja na raspolaganje evidencija o širokom nizu pitanja. Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da:

„3.104. Evidencije o profesionalnoj ekspoziciji za svakog zaposlenog budu 	vođene i čuvane tokom i nakon radnog vijeka zaposlenog, a najmanje dok bivši 	zaposleni ne napuni ili bi napunio 75 godina, te najmanje 30 godina nakon 	prestanka rada na kojem je zaposleni bio izložen profesionalnoj ekspoziciji.“

Regulatornom tijelu se prepušta da odredi period vođenja i čuvanja svih drugih evidencija. Period čuvanja evidencija će zavisiti od vrste evidencija i njihove koristi ili relevantnosti nakon isteka određenog vremena. Evidencije koje se odnose na zdravlje ili zdravstvenu zaštitu pojedinca se trebaju čuvati tokom cijelog života te osobe, ali postoje znatne varijacije u tom pogledu širom svijeta. Naprimjer, u nekim državama se propisuje čuvanje medicinskih evidencija tokom cijelog života date osobe plus 10 godina; u drugima je propisani period čuvanja mnogo kraći, npr. 7–10 godina. Evidencije o aktivnostima kao što su kalibracije, dozimetrija, osiguranje kvaliteta i istrage akcidenata i nenamjeravanih medicinskih ekspozicija treba čuvati znatan period vremena pošto uvijek postoji mogućnost da će te evidencije zatrebati da se izvrši istorijske procjene medicinske ekspozicije, profesionalne ekspozicije ili ekspozicije stanovništva. Period čuvanja od najmanje 10 godina može biti odgovarajući za te evidencije. S druge strane, evidencije o edukaciji, obuci, kvalifikovanosti i kompetentnosti pojedinaca mogu biti od važnosti samo kada data osoba radi u medicinskom radiološkom objektu. Dodatne smjernice za regulatorno tijelo, registrante, vlasnike licence i poslodavce su date u seriji „Sigurnosni standardi“, IAEA, br. GS-G-3.1, „Primjena sistema upravljanja za objekte i aktivnosti“ (Application of the Management System for Facilities and Activities, referenca 25).

Autorizacija za instaliranje, održavanje i servisiranje medicinske radiološke opreme

  - Regulatorno tijelo treba osigurati da aktivnosti na instaliranju, održavanju i servisiranju medicinske radiološke opreme budu autorizovane na odgovarajući način (takođe vidi tačke 2.103–2.111 o odgovornostima dobavljača izvora zračenja, opreme i softvera, tačke 2.112–2.114 o organizacijama koje se bave održavanjem i servisiranjem, i tačku 2.135 o edukaciji, obuci, kvalifikovanosti i kompetentnosti servisnih inženjera i tehničara).

Autorizovanje drugih djelatnosti u vezi sa medicinskom primjenom jonizirajućeg zračenja

  - Regulatorno tijelo takođe može propisati autorizovanje drugih aktivnosti u vezi sa medicinskom primjenom jonizirajućeg zračenja, uključujući uvoz, distribuciju, sklapanje, prodaju, prenos i transport izvora zračenja ili medicinske radiološke opreme; dekomisioniranje, i odlaganje izvora zračenja i otpada. Zahtjeve za obavljanje tih djelatnosti treba utvrditi propisima uz dodatni regulatorni vodič.

Distribucija informacija

  - Tačka 2.33 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da regulatorno tijelo osigura postojanje mehanizama za blagovremenu distribuciju informacija, a u kontekstu ovog Vodiča za sigurnost, medicinskim radiološkim objektima, proizvođačima i dobavljačima, organu nadležnom za zdravstvo i stručnim tijelima o iskustvima iz zaštite od zračenja i sigurnosti koja su rezultat regulatornog iskustva i iskustva iz rada te iz incidenata, uključujući i akcidente, i pratećim rezultatima. Informacije treba razmjenjivati putem objavljivanja biltena i periodičnog slanja obavještenja e-mailom, prezentacija na naučnim sastancima i sastancima stručnih udruženja, izrade web stranice ili zajedničkog pokroviteljstva obrazovnih seminara i radionica sa stručnim i naučnim udruženjima. Treba razmotriti bržu distribuciju kao reakciju na stvarne ili potencijalne probleme koji mogu rezultirati znatnim posljedicama.

Medicinski radiološki objekt

  - U medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja, prvenstvenu odgovornost za zaštitu od zračenja i sigurnost ima fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za medicinski radiološki objekt, obično nazvan registrant ili vlasnik licence. Skoro svi zahtjevi dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) koji se odnose na medicinski radiološki objekt u cilju osiguravanja zaštite od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja dodjeljuju odgovornost registrantu ili vlasniku licence (i poslodavcu u slučaju zaštite profesionalno izloženih osoba od zračenja).

  - Međutim, medicinska primjena jonizirajućeg zračenja uključuje multidisciplinarni tim kojeg vodi zdravstveni radnik koji često nije registrant ili vlasnik licence za autorizovani medicinski radiološki objekt. Zbog medicinskog okruženja u kojem se ekspozicije dešavaju, prvenstvenu odgovornost za zaštitu pacijenata od zračenja i njihovu sigurnost ima zdravstveni radnik koji je odgovoran za radiološku proceduru i koji se u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) i ovom Vodiču za sigurnost naziva radiološki medicinski radnik (radiological medical practitioner). Izraz „radiološki medicinski radnik“ je generički izraz koji se koristi u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) za zdravstvenog radnika koji ima specijalističko obrazovanje i obuku o medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja, koji je osposobljen da radi samostalno ili da nadzire procedure koje uključuju medicinske ekspozicije u datoj specijalnosti. Zavisno od konkretne upotrebe zračenja i zakonodavstva države, među zdravstvene radnike koji mogu preuzeti ulogu radiološkog medicinskog radnika spadaju radiolozi, ljekari iz oblasti nuklearne medicine, radijacijski onkolozi, kardiolozi, ortopedski hirurzi, drugi ljekari specijalisti, stomatolozi, kiropraktičari i podijatri. Više smjernica o tome koji zdravstveni radnici mogu biti radiološki zdravstveni radnici dato je u poglavljima 3–5 i tačkama 2.124 i 2.125 o edukaciji i obuci.

  - Rezimirani efekat tačaka 2.89 i 2.90 je da registrant ili vlasnik licence treba osigurati primjenu svih zahtjeva za medicinsku ekspoziciju. To obično zahtijeva da radiološki medicinski radnik osigura odvijanje određenog skupa postupaka, obično uz uključenost drugih zdravstvenih radnika, uglavnom medicinskih radioloških tehnologa i medicinskih fizičara (vidi tačke 2.92, odnosno 2.93). Dijelovi o medicinskoj ekspoziciji u poglavljima 3–5 daju smjernice za ispunjavanje mnogih zahtjeva koji spadaju u odgovornost radioloških medicinskih radnika.

  - Izraz „medicinski radiološki tehnolog“ se koristi u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) i ovom Vodiču za sigurnost kao generički izraz za drugu grupu zdravstvenih radnika. Veoma raznovrsni nazivi se koriste širom svijeta za takve zdravstvene radnike, npr. radiograf, radiološki tehnolog, tehnolog nuklearne medicine i radiološki terapeut. U dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3), medicinski radiološki tehnolog je zdravstveni radnik koji ima specijalističko obrazovanje i obuku o tehnologiji medicinske radiologije, osposobljen da izvede radiološku proceduru po nalogu radiološkog medicinskog radnika u jednoj ili više specijalnosti tehnologije medicinske radiologije (npr. dijagnostička radiologija, radioterapija i nuklearna medicina). Medicinski radiološki tehnolog je obično spona između radiološkog medicinskog radnika i pacijenta, a njegovo znanje i pažnja u odabiru tehnika i parametara uveliko određuju praktičnu realizaciju optimizacije zaštite od zračenja i sigurnosti kod ekspozicije datog pacijenta u mnogim modalitetima. Medicinski radiološki tehnolozi takođe mogu imati određenu ulogu u edukaciji i obuci. Više smjernica o ulogama i odgovornostima medicinskih radioloških tehnologa dato je u poglavljima 3–5 i u tačkama 2.126 i 2.127 o edukaciji i obuci.

  - U dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3), medicinski fizičar je zdravstveni radnik koji ima specijalističko obrazovanje i obuku o konceptima i tehnikama primjene fizike u medicini i osposobljen je da samostalno radi u jednoj ili više subspecijalnosti medicinske fizike (npr. dijagnostička radiologija, radioterapija i nuklearna medicina). Medicinski fizičar daje specijalističko stručno znanje u pogledu zaštite pacijenata od zračenja. Medicinski fizičar ima odgovornosti u optimizaciji zaštite od zračenja i sigurnosti kod medicinske ekspozicije, uključujući kalibraciju izvora zračenja, kliničku dozimetriju, kvalitet slike i procjenu doze za pacijente te fizičke aspekte programa osiguranja kvaliteta, uključujući prihvatanje i komisioniranje medicinske radiološke opreme. Medicinski fizičar takođe vjerovatno ima i odgovornosti u izvođenju obuke o zaštiti od zračenja i sigurnosti za zdravstvene radnike. Pored toga, medicinski fizičar takođe može igrati ulogu osobe odgovorne za zaštitu od zračenja, čije su odgovornosti prvenstveno u zaštiti profesionalno izloženih osoba od zračenja i zaštiti stanovništva od zračenja. Više smjernica o ulogama i odgovornostima medicinskih fizičara je dato u poglavljima 3–5, referenci 26, i u tačkama 2.128 i 2.129 o edukaciji i obuci.

  - Postoje i drugi zdravstveni radnici sa odgovornostima za zaštitu pacijenta od zračenja. Naprimjer, oni obuhvataju radiofarmaceute, radiohemičare, dozimetriste i biomedicinske ili kliničke inženjere. Detaljne smjernice su date u poglavljima 3–5.

  - Za medicinski radiološki objekt, odgovornosti za zaštitu od zračenja i sigurnost navedene iznad za radiološkog medicinskog radnika, medicinskog radiološkog tehnologa, medicinskog fizičara i drugih zdravstvenih radnika sa odgovornostima za zaštitu pacijenta od zračenja trebaju biti dodijeljene kroz autorizaciju (ili druga regulatorna sredstva) koju izdaje regulatorno tijelo za zaštitu od zračenja u toj državi.

  - Osoba odgovorna za zaštitu od zračenja (radiation protection officer; u daljem tekstu: RPO): „Osoba koja je tehnički kompetentna u pitanjima zaštite od zračenja koja su relevantna za datu vrstu djelatnosti i kojeg odredi registrant, vlasnik licence ili poslodavac da nadgleda primjenu regulatornih zahtjeva“ (referenca 3). Za medicinski radiološki objekt, RPO nadgleda primjenu zahtjeva za zaštitu profesionalno izloženih osoba i stanovništva od zračenja i može davati generalne savjete o zaštiti od zračenja registrantu ili vlasniku licence. RPO nema direktne odgovornosti ni uloge u pogledu zaštite pacijenata od zračenja. Osim ako ima priznate kompetencije u medicinskoj fizici, RPO ne može vršiti ulogu medicinskog fizičara u pogledu medicinske ekspozicije.

  - Pored toga, svi zdravstveni radnici uključeni u medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja imaju odgovornosti u pogledu zaštite profesionalno izloženih osoba i stanovništva od zračenja. (Vidi dijelove o zaštiti profesionalno izloženih osoba i stanovništva od zračenja u poglavljima 3–5).

  - Pošto medicinski radiološki objekti sve više koriste digitalne tehnologije, oni trebaju osigurati pristup specijalisti za informacione tehnologije (IT) koji kroz specijalističku obuku i iskustvo ima kompetencije u održavanju i kontroli kvaliteta IT softvera i hardvera. Ispravno funkcionisanje tih sistema je ključno za zaštitu od zračenja i sigurnost.

Etički odbor

  - Učesnici u programu biomedicinskog istraživanja mogu biti pacijenti sa određenom bolešću ili oboljenjem ili to mogu biti zdravi pojedinci. Bez obzira na to, oni trebaju biti dobrovoljci. Etički odbor ima posebnu odgovornost u pogledu opravdanosti medicinske ekspozicije dobrovoljaca izloženih ekspoziciji kao dijelu programa biomedicinskog istraživanja (tačka 3.161 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Prvi dio te odgovornosti je odlučivanje da li odobriti program biomedicinskog istraživanja, uključujući i predloženu upotrebu zračenja. Upotreba zračenja u programu biomedicinskog istraživanja može obuhvatati:

- Upotrebu radiodijagnostičke procedure da se procijeni efikasnost tretmana koji se ispituje (npr. u rasponu od DXA skeniranja da se izmjeri mineralna gustoća kostiju prije, tokom i nakon datog režima tretmana do pretrage CT-om ili pozitronskom emisionom tomografijom (PET)–CT da se procijene određeni klinički indikatori, takođe prije, tokom i nakon tretmana;

- Klinička ispitivanja koja se obavljaju da se procijeni novi radiofarmak (odnosno, zračenje je samo po sebi dio istraživanja umjesto sredstvo za procjenu);

- Klinička ispitivanja koja se obavljaju da se procijeni novi radioterapijski protokol bilo sam, bilo u kombinaciji sa drugim terapijskim modalitetima;

- Klinička ispitivanja koja se obavljaju da se uporede radiološke procedure, npr. specifičnosti i senzitiviteti različitih procedura snimanja ili efikasnost različitih tretmana;

- Klinička ispitivanja koja se obavljaju da se procijene fiziološki i/ili biohemijski procesi kod zdravih pojedinaca.

Pri donošenju odluke, etički odbor treba imati prezentirane tačne informacije o očekivanim dozama i procjenama radijacijskih rizika zasnovanim na starosnoj dobi, polu i zdravstvenom stanju učesnika. Etički odbor takođe treba pribaviti informacije o tome ko i kako će izvoditi radiološke procedure. Procjene doza i pratećih radijacijskih rizika treba vršiti medicinski fizičar. Etički odbor treba zatim razmotriti te informacije zajedno sa informacijama o drugim rizicima i koristima datog programa.

  - Etički odbor ima odgovornost za preciziranje svih restrikcija doza koje će se primijeniti na doze pretrpljene kao dio odobrenog programa biomedicinskog istraživanja. Orijentir za te restrikcije doza bi bile utvrđene državne ili regionalne restrikcije doza (vidi tačku 2.50). Restrikcije doza bi trebale biti prilagođene očekivanoj koristi od programa biomedicinskog istraživanja: što je niža korist za društvo, to su striktnije restrikcije doza. ICRP dijeli doze pretrpljene u biomedicinskom istraživanju u skladu sa radijacijskim rizikom (referenca 27) i u referenci 4 dodjeljuje numeričke vrijednosti restrikcijama doza koje se kreću u rasponu od manje od 0,1 mSv do većih od 10 mSv, onako kako se korist za društvo kreće od male do znatne. Manje striktne restrikcije doza se mogu primijeniti na učesnike čije je očekivano trajanje života kratko (npr. vidi referencu 28). Posebnu pažnju treba obratiti na utvrđivanje restrikcija doza za zdrave pojedince koji češće učestvuju u programima biomedicinskog istraživanja koji ih mogu izložiti povećanim rizicima.

  - Etički odbori možda nisu svjesni ovih odgovornosti. Zbog toga regulatorno tijelo za zaštitu od zračenja treba djelovati kao pomagač u promovisanju sistema tako da etički odbor zna svoje odgovornosti kad mu se podnese program biomedicinskog istraživanja koji obuhvata ekspoziciju zračenju. Takav sistem može obuhvatati standardizovani obrazac za prijedlog programa sa pitanjem „Da li će jonizirajuće zračenje biti korišteno kao dio programa biomedicinskog istraživanja?“ Ako je odgovor „Da“, u obrascu treba dalje tražiti navođenje informacija o dozama zračenja i radijacijskim rizicima, što će najprije procijeniti i potpisom odobriti medicinski fizičar.

  - Paralelno s tim, regulatorno tijelo treba obavijestiti registrante i vlasnike licence da su radiološke procedure koje se traže kao dio programa biomedicinskog istraživanja opravdane samo ako je etički odbor odobrio dati program i da to odobrenje podliježe restrikcijama doza, što će zatim uticati na to kako će se procedure izvesti.

Dobavljači izvora zračenja, opreme i softvera

  - Dobavljači medicinske radiološke opreme i softverski programeri koji mogu uticati na primjenu medicinske ekspozicije imaju odgovornosti u pogledu projektovanja i funkcionisanja opreme i softvera. Generički zahtjevi su utvrđeni u tački 3.49 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), a specifični u tački 3.162 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3).

  - Posebno pitanje kod medicinske radiološke opreme i softvera u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja je pitanje jezika, terminologije i ikona na kontrolnim tablama, softverskim ekranima i u uputstvima za upotrebu. Engleski jezik i drugi rašireni jezici dominiraju. Osoba koja koristi opremu ili softver treba u potpunosti razumjeti prezentirane opcije, a toplo se preporučuje prevod na lokalni jezik. Nije prikladno pretpostaviti da je dovoljno djelimično znanje drugih jezika; postoje dokumentovani primjeri nenamjeravanih ili akcidentalnih medicinskih ekspozicija koje su nastale zbog pogrešnog razumijevanja jezika prikaza informacija (npr. vidi referencu 29).

  - Mnogi pojedinačni dijelovi medicinske radiološke opreme se mogu konfigurisati i snabdjeti raznim opcijama. Naprimjer, zaštitna sredstva mogu biti dodatna po izboru, uz višu cijenu. Osnovne verzije modela određenog dijela opreme trebaju automatski uključivati i sva relevantna zaštitna sredstva i karakteristike koje daju najveću kontrolu nad zaštitom pacijenta od zračenja. Nije prihvatljivo obaranje cijene uklanjanjem opcija zaštite od zračenja i sigurnosti da bi se dobilo na kupoprodaji. Rukovodstvo objekta ne treba biti stavljeno u poziciju da štedi novac na račun ugrožavanja zaštite od zračenja i sigurnosti.

  - Kad medicinska radiološka oprema i softver trebaju biti dio digitalne mreže, dobavljači trebaju olakšati međusobno povezivanje sa drugim relevantnim sistemima.

  - Nakon instalacije medicinske radiološke opreme ili softvera, dobavljač treba proći kroz postupak službene primopredaje registrantu ili vlasniku licence za medicinski radiološki objekt. To treba obuhvatati i testiranje prihvatljivosti, što je detaljnije opisano u poglavljima 3–5.

  - Osoblju u medicinskom radiološkom objektu treba dati specifičnu obuku o korištenju opreme ili softvera, uključujući radiološke medicinske radnike, medicinske radiološke tehnologe, medicinske fizičare i inženjere zaposlene na održavanju. Karakteristike opreme ili softvera se trebaju razumjeti u potpunosti, uključujući i njihove implikacije na zaštitu pacijenata i zaposlenog osoblja od zračenja.

  - Odgovornosti za zaštitu od zračenja i sigurnosti koje imaju dobavljači popravljene polovne medicinske radiološke opreme ne trebaju biti drugačije od odgovornosti za nabavku nove opreme. Dodatne smjernice o popravljenoj polovnoj medicinskoj radiološkoj opremi su date u referencama 30 i 31.

  - Odgovornosti za zaštitu od zračenja i sigurnost koje imaju donatori medicinske radiološke opreme ne trebaju biti drugačije od odgovornosti komercijalnih dobavljača takve opreme. Dodatne smjernice o doniranoj opremi su date u referencama 32 i 33.

  - Regulatorna kontrola inženjera i tehničara koji vrše instalaciju medicinske radiološke opreme varira širom svijeta. U mnogim državama su oni licencirani za instaliranje i servisiranje, a preduslov za sticanje takve licence treba biti posjedovanje odgovarajuće obuke o zaštiti od zračenja i sigurnosti. Smjernice o edukaciji, obuci, kvalifikovanosti i kompetentnosti zaposlenih na instaliranju i servisiranju date su u tački 2.135.

Organizacije koje se bave održavanjem i servisiranjem

  - Održavanje i servisiranje medicinske radiološke opreme obično obavlja inženjer ili tehničar zaposlen ili u preduzeću koje pruža takve usluge (a koje takođe može biti proizvođač i/ili dobavljač) ili u samom medicinskom objektu (npr. kao dio inženjerskog ili biomedicinskog odjeljenja, odjeljenja za klinički inženjering ili servisne službe). U svakom slučaju, kad se medicinska radiološka oprema servisira, ne treba je koristiti za medicinsku ekspoziciju; pacijenti ne trebaju biti snimani niti liječeni dok se ne završi servisiranje i vraćanje opreme (vidi tačku 2.113). Inženjer, odnosno tehničar se treba pridržavati pravila i procedura zaštite od zračenja i sigurnosti koje utvrdi njegov poslodavac i relevantnih pravila i procedura medicinskog radiološkog objekta, uključujući pravila i procedure o tome kako se pobrinuti za sigurno radno okruženje za servisiranje i da pristup prostorijama u kojima se vrši servisiranje bude ograničen. Dodatne smjernice o dobrim praksama održavanja opreme su date u referenci 34.

  - Održavanje i servisiranje se nastavlja dok medicinska radiološka oprema ne bude spremna za vraćanje registrantu ili vlasniku licence za medicinski radiološki objekt. Primopredaja registrantu ili vlasniku licence treba biti službena. Zavisno od vrste održavanja ili servisiranja, možda će biti potrebe za testovima kontrole kvaliteta koje će obaviti medicinski fizičar prije završetka primopredaje (vidi tačke 3.49, 4.59 i 5.91). Inženjerska služba treba sarađivati sa medicinskim fizičarima, medicinskim radiološkim tehnolozima i radiološkim medicinskim radnicima na osiguravanju optimalnog rada opreme. Inženjer, odnosno tehničar takođe treba obavijestiti registranta ili vlasnika licence o eventualnim promjenama u pogledu medicinske radiološke opreme koje mogu imati implikacije na zaštitu od zračenja i sigurnost. U ovoj fazi, oprema je na raspolaganju u medicinske svrhe. Ne treba dozvoliti pritiske da se medicinska radiološka oprema vrati u medicinsku upotrebu ako će se ugroziti zaštita od zračenja i sigurnost; npr. oprema se ne bi trebala koristiti klinički dok je još u „servis modu“.

  - Regulatorna kontrola servisnih inženjera i tehničara varira širom svijeta. U mnogim državama su oni licencirani za servisiranje, a preduslov za sticanje takve licence treba biti posjedovanje odgovarajuće obuke o zaštiti od zračenja i sigurnosti. Smjernice o edukaciji, obuci, kvalifikovanosti i kompetentnosti servisnih inženjera i tehničara date su u tački 2.135.

Ljekari uputioci

  - Zdravstvena zaštita pacijenta je odgovornost ljekara ili zdravstvenog radnika koji je odgovoran za pacijenta. Taj ljekar ili zdravstveni radnik može odlučiti da pacijentu treba radiološka procedura, u kom trenutku se pokreće upućivanje u odgovarajući medicinski radiološki objekt. „Uputilac“ (referring medical practitioner) je generički izraz koji se koristi u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) za zdravstvenog radnika koji može uputiti pojedince na radiološku medicinsku proceduru. U raznim zemljama mogu postojati različiti zahtjevi o tome ko može biti uputilac. Uputilac ima zajedničku odgovornost sa radiološkim medicinskim radnikom u odlučivanju o opravdanosti predložene radiološke procedure. Detaljnije smjernice su date u poglavljima 3–5.

  - Obično uloge uputioca i radiološkog medicinskog radnika obavljaju dvije različite osobe. Međutim, ima primjera u kojima obje uloge obavlja ista osoba, što se obično naziva samoinicijativno upućivanje (self-referral). Veoma uobičajen primjer je stomatolog koji odlučuje da li je rendgensko snimanje neophodno i, ako jeste, obavlja snimanje. Stomatološka stručna tijela u mnogim državama su utvrdila smjernice za to kada je dentalna radiografija odgovarajuća ili ne, a korištenje tih smjernica treba pomoći stomatolozima da obje uloge ispune na prihvatljiv način. U drugim situacijama koje obično uključuju medicinsko snimanje, mogu postojati veoma jaki finansijski podsticaji za samoinicijativno upućivanje jer izvođenje radiološke procedure stvara značajne prihode. I ponovo je tu jasna uloga smjernica stručnog tijela da pomognu u smanjenju potencijalne zloupotrebe samoinicijativnog upućivanja na minimum.

Pacijenti

  - Pacijenti su sve više uključeni u procese donošenja odluka koje se tiču njihove zdravstvene zaštite, a to uključuje i medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja. U tački 3.151(d) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva se da registrant ili vlasnik licence za medicinski radiološki objekt osigura da pacijent po potrebi bude obaviješten i o potencijalnoj koristi od radiološke procedure i o rizicima od zračenja. Informacije se trebaju dati u razumljivom obliku (npr. usmeno, leci, posteri i web strane) i blagovremeno. Nivo informacija treba biti u skladu sa složenošću, dozom i pratećim rizicima; a za neke radiološke procedure može biti propisana saglasnost pacijenta uz prethodnu obaviještenost (informed consent), bilo pismena ili usmeni. Pacijentkinje u reproduktivnoj dobi trebaju biti obaviještene riziku od radiološke procedure za embrio ili fetus bilo u svrhu dijagnostike ili terapije.

  - „Samoinicijativni“ pacijenti (self-presenting patients) su osobe koje traže konkretnu radiološku proceduru na osnovu toga što vjeruju da je ta procedura potrebna, npr. da se otkrije rak ili bolest srca u ranoj fazi, prije nego što se simptomi počnu manifestovati. S tim osobama treba postupati na isti način kao i sa svakim drugim pacijentom, odnosno kroz odgovarajuće upućivanje na proceduru i rezultirajuću opravdanost.

## EDUKACIJA, OBUKA, KVALIFIKOVANOST I KOMPETENTNOST

  - Medicinska primjena jonizirajućeg zračenja uključuje brojne zdravstvene radnike koji izvode radiološke procedure poput dijagnostičkih pretraga, interventnih procedura i tretmana. U svakom slučaju, zaštita od zračenja i sigurnost povezani sa radiološkom procedurom uveliko zavise od vještina i stručnosti uključenih zdravstvenih radnika pošto je pacijent neophodno i namjerno izložen zračenju. Drugim riječima, edukacija, obuka, kvalifikovanost i kompetentnost pojedinačnih zdravstvenih radnika čine osnovu zaštite od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja.

  - Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) stavlja veliki naglasak na edukaciju i obuku za sve osobe angažovane na aktivnostima relevantnim za zaštitu i sigurnost, sa odgovornošću stavljenom na vlasti da osigura utvrđivanje zahtjeva za edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost i postojanje mehanizama za omogućavanje potrebne edukacije i obuke. U ovom kontekstu može biti korisna izrada i primjena državne strategije za edukaciju i obuku (vidi referencu 35) koja je zasnovana na državnoj procjeni potreba. Dalje, od regulatornog tijela se zahtijeva da osigura primjenu zahtjeva za edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost u zaštiti od zračenja. Verifikacija toga se treba odvijati kada se regulatornom tijelu podnese zahtjev za autorizaciju i tokom periodičnih inspekcija medicinskog radiološkog objekta. Konačno, registrant ili vlasnik licence za medicinski radiološki objekt ima odgovornost da osigura da svi zdravstveni radnici u tom objektu sa odgovornostima za zaštitu i sigurnost imaju odgovarajuću edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost.

  - Kod medicinske primjene jonizirajućeg zračenja, medicinska ekspozicija se dešava, a profesionalna ekspozicija i ekspozicija stanovništva se možda mogu desiti. Za zdravstvene radnike uključene u to, najviše su ključni njihova edukacija, obuka, kvalifikovanost i kompetentnost za aspekte medicinske ekspozicije. U tom cilju, zahtjevi dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) za zdravstvene radnike uključene u izvođenje radioloških procedura su dosta strogi. Za svaku od ključnih uloga radiološkog medicinskog radnika, medicinskog radiološkog tehnologa, medicinskog fizičara i radiofarmaceuta, definicija u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) ima isti oblik, odnosno: da je osoba zdravstveni radnik, da ima specijalističku edukaciju i obuku u konkretnoj disciplini (uključujući i zaštitu od zračenja i sigurnost) i da je ocijenjena kao kompetentna da vrši konkretnu ulogu (za potpune opise vidi Definicije u dokumentu GSR Dio 3, referenca 3). Kompetentnost osobe obično procjenjuje država kroz službeni mehanizam za registraciju, akreditaciju ili certifikaciju konkretnog specijalizovanog zdravstvenog radnika. Države koje tek trebaju kreirati takav mehanizam trebaju procjenjivati edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost osobe koju vlasnik licence predlaže da radi u ulozi specijalizovanog zdravstvenog radnika i da odluče, bilo na osnovu međunarodnih standarda ili standarda date države gdje takav sistem postoji, da li se ta osoba može smatrati kompetentnom.

  - Zdravstveni radnik koji namjerava da radi u ulozi radiološkog medicinskog radnika, medicinskog radiološkog tehnologa, medicinskog fizičara ili radiofarmaceuta može to raditi samo ako ima traženu edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost. Registrant ili vlasnik licence ima odgovornost da osigura da njegovi zaposleni ispunjavaju te zahtjeve, a regulatorno tijelo je odgovorno za iskoristi proces autorizacije, inspekcije i izricanja upravnih mjera u cilju osiguranja da registranti i vlasnici licence izvršavaju svoje odgovornosti u ovom pogledu.

  - Instituti i organizacije koji izvode edukaciju i obuku o zaštiti od zračenja za zdravstvene radnike trebaju koristiti dokument GSR Dio 3 (referenca 3) i ovaj Vodič za sigurnost kao resurse za zahtjeve za zaštitu od zračenja i sigurnost u medicinskoj primjeni zračenja.

Radiološki medicinski radnici

  - Izraz „radiološki medicinski radnik“ se primjenjuje na veliki broj zdravstvenih radnika koji samostalno izvode ili nadgledaju radiološke procedure unutar date specijalnosti (takođe vidi tačku 2.90). Neki radiološki medicinski radnici spadaju u specijalnost koja je veoma dugo povezana sa medicinskom primjenom jonizirajućeg zračenja, npr. radiologija, nuklearna medicina, radioterapija i dentalna medicina. U državama u kojima postoje uhodani procesi za edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost u tim specijalnostima, takva edukacija, obuka, kvalifikovanost i kompetentnost uključuje i teme ne samo iz date specijalnosti, nego i one u pogledu zaštite od zračenja (zaštita pacijenta i zaštita profesionalno izloženih osoba). Radiološki medicinski radnici su obično registrovani kod državnog medicinskog ili stomatološkog odbora za registraciju (ili tijela koje ima sličnu funkciju), a kompetentnost u specijalnosti treba uključivati i kompetentnost u zaštiti od zračenja i sigurnosti. Regulatorno tijelo i relevantno stručno tijelo trebaju periodično razmatrati aspekte zaštite od zračenja i sigurnosti u edukaciji i obuci u cilju osiguranja da su oni i dalje ažurni i relevantni. U državama gdje nedostaje infrastruktura za edukaciju i obuku u tim specijalnostima, budući radiološki medicinski radnik treba steći potrebnu edukaciju, obuku i kvalifikovanost van države i u samoj specijalnosti i u zaštiti od zračenja i sigurnosti. Kompetentnost radioloških medicinskih radnika koji su obučavani van države treba biti ocijenjena. U takvoj situaciji, regulatorno tijelo treba zatražiti savjet od organa nadležnog za zdravstvo i relevantnog stručnog tijela (ako ono postoji) u pogledu adekvatnosti specijalizacije date osobe, a možda regulatorno tijelo treba izvršiti procjenu kompetentnosti te osobe u pogledu zaštite od zračenja i sigurnosti. Vremenom se ovaj pristup treba razviti u standardizovani proces za postupanje u procjenjivanju kompetentnosti.

  - Druge specijalnosti, poput ortopedske hirurgije i kardiologije, takođe imaju dugu povezanost sa medicinskom primjenom jonizirajućeg zračenja, ali zaštita od zračenja i sigurnost možda nisu tradicionalno dio procesa edukacije, obuke, kvalifikovanosti i kompetentnosti u tim specijalnostima. Ima i drugih specijalnosti koje imaju skoriju povezanost sa medicinskom primjenom jonizirajućeg zračenja, posebno u pogledu slikom vođenih interventnih procedura. Zaštita od zračenja (zaštita pacijenata i zaštita profesionalno izloženih osoba) često nije uključena u planove i programe edukacije, obuke, kvalifikovanosti i kompetentnosti u tim specijalnostima. Za specijaliste iz obje navedene grupe će možda trebati pripremiti dodatnu ili posebnu edukaciju, obuku i priznavanje osposobljenosti u zaštiti od zračenja i sigurnosti onoliko koliko se to odnosi na njihovu specijalnost. Relevantna stručna tijela i regulatorno tijelo trebaju sarađivati na utvrđivanju prihvatljivih kriterija za edukaciju i obuku o zaštita od zračenja i sigurnosti i na načinima priznavanja kompetentnosti u zaštiti od zračenja. Preferira se pristup u kojem relevantno stručno tijelo vodi proces i vodi registar specijalista i njihove osposobljenosti u zaštiti od zračenja i sigurnosti. Druga mogućnost je da regulatorno tijelo preuzme ulogu nadgledanja procesa obuke o zaštite od zračenja i sigurnosti i procesa priznavanja kompetentnosti. Medicinski radiološki objekt može usvojiti pristup „priznavanja osposobljenosti i određivanja koje se procedure mogu izvoditi“ (credentialing and privileging) da obuhvati edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost u zaštiti od zračenja i sigurnosti (referenca 36). U tom pristupu, budući medicinski radiološki radnik bi prezentirao sve relevantne podatke o svojoj obuci i iskustvu (uključujući i one vezane za zaštitu od zračenja i sigurnost) i podnio zahtjev za dozvolu da izvodi određene medicinske procedure koje obuhvataju radiološke procedure. Detaljnije smjernice o odgovarajućoj edukaciji i obuci o zaštiti od zračenja i sigurnosti za razne specijalnosti koje su uključene u medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja date su u referencama 37 i 38.

Medicinski radiološki tehnolozi

  - Program edukacije i obuke u medicinskoj radiološkoj tehnologiji obično uključuje i znatne komponente zaštite od zračenja (zaštita pacijenata i zaštita profesionalno izloženih osoba). Po završetku programa, medicinski radiološki tehnolog je obično registrovan kod državnog odbora za registraciju (ili tijela koje ima sličnu funkciju), a njegova kompetentnost u medicinskoj radiološkoj tehnologiji treba uključivati i kompetentnost u zaštiti od zračenja i sigurnosti.

  - Medicinski radiološki tehnolozi mogu biti specijalizovani u različitim oblastima i podoblastima. Pristup vezan za specijalnosti i subspecijalnosti znatno varira među državama. U mnogim državama, medicinski radiološki tehnolog prolazi program edukacije i obuke specifičan za dijagnostičku radiologiju, nuklearnu medicinu ili radioterapiju, pa je odatle kompetentnost tog tehnologa samo u datoj specijalnosti. Unutar tih specijalnosti mogu postojati specifične subspecijalnosti za koje ne mora značiti da će opšti program edukacije i obuke uvijek davati kompetentnost. Naprimjer, program dijagnostičke radiologije u nekoj državi možda neće obuhvatati CT ili slikom vođene interventne procedure do stepena koji je neophodan za kompetentnost. Treba pripremiti dodatnu edukaciju i obuku za sticanje kompetentnosti u određenoj subspecijalnosti. U smislu razmatranja zahtjeva za autorizaciju i tokom svojih periodičnih inspekcija, regulatorno tijelo treba biti svjesno pitanja specijalizacije i subspecijalizacije i pobrinuti se da samo osobe koje su pravilno osposobljene mogu raditi u određenim ulogama. Slično tome, registrant ili vlasnik licence treba osigurati zapošljavanje samo osoba sa traženom kompetentnošću.

Medicinski fizičari

  - Iako Međunarodna organizacija rada (u daljem tekstu: ILO) navodi da se medicinski fizičari koji rade u kliničkoj praksi mogu smatrati zdravstvenim radnicima (referenca 39), medicinski fizičari nisu opšte priznati kao specijalistička grupa zdravstvenih radnika. U nekim državama postoje uhodani procesi za edukaciju, obuku, kvalifikovanost i sticanje kompetentnosti u medicinskoj fizici, uz akademsko obrazovanje iz medicinske fizike na fakultetu (obično postdiplomski program), kliničku obuku u bolnici ili drugom objektu i konačno, procjenjivanje kompetentnosti. U nekim državama, stručno tijelo vodi cijeli ovaj proces sa univerzitetima odobrenim za akademsku komponentu u ovom slučaju, sa odobrenim bolnicama ili objektima radi raspoređivanja na kliniku i sa odborom za profesionalne standarde radi procjenjivanja kompetentnosti. Više detalja o edukaciji, obuci, kvalifikovanosti i kompetentnosti medicinskih fizičara daje IAEA (reference 26 i 40–43). Takođe, postoje i državni i regionalni zahtjevi i smjernice za edukaciju, obuku i priznavanje eksperata za medicinsku fiziku (referenca 44). U dokumentu GSR Dio 3 se zahtijeva (referenca 3) specijalizacija za medicinskog fizičara, pa tako, naprimjer, medicinski fizičar kompetentan samo za dijagnostičku radiologiju ili slikom vođene interventne procedure ne može raditi u ulozi medicinskog fizičara u radioterapiji i obrnuto.

  - Teže je kada država ili ne priznaje medicinsku fiziku kao zasebnu zdravstvenu profesiju ili kada nema pripremljenu infrastrukturu za edukaciju i obuku medicinskih fizičara. U oba slučaja, vjerovatno nema mnogo infrastrukture za medicinsku fiziku u tim državama. Problem je sličan onom opisanom u drugom dijelu tačke 2.124 za radiološke medicinske radnike. Ipak, treba vršiti procjenjivanje edukacije, obuke, kvalifikovanosti i kompetentnosti osobe koja želi da radi u ulozi medicinskog fizičara. Bez obzira na obrazovni proces, završna procjena kompetentnosti za medicinske fizičare treba biti specifična za datu specijalnost, kao što se i traži u tački 3.150 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3).

Radiofarmaceuti

  - Radiofarmaceut je zdravstveni radnik, obično farmaceut, koji je prošao dodatnu specijalističku edukaciju i obuku i kompetentan je za pripremu i dispenziju radiofarmaka. U nekim državama postoje postdiplomski studiji radiofarmacije. Nekoliko država ima stručno tijelo za radiofarmaciju ili radiofarmacija može biti specijalistička podgrupa unutar državnog stručnog tijela za nuklearnu medicinu ili stručnog tijela za farmaciju. Više detalja o edukaciji, obuci, kvalifikovanosti i kompetentnosti osoba koje rade u oblasti radiofarmacije dato je u referenci 45. Čak i u odsustvu službene infrastrukture, ipak treba vršiti procjenjivanje edukacije, obuke, kvalifikovanosti i kompetentnosti osobe koja želi da radi u ulozi radiofarmaceuta.

Ostali zdravstveni radnici u medicinskom radiološkom objektu

  - U medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja su uključeni i drugi zdravstveni radnici. Međutim, treba napraviti razliku između onih koji imaju konkretne odgovornosti za zaštitu pacijenata od zračenja i onih odgovornih (u smislu zaštite od zračenja) samo za zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja. Zdravstveni radnik koji spada u prvu grupu, a nije radiološki medicinski radnik, medicinski radiološki tehničar, medicinski fizičar ili radiofarmaceut, ipak treba imati odgovarajuću specijalizaciju (onoliko koliko se ona odnosi na konkretnu primjenu zračenja) i zasebnu edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost u pogledu zaštite od zračenja i sigurnosti. Smjernice date u tačkama 2.124, 2.127, 2.129 i 2.130 za zdravstvene radnike u državama u kojima nedostaje takva infrastruktura bi bile primjenjive i ovdje.

  - Druga grupa zdravstvenih radnika i ostali zdravstveni radnici koji su uključeni u medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja obuhvataju specijalističke medicinske sestre (koje rade na odjeljenjima za ispitivanje srca ili u salama za operaciju srca), ljekare specijaliste (npr. anestetičari koji pomažu pacijentu koji se podvrgava interventnoj proceduri), biomedicinske inženjere, kliničke inženjere i radiohemičare koji pomažu u izvođenju radiološke procedure, bilo direktno ili indirektno. Sve te osobe trebaju imati formalno obrazovanje i obuku o zaštiti od zračenja. Primjer takve obuke za medicinske sestre na radijacijskoj onkologiji je dat u referenci 46.

Ljekari uputioci

  - Uputilac ima ključnu ulogu u opravdanosti određene radiološke procedure za pacijenta. Uputilac će biti efektivniji u toj ulozi ako ima dobro razumijevanje zaštite od zračenja i sigurnosti onoliko koliko se to odnosi na medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja. Teško je uspostaviti formalan proces kojim se zahtijevaju takva edukacija i obuka u okviru zaštite od zračenja i sigurnosti. Umjesto toga se može usvojiti uopšteniji pristup promovisanja edukacije i obuke o zaštiti od zračenja i sigurnosti kao dijela nastavnog plana i programa za sticanje akademskog stepena u opštoj medicini, posebno u vrijeme kada počne praksa studenata/diplomaca medicine po odjeljenjima (clinical rotations) ili kao dio odgovarajućeg programa edukacije i obuke u datoj specijalnosti.

Osobe odgovorne za zaštitu od zračenja (RPO)

  - RPO treba biti kompetentan za pitanja zaštite od zračenja i sigurnosti u pogledu zaštite profesionalno izloženih osoba od zračenja i zaštite stanovništva od zračenja u smislu relevantnosti za datu medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja. Tehnička stručnost RPO-a može doći iz niza struka, često iz nauke, inženjeringa ili zdravstva. Dodatna edukacija i obuka koja se traži za ulogu RPO-a će zavisiti od složenosti tehnologije i djelatnosti medicinskog radiološkog objekta. U nekim objektima RPO može predvoditi tim u kojem svi trebaju imati propisanu edukaciju i obuku. Slično drugim zdravstvenim radnicima, u nedostatku procesa za priznavanje stručnosti od treće strane, regulatorno tijelo treba sarađivati sa relevantnim stručnim tijelom (ako ono postoji) na utvrđivanju standarda u cilju procjene osoba koje traže autorizaciju da rade u ulozi RPO-a. ILO priznaje eksperte za zaštitu od zračenja kao „profesionalce u oblasti zaštite okoliša, zdravlja na radu i higijene“ (referenca 39).

Osobe koje rade na nabavci, instaliranju, održavanju i servisiranju

  - Osobe koje rade kao inženjeri ili tehničari na nabavci, instaliranju, održavanju i servisiranju medicinske radiološke opreme i softvera trebaju biti kvalifikovane i kompetentne za te poslove. Njih često poslodavac obučava specifično za datu ulogu. Još jedan aspekt njihove obuke treba biti oblast zaštite od zračenja i sigurnosti, ne samo radi njihove vlastite profesionalne zaštite od zračenja i zaštite zaposlenih u medicinskom radiološkom objektu u kojem rade, nego takođe trebaju imati i dobro radno znanje o zaštiti pacijenata od zračenja u kontekstu vrsta medicinske radiološke opreme i softvera koje servisiraju. Za servisiranje to posebno uključuje razumijevanje implikacija raznih karakteristika opreme i softvera na zaštitu od zračenja i sigurnost i kako se to mijenja kad se karakteristike opreme i softvera podvrgnu prilagođavanju ili revidiranju. Regulatorna kontrola servisnih inženjera i tehničara varira širom svijeta. U nekim državama se može zahtijevati licenca za obavljanje servisiranja, a preduslov za takvu licencu je da ti inženjeri ili tehničari imaju odgovarajuću obuku o zaštiti od zračenja i sigurnosti.

Održavanje kompetentnosti

  - Tačke 2.119–2.133 daju smjernice za procese početne edukacije, obuke, kvalifikovanosti i procjenjivanje kompetentnosti zdravstvenih radnika. Zdravstveni radnici trebaju očuvati svoje ključne kompetencije, uključujući i one u zaštiti od zračenja i sigurnosti, i trebaju biti u toku sa novim dešavanjima u medicinskoj primjeni zračenja. Jedan način da se to ostvari jeste kroz formalnu kontinuiranu medicinsku edukaciju ili programe kontinuiranog stručnog usavršavanja. U mnogim državama, stručna tijela vode takve programe, a održavanje certifikacije kompetentnosti u datoj specijalnosti zavisi od zadovoljavajućeg učešća u programu. Registranti, vlasnici licence i regulatorno tijelo mogu koristiti takve programe kao dokaz kontinuirane kompetentnosti.

Specifična obuka o opremi i softveru

  - Specifična obuka se treba odvijati tako da se koriste stvarna medicinska radiološka oprema i softver koji su u upotrebi u medicinskom radiološkom objektu. To se posebno odnosi na radiološke medicinske radnike i medicinske radiološke tehnologe koji direktno rade sa opremom i softverom tokom radioloških procedura i na medicinskog fizičara. Oni trebaju razumjeti kako oprema i softver funkcionišu, uključujući i raspoložive opcije i kako ih prilagođavati, te implikacije tih opcija na zaštitu pacijenata od zračenja. Praktična obuka se treba odvijati u medicinskom radiološkom objektu kada se instalira nova oprema ili novi softver i kada se rade njihove znatne modifikacije (takođe vidi tačke 2.104 i 2.108). Sa aspekta dobavljača, servisni inženjer, specijalista za aplikacije i specijalista za IT imaju određenu ulogu u izvođenju obuke specifične za dati medicinski radiološki objekt. Važno je osigurati da obuka specifična za opremu i softver bude izvedena tako da je zaposleni mogu lako razumjeti.

## SISTEM UPRAVLJANJA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA I SIGURNOST

  - Primjena zračenja u medicini je samo jedan od aspekata medicinske djelatnosti. Primjena zahtjeva za zaštitu od zračenja i sigurnost iz dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) treba biti dopuna širem skupu zahtjeva kojima se osigurava dobra medicinska praksa. Konkretno, medicinski radiološki objekt i njegovo rukovodstvo trebaju osigurati komplementarnost između zahtjeva za zaštitu od zračenja i sigurnost i drugih zahtjeva za pružanje zdravstvene zaštite unutar objekta. To se postiže kroz odgovarajuću strukturu upravljanja i sistema upravljanja.

  - Zahtjev 5 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje konkretan zahtjev da se zaštita od zračenja i sigurnost efektivno integrišu u ukupni sistem upravljanja date organizacije. U ovom Vodiču za sigurnost se to odnosi na medicinski radiološki objekt. Tačke 2.47–2.52 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju dodatne detaljne zahtjeve za elemente zaštite i sigurnosti u sistemu upravljanja, za promovisanje kulture sigurnosti i za uzimanje ljudskog faktora u obzir. Dodatni detaljni zahtjevi za objekte i aktivnosti uopšte su utvrđeni u seriji „Sigurnosni standardi“, IAEA, „Vođenje i upravljanje u cilju sigurnosti“ (Leadership and Management for Safety, No. GSR Part 2, referenca 47) i razrađeni u dokumentu GS-G-3.1 (referenca 25). Zahtjevi za upravljanje kvalitetom su utvrđeni u tim sigurnosnim standardima i neće biti dalje razmatrani u ovom Vodiču za sigurnost osim da se naglasi da efikasno upravljanje zaštitom od zračenja i sigurnošću zahtijeva predanost najvišeg nivoa rukovodstva u medicinskom radiološkom objektu, uključujući i omogućavanje svih neophodnih resursa. Smjernice iz tačaka 2.140–2.149 su ograničene na nekoliko konkretnih komponenti sistema upravljanja u vezi sa zaštitom od zračenja i sigurnosti.

  - Tačke 2.42 i 2.43 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjev za „programom zaštite i sigurnosti“ uopšte, a Zahtjev 24 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje aranžmane u okviru „programa zaštite od zračenja“ konkretno za profesionalnu ekspoziciju. Pored toga, tačke 3.170–3.172 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve za „sveobuhvatnim programom osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije“. Sva ta tri programa trebaju biti dio ukupnog sistema upravljanja medicinskog radiološkog objekta. Detaljne smjernice o programu zaštite od zračenja kod profesionalne ekspozicije i programu osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije date su u poglavljima 3–5.

  - Zavisno od veličine medicinskog radiološkog objekta, mogu se formirati komisije da pomognu u provođenju aspekata sistema upravljanja koji se odnose na program zaštite od zračenja i sigurnosti. Jedna takva komisija bi mogla biti komisija za radijacijsku sigurnost, sa funkcijom savjetovanja o sigurnom radu i poštovanju regulatornih zahtjeva za zaštitu od zračenja i sigurnost. Članovi komisije bi trebali biti sa višeg nivoa i obično bi obuhvatali rukovodioca koji predstavlja rukovodstvo, radiološkog medicinskog radnika, medicinskog radiološkog tehnologa, medicinskog fizičara i RPO-a. RPO treba obavljati svakodnevni nadzor nad programom zaštite od zračenja i o tome izvještavati komisiju za radijacijsku sigurnost. Vlasnik licence se treba pobrinuti da RPO dobije resurse koji su neophodni za nadzor nad programom, kao i ovlaštenje da periodično komunicira sa komisijom. RPO treba imati mogućnost da komunicira direktno sa vlasnikom licence, a po potrebi i sa regulatornim tijelom, npr. u slučaju kršenja poštovanja regulatornih zahtjeva koje bi moglo ugroziti sigurnost.

  - Druga komisija bi mogla biti komisija za osiguranje kvaliteta koja bi nadzirala program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije unutar medicinskog radiološkog objekta. Ta komisija bi utvrđivala politike i davala usmjerenje programu, osiguravala vođenje propisne dokumentacije i razmatrala efektivnost programa. Komisija za radijacijsku sigurnost i komisija za osiguranje kvaliteta imaju neke zajedničke funkcije, posebno u pogledu medicinske ekspozicije, a vjerovatno je da će reprezentativnost zdravstvenih radnika biti ista u obje komisije. Rad obje komisije treba biti usklađen da bi se izbjeglo dupliranje ili nenamjerno izostavljanje nekih funkcija.

  - Sistemom upravljanja se treba promovisati kontinuirano unapređenje, što podrazumijeva predanost zaposlenih da teže kontinuiranom unapređenju u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja. Povratne informacije iz operativnog iskustva i iskustava stečenih iz akcidentalnih ekspozicija ili izbjegnutih vanrednih događaja (near miss) trebaju biti iskorišteni sistematski kao dio procesa kontinuiranog unapređenja.

  - Tačka 2.50 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da medicinski radiološki objekt „može demonstrirati efektivno ispunjavanje zahtjeva za zaštitu i sigurnost iz sistema upravljanja.“ To obuhvata i monitoring koji se obavlja da se provjeri poštovanje zahtjeva za zaštitu i sigurnost (Zahtjev 14 i tačke 3.37 i 3.38 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3).

  - U mnogim dijelovima dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) postoje zahtjevi za evidencije koje se trebaju voditi i, po potrebi, staviti na raspolaganje. U sistemu upravljanja medicinskog radiološkog objekta treba predvidjeti takvo vođenje i pristup evidencijama. Detalji o tome šta treba predvidjeti su opisani u poglavljima 3–5.

  - Digitalni informacioni sistemi su sve više na raspolaganju za davanje raznih funkcija podrške sistemu upravljanja medicinskog radiološkog objekta, uključujući i postupanje sa zahtjevima za radiološke procedure, pravljenje rasporeda radioloških procedura, praćenje pacijenata te obradu, pohranu i prenos informacija koje se odnose na pacijenta. Dalje, digitalni informacioni sistemi se mogu koristiti za pregled slika sa podacima i pribavljanje izvještaja o tumačenju tih studija. Primjeri sistema sa nekim ili svim tim funkcijama uključuju sisteme za arhiviranje slika i komunikaciju (picture archiving and communication system, PACS), radiološke informacione sisteme (radiology information system, RIS), bolničke informacione sisteme (hospital information system, HIS), elektronske zdravstvene evidencije (electronic health records, EHR) i sve druge komercijalno raspoložive sisteme za upravljanje dozom. Ti sistemi trebaju funkcionisati nezavisno, ali se takođe mogu i međusobno povezati. Uređaji za snimanje i druga medicinska radiološka oprema se mogu međusobno povezati kompjuterskim mrežama i razmjenjivati informacije u skladu sa standardima kao što su protokol za kontrolu prenosa/internet protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP ili set internet protokola), digitalno snimanje i komunikacija u medicini (Digital Imaging and Communication in Medicine, DICOM), Zdravstveni nivo sedam (Health Level Seven, HL7) i Inicijativa za integrisanje zdravstvene djelatnosti (Integrating the Healthcare Enterprise, IHE). Ti informacioni sistemi su kompleksni, pa se korisnici trebaju pobrinuti za njihovu stručnu implementaciju i podršku. Kada se pravilno koriste, digitalni informacioni sistemi mogu imati pozitivan efekat na praksu zaštite od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja. Naprimjer, upotreba tih sistema može pomoći da se izbjegne obavljanje nepotrebnih i neodgovarajućih pretraga i ponavljanje pretraga tako što se informacije o pacijentu stavljaju na raspolaganje za više korisnika. Dalje, uvezani digitalni sistemi trebaju smanjiti na minimum rizik od višestrukog ručnog unošenja podataka i njegovih pratećih rizika, npr. u radioterapiji. Ti sistemi takođe mogu pomoći u monitoringu doza za pacijente, receptora slike i odbačenih slika (image retakes); informacije iz takvog monitoringa mogu pomoći u optimizaciji zaštite i sigurnosti kod procedura snimanja.

  - Takvi digitalni informacioni sistemi i procedure za njihovu upotrebu trebaju biti kreirani tako da postoji zaštita od gubitka podataka, a takav gubitak bi u kontekstu medicinskog radiološkog objekta mogao ugroziti zaštitu od zračenja i sigurnost putem, naprimjer, zahtijevanja ponavljanja pretraga. Medicinski radiološki objekt je odgovoran za ispunjavanje zahtjeva relevantnih vlasti u državi za čuvanje, bezbjednost, privatnost i uzimanje podataka iz evidencija.

  - Sistem upravljanja treba uključivati i ciklus razmatranja. Opšti principi za audite i razmatranja su dobro utvrđeni (vidi dokument GS-G-3.1, referenca 25, i GSR Dio 2, referenca 47). Za medicinski radiološki objekt, moguće sredstvo za to je klinički audit. Klinički auditi mogu biti posmatrani kao sistematska i kritička analiza kvaliteta kliničke zaštite, uključujući i procedure koje se koriste za dijagnostiku i tretman, prateću upotrebu resursa i efekat kliničke zaštite na ishod i kvalitet života za pacijenta. Klinički audit ide dalje od striktnog fokusa na zaštitu od zračenja i sigurnost i teži procjeni kvaliteta i efikasnosti medicinske djelatnosti koja se izvodi u objektu, a u krajnjoj liniji ishoda za zdravlje pacijenta. To treba obuhvatati i aspekte zaštite od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja i, što je važno, treba zadržati te aspekte u kontekstu medicinske djelatnosti, osiguravajući zajednički cilj. Odatle, iako dokument GSR Dio 3 (referenca 3) ne zahtijeva klinički audit, njegova upotreba se može posmatrati kao ispunjavanje i medicinskih aspekata i aspekta zaštite od zračenja i sigurnosti u sistemu upravljanja medicinskog radiološkog objekta. Detaljnije smjernice o kliničkim auditima su date u referencama 48–50.

  - U kontekstu medicinske ekspozicije, dokument GSR Dio 3 (referenca 3), zahtijeva obavljanje radiološkog razmatranja i to treba biti uključeno u sistem upravljanja medicinskog radiološkog objekta (vidi tačku 3.182 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). U svojoj najjednostavnijoj formi, radiološko razmatranje uključuje istrage i kritičko razmatranje trenutne primjene zahtjeva za opravdanost i optimizaciju zaštite od zračenja i sigurnosti kod radioloških procedura koje se izvode u medicinskom radiološkom objektu. U radiološko razmatranje su uključeni najmanje radiološki medicinski radnici, medicinski radiološki tehnolozi i medicinski fizičari u medicinskom radiološkom objektu.

## SIGURNOSNA PROCJENA

  - U kontekstu medicinske primjene jonizirajućeg zračenja, sigurnosna procjena znači procjenu svih relevantnih aspekata zaštite od zračenja i sigurnosti za medicinski radiološki objekt, uključujući i odabir lokacije, projekt i rad objekta. Sigurnosna procjena se može odvijati prije nego što objekt bude u funkciji ili kada se razmatra krupnija promjena u radu. Kao što je konstatovano u tački 2.70, regulatorno tijelo je odgovorno za utvrđivanje zahtjeva za sigurnosnu procjenu i, kad se sigurnosna procjena podnese, za njeno razmatranje i evaluaciju prije izdavanja autorizacije (vidi Zahtjev 13 i tačku 3.29 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3).

  - Tačke 3.30–3.35 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve o tome šta sigurnosna procjena treba obuhvatati, šta registrant ili vlasnik licence treba uzeti u obzir, dokumentovanje i mjesto sigurnosne procjene u sistemu upravljanja i kada treba obaviti dodatna razmatranja sigurnosne procjene. Detaljniji zahtjevi o sigurnosnoj procjeni (za sve objekte i aktivnosti) dati su u seriji „Sigurnosni standardi“, IAEA, (Rev. 1), „Sigurnosna procjena za objekte i aktivnosti“ (Safety Assessment for Facilities and Activities, GSR Dio 4, referenca 51). Za medicinske radiološke objekte, sigurnosna procjena treba uključivati ne samo razmatranja profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva nego takođe i medicinske ekspozicije i mogućnost nenamjeravanih ili akcidentalnih medicinskih ekspozicija.

  - Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) precizira dvije vrste sigurnosne procjene: generičku i specifičnu za datu djelatnost ili izvor zračenja. Generička sigurnosna procjena je obično dovoljna za vrste izvora zračenja koji imaju visok stepen uniformnosti u konstrukciji. Specifična sigurnosna procjena se obično zahtijeva u drugim slučajevima; međutim, ona ne treba obuhvatati one aspekte koji su obuhvaćeni generičkom sigurnosnom procjenom ako je generička procjena obavljena za dati izvor zračenja. Sigurnosne procjene za medicinsku primjenu jonizirajućeg zračenja imaju različit raspon složenosti, ali čak iako je sam izvor zračenja obuhvaćen generičkom sigurnosnom procjenom, njegov položaj u medicinskom radiološkom objektu će gotovo uvijek zahtijevati određeni oblik specifične sigurnosne procjene. Veoma je korisno da regulatorno tijelo sačini skup obrazaca koje bi medicinski radiološki objekti koristili za sigurnosne procjene za razne modalitete i specijalnosti u medicinskoj primjeni jonizirajućeg zračenja (reference 13 i 51).

  - Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da se potencijalna ekspozicija razmatra u sigurnosnoj procjeni novog objekta koji se planira ili u slučaju planirane modifikacije postojećeg objekta. Potencijalna ekspozicija se odnosi na buduću ekspoziciju koja se možda može desiti, ali može rezultirati iz akcidenta, događaja ili niza mogućih događaja. Kao što je navedeno u Zahtjevu 15 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3): „Registranti i vlasnici licence... su dužni da poduzmu sve izvodljive mjere da spriječe akcidente i ublaže posljedice akcidenata koji se dese.“

  - Tačka 3.43 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Ako sigurnosna procjena ukaže na to da postoji razumna vjerovatnoća od 	vanrednog događaja koji će uticati bilo na zaposleno osoblje ili na pojedince iz 	stanovništva, vlasnik licence je dužan da pripremi plan za vanredne događaje u 	cilju zaštite ljudi i okoliša. Kao dio tog plana za vanredne događaje, registrant ili 	vlasnik licence je dužan da uključi mehanizme za brzu identifikaciju vanrednog 	događaja i za utvrđivanje odgovarajućeg nivoa odgovora na vanredni događaj…“

Situacije koje mogu voditi ka vanrednom događaju u medicinskom okruženju su gubitak kontrole nad izvorom zračenja kao rezultat tehničkog kvara, ljudske greške, nuklearno bezbjednosnog događaja ili uobičajenih vanrednih događaja kao što su požari i zemljotresi. Detaljniji zahtjevi i smjernice o pripremljenosti i odgovoru na vanredni događaj date su u dokumentima GSR Dio 7 (referenca 7), GSG-2 (referenca 8) i GS-G-2.1 (referenca 9).

# SPECIFIČNE PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA I SIGURNOST U DIJAGNOSTIČKOJ RADIOLOGIJI I SLIKOM VOĐENIM INTERVENTNIM PROCEDURAMA

## OPŠTE

  - Ovo poglavlje obuhvata radiografske i fluoroskopske dijagnostičke procedure, slikom vođene interventne procedure i pretrage snimanjem X-zrakama, a koje su dio procesa radioterapije ili nuklearne medicine. Te radiološke procedure se obično izvode u objektima koji su na fiksnoj lokaciji, ali se mogu izvoditi i u mobilnim jedinicama.

  - Radiografske procedure imaju za cilj snimanje ili kvantifikaciju određenog organa ili tkiva u dvije, tri ili četiri dimenzije i obuhvataju opštu radiografiju, CT, CBCT, mamografiju, tomosintezu, dentalnu radiografiju (intraoralnu, panoramsku i CBCT) i denzitometriju kostiju (DXA).

  - Fluoroskopske dijagnostičke procedure imaju za cilj davanje procjene anatomije i patologije sistema ili organa u realnom vremenu. Primjeri obuhvataju kardiološke, gastrointestinalne, urološke i ginekološke pretrage.

  - Tokom slikom vođenih interventnih procedura, fluoroskopija (prvenstveno) ili CT se koriste kao sredstvo za snimanje u cilju olakšavanja dijagnostike i tretmana vaskularnih i nevaskularnih bolesti. Primjeri vaskularnih procedura uključuju koronarnu angiografiju ili angioplastiku, embolizaciju materičnih arterija, implantaciju aortne valvule i aortalne stent graftove (aortic endografts). Uobičajene nevaskularne procedure obuhvataju, naprimjer, dreniranje ili stentiranje žučnog voda i injektiranje citostatičnih agenasa u jetru. Fluoroskopski vođene intraoperativne procedure uključuju, naprimjer, intramedularnu osteosintezu (intramedullar nailing) i vertebroplastiku. Neke interventne slikom vođene procedure uključuju upotrebu zatvorenih ili otvorenih izvora zračenja, npr. u intrakoronarnoj radioterapiji da se spriječi restenoza koronarne arterije.

  - Generički izraz „medicinski radiološki objekt“ se naširoko koristi u Poglavlju 2 u značenju bilo kog medicinskog objekta u kojem se izvode radiološke procedure. U Poglavlju 3 se koristi uži pojam „radiološki objekt“ da se obuhvati bilo medicinski radiološki objekt u kojem se izvode radiodijagnostičke i/ili slikom vođene interventne procedure. Radiološki objekti obuhvataju: tradicionalna radiološka odjeljenja u bolnicama ili medicinskim centrima; samostalne objekte u kojem se obavlja snimanje X-zracima; odjeljenja, jedinice ili objekte za interventnu kardiologiju (ili drugu specijalnost), bilo samostalne ili kao dio veće organizacije, te djelatnost dentalne medicine.

  - Razni zdravstveni radnici mogu preuzeti ulogu radiološkog medicinskog radnika (vidi tačku 2.90) u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama, što zavisi, između ostalog, od domaćih zakona i propisa. Oni obično obuhvataju radiologe, kardiologe, ortopedske hirurge, neurohirurge, plastične hirurge, vaskularne hirurge, gastroenterologe, urologe, pulmologe i druge ljekare i hirurge specijaliste, stomatologe, kiropraktičare, osteopate i podijatre.

  - Kao što je navedeno u tački 2.92, izraz „medicinski radiološki tehnolog“ se koristi u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) i u ovom Vodiču za sigurnost kao generički izraz za zdravstvenog radnika koji ima nekoliko različitih naziva u različitim državama; takvi izrazi obuhvataju i pojmove radiograf, radiološki tehnolog itd. Jasno, svaka država će koristiti svoj termin na teritoriji pod svojom nadležnošću.

  - Poglavlje 2 ovog Vodiča za sigurnost daje opšte smjernice za okvir zaštite od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni zračenja, uključujući i uloge i odgovornosti, edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost te sistem upravljanja za zaštitu i sigurnost. Ove smjernice su relevantne za dijagnostičku radiologiju i slikom vođene interventne procedure, a na Poglavlje 2 se treba pozvati po potrebi.

## SIGURNOST MEDICINSKIH RADIOLOŠKIH OBJEKATA
I MEDICINSKE RADIOLOŠKE OPREME

Radiološki objekti

Stacionarni objekti: Projekt soba za snimanje X-zracima

  - Tačka 3.51 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje široke zahtjeve koje treba ispuniti pri odabiru lokacije za upotrebu generatora zračenja i oni su relevantni za projekt radiološkog objekta. Najbolje je predvidjeti uključivanje karakteristike zaštita od zračenja i sigurnosti u fazi projektovanja objekta (npr., za sobe za snimanje X-zracima i druge prateće prostorije). Kod odabira lokacije i tlocrta treba uzeti u obzir vrste radioloških procedura, radno opterećenje i protok pacijenata i unutar radiološkog objekta i, u slučajevima u kojima je radiološki objekt dio veće bolnice ili medicinskog centra, unutar drugih odjeljenja cjelokupnog objekta. Smjernice za uspostavljanje objekata dijagnostičke radiologije i objekata interventne radiologije date su referencama 52–55.

  - Tri faktora koja su relevantna za smanjenje doze (vrijeme, udaljenost i zaštitne barijere) trebaju biti kombinovana pri projektovanju u cilju optimizacije zaštite profesionalno izloženih osoba od zračenja i zaštite stanovništva od zračenja. Preferiraju se veće prostorije radi olakšavanja pristupa pacijenata na krevetima s točkovima. Istovremeno, one omogućavaju lakše pozicioniranje pacijenta i olakšavaju kretanje i opreme i pacijenta tokom procedure što, u slučaju fluoroskopije i slikom vođenih interventnih procedura, pomaže da se smanje vrijeme i ekspozicija. Veće prostorije takođe smanjuju nivoe sekundarnog zračenja (zbog raspršenog zračenja i zračenja propuštanjem) koje potencijalno dolazi do zona koje zauzima zaposleno osoblje ili zona u kojima se kreću građani, što obično smanjuje nivo zahtijevanih zaštitnih barijera.

  - Zahtjevi za zaštitne barijere trebaju biti prilagođeni da se ispune svi državni zahtjevi i da se prilagode zahtjevima djelatnosti zasnovanim na namjeravanom radnom opterećenju s pacijentima i vrstama pretraga koje će se obaviti. Dodatne procjene treba obaviti kad se promijeni namjeravana upotreba prostorije, modernizuje oprema za rendgensko snimanje, dođe do promjene osnovnih procedura ili radnog opterećenja s pacijentima ili kad se promijeni zauzetost susjedne prostorije.

  - U fazi projektovanja treba razmotriti upotrebu i strukturalnih i pomoćnih zaštitnih barijera da se omogući zaštita. U prostorijama u kojima se koristi fluoroskopija sa osobljem koje radi blizu pacijenata, kao što su prostorije za slikom vođene interventne procedure, trebaju biti postavljeni plafonski zaštitni paravani i olovne zavjese montirane na sto. Takve pomoćne zaštitne barijere za slikom vođene interventne procedure trebaju biti dio početnog plana objekta i biti projektovane tako da ne ometaju medicinske procedure (npr. zahtjeve za sterilnost). Zidna zaštitna barijera treba biti visoka najmanje 2 m, a svaka vrata ili prozori u zidovima ili vratima trebaju imati najmanje isti olovni ekvivalent kao što je minimum specifikacija zaštite za zaštićeni zid ili barijeru unutar koje su smješteni. Dužnu pažnju treba posvetiti predviđanju podne i plafonske zaštite kada su zauzete prostorije direktno ispod ili iznad instalirane rendgenske opreme. Svi otvori i spojevi na zaštitnoj barijeri trebaju biti uređeni tako da su jednako efektivni u zaštiti od zračenja. Više detalja u pogledu strukturalnih zaštitnih barijera je dato u tačkama 3.18–3.24.

  - Opšte sigurnosne karakteristike u sobama za radiografiju, mamografiju, CT i fluoroskopiju uključuju sljedeće:

- Na kontrolnoj konzoli treba biti postavljena barijera da zaštiti osoblje do stepena do kojeg ne moraju nositi zaštitnu odjeću dok su za konzolom. Ovo je posebno važno u mamografiji gdje se strukturalna zaštitna barijera u zidovima, plafonu i podu možda neće smatrati potrebnom.

- U radiografiji se pri projektovanju sobe trebaju uzeti u obzir svi mogući namjeravani pravci rendgenskog snopa, tako da snop ne može biti usmjeren na zonu koja nije zaštićena, što bi moglo voditi potencijalno neprihvatljivim dozama primljenim u toj zoni.

- Vrata trebaju davati zaštitu od sekundarnog zračenja i biti zatvorena kad je rendgenski snop uključen. U radiografiji, rendgenska soba treba biti projektovana tako se izbjegne direktni upad snopa na pristupna vrata.

- Medicinski radiološki tehnolog treba imati mogućnost da jasno posmatra pacijenta i stalno s njim komunicira tokom dijagnostičke procedure X-zracima.

  - Na ulazu u kontrolisane i nadgledane zone trebaju biti postavljeni znakovi i upozoravajuća svjetla, poželjno u nivou očiju, da se spriječi nenamjeran ulaz (takođe vidi tačke 3.279 i 3.280 o kontroli pristupa). Za kontrolisane zone, tačka 3.90(c) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva upotrebu osnovnog simbola jonizirajućeg zračenja kojeg preporučuje Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) (referenca 56). Znakovi trebaju biti jasni i lako razumljivi. Upozoravajuća svjetla, poput svjetlosnih ili treptećih znakova, po potrebi, trebaju biti aktivirana kad je ozračenje u toku unutar kontrolisane ili nadgledane zone. Blokada vrata (door interlocks) nije prikladna kod radiodijagnostičkih procedura X-zracima jer ako se rendgenski snop zaustavi, možda će se medicinska procedura morati ponoviti.

  - Na raspolaganju treba biti stabilan izvor napajanja strujom. Dizelski generator struje za vanredne situacije možda neće biti dovoljno stabilan da napaja CT ili prostorije za interventnu radiologiju i na njega se ne treba osloniti. Rezervni sistem sa izvorom neprekidnog napajanja (UPS) ili baterijskim napajanjem treba biti instaliran da se evidentiraju aktivne informacije u vrijeme nestanka struje i da se sav softver isključi na kontrolisan način. Serveri trebaju biti programirani tako da se automatski isključuju kad dođe do prekida napajanja strujom.

  - Projekt objekta treba uključivati i sistem za provjetravanje koji je dovoljan da se u sobi u kojoj se vrši pretraga (i ponekad u prostorijama gdje su kompjuterska oprema i detektori) održi temperatura unutar parametara koje definiše proizvođač opreme, ali u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima za temperaturu i vlažnost.

Mobilne jedinice

  - Mamografski i CT kombiji se uobičajeno koriste tamo gdje stacionarni objekti nisu na raspolaganju. Ostali modaliteti takođe mogu biti upotrijebljeni u vidu mobilne jedinice. Opšte sigurnosne karakteristike mobilnih jedinica uključuju sljedeće:

- Mobilne jedinice trebaju biti izgrađene tako da je zaštita optimizirana uglavnom putem zaštitnih barijera (u svim relevantnim pravcima tokom upotrebe), pošto je omogućavanje zaštite putem udaljenosti često ograničeno, a vrijeme ekspozicije je određeno procedurom koja se izvodi.

- Na raspolaganju treba biti odgovarajući izvor napajanja strujom sa pouzdanim priključcima.

- Ulaz u mobilnu jedinicu treba biti pod kontrolom osoblja koje radi u toj jedinici.

- Čekaonice, ako postoje, trebaju biti odgovarajuće zaštićene da se omogući nivo zaštite u skladu sa granicama za ekspoziciju stanovništva. Čekaonice su uobičajene za mobilne mamografske jedinice, ali ne i mobilne CT jedinice.

- U cilju olakšavanja procedure snimanja, uključujući i protok pacijenata, mobilne CT jedinice obično rade pored bolnice ili klinike odakle mogu dobijati vodu i struju i gdje pacijenti mogu koristiti toalete, čekaonice i garderobe i imaju pristup ljekarskim ordinacijama. Slično tome, i mobilne mamografske jedinice takođe mogu iskoristiti objekte bolnice ili klinike.

Izračuni strukturalne zaštite

  - Dva rasprostranjena metoda za izračune strukturalne zaštite su data u referencama 57 i 58, ali su na raspolaganju i koriste se i druge metodologije (npr. vidi reference 55 i 59), kao i specifični izračuni zaštite za WHIS-RAD rendgensku jedinicu (referenca 60). Nominalna ciljna doza u radnom prostoru se određuje procesom ograničene optimizacije (odnosno, odabirom restrikcije doze koja je u vezi sa izvorom zračenja), pod uslovom da je svaka individualna doza od svih relevantnih izvora zračenja znatno manja od granica doze za osobe koje se nalaze u prostoru kojeg treba zaštititi. Nominalne ciljne doze su vrijednosti vazdušne kerme u referentnoj tački iza barijere koje se koriste kod projektovanja i procjene strukturalne zaštite osoba. Specifikacije strukturalne zaštite se izračunavaju na osnovu slabljenja zračenja koje zaštita treba pružiti da bi se osiguralo dostizanje nominalnih ciljnih doza.

  - Debljina strukturalne zaštite se dobija iz faktora slabljenja potrebnog da se smanji doza koju bi primilo osoblje i stanovništvo da nema zaštite za vrijednost doze koja se smatra prihvatljivom. Ova nominalna ciljna doza se treba izvesti kroz proces optimizacije:

- Doza koja bi bila primljena da nema strukturalne zaštite se proračunava korištenjem vrijednosti radnog opterećenja, faktora iskorištenosti za dati smjer snopa (frakcija od ukupne količine zračenja emitovane u tom smjeru) i faktora zauzetosti (frakcija od ukupne ekspozicije koja će stvarno uticati na osobe na tom mjestu zbog vremena koje pojedinac tu provede). Za sekundarne barijere je faktor iskorištenosti uvijek jednak jedan pošto se rasijano i propušteno zračenje prostiru u svim smjerovima sve vrijeme. Ako se koriste tabelarne vrijednosti, treba obratiti pažnju na to da one odražavaju stvarnu iskorištenost izvora u objektu, a ne generičke državne podatke. Kod proračuna treba uzeti u obzir moguće promjene u djelatnosti i povećanje radnog opterećenja.

- Kada je poznata doza koja bi bila primljena da nema strukturalne zaštite, potrebno je izračunati slabljenje koje će smanjiti tu dozu na ciljni nivo kojim se poštuju državni propisi i koji se može smatrati optimiziranom zaštitom, odnosno, nivo doze ispod kojeg se ne traže dodatni troškovi i napori u zaštiti koje bi izbjegnuta doza nalagala. Ovaj postupak može zahtijevati ponovljene proračune da bi se odredilo gdje se taj nivo nalazi.

  - Kad se metodologija zaštite primijeni u cilju optimizacije zaštite profesionalno izloženih osoba i stanovništva od zračenja, trebaće se donijeti odluke o mnogim faktorima koji mogu uveliko uticati na konačne rezultate specifikacija zaštite. Te odluke mogu biti zasnovane na konzervativnim pretpostavkama koje zajedno mogu voditi pretjerano velikoj konzervativnoj specifikaciji zaštite. Treba koristiti realne pretpostavke što je više moguće, uz ostavljanje mogućnosti za buduće promjene u upotrebi. Treba osigurati adekvatnost specifikacije zaštite jer će korektivne mjere nakon što je objekt završen neminovno biti teške i skupe. Dalje, vjerovatno je da će građevinski materijal koji se koristi za zaštitu biti isporučen sa tačno određenim i zasebnim debljinama ili gustinama, što se može koristiti da se osigura sigurnosna margina preko izračunatih vrijednosti zaštite. Ako se upotrebljava drugi materijal osim olova, trebaju se koristiti tabelarne vrijednosti samo za materijale koji što je više moguće odgovaraju onima koji se razmatraju (u smislu njihovog hemijskog sastava, gustoće i homogenosti). Slijede neke pretpostavke koje bi svaka posebno vodile konzervativnom pristupu kod specifikacije strukturalne zaštite:

- Za primarne barijere, slabljenje zračenja od strane pacijenta i receptora slike nije uzeto u obzir.

- Faktori radnog opterećenja, iskorištenosti i zauzetosti prostorije se precjenjuju.

- Osoblje je uvijek na najviše radijacijski izloženom mjestu u sobi.

- Udaljenosti su uvijek najmanje moguće.

- Propušteno zračenje je maksimalno sve vrijeme.

- Veličine polja korištene za izračun raspršenog zračenja su previsoko procijenjene.

- Slabljenje zračenja na račun pojedinih materijala se obično razmatra za maksimalni kvalitet korištenog snopa.

- Numerička vrijednost izračunate vazdušne kerme (u mGy) se direktno poredi za granicama doze ili restrikcijama doze (u mSv), koje su izražene kao efektivna doza. Međutim, stvarna efektivna doza za zaposleno osoblje ili pojedince iz stanovništva je znatno niža od vazdušne kerme s obzirom na distribuciju doze unutar tijela za kvalitete snopa korištene u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji.

  - Posebnu pažnju treba posvetiti hibridnim sistemima za snimanje, gdje se zaštita treba izračunati za svaki modalitet i kombinovati po potrebi (reference 54, 61 i 62) (takođe vidi tačke 4.32–4.35).

  - U fazi projektovanja, u obzir treba uzeti osiguravanje da su radiosenzitivna oprema i potrošni materijal, npr. kasete za kompjuterizovanu radiografiju (CR) i rendgenski filmovi, odgovarajuće zaštićeni. Tamo gdje se koriste, mračnim komorama za obradu filma će možda trebati dodatna zaštita da se spriječi zamagljivanje filma.

  - Specifikaciju zaštite, uključujući i izračune, treba obaviti medicinski fizičar ili kvalifikovani ekspert za zaštitu od zračenja. U nekim državama može postojati zahtjev da se planovi zaštite podnesu regulatornom tijelu na razmatranje i odobravanje prije bilo kakve gradnje (takođe vidi tačku 2.74).

  - Adekvatnost zaštite treba biti verifikovana, poželjno tokom gradnje a sigurno prije nego što se prostorija stavi u kliničku upotrebu, i slično tome, nakon svake buduće strukturalne modifikacije. Jasno, zahtjevi regulatornog tijela trebaju biti ispunjeni (tačka 2.74).

Projekt soba za prikaz i tumačenje slika

  - Da bi se radiološkom medicinskom radniku omogućilo tumačenje slika, slike trebaju bite prikazani u sobama koje su specifično projektovane u takve svrhe. Treba osigurati nizak nivo ambijentalnog osvjetljenja u sobi za prikaz slike (takođe vidi tačke 3.45 i 3.46 o uređajima za prikaz slike i negatoskopima).

  - Sobe za prikaz sa radnim stanicama za prikaz digitalnih slika trebaju biti ergonomski projektovane tako da se olakša obrada i manipulacija slikom i da se opis nalaza može obaviti na tačan način. Monitori za prikaz slika na radnim stanicama trebaju ispunjavati važeće standarde (vidi tačku 3.46).

Medicinska radiološka oprema, softver i pomoćna oprema

  - Ovaj dio se bavi medicinskom radiološkom opremom, uključujući i njen softver, koja se koristi u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama, uključujući radiografiju, fluoroskopiju i angiografiju, CT, CBCT, mamografiju, dentalnu radiologiju, denzitometriju radi mjerenja mineralne gustoće kostiju (npr. DXA) i tomografiju (uključujući i tomosintezu). Ovaj dio se takođe odnosi na rendgenski baziranu komponentu hibridnih modaliteta snimanja, uključujući PET–CT, jednofotonsku emisionu kompjuterizovanu tomografiju (SPECT)–CT i PET-mamografiju te rendgenski baziranu komponentu slikom vođenih radioterapijskih sistema (image guided radiation therapy; IGRT). Nešto od navedene opreme se može koristiti u objektu za nuklearnu medicinu ili radioterapijskom objektu umjesto u radiološkom objektu.

  - Zahtjevi za medicinsku radiološku opremu i njen softver su utvrđeni u tačkama 3.49 i 3.162 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) je objavila međunarodne standarde koji se odnose na medicinsku radiološku opremu. Aktuelni IEC standardi koji su relevantni za rendgensko snimanje obuhvataju reference 63–103 (za one koji su relevantni za radiofarmaceutski baziranu komponentu hibridnog snimanja, vidi tačku 4.41). Preporučuje se posjeta web strani IEC-a da se vidi trenutni ažurirani spisak standarda. ISO objavljuje međunarodne standarde koji se odnose na medicinsku radiološku opremu. Preporučuje se posjeta web strani ISO-a da se vidi trenutni ažurirani spisak standarda.

  - Pošto vlasnici licence preuzimaju odgovornost za radijacijsku sigurnost medicinske radiološke opreme koju koriste, oni trebaju odrediti specifikacije za nabavku sa uslovima u cilju zadovoljavanja relevantnih međunarodnih standarda ISO-a i IEC-a ili ekvivalentnih državnih standarda. U nekim državama možda postoji agencija koja je nadležna za medicinska sredstva ili slična organizacija koja daje potvrdu o usklađenosti za konkretne tipove i modele medicinske radiološke opreme.

  - Možda će zaposleni koji ne razumiju ili slabo razumiju jezik kojeg je koristio proizvođač koristiti informacije prikazane na ekranu, mjerne instrumente i uputstva na upravljačkim uređajima medicinske radiološke opreme te prateća uputstva i priručnike o sigurnosti. U takvim slučajevima, prateća dokumentacija se treba pridržavati standarda IEC-a i ISO-a i treba biti prevedena na lokalni jezik ili na jezik koji je prihvatljiv osoblju objekta. Softver treba biti programiran tako da se lako može podesiti na lokalni jezik, što će za rezultat imati informacije na ekranima, simbole i uputstva koje će osoblje razumjeti. Prevod treba podlijegati procesu osiguranja kvaliteta da se osigura pravilno razumijevanje i izbjegnu operativne greške. Isto važi za priručnike i uputstva za održavanje i servisiranje namijenjene inženjerima i tehničarima koji rade na tome a nemaju adekvatno razumijevanje izvornog jezika (takođe vidi tačke 2.104 i 2.137).

  - Sva medicinska radiološka oprema treba biti automatski snabdjevena sa svim odgovarajućim sredstvima za zaštitu od zračenja umjesto da ti dodaci budu fakultativni. To se odnosi i na zaštitu pacijenta od zračenja i na zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja (takođe vidi tačku 2.105).

Karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme

  - Konstrukcija medicinske radiološke opreme treba biti takva da je rad opreme uvijek ponovljiv (reproducibilan), tačan i predvidljiv i da ima karakteristike koje olakšavaju odgovarajućem osoblju da ispuni zahtjev iz tačke 3.163(b) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) za operativnu optimizaciju zaštite pacijenata, odnosno da se konstrukcijom omoguće „odgovarajuće tehnike i parametri za primjenu medicinske ekspozicije na pacijentu koji su neophodan minimum da se ispuni klinička svrha radiološke procedure, uzimajući u obzir norme relevantne za prihvatljiv kvalitet slike...“ Mnoge karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme doprinose njenom radu i trebaju se razmotriti pri nabavci te opreme (vidi tačke 3.33–3.41). Više detalja o karakteristikama konstrukcije i standardima rada medicinske radiološke opreme korištene u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama dato je u referencama 67–74, 76, 78–83 i 98–108 (takođe vidi tačke 3.232–3.246 o osiguranju kvaliteta i testiranju prihvatljivosti, posebno tačku 3.236).

  - Opšte karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme koja se koristi u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama trebaju uključivati sljedeće:

- Sredstva da se odmah otkrije bilo kakav kvar jedne komponente sistema koji može voditi nenamjeravanoj manjoj ili većoj ekspoziciji pacijenta ili ekspoziciji zaposlenih, tako da se rizik od nenamjeravane ili akcidentalne medicinske ekspozicije svede na minimum.

- Sredstva da se na minimum smanji učestalost ljudske greške i njen uticaj na upotrebu nenamjeravane ili akcidentalne medicinske ekspozicije.

- Hardverske i softverske kontrole koje na minimum smanjuju vjerovatnoću nenamjeravane ili akcidentalne medicinske ekspozicije.

- Radne parametre generatora zračenja, kao što su anodni napon, filtracija, položaj i veličina fokusa, udaljenost izvor–receptor slike, indikacija veličine polja, anodna struja i vrijeme ili njihov proizvod, koji su jasno i tačno prikazani.

- Mehanizme kontrole snopa zračenja, uključujući uređaje koji pokazuju jasno (vizuelno i/ili zvučno) i na pouzdan način kada je snop uključen.

- Rendgenske cijevi sa ugrađenom i dodatnom filtracijom dovoljnom da ukloni niskoenergetske komponente rendgenskog snopa koje ne osiguravaju dijagnostičke informacije.

- Kolimatore koji određuju snop zračenja; u slučaju postojanja membrane svjetlosnog snopa, svjetlosno polje treba biti poravnato sa poljem zračenja.

- Uz izuzetak mamografije, dentalne radiološke opreme i CT uređaja, oprema u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji koja sadrži konstantne podesive uređaje za kolimaciju snopa zračenja. Takvi uređaji dozvoljavaju operatoru da ograniči površinu koja se snima na veličinu izabranog receptora slike ili regije od interesa, koja god da je manja.

- Ukoliko postoje unaprijed postavljeni protokoli, tehnički parametri koji su odmah dostupni i mogu se mijenjati od strane adekvatno obučenog osoblja.

- Rendgenske cijevi konstruisane tako da propušteno zračenje bude što je manje razumno moguće a da ne prelazi 1 mGy na sat, mjereno na udaljenosti 1 m od fokusa, i manje od maksimalnih vrijednosti preciziranih u međunarodnim standardima ili domaćim propisima.

  - Specifične karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme koja se koristi u radiografiji trebaju uključivati sljedeće:

- Opremljenost uređajima koji automatski prekidaju zračenje nakon unaprijed podešenog vremena, proizvoda anodne struje i vremena ekspozicije, ili doze detektoru automatske kontrole ekspozicije (automatic exposure control; AEC), ili kada se otpusti sigurnosni prekidač.

- Uključivanje AEC sistema u radiografske jedinice, gdje je to izvodljivo. Takvi AEC sistemi trebaju imati mogućnost kompenzacije za razlike u energiji zračenja, debljini pacijenta i brzini doze, za očekivani raspon pri uslovima kliničkog snimanja i trebaju odgovarati vrsti receptora slike koji se koristi, bilo da je to sistem film–folija ili digitalni.

- Indikacije ili prikaze proizvoda vazdušne kerme i površine i/ili upadne vazdušne kerme.

  - Specifične karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme koja se koristi u dentalnoj radiografiji trebaju uključivati sljedeće:

- Minimalni anodni napon od 60 kVp;

- Za intraoralne dentalne uređaje, kolimator sa otvorenim krajevima (poželjno pravougaoni) koji osigurava udaljenost od fokusa do kože od najmanje 20 cm i veličinu polja na kraju kolimatora ne veću od 4 x 5 cm ako je u pitanju pravougaoni, odnosno 6 cm u prečniku u slučaju cilindričnog kolimatora, kao i ograničavanje veličine polja na dimenzije receptora slike;

- Za panoramske dentalne sisteme, ograničavanje veličine polja na površinu potrebnu za dijagnozu preko programiranog skraćivanja veličine polja i korištenjem „moda za snimanje djece“;

- Za dentalnu CBCT, podesiv anodni napon i proizvod anodne cijevi i vremena ekspozicije, kao i odabir veličine volumena i voksela.

  - Specifične karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme koja se koristi za CT trebaju uključivati sljedeće:

- Na radnoj konzoli, prikaz svih CT parametara koji imaju direktan uticaj na akviziciju slike (mogu biti prikazani na više ekrana);

- Na radnoj konzoli, prikaz procijenjene vrijednosti zapreminskog CT indeksa vazdušne kerme i CT proizvoda vazdušne kerme i dužine za datu proceduru ili akviziciju slike;

- Upozorenje za operatora u slučaju da su faktori ekspozicije postavljeni previsoko (obično izraženi preko zapreminskog CT indeksa vazdušne kerme i/ili CT proizvoda vazdušne kerme i dužine);

- Sredstva za modulaciju doze (rotaciona i duž z-ose) i načine za izbor indeksa šuma ili ekvivalentnog parametra;

- Veliki odabir širina snopa i faktora proreda, kao i ostalih pomoćnih opcija (npr. dinamička kolimacija), u cilju osiguranja da efekat prekoračenja granica skeniranja kod CT-a bude što je razumno moguće niži, što se ostvaruje putem olakšanja izbora odgovarajuće širine snopa i faktora proreda kako bi se doza za pacijenta ograničila, a dijagnostički kvalitet slike održao;

- Algoritmi rekonstrukcije koji kao rezultat daju smanjenje doze bez ugrožavanja kvaliteta slike, kao što su algoritmi iterativne rekonstrukcije;

- Raspon u odabiru anodnog napona, proizvoda anodne struje i vremena ekspozicije, kao i filtera u cilju olakšavanja optimizacije protokola, posebno za djecu.

  - Specifične karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme koja se koristi za mamografiju (i digitalni sistemi i sistemi film–folija) trebaju uključivati sljedeće:

- Različite kombinacije anode (mete) i filtera;

- Sposobnosti kompresije i imobilizacije;

- Uvećanja;

- Prikaz indeksa doze na radnoj konzoli, na primjer upadne vazdušne kerme ili srednje glandularne doze;

- Receptor slike ili receptore slike koji odgovaraju dojkama svih veličina.

  - Specifične karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme koja se koristi za fluoroskopiju trebaju uključivati sljedeće:

- Opremljenost uređajem koji napaja rendgensku cijev samo u slučaju kontinuiranog pritiska (poput nožne papučice ili sigurnosnog prekidača);

- Indikaciju ili prikaz (i na kontrolnoj konzoli i na monitorima) proteklog vremena, proizvoda vazdušne kerme i površine, i kumulativne referentne vazdušne kerme;

- Automatsku kontrolu svjetline (automatic brightness control; ABC) ili automatsku kontrolu brzine doze (automatic dose rate control; ADRC);

- Pulsnu fluoroskopiju i pulsne modove akvizicije slike;

- Hvatanje i prikaz posljednje ostvarene slike (zadržavanje zadnje slike; last image hold);

- Blokade koji sprečavaju nenamjerno uključivanje snopa rendgenskih zraka kada je detektor slike uklonjen iz lanca snimanja;

- Sposobnost deaktivacije nožnog prekidača za ekspoziciju između slučajeva;

- Opremljenost vremenskim brojačem i alarmom koji se oglašava na kraju unaprijed programiranog intervala (obično 5 min.).

  - Pored onih navedenih u tački 3.38, karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme koja se koristi za slikom vođene interventne procedure trebaju uključivati sljedeće:

- Rendgenske cijevi koje imaju visoke toplotne kapacitete u cilju omogućavanja rada na visokim anodnim strujama i kratkim vremenima ekspozicije;

- Generator zračenja sa kapacitetom od bar 80 kW;

- Generator zračenja sa velikim dinamičkim rasponom anodnih struja i napona (zbog smanjenja širine impulsa imajući u vidu razlike u slabljenju snopa kod različitih pacijenata).

- Za rad s pedijatrijskim pacijentima:

  - Generator zračenja koji podržava rendgensku cijev sa minimalno tri fokusa;

  - Uklonjivu rešetku protiv rasijanog zračenja;

  - Brzinu osvježenja akvizicije slike koja se proteže do bar 60 slika u sekundi za malu djecu.

- U stvarnom vremenu, prikaz proizvoda vazdušne kerme i površine, i kumulativne referentne vazdušne kerme;

- Detektore slike koji omogućavaju različita vidna polja (uvećanje) za poboljšanje prostorne rezolucije;

- Automatsku kolimaciju;

- Kolimatore dvostrukog oblika sa i kružnim i eliptičnim blendama koji modifikuju izgled polja tako da prati konture srca;

- Promjenjivu filtraciju snopa rendgenskog zračenja, specifičnu za sistem, koja se primjenjuje u skladu sa slabljenjem snopa kod različitih pacijenata (često dio ADRC sistema);

- Selektivan izbor doza po impulsu i po broju impulsa po sekundi;

- Klinaste filtere koji se automatski pomiču u vidno polje radi slabljenja snopa u područjima gdje nema tkiva pa time ni potrebe za snimanjem;

- Moguća sredstva za manipulaciju dijafragmama u modu sa zadržanom zadnjom slikom;

- Opciju automatskog prikaza posljednje ostvarene serije slika;

- Prikaz i pohranjivanje sljedećih parametara u digitalnom formatu u dozimetrijskom izvještaju:

  - Brzina referentne vazdušne kerme;

  - Kumulativna referentna vazdušna kerma;

  - Kumulativni proizvod vazdušne kerme i površine;

  - Kumulativno vrijeme fluoroskopije;

  - Kumulativni broj akvizicija slike (broj serija i slika po seriji);

  - Integrisana referentna vazdušna kerma;

  - Opcija za digitalnu subtrakcionu angiografiju;

  - Mapiranje puteva, što je tehnika koja se koristi za navigaciju katetera ili žice u endovaskularnim procedurama.

  - Sva digitalna medicinska radiološka oprema treba imati sljedeće dodatne karakteristike:

- Prikaz doze u realnom vremenu i dozimetrijski izvještaj na kraju pregleda (strukturni izvještaj o dozi zračenja, DICOM objekt), uključujući eksportovanje dozimetrijskih indikatora u svrhu određivanja DRL i proračuna doze individualnih pacijenata;

- Povezanost sa RIS-om i PACS-om.

  - Za medicinsku radiološku opremu koja se koristi za izvođenje dijagnostičkih i interventnih radioloških procedura na djeci, trebaju postojati dodatne karakteristike konstrukcije koje i olakšavaju uspješne radiološke procedure na pacijentima koji možda nisu kooperativni i koje odgovaraju snimanju veoma malih pacijenata. Takve karakteristike uključuju sljedeće:

- Sposobnost veoma kratkih vremena ekspozicije za radiografiju;

- Specifično dizajnirane AEC sisteme;

- Obezbjeđivanje pedijatrijskih načina rada za sisteme automatske kontrole svjetline i/ili kontrole brzine doze u fluoroskopiji i slikom vođenim interventnim procedurama;

- Pedijatrijske protokole za CT;

- Pedijatrijski mod za dentalnu panoramsku i CBCT opremu.

Ostala oprema

  - Za radiološke objekte u kojima se film koristi kao receptor slike, obrada filma ima ključnu ulogu u osiguravanju rezultata medicinske ekspozicije u vidu prihvatljivog dijagnostičke slike. Automatski uređaji za obradu filma trebaju ispunjavati važeće standarde. Mamografija bazirana na sistemu film–folija treba imati namjenske uređaje za obradu filma sa produženim ciklusima obrade. Ako se radi ručna obrada filma, posebno napravljeni razvijač, fiksir i posude za pranje trebaju biti korišteni, uz vrijeme obrade zasnovano na temperaturi razvijača. Mračna komora za obradu treba ispunjavati relevantne međunarodne i državne standarde za nepropusnost svjetla i biti opremljena odgovarajućim filtriranim svjetlom, kompatibilnim za film koji se koristi. Dodatni detalji su dati u referencama 79 i 109–114).

  - Za radiološke objekte u kojima je film medij sa kojeg se očitava slika (npr. odštampana digitalna slika), proces štampanja igra ključnu ulogu u osiguravanju da je medicinska dala rezultate u dijagnostičkom snimku. Rezolucija printera ne treba biti manja od rezolucije detektora, tako da kvalitet konačne slike nije ograničen ili ugrožen.

  - Karakteristike receptora slike (film–folija, CR fosforne ploče ili ravni detektori za digitalnu radiografiju /DR/) trebaju biti odgovarajuće za zadatak dijagnostičkog snimanja. Naprimjer, veća rezolucija je potrebna za snimanje dojki, a za pedijatrijsko snimanje su potrebni detektori veće osjetljivosti.

  - Negatoskopi za pregled filmova trebaju imati dovoljnu uniformnu svjetlinu da se olakša dijagnostika, a njihova boja treba biti ista za cijeli set negatoskopa. Na raspolaganju trebaju biti sredstva (maske) da se ograniči osvijetljena površina radiograma da se izbjegne blještavilo. Negatoskopi korišteni za mamografiju trebaju imati veću luminansu. Detaljnije smjernice su date u referencama 109–114) (vidi tačke 3.25 i 3.26 za smjernice o prostorijama za prikaz i tumačenje).

  - Sva oprema korištena za prikaz digitalne slike treba ispunjavati odgovarajuće međunarodne i državne standarde, npr. ispunjavanje radnih specifikacija iz reference 115.

Održavanje

  - Tačke 3.15(i) i 3.41 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve za održavanje u cilju osiguranja da konstrukcija izvora zračenja ispunjava zahtjeve za zaštitu i sigurnost tokom cijelog vijeka trajanja i u cilju sprečavanja akcidenata koliko je to razumno izvodljivo. Od registranta ili vlasnika licence se zahtijeva da po potrebi osigura obavljanje adekvatnog održavanja (preventivno održavanje i korektivno održavanje) u cilju osiguranja da medicinska radiološka oprema kroz odgovarajuće ažuriranje hardvera i softvera zadrži ili poboljša svoje specifikacije konstrukcije vezane za kvalitet slike, zaštitu od zračenja i sigurnost kroz cijeli vijek trajanja. Zbog toga registrant ili vlasnik licence treba utvrditi neophodne aranžmane i koordinaciju sa proizvođačem ili servisom koji vrši instalaciju prije početka rada opreme i na tekućoj osnovi.

  - Sve procedure održavanja trebaju biti uključene u sveobuhvatan program osiguranja kvaliteta i izvršavane u periodu učestalosti kojeg su preporučili proizvođač i relevantna stručna tijela. Servisiranje treba obuhvatati i izvještaj u kojem se opisuju kvar opreme, obavljeni posao, zamijenjeni dijelovi i urađena prilagođavanja, a taj izvještaj treba čuvati kao dio programa osiguranja kvaliteta. Evidencije o obavljenom održavanju se trebaju čuvati za svaki komad opreme. One trebaju obuhvatati informacije o defektima koje otkrije korisnik (evidencija o kvarovima), poduzetim mjerama (i privremene i naknadne popravke) i rezultatima testiranja prije nego što se oprema ponovo vrati u kliničku upotrebu.

  - U skladu sa smjernicama datim u tački 2.113, nakon svake modifikacije ili postupka održavanja, osoba nadležna za održavanje treba bez odlaganja obavijestiti vlasnika licence za medicinski radiološki objekt prije nego što se oprema vrati u kliničku upotrebu. Zajedno sa medicinskim fizičarom, medicinskim radiološkim tehnologom i drugim odgovarajućim stručnim radnicima, osoba nadležna za korištenje opreme treba odlučiti da li su potrebni testovi kontrole kvaliteta u pogledu zaštite od zračenja, uključujući i kvalitet slike, i da li su potrebne izmjene protokola.

  - Aspekti električne i mehaničke sigurnosti medicinske radiološke opreme su važan dio programa održavanja jer mogu imati direktne ili indirektne efekte na zaštitu od zračenja i sigurnost. Poslove vezane za to trebaju obavljati ovlaštene osobe koje razumiju specifikacije medicinske radiološke opreme (takođe vidi tačke 2.112–2.114). Električno i mehaničko održavanje treba biti uključeno u program osiguranja kvaliteta i poželjno je da ga obavlja proizvođač medicinske radiološke opreme ili ovlašteni zastupnik u periodu učestalosti kojeg preporučuje proizvođač. Servisiranje treba uključivati i pisani izvještaj u kojem se opisuju rezultati. Takvi izvještaji i podaci o naknadnim korektivnim mjerama trebaju biti čuvani kao dio programa osiguranja kvaliteta.

## ZAŠTITA PROFESIONALNO IZLOŽENIH OSOBA OD ZRAČENJA

  - U procedurama dijagnostičkog snimanja opisanim u tačkama 3.1–3.4, profesionalno izložene osobe su obično medicinski radiološki tehnolozi i radiološki medicinski radnici (npr. uključujući radiologe i, u dentalnoj medicini, stomatologe koji rukuju rendgenskim uređajima). U traumatološkom centru se profesionalno izloženim osobama takođe mogu smatrati i drugi zdravstveni radnici, npr. medicinske sestre, ljekari na urgentnom odjeljenju i anesteziolozi koji možda moraju biti prisutni kad se koriste mobilni ili stacionarni rendgenski uređaji, uključujući i fluoroskope s pokretnim C-lukom, ili koji možda moraju biti prisutni u sobi za CT kada data jedinica radi.

  - U slikom vođenim interventnim procedurama i tokom operacije, kao što je navedeno u tački 3.4, profesionalno izložene osobe su radiološki medicinski radnici koji izvode intervencije (uključujući, ali se ne ograničavajući na radiologe, kardiologe, vaskularne hirurge, ortopedske hirurge, neurohirurge, urologe, anesteziologe, pulmologe i gastroenterologe), medicinski radiološki tehnolozi i drugi zdravstveni radnici koji su prisutni i čine dio interventnog tima, uključujući i anesteziologa, medicinske sestre i tehničare koji prate fiziološke parametre pacijenta. Neke kompleksne i dugačke procedure mogu zahtijevati više od jedne osobe na intervenciji.

  - Dodatne profesionalno izložene osobe mogu činiti medicinski fizičari, biomedicinski, klinički i servisni inženjeri i neki izvođači radova, zavisno od njihove uloge.

  - Kao što je utvrđeno u tački 3.78 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), isti nivo zaštite kao i za pojedince iz stanovništva se zahtijeva za ostale zaposlene u radiološkom objektu, kao što su odjeljenske sestre, osoblje na medicinskom snimanju koje radi isključivo sa modalitetima snimanja bez jonizirajućeg zračenja (ultrazvuk ili MRI), pomoćno osoblje koje odvodi i dovodi pacijenta (patient porters), medicinski tehničari, pomoćnici, čistačice i drugi pomoćni radnici za čiji posao se ne zahtijevaju izvore zračenja ili izvori nisu direktno vezani za njihov posao. U skladu s tim, preporuke date u tačkama 3.277–3.280 se takođe odnose i na te zaposlene. Treba utvrditi pravila za njih, posebno u pogledu pristupa kontrolisanim i nadgledanim zonama.

  - Ovo poglavlje sadrži smjernice koje su veoma specifične za dijagnostičku radiologiju i slikom vođene interventne procedure. U dokumentu GSG-7 (referenca 23) su date uopštenije i sveobuhvatnije smjernice o zaštiti profesionalno izloženih osoba od zračenja uključujući i smjernice za programe zaštite od zračenja, procjeni profesionalne ekspozicije i davaocima dozimetrijskih usluga, i koje se odnose na sve oblasti primjene zračenja (uključujući i nemedicinsku primjenu).

Aranžmani u okviru programa za zaštitu od zračenja

Klasifikacija zona

  - Razne zone i prostorije u radiološkom objektu trebaju biti klasifikovane kao kontrolisane zone ili nadgledane zone u skladu sa zahtjevima utvrđenim u tačkama 3.88–3.92 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Sve druge prostorije i zone koje nisu tako klasifikovane se smatraju javnim prostorom, a nivoi zračenja u njima trebaju biti dovoljno niski da se osigura poštovanje granica doze za ekspoziciju stanovništva. Tačke 3.57–3.59 daju opšte smjernice, a očekuje se da konačne odluke vlasnika licence za dati medicinski radiološki objekt budu zasnovane na stručnim savjetima medicinskog fizičara, kvalifikovanog eksperta za zaštitu od zračenja ili RPO-a.

  - Sve rendgenske sobe trebaju biti klasifikovane kao kontrolisane zone; pored toga, zone u kojima se koriste mobilne rendgenske jedinice se takođe mogu kategorisati kao kontrolisane zone tokom perioda u kojem se izvode radiološke procedure. Urgentna odjeljenja koja imaju otvoreni prostor (odnosno, zone bez fiksnih zidova u kojima se koriste zavjese da se naprave pregrađeni prostori), bilo sa stacionarnim ili mobilnim rendgenskim jedinicama, takođe se mogu kategorisati kao kontrolisane zone tokom perioda u kojem se izvode radiološke procedure. Da bi se izbjegle nesigurnosti u pogledu obima kontrolisane zone, granice zone trebaju biti zidovi i vrata gdje god je to moguće.

  - Nadgledane zone mogu obuhvatati zone koje okružuju rendgenske sobe. Tipičan izgled radiološkog odjeljenja obuhvata dvije osnovne zone: jednu za protok pacijenata koja obuhvata prijemni šalter, čekaonice i hodnike iz kojih se može pristupiti rendgenskim sobama kroz garderobu; i drugu za protok osoblja koja obuhvata mračne komore, sobe za pregled filma negatoskopom i radnim stanicama i unutrašnje hodnike. Veći dio zone u kojoj se osoblje kreće se može klasifikovati kao nadgledana zona, ne prvenstveno zbog nivoa ekspozicije koji se može držati veoma niskim, nego više kao „tampon zona“ zbog mogućnosti da drugi pojedinci nenamjerno uđu u rendgenske sobe i budu izloženi zračenju.

  - Kontrolna konzola može biti unutar rendgenske sobe, odvojena strukturalnom zaštitom, ili van rendgenske sobe u zoni za osoblje, uz vizuelnu kontrolu rendgenske sobe i uz komunikaciju sa pacijentom. Pristup neovlaštenih pojedinaca zonama u kojima su kontrolne konzole treba biti ograničen da se izbjegne ometanje operatora, što bi možda moglo voditi nepotrebnim ili ponovljenim ekspozicijama. Zone u kojima su kontrolne konzole nisu javni prostor i zbog toga trebaju biti klasifikovane kao kontrolisane ili nadgledane zone.

Lokalna pravila i procedure objekta

  - Tačka 3.93 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje hijerarhiju preventivnih mjera za zaštitu i sigurnost sa inženjerskim kontrolama, uključujući strukturisanu i pomoćnu zaštitu, a kojima su podrška administrativne kontrole i lična zaštitna oprema. U tom cilju, i kako je utvrđeno u tački 3.94 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), zahtijeva se da lokalna pravila i procedure objekta budu utvrđeni u pisanoj formi u svakom radiološkom objektu. Njihova svrha je osiguranje zaštite i sigurnosti za zaposleno osoblje i druge osobe. Takva lokalna pravila i procedure trebaju uključivati mjere da se profesionalna ekspozicija smanji na minimum i u uobičajenom poslu i u neuobičajenim situacijama. Lokalna pravila i procedure takođe trebaju obuhvatati nošenje, rukovanje i odlaganje personalnih dozimetara i trebaju precizirati nivoe istrage i rezultirajuće naknadne mjere (vidi tačke 3.104–3.129).

  - Pošto svi zaposleni uključeni u primjenu zračenja u radiološkom objektu trebaju znati i poštovati lokalna pravila i procedure objekta, izrada i razmatranje tih pravila i procedura treba uključivati predstavnike svih zdravstvenih radnika uključenih u dijagnostičku radiologiju i slikom vođene interventne procedure.

  - Opremom (i hardverom i softverom) treba rukovati tako da se uvijek osigurava zadovoljavajući rad i u pogledu zadataka koje treba ostvariti i u pogledu zaštite od zračenja i sigurnosti. U tom smislu je uputstvo proizvođača za upotrebu važan resurs, ali su vjerovatno potrebne dodatne procedure. Konačan dokumentovani skup operativnih procedura treba podlijegati odobrenju vlasnika licence za radiološki objekt i biti uključen u sistem upravljanja objekta (vidi tačke 2.138–2.149).

  - Zaposleni u radiološkom objektu trebaju razumjeti dokumentovane procedure za svoj rad sa zračenjem i za rukovanje opremom s kojom rade, uključujući i sigurnosne karakteristike, i trebaju biti obučeni, uz periodične kurseve obnove znanja, o tome šta da rade kad stvari krenu naopako. Treba izvesti dodatnu obuku kad se nova medicinska radiološka oprema stavi u upotrebu u radiološkom objektu.

  - Mnoga pravila i procedure objekta obuhvataju neke ili sve aspekte zaštite profesionalno izloženih osoba, pacijenata i stanovništva od zračenja, bilo direktno ili indirektno, kao i omogućavanje uspješne dijagnostičke pretrage ili intervencije. Tačke 3.65–3.88 daju preporuke koje trebaju biti uključene u lokalna pravila i procedure radiološkog objekta. One su u ovom poglavlju stavljene na zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja jer ih se zaposleno osoblje treba pridržavati, ali će često imati značaj za zaštitu pacijenata i stanovništva od zračenja.

  - Za one radiološke procedure za koje nema potrebe da osoblje bude u prostoriji tokom ekspozicije, svo ordinirajuće osoblje se treba smjestiti u odgovarajuće zaštićene zone.

  - Generalno ne bi trebalo biti potrebe da profesionalno izložene osobe pridržavaju pacijente ili imaju neposredan kontakt s njima tokom radiološke procedure. Ako su takvo pridržavanje ili kontakt zaista neophodni, onda se osoba u toj ulozi treba smatrati njegovateljem ili pomagačem pacijenta i treba imati odgovarajuću zaštitu od zračenja opisanu u tačkama 3.247–3.251.

  - Sredstva za imobilizaciju (npr. podloška za glavu kod CT-a) trebaju biti korištena kad god je to moguće i na odgovarajući način da se na minimum smanji ekspozicija pacijenta, zaposlenog ili njegovatelja, odnosno pomagača. Imobilizaciju pacijenta ne treba vršiti osoblje i, ako je moguće, nijedna druga osoba. Ako imobilizacija zahtijeva da se koristi neka osoba, onda to treba biti neko poput pacijentovog rođaka ko je pristao da bude njegovatelj ili pomagač i kome je data zaštita od zračenja u skladu s tim (vidi tačke 3.247–3.251).

  - U opštoj radiografiji:

- Rendgenska cijev ne treba biti usmjerena na zonu u kojoj je kontrolna konzola.

- Pošto je pacijent izvor raspršenog zračenja, treba povesti računa da se osigura položaj pacijenta što je dalje moguće od kontrolne konzole, uzimajući u obzir konfiguraciju sobe i pomoćne opreme, a poželjno na više od 1 m udaljenosti od kontrolne konzole.

  - U mobilnoj radiografiji:

- Operatori trebaju nositi olovne kecelje i održavati što je moguće veću udaljenost između njih i pacijenta (da se smanji ekspozicija raspršenom zračenju), a da ipak održavaju dobar vizuelni nadzor nad pacijentom i da mogu verbalno komunicirati s njim.

- Ostalo osoblje (npr. medicinske sestre, drugo medicinsko i pomoćno osoblje) se ne smatra profesionalno izloženim osobama i odatle im treba dati zaštitu kao pojedincima iz stanovništva. Ovo se postiže osiguravanjem da su te osobe što je moguće dalje od pacijenta tokom ekspozicije (obično najmanje 3 m) ili da su iza odgovarajućih barijera.

- Kada neko od osoblja treba biti blizu pacijenta, treba nositi zaštitnu kecelju (npr. anesteziolog sa pacijentom na ventilaciji ili medicinska sestra sa nestabilnim pacijentom).

- Treba dati usmeno upozorenje o predstojećoj ekspoziciji.

- Treba uzeti u obzir i druge pacijente u blizini (takođe vidi tačku 3.276 o zaštiti stanovništva od zračenja).

  - Na mnogim urgentnim odjeljenjima, rendgenska oprema pričvršćena na plafon daje svestrano okruženje za obavljanje brze radiografije traumatskih povreda. Odgovarajuća zaštita profesionalno izloženih osoba od zračenja se može dati putem sljedećeg:

- Osoblje koje treba biti pored pacijenta koji je izložen ekspoziciji treba nositi olovne kecelje.

- Primarni snop treba biti usmjeren dalje od osoblja i drugih pacijenata kad god je to moguće.

- Osoblje se treba držati što je dalje moguće od pacijenta tokom ekspozicije, a da ipak održava dobar vizuelni nadzor nad pacijentom.

- Treba koristiti mobilne štitove ako su na raspolaganju.

- Medicinski radiološki tehnolog treba zatražiti od svake trudne zaposlenice (sa izuzetkom radiološkog osoblja) da se odmakne tokom ekspozicije.

- Treba dati usmeno upozorenje o predstojećoj ekspoziciji.

  - Kod CT-a, kada osoblje treba biti u sobi tokom ekspozicije, treba poduzeti dodatne mjere:

- U slučaju CT intervencija, osoba koja izvodi intervenciju treba koristiti odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (zaštitnu kecelju, zaštitni okovratnik i zaštitne naočare). Pored toga, treba obratiti pažnju na to da se izbjegne stavljanje šaka na primarni snop, a ako se to desi, odmah treba obavijestiti osobu koja izvodi intervenciju.

- Osobe koje daju medicinsku podršku (npr. anesteziolog) trebaju nositi zaštitnu kecelju i postaviti se što je moguće dalje od gantrija, a da ipak održavaju dobar vizuelni nadzor nad pacijentom.

  - Kod dijagnostičkih fluoroskopskih procedura kada osoblje treba biti u prostoriji, treba poduzeti sljedeće mjere:

- Zaposleni koji izvodi proceduru treba koristiti ličnu zaštitnu opremu (zaštitnu kecelju, zaštitni okovratnik, zaštitne naočare i rukavice). Pored toga, treba obratiti pažnju na to da se izbjegne stavljanje šaka na primarni snop, a ako se to desi, odmah treba obavijestiti osobu koja izvodi fluoroskopsku proceduru.

- Osobe koje daju medicinsku podršku (npr. anesteziolog) trebaju nositi zaštitnu kecelju i postaviti se što je moguće dalje od pacijenta tokom ekspozicije.

  - Kod radioloških procedura koje se obavljaju mobilnim fluoroskopskim jedinicama (sistemi sa C-lukom) treba poduzeti sljedeće mjere:

- Zaposleni koji izvodi proceduru treba koristiti ličnu zaštitnu opremu (zaštitnu kecelju, zaštitni okovratnik, zaštitne naočare i rukavice). Pored toga, treba obratiti pažnju na to da se izbjegne stavljanje šaka na primarni snop, a ako se to desi, odmah treba obavijestiti osobu koja izvodi fluoroskopsku proceduru.

- Samo neophodno osoblje treba ostati u sobi. Svo takvo osoblje se smatra profesionalno izloženim osobama.

- Kada neko od osoblja treba biti blizu pacijenta, treba nositi zaštitnu kecelju (npr. anesteziolog sa pacijentom na ventilaciji ili medicinska sestra sa nestabilnim pacijentom). Ovu ulogu ni u kom slučaju ne treba imati trudna zaposlenica.

Za druge praktične savjete, uključujući i orijentaciju i pozicioniranje rendgenske cijevi, mobilne štitove, odabir tehničkih parametara, vidi tačke 3.79–3.87 o slikom vođenim interventnim procedurama.

  - U mamografiji, medicinski radiološki tehnolog prilikom pokretanja ekspozicije. treba stajati iza zaštitne barijere montirane na mamografsku jedinicu.

  - U objektima dentalne medicine sa intraoralnom i panoramskom opremom treba poduzeti sljedeće mjere:

- Lična zaštitna oprema obično nije potrebna. Zaštita od zračenja se daje putem upotrebe udaljenosti od pacijenta. Obično se preporučuje udaljenost od najmanje 2 m.

- Operator ne treba držati receptor slike tokom ekspozicije.

- Ručna prenosiva rendgenska oprema za intraoralnu radiografiju treba biti korištena samo za pretrage kod kojih je nepraktično ili nije medicinski prihvatljivo da se pacijent prebaci u stacionarnu jedinicu ili da se koristi mobilna jedinica (npr. u ustanovama za stare i nemoćne osobe, penzionerskim domovima ili ustanovama za osobe sa invaliditetom; kod forenzičke odontologije; ili kod vojnih operacija u inostranstvu gdje nema objekata dentalne medicine) (referenca 116).

  - CBCT se koristi u nekim objektima dentalne medicine i treba biti smješten u prostoriji koja je projektovana za to i zaštićena u skladu s tim. Kad se pokreće ekspozicija, osoblje treba stajati iza zaštitne barijere za kontrolnom konzolom.

  - Kod DXA su nivoi zračenja oko uređaja veoma niski, pa nema specifičnih mjera opreza koje treba poduzeti u pogledu zaštite profesionalnih osoba od zračenja. Obično operator može biti u prostoriji s pacijentom dok uređaj radi. Operatorov stol treba biti postavljen najmanje 1 m od sistema užeg snopa (pencil beam) i najmanje 2 m od sistema lepezastog snopa (fan beam). U slučaju konfigurisanja lepezastog snopa i konusnog snopa ili ako se navedene udaljenosti ne mogu postići, treba razmotriti upotrebu zaštitnih paravana.

  - Lokalna pravila objekta za trudne zaposlenice i osobe mlađe od 18 godina trebaju odražavati smjernice pojedinačno date u tačkama 3.133–3.135 i 3.136.

Specifična lokalna pravila i procedure objekta za slikom vođene interventne procedure

  - Slikom vođene interventne procedure, izvedene bilo u sobama za fluoroskopiju ili namjenskim sobama za intervencije, imaju tendenciju da budu kompleksne i izvode se na pacijentima koji mogu biti veoma bolesni ili su životno ugroženi. Kao posljedica toga, potrebno je više medicinskog osoblja u sobi da se pobrine za individualne medicinske potrebe pacijenta (npr. interventni radiolozi, anesteziolozi, medicinski radiološki tehnolozi, medicinske sestre i drugi specijalisti). Ne samo da će više osoblja biti izloženo ekspoziciji tokom interventnih procedura, nego će oni možda stajati blizu pacijenta gdje su brzine doze zračenja raspršenog od pacijenta visoke.

  - Interventne procedure zahtijevaju specifično konstruisanu i namjensku opremu. Brzina doze u blizini pacijenta je niža na strani pacijenta na kojoj snop izlazi. Što se tiče vertikalne orijentacije, rendgenska cijev ispod ležaja sa receptorom slike iznad ležaja ima niže nivoe raspršenog zračenja u oblasti trupa i glave operatora nego rendgenska cijev iznad ležaja sa receptorom slike ispod ležaja. Slična situacija je kod lateralnih projekcija kod kojih je najveće raspršeno zračenje na strani pacijenta na kojoj je rendgenska cijev. Gdje je moguće, osoblje treba uvijek stajati na strani pacijenta na kojoj je receptor slike tokom lateralnih ili kosih projekcija.

  - Postoje jednostavni metodi smanjivanja ekspozicije osoblja putem operativnih faktora, uključujući i izbor mjesta stajanja u prostoriji. Pošto je pacijent glavni izvor raspršenog zračenja, osoblje treba ostati što je dalje moguće od pacijenta dok traje ekspozicija da bi se smanjila ekspozicija osoblja. Za interventnog radiologa, korak ili čak pola koraka unazad tokom akvizicije slike će rezultirati znatnim smanjenjem profesionalne doze. Kao što je navedeno u tački 3.80, orijentacija i pozicioniranje rendgenske cijevi će odrediti gdje je najbolje stajati tako da se bude u zoni koja podliježe relativno niskim količinama raspršenog zračenja. Gdje je moguće, treba koristiti automatske injektore kontrastnih sredstava da se osoblju omogući da se udalji od pacijenta, u idealnom slučaju iza zaštitne barijere.

  - Osoblje nikad ne bi trebalo biti izloženo direktnoj ekspoziciji snopa. To uključuje izbjegavanje stavljanja šaka na snop kad god je moguće. Kad su šake operatora blizu direktnog snopa, treba koristiti rendgensku cijev ispod ležaja sa receptorom slike iznad ležaja jer je brzina doze niža na strani pacijenta na kojoj snop izlazi, a ekspozicija šaka operatora je znatno smanjena.

  - Postoji mnogo operativnih faktora koji utiču na dozu za pacijenta tokom slikom vođenih interventnih procedura, a ti faktori zauzvrat utiču na dozu za osoblje jer doza za pacijenta određuje količinu proizvedenog raspršenog zračenja. Metodi za smanjenje doze za pacijenta su opisani u tačkama 3.189–3.195 i uvijek ih treba koristiti da se smanji i doza za pacijenta i doza za osoblje.

  - Medicinska radiološka oprema specifično konstruisana za slikom vođene interventne procedure često uključuje i zaštitna sredstva, kao što su zaštitni plafonski paravani od olovnog akrila, zavjese pričvršćene za ležaj radiološkog uređaja ispod stola i bočno, te lični mobilni štitovi. Kao alternativa, takva sredstva se mogu kupiti odvojeno. Ona mogu dati pojedincima znatan stepen zaštite od zračenja, ali ponekad mogu biti kabasta za upotrebu. Međutim, odgovarajuća upotreba tih sredstava će rezultirati znatnim smanjenjem doza za osoblje.

  - Veća stopa radijacijskih povreda očnog sočiva je navedena kod interventnih radiologa i medicinskih sestara koji izvode slikom vođene interventne procedure (referenca 117). Zbog toga, interventni radiolozi i drugo osoblje koje rutinski radi blizu pacijenta treba uvijek koristiti plafonske paravane ili zaštitne naočare. Ovo je dodatno naglašeno relativno niskom granicom doze (20 mSv godišnje) za očno sočivo (vidi tačku 2.22 i Okvir 1 u Poglavlju 2). Prilično je vjerovatno da će granica doze biti prekoračena kod osoba koje izvode nekoliko stotina slikom vođenih interventnih procedura godišnje ako te osobe ne koriste nikakvu zaštitu za oči. Zaštitna sredstva su efektivna samo ako se postave između izvora zračenja i očiju. Treba obratiti pažnju na ispravno pozicioniranje monitora slike da se osigura optimalna korist koja proizlazi iz upotrebe paravana i zaštitnih naočara.

  - Dodatne specifične smjernice za interventnu radiologiju i interventnu kardiologiju, koje je podržalo nekoliko regionalnih stručnih društava, mogu se naći u referencama 117 i 118.

  - Neke slikom vođene interventne procedure se obavljaju korištenjem CT-a, a za njih važe smjernice date u tački 3.71.

  - Za slikom vođene interventne procedure koje uključuju intrakoronarnu implantaciju otvorenih i zatvorenih izvora zračenja, treba se, po potrebi, pozvati na smjernice iz tačaka 4.75–4.89 i tačaka 5.117–5.145.

Lična zaštitna sredstva i zaštitna sredstva u prostoriji

  - Tačke 3.93 i 3.95 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijevaju da lična zaštitna oprema i zaštitna sredstva u prostoriji budu na raspolaganju i da se koriste kada strukturalna zaštita i administrativne kontrole ne mogu same dati traženi nivo zaštite profesionalno izloženih osoba od zračenja. To se obično pojavljuje kada se od osoblja zahtijeva da bude u prostoriji tokom radioloških procedura, npr. kod slikom vođenih interventnih procedura i fluoroskopije, i mobilne radiografije. Potrebu za tom zaštitnom opremom treba utvrditi RPO ili medicinski fizičar u radiološkom objektu.

  - Lična zaštitna oprema se nosi na tijelu i uključuje zaštitne kecelje, zaštitne okovratnike, zaštitne naočare i zaštitne rukavice. Zaštitne kecelje su na raspolaganju u mnogo oblika, konfiguracija, materijala i olovnog ekvivalenta i treba ih odabrati tako da najbolje posluže namjeravanoj upotrebi. Kod nekih kecelja se traži puno preklapanje dijelova da se dobije potpuno prekrivanje. Stručne savjete o ličnoj zaštitnoj opremi treba potražiti od RPO-a ili medicinskog fizičara.

  - Za slikom vođene interventne procedure treba koristiti dvostrane zaštitne kecelje koje se poželjno sastoje od prsluka i suknje da bi se pravilno rasporedila težina. One trebaju pokrivati:

- Od vrata nadole do najmanje 10 cm ispod koljena;

- Cijeli prsni koš i ramena;

- Strane tijela od najviše 10 cm ispod pazuha do najmanje polovine bokova;

- Leđa od ramena nadole i uključujući stražnjicu.

  - Zaštitne rukavice su korisne za zaštitu šaka blizu snopa, ali mogu imati suprotan efekat tokom fluoroskopije sa ABC ili ADRC kada šake ulaze u zonu koju pokriva senzor ABC-a ili ADRC-a jer to vodi ekspoziciju ka višim nivoima i za osoblje i za pacijenta i ne bi bilo efektivno u zaštiti šaka. Čak i ako fluoroskopski sistem radi bez ABC-a ili ADRC-a, olovne rukavice mogu produžiti proceduru jer ne daju neophodan osjećaj dodira i zbog toga je njihova vrijednost upitna.

  - Zaštitne naočare, posebno za upotrebu u slikom vođenim interventnim procedurama, trebaju pokrivati cijelu orbitu. To znači da se lateralna zaštita treba dobiti sa zaštićenih strana, a naočare trebaju stajati pripijene.

  - Olovni ekvivalent lične zaštitne opreme treba biti određen za maksimalni anodni napon rendgenske cijevi koji se odnosi na njenu namijenjenu upotrebu.

  - Lična zaštitna oprema koja nije bazirana na olovu, a sadrži zaštitne materijale kao što su kalaj, volfram, bizmut i antimon, može se preferirati ako je lakša i po težini i za upotrebu. Treba obratiti pažnju na tumačenje navedenih olovnih ekvivalenata za ličnu zaštitnu opremu koja nije bazirana na olovu i treba potražiti stručni savjet od RPO-a ili medicinskog fizičara.

  - Treba pažljivo razmotriti zaštitnu opremu za trudne zaposlenice jer dvostrane zaštitne kecelje možda više ne daju adekvatnu zaštitu za embrio ili fetus (tačka 3.114 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Po potrebi, treba se konsultovati sa RPO-om ili medicinskim fizičarom.

  - Pojedine stavke lične zaštitne opreme, konkretno zaštitne kecelje, mogu izgubiti svoju zaštitnu efikasnost ako se sa njima pogrešno postupa, neodgovarajuće se koriste ili neodgovarajuće brine o njima. Svo osoblje koje koristi ličnu zaštitnu opremu ima odgovornost za njenu odgovarajuću upotrebu i brigu, npr. osiguravanjem da kecelje budu propisno obješene i odložene da se smanji šteta na minimum.

  - Lična zaštitna oprema treba biti periodično pregledana fluoroskopski ili radiografski da se potvrdi njen integritet zaštite.

  - Dodatna zaštitna sredstva za upotrebu u fluoroskopiji i slikom vođenim interventnim procedurama uključuju:

- zaštitne plafonske paravane za oči i štitnu žlijezdu, s tim da se održava vizuelni kontakt s pacijentom. Tehnička dostignuća kod takvih paravana uključuju i sisteme koji s kreću zajedno sa operatorom.

- zaštitne olovne zavjese ili paravane postavljene na stol za pacijenta.

- mobilne štitovi koji su ili pričvršćeni za stol (lateralni štitovi) ili postavljeni na točkićima (cijelo tijelo).

- potrošne zaštitne paravane za pacijenta.

Monitoring radnog mjesta

  - Tačke 3.96–3.98 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve i odgovornosti za monitoring radnog mjesta. Monitoring radnog mjesta se sastoji od mjerenja urađenih u radnom okruženju i tumačenja dobijenih rezultata. Monitoring radnog mjesta ima nekoliko svrha, uključujući rutinski monitoring, poseban monitoring za posеbne situacije, aktivnosti i zadatke i potvrdni monitoring da se provjere pretpostavke o uslovima ekspozicije. Monitoring radnog mjesta se može koristiti da se verifikuju profesionalne doze za osoblje čiji rad uključuje ekspoziciju predvidljivim niskim dozama zračenja. To je posebno važno za osoblje koje nije pod individualnim monitoringom. Dodatne opšte smjernice za monitoring radnog mjesta su date u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

  - Monitoring radnog mjesta u zonama oko svakog komada medicinske radiološke opreme u radiološkom objektu kad se njime rukuje treba uraditi kad je:

- završena izgradnja prostorije i olovne zaštite, bez obzira na to da li je u pitanju nova izgradnja ili renoviranje, a prije nego što se soba prvi put upotrijebi u kliničke svrhe;

- komisionirana nova ili znatno popravljana polovna oprema (treba mjeriti i direktno i indirektno zračenje kao što su zračenje propuštanjem i raspršeno zračenje);

- instaliran ili znatno ažuriran novi softver za medicinsku radiološku opremu;

- došlo do uvođenja novih tehnika;

- obavljeno servisiranje medicinske radiološke opreme, što bi moglo imati uticaj na isporučeno zračenje.

  - Monitoring radnog mjesta treba biti obavljan i dokumentovan kao dio programa zaštite od zračenja radiološkog objekta. RPO ili medicinski fizičar u radiološkom objektu trebaju davati specifične savjete o programu monitoringa radnog mjesta, uključujući i o istragama koje su pokrenute kad se prekorače nivoi istrage (vidi tačke 3.121 i 3.122).

  - Mjerači zračenja koji se koriste za radijacijski monitoring trebaju biti kalibrisani u smislu ambijentalne ekvivalentne doze. Kalibracija treba biti tekuća i imati sljedivost do standardne dozimetrijske laboratorije. Kod dijagnostičke radiologije i slikom vođenih interventnih procedura, veličina je ambijentalna ekvivalentna doza, H*(10), a mjerna jedinica je sivert (Sv) i njegovi podumnošci (za detaljnije smjernice, vidi dokument GSG-7, referenca 23).

Procjena profesionalne ekspozicije i zdravstveni nadzor za osoblje

Procjena profesionalne ekspozicije

  - Između ostalog, svrha monitoringa i procjene doza je da se dobiju informacija o ekspozicije osoblja i potvrde dobre prakse u radu i poštovanje regulatornih uslova. Tačka 3.100 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjev za individualnim monitoringom „svakog zaposlenog koji obično radi u kontrolisanoj zoni ili povremeno radi u kontrolisanoj zoni i može primiti znatnu dozu od profesionalne ekspozicije“. U osoblje za koje je možda obavezan individualni monitoring spadaju i radiolozi, kardiolozi, gastroenterolozi, endoskopisti, urolozi, ortopedski hirurzi, neurohirurzi, pulmolozi, anesteziolozi, medicinski fizičari, biomedicinski i klinički inženjeri, medicinski radiološki tehnolozi, medicinske sestre i RPO.

  - Monitoring obuhvata više od samog mjerenja. On obuhvata i tumačenje, procjenu, istragu i izvještavanje, što po potrebi može voditi ka korektivnim mjerama. Individualne vanjske doze se mogu procjenjivati uređajima za individualni monitoring koji uključuju termoluminiscentne dozimetre, optički stimulisane luminiscentne dozimetre, radiofotoluminscentne dozimetre, film dozimetre/značke i elektronske dozimetre. Kad se elektronski dozimetri koriste u pulsnim poljima rendgenskog zračenja, treba obratiti pažnju da se osigura njihovo ispravno funkcionisanje. Uređaji za individualni monitoring trebaju biti kalibrisani i sljedivi do standardne dozimetrijske laboratorije (za detaljnije smjernice vidi dokument br. GSG-7, referenca 23).

  - Svaki dozimetar se treba koristiti za monitoring samo osobe kojoj je izdat za rad u radiološkom objektu i ne treba ga nositi u druge objekte gdje ta osoba možda takođe radi. Naprimjer, ako je osobi izdat dozimetar u bolnici A, treba ga nositi samo u bolnici A, a ne i u drugim bolnicama ili medicinskim centrima u kojima ta osoba takođe radi. Rezultati monitoringa se zatim mogu tumačiti za osobu koja radi u konkretnom radiološkom objektu, što će omogućiti odgovarajuće razmatranje efektivnosti optimizacije zaštite i sigurnosti za tu osobu u tom objektu. Međutim, državni regulatorni zahtjevi se mogu razlikovati od ovog savjeta i treba ih poštovati na teritoriji na kojoj važe (takođe vidi tačke 3.123–3.125).

  - Period monitoringa (period u kojem se dozimetri primjenjuju) kojeg preciziraju regulatorna tijela u većini država obično se kreće u rasponu od jednog do tri mjeseca. Period monitoringa od jednog mjeseca se obično koristi za osoblje koje izvodi procedure povezane sa većom profesionalnom ekspozicijom, kao što su slikom vođene interventne procedure. Duži period monitoringa (dva ili tri mjeseca) je tipičniji za osoblje izloženo nižim dozama pošto bi jednomjesečni ciklus obično značio da je stvarna profesionalna doza manja od minimuma nivoa detekcije dozimetra, što bi rezultiralo dozama koje se ne mogu detektovati. Kod dužeg ciklusa je vjerovatnije da će se dobiti očitavanje. Dozimetri trebaju biti poslani iz radiološkog objekta davaocu dozimetrijskih usluga koji će zatim obraditi dozimetre i dostaviti izvještaje o dozama, sve to blagovremeno. Neka regulatorna tijela mogu precizirati kriterij za blagovremeno izvještavanje.

  - Operativna dozimetrijska veličina koja se koristi je personalni dozni ekvivalent Hp(d). Za slabije prodiruće zračenje i jače prodiruće zračenje, preporučene dubine, d, su pojedinačno 0,07 mm, odnosno 10 mm. Zračenje koje se koristi u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama je obično relativno jače prodiruće, pa se zbog toga d = 10 mm koristi za dozimetre da se procijeni efektivna doza. Hp(10) se koristi za procjenu efektivne doze kojom se izbjegavaju i preniska procjena i pretjerano visoka procjena (referenca 23). U dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama, previsoka procjena je nešto veća zbog niže penetracije protona iz snopova X-zraka u opsegu kV (reference 119 i 120). Ako se nose zaštitna kecelja ili zaštitni okovratnik, odnos između Hp(10) i efektivne doze postaje kompleksniji; dodatne smjernice su date u tački 3.115.

  - Za monitoring kože i ekstremiteta se preporučuje dubina od 0,07 mm (d = 0,07), a Hp(0,07) se koristi za procjenu ekvivalentne doze za kožu i ekstremitete.

  - Za monitoring očnog sočiva se preporučuje dubina od 3 mm (d = 3), a Hp(3) se koristi za procjenu ekvivalentne doze za očno sočivo. Međutim, u praksi upotreba Hp(3) nije rasprostranjena za rutinski individualni monitoring. U slučajevima u kojima su doze za oko pitanje za zabrinutost, kao što je to u slikom vođenim interventnim procedurama, mogu se razmotriti Hp(0,07) i do manjeg stepena Hp(10), kao prihvatljiva zamjenska operativna veličina (vidi referencu 121 za dodatne informacije).

  - Postoje tri granice doze koje se odnose na osoblje u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama: granica za efektivnu dozu, granica za ekvivalentnu dozu za očno sočivo, i granica za ekvivalentnu dozu za kožu i ekstremitete. Nošeni dozimetar će se koristiti za procjenu jedne ili više veličina koje se koriste za granice doze. Zavisno od vrste posla kojeg obavlja osoba pod individualnim monitoringom, može postojati poželjno mjesto na tijelu za nošenje dozimetra, a može se koristiti i više od jednog dozimetra. Za slikom vođene interventne procedure se trebaju nositi dva dozimetra.

  - Kod individualnog monitoringa sa samo jednim dozimetrom u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama, daju se sljedeće preporuke:

- Ako zaposleni pod monitoringom nikad ne nosi zaštitnu kecelju, dozimetar treba nositi na prednjem dijelu torza između ramena i struka.

- Ako zaposleni pod monitoringom ponekad nosi zaštitnu kecelju, dozimetar treba nositi na prednjem dijelu torza između ramena i struka i ispod kecelje kad se ona nosi.

- Ako zaposleni pod monitoringom uvijek nosi zaštitnu kecelju, dozimetar treba nositi na prednjem dijelu torza u nivou ramena ili ključne kosti van kecelje (takođe vidi tačku 3.113) osim ako državni propisi traže da se dozimetar nosi ispod kecelje.

- Ako je radna situacija takva da zračenje uvijek ili dominantno dolazi sa jedne strane osobe, kao što je u slikom vođenim interventnim procedurama, dozimetar treba biti postavljen na prednjem dijelu torza na strani koja je najbliža izvoru zračenja; smjernice iz tačaka (a) i (c) takođe treba poštovati i u ovom slučaju.

  - Kod individualnog monitoringa sa dva dozimetra, npr. u slikom vođenim interventnim procedurama, kada zaposleni pod monitoringom uvijek nosi zaštitnu kecelju, jedan dozimetar treba nositi na prednjem dijelu torza u nivou ramena ili ključne kosti van kecelje na strani koja je najbliža izvoru zračenja. Drugi dozimetar treba nositi na prednjem dijelu torza između ramena i struka i ispod kecelje, poželjno na strani koja je najbliža izvoru zračenja.

  - Specijalizovani dozimetri kao što su prsten dozimetri za praćenje doza za prst imaju vlastita uputstva za nošenje kojih se treba pridržavati.

  - Kad se koristi zaštitna kecelja, možda neće biti lako procijeniti efektivnu dozu:

- Jedan dozimetar ispod kecelje, s vrijednošću izraženom u Hp(10), daje dobru procjenu doprinosa efektivnoj dozi od dijelova tijela koje štiti kecelja, ali potcjenjuje doprinos od nezaštićenih dijelova tijela (štitna žlijezda, glava i vrat, i ekstremiteti).

- Jedan dozimetar van kecelje s vrijednošću izraženom u Hp(10), daje znatno previsoku procjenu efektivne doze, pa treba koristiti odgovarajući algoritam da se izvrši korekcija za zaštitu koju daje kecelja (reference 120, 122 i 123).

- Kad se nose dva dozimetra, jedan ispod kecelje i drugi van kecelje, treba primijeniti algoritam da se procijeni efektivna doza iz dvije vrijednosti izražene u Hp(10) (reference 120 i 122).

  - Kao što je konstatovano u tački 3.110, dozimetri koji pokazuju Hp(3) nisu rasprostranjeni. Dozimetar koji se nosi van kecelje u nivou ključne kosti ili vrata, sa vrijednošću izraženom u Hp(0,07) ili Hp(10) može dati zamjensku procjenu ekvivalentne doze za očno sočivo. U cilju ispravnog tumačenja doze, treba uzeti u obzir i to da li su se nosile zaštitne naočare ili ne.

  - Kad se ne koriste, personalne dozimetre treba čuvati na namjenskom mjestu i zaštititi od oštećivanja ili ozračivanja. Zaposleni koji izgubi svoj dozimetar treba obavijestiti RPO-a koji će obaviti procjenu doze, evidentirati je i unijeti u registar individualnih doza. Ako postoji državni registar doza, treba ga blagovremeno ažurirati sa procjenama doza. Najpouzdaniji metod za procjenu individualne doze je da se koristi skorija istorija datog pojedinca. U slučajevima u kojima zaposleni obavlja vrste poslova koji nisu rutinski, možda je bolje kao osnovu za procjenu doze koristiti doze njegovih kolega koji su prošli slične uslove ekspozicije.

  - U nekim radiološkim objektima i za neke pojedince sa niskim nivoom profesionalne ekspozicije (npr. stomatologe), dozimetrija zone u cilju procjene nivoa doze po proceduri može biti prihvatljiva alternativa za individualni monitoring. Sa znanjem o tipičnom nivou doze po proceduri po mjestu gdje zaposleni stoje tokom ekspozicije i o broju procedura godišnje, RPO može procijeniti doze za osoblje.

  - Slično tome, profesionalne doze se mogu procijeniti iz rezultata monitoringa radnog mjesta. Efektivna doza za osoblje se može zaključiti iz izmjerene ambijentalne ekvivalentne doze H*(10). ICRP (referenca 119) daje koeficijente konverzije iz ambijentalne ekvivalentne doze u efektivnu dozu za razne vrste zračenja i energije. Koeficijenti konverzije za fotone su blizu jedinice osim za fotone veoma niske energije, poput fotona raspršenih iz mamografskog rendgenskog snopa.

  - Dodatni aktivni dozimetri sa direktnim očitavanjem, kao što su odgovarajuće kalibrisani elektronski dozimetri, mogu se takođe koristiti i u slikom vođenim interventnim procedurama, pošto takvi uređaji daju zaposlenom trenutnu indikaciju i kumulativne doze i trenutne brzine doze i korisno su sredstvo za optimizaciju zaštite profesionalno izloženih osoba od zračenja (referenca 23).

Nivo istrage kod ekspozicije osoblja

  - Nivoi istrage se razlikuju od restrikcija doze i granica doze; oni su sredstvo koje se koristi da se upozori na potrebu razmatranja procedura i obavljanja zadataka, da se istraži šta ne funkcioniše kao što se očekuje i da se blagovremeno poduzmu korektivne mjere. Prekoračenje nivoa istrage treba inicirati navedene postupke. Naprimjer, kod dijagnostičke radiologije i slikom vođenih interventnih procedura se mogu ispitati mjesečne vrijednosti veće od 0,5 mSv (za dozimetar koji se nosi ispod zaštitne kecelje). Vrijednosti veće od 2 mSv mjesečno (referenca 118) sa dozimetra koji se nosi iznad kecelje možda mogu ukazivati na to da je doza za oko pitanje za zabrinutost. Vrijednosti veće od 15 mSv mjesečno kod dozimetara za šaku ili prst takođe trebaju biti ispitane (reference 117 i 118). Abnormalni uslovi i događaji takođe trebaju inicirati istragu. U svim slučajevima, istraga treba biti pokrenuta s ciljem poboljšanja optimizacije zaštite profesionalno izloženih osoba, a rezultate treba evidentirati. Nivoi istrage takođe trebaju biti utvrđeni za monitoring radnog mjesta, uzimajući u obzir scenarija ekspozicije i unaprijed utvrđene vrijednosti prihvaćene za nivoe istrage za osoblje. Detalji o nivoima istrage su dati u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

  - Istragu treba pokrenuti što je prije moguće nakon razloga za pokretanje ili vanrednog događaja, a treba sačiniti pisani izvještaj u vezi sa razlogom istrage, uključujući i utvrđivanje ili verifikaciju doze, korektivne mjere ili mjere ublažavanja te uputstva ili preporuke u cilju izbjegavanja ponavljanja slučaja. Po potrebi, komisija za osiguranje kvaliteta i komisija za radijacijsku sigurnost trebaju razmatrati te izvještaje, a treba obavijestiti i vlasnika licence. U nekim slučajevima će možda trebati obavijestiti i regulatorno tijelo.

Osobe koje rade na više od jednog mjesta

  - Neke osobe možda mogu raditi u više od jednog radiološkog objekta. Ti objekti mogu biti dosta odvojeni pravni subjekti u smislu vlasništva i upravljanja ili mogu biti u zajedničkom vlasništvu ali pod odvojenom upravom, ili čak imati zajedničko vlasništvo i zajedničku upravu, ali fizički biti dosta odvojeni. Bez obzira na strukturu vlasništva i upravljanja, zahtjevi za zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja za konkretan radiološki objekt važe kada osoba radi u tom objektu. Kao što je navedeno u tački 3.106, dozimetar izdat u svrhu individualnog monitoringa treba nositi samo u objektu za koji je izdat pošto se time olakšava efektivna optimizacija zaštite i sigurnosti u tom objektu. Ovakav pristup se logistički lakše provodi jer svaka fizička lokacija ima svoje dozimetre, tako da nema potrebe prenositi dozimetre iz jednog objekta u drugi, uz rizik da se oni izgube ili zaborave. Tamo gdje su objekti u zajedničkom vlasništvu, može izgledati da je nepotrebno finansijsko opterećenje da se nabavlja više od jednog kompleta dozimetara za osoblje koje radi u više tih objekata. Međutim, za zaštitu od zračenja ostaju prednosti od dobijanja rezultata dozimetra povezanog sa radom zaposlenog u samo jednom radiološkom objektu (takođe vidi tačku 3.125).

  - Međutim, postoji jedan važan dodatni obzir, konkretno potreba da se osigura poštovanje granica profesionalne doze. Svaki zaposleni koji radi u više radioloških objekata treba o tom radu obavijestiti vlasnika licence za svaki od tih objekata. Svaki vlasnik licence treba putem svog RPO-a uspostaviti službeni kontakt sa vlasnicima licence za ostale radiološke objekte i njihovim RPO-ima, tako da svaki od tih objekata ima mehanizme kojima osigurava da je personalni dozimetar na raspolaganju i da se vodi stalna evidencija profesionalnih doza za zaposlenog u svim objektima u kojima taj zaposleni radi.

  - Neki pojedinci, poput medicinskih fizičara-konsultanata ili servisnih inženjera možda mogu obavljati poslove u mnogim radiološkim objektima i, pored toga, i u drugim medicinskim radiološkim objektima. Njih može zapošljavati neko preduzeće ili mogu obavljati samostalnu djelatnost davanja ugovorenih usluga radiološkom objektu i drugim objektima. U takvim slučajevima je jednostavnije za preduzeće ili samostalnog djelatnika da osigura dozimetre za individualni monitoring. Zbog toga, u takvim slučajevima takva osoba koristi isti dozimetar za posao koji obavlja u svim radiološkim objektima (i drugim medicinskim radiološkim objektima) u periodu monitoringa.

Evidencije o profesionalnoj ekspoziciji

  - Tačke 3.103–3.107 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju detaljne zahtjeve za evidencije o profesionalnoj ekspoziciji i obavezuju poslodavce, registrante i vlasnike licence na to. Pored dokazivanja da se poštuju zakonski zahtjevi, evidencije o profesionalnoj ekspoziciji treba koristiti unutar radiološkog objekta i u dodatne svrhe, uključujući procjenu efektivnosti optimizacije zaštite i sigurnosti u objektu i procjenu trendova ekspozicije. Državna ili lokalna regulatorna tijela možda mogu precizirati dodatne zahtjeve za vođenje evidencija o profesionalnoj ekspoziciji i za pristup informacijama sadržanim u tim evidencijama. Od poslodavaca se zahtijeva da osoblju osiguraju pristup evidencijama o njihovoj vlastitoj profesionalnoj ekspoziciji (tačka 3.106(a) dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Dodatne opšte smjernice za evidencije o profesionalnoj ekspoziciji su date u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

Zdravstveni nadzor osoblja

  - Prvenstvena svrha zdravstvenog nadzora je procjena početne i dalje zdravstvene sposobnosti osoblja za njihove namjeravane poslove, a zahtjevi su dati u tačkama 3.108 i 3.109 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3).

  - Nije potreban specifičan zdravstveni nadzor koji se odnosi na ekspoziciju jonizirajućem zračenju za osoblje uključeno u dijagnostičku radiologiju i slikom vođene interventne procedure, uz možda mogući izuzetak početne procjene oštrine vida i periodične procjene oštrine vida i kontrastne rezolucije za osoblje koje obavlja znatan broj slikom vođenih interventnih procedura. Posebna istraga sa biološkom dozimetrijom i daljom produženom dijagnostikom i medicinskim tretmanom bi možda bila potrebna samo u slučaju zaposlenih koji su primili preveliku dozu, mnogo veću od granica doze (npr., nekoliko stotina mSv ili više) (referenca 23). U normalnim uslovima rada, profesionalne doze pretrpljene u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama su niske i obično se ne traže posebni ljekarski pregledi vezani za zračenje kod profesionalno izloženih osoba jer nema dijagnostičkih ispitivanja koja daju informacije relevantne za normalnu ekspoziciju. Zbog toga je rijetko da pitanja profesionalne ekspozicije koja proizlaze iz radnog okruženja u radiološkom objektu znatno utiču na odluku o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog da obavlja poslove sa zračenjem ili da utiču na opšte uslove rada (referenca 23).

  - Osoblju koje jeste ili možda jeste bilo izloženo dozama većim od granica doze treba osigurati savjetovanje, informacije, preporuke i, ako se ukaže potreba, savjetovanje treba osigurati i radnicima koji su zabrinuti zbog njihove ekspozicije zračenju. U dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama, ova druga grupa možda uključuje i žene koje jesu ili su možda trudne. Savjetovanje trebaju obaviti odgovarajuće iskusni i kvalifikovani pojedinci. Dodatne smjernice su date u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

Informacije, uputstva i obuka

  - Svo osoblje uključeno u dijagnostičku radiologiju i slikom vođene interventne procedure treba ispunjavati pojedinačne kriterije za obuku i kompetentnost opisane u tačkama 2.119–2.137. To obuhvata opštu edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost za zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja. Možda su se radiološki medicinski radnici, medicinski radiološki tehnolozi i medicinske sestre koji rade sa hibridnim jedinicama (kao što su PET–CT i SPECT–CT) obučavali isključivo u njihovoj izvornoj specijalnosti. Oni trebaju proći obuku o zaštiti od zračenja i sigurnosti koja je relevantna za dodatni modalitet medicinskog snimanja.

  - Tačka 3.110 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) stavlja odgovornosti na poslodavca da osigura adekvatne informacije, uputstva i obuku za zaštitu i sigurnost onoliko koliko se to odnosi na radiološki objekt. To ne važi samo za nove zaposlene, nego i za svo osoblje kao dio njihovog kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Specifična uputstva i obuku treba davati kad se uvode nove medicinske radiološke procedure, oprema, softver i tehnologije.

Uslovi posla i posebni aranžmani

  - Tačka 3.111 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da se osoblju ne nude posebne beneficije zato što su profesionalno izloženi. Nije prihvatljivo nuditi beneficije kao zamjenu za mjere zaštite i sigurnosti.

Trudne zaposlenice

  - Nema zahtjeva u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) za zaposlenu osobu ženskog pola da obavijesti vlasnika licence o svojoj trudnoći, ali je neophodno da zaposlenice razumiju važnost davanja takvih obavještenja, tako da se njihovi uslovi rada mogu prilagoditi u skladu s tim. U tački 3.113(b) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) je utvrđen zahtjev da poslodavci, u saradnji sa registrantima i vlasnicima licence, omoguće zaposlenicama odgovarajuće informacije u ovom pogledu.

  - Tačka 3.114 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Poslodavac osobe ženskog pola koji je obaviješten o njenoj mogućoj trudnoći… 	dužan je da prilagodi uslove rada u pogledu profesionalne ekspozicije u cilju 	osiguranja da embrio ili fetus… dobiju isti širok nivo zaštite koji se zahtijeva za 	pojedince iz stanovništva.“

Ograničenje doze za embrio ili fetus ne znači da trudnica treba izbjegavati rad sa zračenjem, ali znači da poslodavac treba pažljivo razmotriti uslove ekspozicije u pogledu i normalne ekspozicije i potencijalne ekspozicije. Jedno od mogućih rješenja uključuje preraspoređivanje trudne zaposlenice na lokaciju koja možda ima manju ambijentalnu ekvivalentnu dozu; naprimjer, sa fluoroskopije na radiografiju ili CT. Takvo preraspoređivanje treba biti praćeno odgovarajućom obukom.

  - U pogledu granice doze od 1 mSv za embrio ili fetus, očitavanje dozimetra može dati previsoku procjenu doze za embrio ili fetus za faktor 10. Ako očitavanje odgovara dozimetru nošenom van olovne kecelje, previsoka procjena može ići i do faktora 100 (referenca 124). Doza za embrio ili fetus treba biti procijenjena korištenjem odgovarajuće postavljenog dodatnog dozimetra (takođe vidi dokument GSG-7, referenca 23). Na raspolaganje treba staviti informacije, savjet i, ako se ukaže potreba, savjetovanje za trudne zaposlenice (takođe vidi tačku 3.129).

Osobe mlađe od 18 godina

  - U mnogim državama ima mogućnost da učenici starosti 16 godina i više, ali mlađi od 18 godina, započnu svoje školovanje i obuku za medicinskog radiološkog tehnologa ili drugog zdravstvenog radnika, što može obuhvatati i profesionalnu ekspoziciju jonizirajućem zračenju. Tačka 3.116 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za pristup kontrolisanim zonama, a granice doze za navedene osobe su restriktivnije (vidi Okvir 1 u Poglavlju 2 ovog Vodiča za sigurnost i Prilog III dokumenta GSR Dio 3, referenca 3).

## ZAŠTITA OD ZRAČENJA POJEDINACA 
KOJI SE PODVRGAVAJU MEDICINSKOJ EKSPOZICIJI

  - Ovo poglavlje se bavi zaštitom od zračenja pacijenata, njegovatelja i pomagača te dobrovoljaca u biomedicinskom istraživanju. Kad se koristi u kontekstu medicinske ekspozicije, izraz „pacijent“ znači osoba koja se podvrgava radiološkoj proceduri. Ostali pacijenti u radiološkom objektu, uključujući i one koji možda čekaju na svoju radiološku proceduru, smatraju se pojedincima iz stanovništva, a njihova zaštita od zračenja je obuhvaćena u tačkama 3.273–3.282.

  - Kao što je opisano u tački 2.8, nema granica doze za medicinske ekspozicije, pa je veoma važno da postoji efektivna primjena zahtjeva za opravdanost i optimizaciju.

Opravdanost medicinske ekspozicije

  - Zahtjevi za opravdanost medicinske ekspozicije (tačke 3.155–3.161 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3) uključuju pristup od tri nivoa za opravdanost (vidi tačku 2.11) (reference 4, 125 i 126).

  - Uloge organa nadležnog za zdravstvo i stručnih tijela u pogledu Nivoa 2 ili generičke opravdanosti radioloških procedura, opravdanosti programa zdravstvenog skrininga i opravdanosti skrininga čiji je cilj rano otkrivanje bolesti, ali ne kao dio programa zdravstvenog skrininga, opisane su u tačkama 2.55–2.60.

Opravdanost medicinske ekspozicije kod individualnog pacijenta

  - Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva zajednički pristup opravdanosti na nivou individualnog pacijenta, sa zajedničkom odlukom koja uključuje i uputioca (koji pokreće zahtjev za radiološkom procedurom) i radiološkog medicinskog radnika. Upućivanje se treba smatrati zahtjevom za stručne konsultacije ili mišljenje umjesto kao instrukcija ili nalog koji treba izvršiti. Uputilac unosi znanje medicinskog konteksta i anamneze pacijenta u proces donošenja odluke, a radiološki medicinski radnik ima specijalističko stručno znanje o radiološkoj proceduri. Treba razmotriti efikasnost, koristi i rizike od alternativnih metoda (i onih koji uključuju jonizirajuće zračenje i onih koji ga ne uključuju). U svim slučajevima, kod opravdanosti se zahtijeva uzimanje u obzir državnih ili međunarodnih smjernica za upućivanje pacijenta na radiološku proceduru (tačka 3.158 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Za primjere takvih smjernica vidi reference 127–133. Krajnja odgovornost za opravdanost se precizira u propisima pojedinih država.

  - Pacijent takođe treba biti obaviješten o očekivanim koristima, rizicima i ograničenjima predložene radiološke procedure, kao i posljedicama nepodvrgavanja proceduri.

  - Opravdanost, koja je jedan od principa zaštite od zračenja, provodi se efektivnije kao dio medicinskog procesa utvrđivanja „prikladnosti“ radiološke procedure. Proces utvrđivanja prikladnosti je pristup zasnovan na dokazima u cilju odabira najbolje pretrage za dati klinički scenario, uzimajući u obzir dijagnostičku efikasnost predložene radiološke procedure, kao i alternativne procedure u kojima se ne koristi jonizirajuće zračenje, npr. ultrazvuk, MRI ili endoskopija. Korisna sredstva za podršku ovom procesu donošenja odluke obuhvataju i državne ili međunarodne smjernice za upućivanje pacijenta na snimanje koje su sačinila stručna društva (reference 127–133). Te smjernice mogu biti dostavljene ili iskorištene putem elektronskih sistema za podnošenje zahtjeva i sredstva ili sistema za podršku kliničkom odlučivanju. Treba osigurati da ti sistemi ispravno primjenjuju regulatorne zahtjeve za opravdanost, posebno u pogledu uloga i odgovornosti.

  - Pri utvrđivanju prikladnosti radiološke procedure za individualnog pacijenta, uputilac treba postaviti sljedeća pitanja (referenca 132):

- Da li je procedura već urađena ranije? Radiološka procedura koja je već urađena ranije u razumnom vremenskom periodu (zavisno od procedure i kliničkog pitanja) ne treba biti ponovljena (osim ako klinički scenario indicira prikladnost njenog ponavljanja). Rezultati (snimci i nalazi) prethodnih pretraga trebaju biti na raspolaganju, ne samo u datom radiološkom objektu, nego i u drugim objektima u cilju konsultacija. Modaliteti digitalnog snimanja i elektronske mreže trebaju olakšati taj proces. Ako su na raspolaganju, treba koristiti evidencije o ekspozicijama individualnog pacijenta da se olakša proces donošenja odluka.

- Da li je procedura potrebna? Predviđeni ishod predložene radiološke procedure (pozitivan ili negativan) treba uticati na rad s pacijentom (patient’s management).

- Da li je procedura potrebna sada? Izbor vremena predložene radiološke procedure u odnosu na progresiju bolesti na koju se sumnja i mogućnosti tretmana trebaju biti razmotreni kao cjelina.

- Da li je to najbolja pretraga da se odgovori na kliničko pitanje? U tehnikama snimanja se napredak dešava kontinuirano, a uputilac možda treba razgovarati sa radiološkim medicinskim radnikom o tome šta je trenutno na raspolaganju za dati problem.

- Da li je klinički problem objašnjen radiološkom medicinskom radniku? Medicinski kontekst tražene radiološke procedure je ključan za osiguravanje da se primijeni ispravna tehnika sa pravilnim fokusiranjem.

  - Za neke radiološke procedure, prvenstveno „uhodane“ procedure i niskodozne procedure, praktičnu implementaciju opravdanosti u mnogim državama vrši medicinski radiološki tehnolog, koji efektivno predstavlja radiološkog medicinskog radnika uz formalno razumijevanje da, ako postoji nesigurnost, kontaktira se radiološki medicinski radnik koji donosi konačnu odluku u konsultacijama sa uputiocem. Orijentacija za takvu opravdanost su državne ili međunarodne smjernice za upućivanje pacijenta. Treba konstatovati da u svim slučajevima radiološki medicinski radnik i uputilac imaju odgovornost za opravdanost.

  - Za mali procenat radioloških procedura, prvenstveno zbog kombinacije kompleksnosti, teškog medicinskog konteksta i veće doze, vjerovatno će radiološki medicinski radnik usmjeravati opravdanost, a uputilac će davati sva potrebna dodatna pojašnjenja medicinskog konteksta. I ovaj put se kod opravdanosti trebaju uzeti u obzir državne ili međunarodne smjernice za upućivanje pacijenta.

  - Dvije posebne grupe pacijenta utvrđene u tački 3.157 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) koje treba posebno razmotriti u pogledu opravdanosti su trudne pacijentkinje ili pedijatrijski pacijenti.

- Zbog veće radiosenzitivnosti embrija ili fetusa, prije dijagnostičkog rendgenskog snimanja ili prije slikom vođene interventne procedure treba utvrditi da li je pacijentkinja trudna. Tačka 3.176 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da „postoje procedure za utvrđivanje trudničkog statusa pacijentkinje u reproduktivnoj dobi prije izvođenja bilo koje radiološke procedure koja bi mogla rezultirati znatnom dozom za embrio ili fetus“. Trudnoća bi onda bila faktor u procesu opravdanosti i možda bi mogla uticati na izbor vremena predložene radiološke procedure ili na odluku da li je prikladniji drugi pristup tretmanu. Potvrđivanje trudnoće bi se moglo obaviti nakon početne opravdanosti, a prije izvođenja radiološke procedure. Zatim je potrebna ponovna opravdanost, uzimajući u obzir dodatnu senzitivnost trudne pacijentkinje i embrija, odnosno fetusa.

- Pošto su djeca pod većim rizikom od toga da pretrpe stohastičke efekte prouzrokovane zračenjem, pedijatrijski pregledi zahtijevaju posebna razmatranja u procesu opravdanosti.

  - Ako se promijene okolnosti, možda će trebati razmotriti opravdanost; naprimjer, ako je izvođenje niskodozne procedure opravdano, ali je u vrijeme izvođenja procedure potreban visokodozni protokol. Takav slučaj bi možda mogao biti opravdanost za niskodozni CT za bubrežne kolike koja bi se morala razmotriti ako je visokodozna CT urografija s kontrastom zaista potrebna da se odgovori na kliničko pitanje.

  - „Samoinicijativno upućivanje“ se dešava kada zdravstveni radnik izvodi radiološku proceduru na pacijentu kao rezultat opravdanosti na osnovu vlastite kliničke procjene. Primjeri prihvatljive prakse samoinicijativnog upućivanja se dešavaju u dentalnoj medicini, kardiologiji, ortopediji, vaskularnoj hirurgiji, urologiji i gastroenterologiji. Relevantna stručna tijela u mnogim državama sačinjavaju odgovarajuće smjernice za svoju specijalnost, npr. udruženja dentalne medicine (referenca 134).

  - „Samoinicijativni dolazak“ se dešava kada pojedinac iz stanovništva zatraži neku radiološku proceduru bez ljekarske uputnice. Ovo može biti i podstaknuto medijskim napisima ili reklamama. Primjeri uključuju „individualne zdravstvene procjene“ koje često uključuju CT procedure kod asimptomatičnih pojedinaca u cilju ranog otkrivanja raka (npr. CT cijelog tijela, CT pluća ili CT debelog crijeva) i kvantifikacije kalcifikacije koronarnih arterija (CT koronarnih arterija). Opravdanost se zahtijeva, kao i za sve radiološke procedure. Relevantna stručna tijela imaju važnu ulogu u razmatranju dokaza za izradu smjernica prilikom predlaganja novih praksi, kao što je primjer slučaja sa CT-om (referenca 135). Države mogu odlučiti da unesu takve smjernice u zakonodavstvo (referenca 136).

  - Treba kreirati mehanizme za jačanje svijesti, prikladnosti i obavljanje audita u cilju podrške primjeni zahtjeva za opravdanost medicinske ekspozicije. Svijest o potrebi za opravdanošću čini osnovu cijelog procesa opravdanosti. Mehanizmi za jačanje svijesti uključuju tradicionalnu edukaciju i obuku, npr. na medicinskim fakultetima ili tokom obuke u datoj specijalnosti, učenje putem interneta ili učenje „na licu mjesta“ (npr., postdiplomci na urgentnim odjeljenjima) te korištenje povratnih informacija u procesu izvještavanja. Prikladnost je opisana u tačkama 3.143 i 3.144, a proces audita se koristi za praćenje i dobijanje povratnih informacija u cilju unapređenja i svijesti i prikladnosti.

Opravdanost medicinske ekspozicije kod dobrovoljaca u biomedicinskom istraživanju

  - Uloga etičkog odbora u opravdanosti medicinske ekspozicije dobrovoljaca izloženih zračenju kao dijelu programa biomedicinskog istraživanja opisana je u tački 2.99.

Opravdanost medicinske ekspozicije kod njegovatelja i pomagača

  - Pristup od tri nivoa za opravdanost nije primjenjiv na njegovatelje i pomagače. Umjesto toga, tačka 3.155 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjev u cilju osiguranja da postoji određena neto korist (net benefit) koja proizlazi iz ekspozicije, npr. uspješno izvođenje dijagnostičke procedure na djetetu. Ključnu komponentu u opravdanosti medicinske ekspozicije njegovatelja i pomagača čine njihovo znanje i razumijevanje zaštite od zračenja i radijacijskih rizika procedure koja se razmatra. U tom cilju, radiološki medicinski radnik ili medicinski radiološki tehnolog koji su uključeni u datu radiološku proceduru su odgovorni da prije izvođenja procedure osiguraju da njegovatelj ili pomagač budu tačno obaviješteni o zaštiti od zračenja i pratećim radijacijskim rizicima, da razumiju te informacije i, u skladu s tim, daju saglasnost da preuzmu ulogu njegovatelja, odnosno pomagača.

Optimizacija zaštite i sigurnosti

  - Kod medicinske ekspozicije, optimizacija zaštite i sigurnosti ima nekoliko komponenti, od kojih se neke direktno odnose na radiološku proceduru koja će se izvesti, a druge daju podršku ili okvir za ostale komponente. Te komponente optimizacije zaštite i sigurnosti su opisane u tačkama 3.155–3.252. Ključno osoblje u procesu optimizacije čine radiološki medicinski radnik, medicinski radiološki tehnolog i medicinski fizičar.

Razmatranje konstrukcije opreme

  - Upotreba odgovarajuće i dobro konstruisane medicinske radiološke opreme i pratećeg softvera čini osnovu bilo koje radiološke procedure u dijagnostičkoj radiologiji ili bilo koje slikom vođene interventne procedure. Generatori rendgenskog zračenja i njihovi dodaci trebaju biti konstruisani i proizvedeni tako da olakšaju držanje doza kod medicinske ekspozicije što je razumno moguće niže i u skladu sa dobijanjem adekvatnih dijagnostičkih informacija ili sa vođenjem slikom kod intervencije. Smjernice za razmatranje konstrukcije opreme su date u tačkama 3.32–3.41 o medicinskoj radiološkoj opremi. One se odnose i na samostalne i na hibridne sisteme. U krajnjoj liniji, kao što je utvrđeno u tački 3.162 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), vlasnik licence za radiološki objekt je odgovoran da osigura da objekt koristi samo medicinsku radiološku opremu i softver koji ispunjavaju važeće međunarodne ili državne standarde.

Operativna razmatranja: Opšte

  - Nakon opravdanosti, zahtijeva se izvođenje radiodijagnostičke procedure ili slikom vođene interventne procedure na takav način da se optimizira zaštita pacijenta (tačka 3.163 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Radiološki medicinski radnik utvrđuje koji je nivo kvaliteta slike dovoljan za dijagnostiku na osnovu postavljenog kliničkog pitanja i snimane anatomske strukture (npr. dijagnostika rasprostranjenosti sinusitisa na CT-u zahtijeva samo niskodoznu proceduru pošto se snimaju samo visoko kontrastne strukture, konkretno vazduh i kosti). Kod slikom vođenih interventnih procedura, nivo kvaliteta slike bi trebao biti dovoljan da usmjeri intervenciju.

  - Sljedeće stavke se odnose na sve radiodijagnostičke procedure ili slikom vođene interventne procedure:

- Treba postojati efektivan sistem za ispravnu identifikaciju pacijenta, sa najmanje dva, a poželjno tri oblika verifikacije, npr. ime i prezime, datum rođenja, adresa i broj zdravstvenog kartona.

- Detalji o pacijentu trebaju biti ispravno evidentirani, npr. starosna dob, pol, tjelesna težina, visina, trudnički status, lijekovi koje trenutno uzima i alergije.

- Treba razmotriti kliničku istoriju pacijenta.

  - Prvi korak kod operativnog razmatranja optimizacije je odabir odgovarajuće medicinske radiološke opreme. Naprimjer, rendgen pluća treba obaviti korištenjem namjenske opreme sa generatorom zračenja koji proizvodi visoki izlaz koji omogućava korištenje velike udaljenosti između izvora i receptora slike (obično 1,8 m) i kratko vrijeme ekspozicije da se osigura reproducibilan snimak dijagnostičkog kvaliteta putem smanjivanja pacijentovog respiratornog i srčanog kretanja na minimum.

  - Volumen (regija) pacijenta koja je izložena ekspoziciji treba biti striktno ograničena na onu koja je od kliničkog interesa. To se postiže putem kolimacije u radiografiji, mamografiji, fluoroskopiji i slikom vođenim interventnim procedurama te putem izbora parametara skeniranja kod CT-a. Kod dijagnostičke radiologije, izrezivanje slike (image cropping) obavljeno nakon ekspozicije ne ostvaruje nikakvo smanjenje eksponiranog volumena.

  - Treba osigurati saradnju pacijenta u cilju postizanja slike koja ima dijagnostički kvalitet. To je posebno relevantno kod snimanja djece. Dobra komunikacija pomaže da se to ostvari. Verbalna interakcija između medicinskog radiološkog tehnologa ili medicinskog radiološkog radnika s pacijentom treba se odvijati prije, tokom i nakon procedure.

  - U optimizaciji zaštite i sigurnosti za žene koje se podvrgavaju radiološkoj proceduri tokom trudnoće treba uzeti u obzir i ženu i embrio, odnosno fetus. Rutinske dijagnostičke CT pretrage regije karlice sa ili bez ubrizgavanja kontrasta mogu voditi dozi od 50 mSv za matericu, za koju se pretpostavlja da je ista kao doza koju bi fetus primio u ranoj trudnoći. Kad je CT skeniranje indicirano za trudnu pacijentkinju, treba koristiti niskodozne CT protokole, a regija skeniranja treba biti smanjena na minimum (takođe vidi tačke 3.176–3.185).

  - Po potrebi, treba koristiti zaštitna sredstva za radiosenzitivne organe, kao što su gonade, očno sočivo, grudi i štitna žlijezda. Treba paziti na anatomski raspored takvih zaštitnih sredstava, uticaj te zaštite na kvalitet slike (artefakti), upotrebu AEC uređaja i posljedica za dozu za pacijenta.

  - Za svaki modalitet postoje brojni faktori koji se mogu prilagoditi da se utiče na odnos između kvaliteta slike i doze za pacijenta. U svakom radiološkom objektu trebaju biti sačinjeni, usvojeni i primjenjivani pisani protokoli kojima se preciziraju radni parametri koji se koriste kod uobičajenih dijagnostičkih radioloških procedura. Takvi „grafikoni tehnike“ protokola trebaju biti postavljeni pored svakog generatora X-zraka i biti specifični za svaki komad opreme. U protokolima se treba uzeti u obzir anatomska regija, kao i pacijentova tjelesna težina i veličina. Protokole treba sačiniti korištenjem smjernica državnih ili međunarodnih stručnih tijela, pa odatle oni trebaju odražavati trenutne najbolje prakse (npr. vidi reference 137–147). Kod moderne digitalne opreme je mnogo faktora automatizovano putem izbora opcija u meniju na kontrolnoj konzoli. Pa ipak, pri podešavanju tih opcija postoji znatan raspon optimizacije zaštite i sigurnosti kroz odgovarajući odabir vrijednosti za raznovrsne tehničke parametre, čime se efektivno kreira elektronski grafikon tehnike.

  - Za djecu treba sačiniti pisane protokole specifične za njihovu veličinu, od novorođenčadi do tinejdžera, a u protokole treba uključiti i dodatna operativna razmatranja, kao što su upotreba dodatne filtracije ili uklanjanje rešetki po potrebi (reference 143, 145 i 146).

  - Tačka 3.166(b) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje poseban zahtjev za optimizaciju zaštite i sigurnosti za osobe koje se podvrgavaju medicinskoj ekspoziciji kao dijelu odobrenog programa zdravstvenog skrininga. Treba razmotriti sve aspekte zaštite prije odobravanja takvog programa i tokom njegove implementacije, npr. odabir odgovarajuće rendgenske opreme za konkretan skrining i postavke parametara. Treba provoditi namjenski, sveobuhvatan program osiguranja kvaliteta da se ispune ciljevi skrininga, što je detaljnije opisano u tačkama 3.232–3.246. U programu se trebaju utvrditi zahtjevi za edukaciju i obuku zdravstvenih radnika uključenih u program zdravstvenog skrininga, zatim za adekvatno upravljanje kvalitetom u cijelom lancu skrininga, i za dokumentovanje i evaluaciju rezultata.

Operativna razmatranja: Radiografija

  - Pri izradi protokola za radiografiju treba razmotriti mnogo tehničkih faktora koji mogu uticati na kvalitet slike i dozu za pacijenta za radiografsku projekciju. Detaljne smjernice za odgovarajući izbor tih faktora su naširoko dostupne (vidi reference 137, 142, 143 i 148–153). Ti faktori uključuju: anodni napon; jačinu struje; vrijeme ekspozicije; veličinu fokusa; filtraciju; udaljenost izvora od receptora slike; izbor rešetki za smanjenje raspršenog zračenja ili Bucky uređaj; kolimaciju; veličinu receptora slike; pozicioniranje, imobilizaciju i kompresiju pacijenta; broj potrebnih projekcija (npr. rendgenski snimak pluća u PA projekciji umjesto PA i lateralnih X-zraka); i zaštitu organa po potrebi (npr. zaštitu gonada kod radiografije karlice pacijenata muškog pola).

  - Kad su na raspolaganju i po potrebi, treba koristiti odgovarajuće kalibrisane i održavane AEC sisteme. Posebna pažnja se treba posvetiti u pedijatrijskoj radiografiji u cilju osiguranja da su AEC senzori unutar polja zračenja (referenca 152). AEC sistemi se kalibrišu na bazi ekspozicije zračenja na detektoru neophodnom da se produkuje željeni nivo optičke gustoće za sistem film–folija ili za unaprijed utvrđeni nivo odnosa signal–šum ili zamjenski za digitalne sisteme. Vrijednost omjera signal–šum treba biti utvrđena kao dio uspostavljanja protokola za radiografske projekcije za svaku posebnu rendgensku jedinicu. Pri utvrđivanje tehničkih faktora kada AEC nije na raspolaganju, treba uzeti u obzir veličinu pacijenta i debljinu dijela tijela koji će se snimati.

  - Kod digitalnih sistema, korisnici trebaju razumjeti kako odabir „indeksa ekspozicije“ (ili drugog indikatora ekspozicije) utiče na dozu za pacijenta. Povećavanje indeksa kod nekih sistema smanjuje dozu; kod drugih je povećava (referenca 154).

  - Kod sistema baziranih na akviziciji slike filmom, dodatni faktori uključuju vrstu (brzinu i spektralni odgovor) kombinacije film–folija i uslova obrade filma (npr. korištene hemikalije, vrijeme i temperatura razvijanja).

  - Mobilna i prenosna radiografska oprema obično daje snimke nižeg kvaliteta u poređenju sa stacionarnim jedinicama i treba se koristiti jedino za pretrage u kojima je nepraktično ili medicinski neprihvatljivo da se pacijent prebaci do stacionarne jedinice.

  - Pacijent treba biti ispravno pozicioniran i imobiliziran. Pored toga, uputstva trebaju biti jasna i na jeziku kojeg pacijent razumije.

Operativna razmatranja: Mamografija

  - Pri izradi protokola za mamografiju, razmatranje faktora radiografske tehnike treba biti isto kao i za radiografiju (vidi tačku 3.166). Dodatni faktori koje treba razmotriti uključuju: adekvatnu kompresiju dojki; sastav tkiva (npr. guste žlijezdane dojke utvrđene na prethodnim mamogramima) i ispravan izbor anode i filtera. Detaljne smjernice o odgovarajućem izboru faktora tehnike i dodatnih faktora su na raspolaganju (vidi reference 111–114, 139, 155 i 156).

  - Kod mamografskih sistema baziranih na filmu, dodatni faktori uključuju vrstu kombinacije film–folija i uslova obrade filma (npr. korištene hemikalije, vrijeme i temperatura razvijanja), što je opisano u referencama 111–113.

  - Tomosinteza dojki je tehnika koja se razvija i za koju će smjernice za optimizaciju vjerovatno biti na raspolaganju pošto ovaj modalitet sazrijeva. Pregled karakteristika koje utiču na akviziciju slike je dat u referencama 157 i 158.

  - Uslovi očitavanja su od najveće važnosti i za digitalne mamografske sisteme i za one bazirane na filmu, a operativni rad treba ispunjavati uslove opisane u tačkama 3.25, 3.26 i 3.45. Loši uslovi očitavanja ne samo da ugrožavaju pisanje nalaza na osnovu slike dobrog kvaliteta, nego mogu, u pogrešnom pokušaju da se kompenziraju loši uslovi očitavanja, takođe dovesti do promjena u tehničkim faktorima koje u stvarnosti rezultiraju kvalitetom slike koji je ispod optimalnog. Naprimjer, upotreba negatoskopa sa niskom luminansom može dovesti do radiograma koji imaju nisku gustoću sa nedovoljno dijagnostičkog sadržaja. Iako je doza možda bila smanjena, moguće je da postoji neprihvatljiv gubitak dijagnostičkih informacija.

Operativna razmatranja: Kompjuterizovana tomografija

  - Pri izradi protokola za CT, u obzir treba uzeti mnogo tehničkih faktora i karakteristika koji mogu uticati na kvalitet slike i dozu za pacijente kod pretrage, uključujući: anodni napon, jačinu struje cijevi, modulaciju jačine struje rendgenske cijevi sa indeksom šuma; faktor proreda; širinu snopa; ukupnu dužinu skeniranja, prekoračenje granica skeniranja i prekoračenje širine snopa pri skeniranju. Ti i drugi faktori mogu biti optimizirani kroz AEC sistem ako je on na raspolaganju. Izbor protokola će biti određen kliničkim pitanjem na koje treba odgovoriti (npr., za CT srca je dovoljan niskodozni protokol u cilju klasifikacije rizika kod pacijenata sa srednjom vjerovatnoćom bolesti koronarnih arterija; dok je visokodozni protokol sa kontrastom potreban za pacijente kod kojih se sumnja na bolest koronarnih arterija). Detaljne smjernice za odgovarajući izbor tih faktora i karakteristika su na raspolaganju (vidi reference 19, 62, 138, 144, 145, 147, 150, 152 i 159–163).

  - Treba pažljivo razmotriti potrebu za višefaznim studijama radi odgovora na kliničko pitanje (npr. kod CT-a abdomena u cilju rutinskog otkrivanja metastaze jetre i upotreba akvizicija samo u portalnoj venskoj fazi umjesto akvizicija u tri faze, odnosno arterijske, portalne venske i odgođene faze). Treba usaglasiti, pripremiti i koristiti protokole za optimizovane CT procedure za uobičajene kliničke uslove.

  - Razmatranje upotrebe spiralne ili aksijalne tehnike će zavisiti od indikacija i imaće implikacije na kvalitet slike i dozu (npr., kod difuzne bolesti pluća, preferira se jednoslojni protokol kada slojevi nisu u nizu (non-contiguous single slice) za CT pluća visoke rezolucije, a on takođe daje i nižu dozu za pacijenta).

  - Posebnu pažnju treba obratiti na izradu protokola za djecu koji su prilagođeni veličini i starosnoj dobi djece (reference 19, 145 i 152). Nije prikladna upotreba protokola za odrasle za skeniranje djece.

  - Bolja prezentacija slike, algoritmi za rekonstrukciju i karakteristike naknadne obrade da se smanji šum slike mogu potencijalno rezultirati protokolom sa manjom dozom za pacijenta. Jedan takav primjer je upotreba algoritama za iterativnu rekonstrukciju. Treba obratiti pažnju kod uvođenja takvih algoritama u cilju osiguranja da zaštita pacijenata od zračenja bude optimizirana.

  - Treba ostvariti pravilno pozicioniranje pacijenta i pravilno postavljanje skenirane anatomske regije od interesa, npr. CT grudnog koša sa obje ruke podignute i CT zgloba u „položaju supermena“ (odnosno, kada pacijent leži na stomaku sa rukom koja se snima ispruženom iznad glave) su od znatne prednosti da se izbjegnu artefakti i smanji doza. Po potrebi, mogu se koristiti sredstva za imobilizaciju. Posebnu pažnju treba obratiti na pravilnu imobilizaciju pedijatrijskih pacijenata korištenjem kaiševa, ćebadi za umotavanje, plastičnih držača za glavu ili tijelo, podmetača s pjenom, spužvi, kutija sa pijeskom, jastuka ili drugih predmeta.

  - Treba izbjegavati ozračivanje očnog sočiva unutar primarnog snopa. To se može postići kod skeniranja mozga korištenjem podložaka za glavu ili, u nekim slučajevima, naginjanjem gantrija.

  - Kod CT angiografije, upotreba softvera za otkrivanje dolaska kontrastnog sredstva u relevantni krvni sud da se pokrene volumetrijska akvizicija ima prednosti za kvalitet slike i izbjegavaju se ponovne akvizicije (npr. detekcija kontrastnog sredstva u plućnoj arteriji kod CT plućne angiografije).

  - Kod CT-a srca i CT angiografije, po potrebi treba razmotriti upotrebu softvera za kontrolu akvizicije u pogledu elektrokardiografa pacijenta (EKG sinhronizovane /ECG-gated/ ili EKG-triggered studije) u cilju smanjenja doze za pacijenta.

  - Kod hibridnog snimanja sa CT-om (npr. PET–CT i SPECT–CT), treba razmotriti upotrebu niskodoznog CT protokola radi korekcije PET ili SPECT atenuacije, što bi moglo zahtijevati drugu dijagnostičku proceduru primarne regije od interesa ili visokodozni CT protokol (često sa kontrastom) kao dio hibridne procedure.

  - CBCT, takođe poznat kao CT sa detektorom sa ravnim panelom, CT sa C-lukom, CT sa konusnim snopom i digitalna volumetrijska tomografija, koristi se u medicinskoj primjeni (dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji te IGRT-u) i u dentalnoj medicini. Operativni aspekti u pogledu optimizacije se još uvijek razvijaju. Smjernice postoje (vidi reference 164 i 165), a faktori koje treba uzeti u obzir su: anodni napon; proizvod jačine struje i vremena ekspozicije; vidno polje; veličina voksela; i broj projekcija.

Operativna razmatranja: Dentalna medicina

  - Pri izradi protokola za konvencionalnu intraoralnu radiografiju, faktori koji mogu uticati na kvalitet slike i dozu za pacijenta uključuju: anodni napon, jačinu struje, vrijeme ekspozicije; kolimaciju; udaljenost fokus–koža; i kod analognih sistema, brzinu filma i vrijeme i temperaturu razvijanja filma. Na raspolaganju su detaljne smjernice za odgovarajući izbor tih faktora (vidi reference 166 i 167).

  - Pri izradi protokola za panoramsko snimanje, dodatni faktori koji mogu uticati na kvalitet slike i dozu za pacijenta uključuju: pozicioniranje pacijenta (npr. vilica otvorena ili zatvorena); kolimaciju (npr. za pretrage temporomandibularnog zgloba, samo te regije trebaju biti uključene); a kod analognih sistema, brzinu filma ili brzinu ekrana te vrijeme i temperaturu razvijanja filma. Na raspolaganju su detaljne smjernice za odgovarajući izbor tih faktora (vidi reference 166 i 167).

Operativna razmatranja: Slikom vođene interventne procedure

  - Odabir modaliteta snimanja u cilju vođenja interventnih procedura će zavisiti od kliničkog scenarija (npr. fluoroskopsko vođenje za perkutane koronarne intervencije i CT vođenje za biopsiju). Povremeno se može koristiti više od jednog modaliteta u jednoj interventnoj proceduri da se povećaju efikasnost i sigurnost. To može rezultirati nižom dozom ako drugi modalitet nije jonizirajući (npr., ultrazvuk se koristi da se locira bubrežna karlica kod perkutane nefrostomije prije fluoroskopskog stavljanja katetera). Dalje, ispravan izbor opreme sa odgovarajućom veličinom (i oblikom) ravnog panela ili pojačivača slike će poboljšati dijagnostički kvalitet slike.

  - Uspješne intervencije umnogome zavise od saradnje pacijenta (npr., pokret može ugroziti tačnost mapa puteva (roadmaps) u izvođenju embolizacije aneurizme u neurointervenciji). Pacijente treba upoznati sa intervencijom prije započinjanja procedure, tako da oni znaju šta da očekuju i kako da sarađuju.

  - Pri izradi protokola za fluoroskopski vođene interventne procedure, treba uzeti u obzir mnogo tehničkih faktora i karakteristika koji mogu uticati na kvalitet slike i doze za pacijente kod intervencije, uključujući: anodni napon, jačinu struje u cijevi, upotrebu pulsne fluoroskopije (odatle i pulsnu širinu i brzinu); mod brzine doze (efektivno pojačivač slike ili brzina ulazne vazdušne kerme na detektoru s ravnim panelom); kolimaciju, praćenje kolimacije sa promjenom udaljenosti od fokusa do detektora; filtraciju (fiksnu i varijabilnu); korištenje uvećanja; ukupno vrijeme fluoroskopije kod intervencije; mod doze za akviziciju slike (efektivno ulazna vazdušna kerma po sekvenci za pojačivač slike ili detektor s ravnim panelom); brzina sekvenci u akviziciji slike; broj sekvenci po pokretanju i ukupan broj akvizicija. Na raspolaganju su detaljne smjernice za odgovarajući izbor tih faktora i karakteristika (vidi reference 19, 117, 140, 146, 150, 152 i 168–171).

  - Mnogi od faktora iz tačke 3.191 su automatizovani putem ADRC sistema kojeg pokreće algoritam. Pa ipak, pri postavljanju algoritma, postoji i znatan raspon za optimizaciju zaštite i sigurnosti kroz odgovarajući odabir vrijednosti tih parametara. Naprimjer, brzine ulazne vazdušne kerme (kod fluoroskopije) i ulazna vazdušna kerma po sekvenci (kod akvizicije slike) ili detektor s ravnim panelom se postavljaju tokom instalacije i kasnije podešavaju tokom periodičnog održavanja i servisiranja. Vrijednosti koje su u stvarnosti korištene za te postavke mogu znatno varirati. Mod visoke brzine doze u fluoroskopiji treba koristiti samo tokom najmanjeg neophodnog vremena za proceduru. Korištenje modova uvećanja treba držati na minimumu u skladu sa uspješnom intervencijom.

  - U toku intervencije, možda će trebati promijeniti orijentaciju i položaj cijevi. Kod dugih procedura, regija kože na koju upada snop X-zraka treba biti promijenjena tokom procedure da se izbjegnu deterministički efekti na kožu. Iz perspektive zaštite od zračenja, automatski se podrazumijeva da je poželjno imati rendgensku cijev ispod pacijenta (odnosno, „ispod ležaja“). Treba izbjegavati kose projekcije pod velikim uglom. Udaljenost između rendgenske cijevi i pacijenta uvijek treba biti najveća moguća da se smanji doza za pacijenta. To se za vertikalni snop obično postiže tako da je ležaj što je moguće visoko za primarnog operatora. U vezi s tim, pojačivač slike ili detektor s ravnim panelom trebaju biti postavljeni što je bliže moguće pacijentu.

  - Posebna pedijatrijska razmatranja uključuju: upotrebu specijalne filtracije, uklanjanje rešetki i zaštitu gonada.

  - Pri izradi protokola za CT vođene interventne procedure, faktori tehnike koje treba razmotriti, a koji mogu uticati na kvalitet slike i dozu za pacijenta kod intervencije, uključuju: anodni napon, jačinu struje u cijevi i širinu snopa. Broj akvizicija slike (rotacija cijevi) treba držati na minimumu u skladu sa uspješnom intervencijom.

Operativna razmatranja: Fluoroskopija

  - Preporuke iz tačaka 3.190–3.194 se takođe odnose na fluoroskopiju koja se koristi u dijagnostičkoj radiologiji.

Operativna razmatranja: Denzitometrija kostiju

  - Kod odabira odgovarajuće lokacije mjerenja u denzitometriji će se uzeti u obzir i anatomska regija od kliničkog interesa, kao i vjerovatnoća nereprezentativnih slika i mjerenja zbog artefakata (npr., veliko okoštavanje kičme može eliminisati vrijednost lumbarne denzitometrije). Informacije o najboljim praksama su date u referenci 172.

Operativna razmatranja: Urgentna radiologija

  - Posebna razmatranja za urgentno odjeljenje uključuju: pažljivo pozicioniranje pacijenta kojim se u obzir uzimaju povreda ili bolest (npr. lateralna projekcija kuka); i CT protokoli sa minimalnim brojem akvizicija (npr., CT sa kontrastom kod politraume, dok je samo jedna akvizicija potrebna u svrhe dijagnostiku i ekspeditivnosti).

Kalibracija: Opšte

  - U skladu s tačkom 1.46 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), dozimetrijske veličine i jedinice koje daje ICRU trebaju se koristiti u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama (reference 10 i 12). Informacije o najboljim praksama dozimetrije u dijagnostičkoj radiologiji su date u referencama 11, 173 i 174.

  - Zahtjevi za kalibraciju medicinske radiološke opreme i dozimetrijske opreme su utvrđeni u tački 3.167 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Odgovornost se dodjeljuje medicinskom fizičaru u radiološkom objektu. Nakon inicijalne kalibracije, intervali periodične kalibracije se možda mogu razlikovati, zavisno od kompleksnosti medicinske radiološke opreme. Sa kalibracijama su povezani testovi konstantnosti funkcionisanja opreme koji se obavljaju kao testovi kontrole kvaliteta. Oni su opisani u tačkama 3.235, 3.237 i 3.238.

Kalibracija: Medicinska radiološka oprema

  - Kod dijagnostičke radiologije, uključujući i upotrebu medicinske radiološke opreme za simulaciju radioterapije, sisteme za verifikaciju tretmana i hibridne sisteme za snimanje, i kod slikom vođenih interventnih procedura, pojam „kalibracija izvora“ treba tumačiti kao mjerenje određenih dozimetrijskih veličina koje zavise od modaliteta i koje treba izvršiti u referentnim uslovima.

  - Kod dijagnostičke radiografske i fluoroskopske medicinske radiološke opreme, uključujući i konvencionalne radioterapijske simulatore, dozimetrijske veličine su: upadna vazdušna kerma, izražena u Gy; brzina upadne vazdušne kerme, u Gy·s-1; i proizvod vazdušne kerme i površine, izražen u Gy·m2 (neki proizvođači koriste μGy·m2 ili mGy·cm2 ili Gy·cm2).

  - Kod CT-a, dozimetrijske veličine su (takođe vidi reference 10–12 i 173–176):

- CT indeks vazdušne kerme, obično izražen u mGy. U mnogim državama se koristi više kolokvijalni izraz CT dozni indeks (computed tomography dose index, CTDI), a prihvata ga i ICRU (referenca 12).

- Težinski CT indeks vazdušne kerme, obično izražen u mGy, što je CT vazdušna kerma izračunata iz mjerenja u centru i na periferiji standardnog CT PMMA fantoma za glavu ili tijelo. Kao u tački (a), ova veličina se obično jednostavno naziva težinski CTDI.

- Zapreminski CT indeks vazdušne kerme, obično izražen u mGy, koji uzima u obzir spiralni prored (helical pitch) ili razmak aksijalnog skeniranja. Kao u tački (a), ova veličina se obično jednostavno naziva zapreminski CTDI.

- CT proizvod vazdušne kerme i dužine, obično izražen u mGy·cm. U mnogim državama se koristi više kolokvijalni izraz proizvod doze i dužine (dose–length product), a prihvata ga i ICRU (referenca 12).

  - U mamografiji, tri dozimetrijske veličine koje se koriste su upadna vazdušna kerma, ulazna površinska vazdušna kerma i srednja glandularna doza, obično izražena u mGy (reference 10 i 11).

  - Kad se koriste za kalibraciju ili karakterizaciju izlaza (ouput) ili funkcionisanja određene rendgenske, CT ili mamografske jedinice, mjerenja tih dozimetrijskih veličina trebaju biti obavljena za niz reprezentativnih faktora tehnike koji se koriste klinički i uz poštovanje priznatih protokola kao što su oni iz reference 11.

Kalibracija: Dozimetrijska instrumentacija

  - Dozimetrijski instrumenti koji se koriste u radiološkom objektu trebaju biti kalibrisani u odgovarajućim intervalima. Preporučuje se interval od najviše dvije godine (takođe vidi tačku 3.244 o osiguranju kvaliteta).

  - Tačka 3.167(d) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da kalibracija dozimetrijskih instrumenata bude sljediva do standardne dozimetrijske laboratorije. U idealnom slučaju bi to bila državna standardna dozimetrijska laboratorija (primarna ili sekundarna) u datoj državi, sa pristupom bilo direktno ili putem propisno akreditovanog objekta za kalibraciju. Međutim, može biti potrebno da se dozimetrijski instrumenti pošalju u drugu državu ili regiju ako nema državne standardne dozimetrijske laboratorije u nekoj državi ili regiji gdje se ti instrumenti koriste. Trenutno samo neke sekundarne standardne dozimetrijske laboratorije iz mreže SSDL (IAEA/WHO Network of Secondary Standards Dosimetry Laboratories) pružaju usluge kalibracije koristeći spektre i brzine doza dijagnostičke radiologije koji su reprezentativni za kliničku praksu. Međutim, pošto tačnost dozimetrije u dijagnostičkoj radiologiji nije tako ključna kao u radioterapiji, kalibracije sa uporedivim kvalitetima zračenja bi trebale biti dovoljne. Kao alternativa, regulatorno tijelo možda može prihvatiti kalibracije proizvođača instrumenata onako kako su opisane u „certifikatu o kalibraciji“ kojeg izdaje proizvođač instrumenata, pod uslovom da proizvođač vodi ili koristi objekt za kalibraciju koji je sam sljediv do standardne dozimetrijske laboratorije i da se koriste odgovarajući uslovi za kalibraciju. Spomenuti certifikat treba sadržavati i ukupnu nesigurnost koeficijenta kalibracije.

  - Evidencije kalibracijskih mjerenja i pratećih izračuna, uključujući i utvrđivanja nesigurnosti (budžeti mjerne nesigurnosti) treba voditi na način opisan u tački 3.272. Informacije o najboljim praksama kod utvrđivanja nesigurnosti za nekoliko modaliteta date su u referencama 11 i 152.

  - Postoji i uloga za unakrsnu kalibraciju (cross-calibration) dozimetara, kada se dozimetri iz jednog radiološkog objekta koji su zvanično kalibrisani koriste za provjeru ili poređenje sa drugim dozimetrima. To je posebno važno za mjerače proizvoda vazdušne kerme i površine, koji trebaju biti kalibrisani (ili unakrsno kalibrisani) prema referentnom mjeraču proizvoda vazdušne kerme i površine ili dozimetru za mjerenje vazdušne kerme in situ u kliničkom okruženju umjesto u okruženju standardne dozimetrijske laboratorije (referenca 11). To bi se takođe možda moglo uraditi kada radiološki objekt ima mnogo dozimetara, pa bi kalibracija svih tih dozimetara bila preskupa. Unakrsna kalibracija se takođe može iskoristiti kao test konstantnosti kao dio periodičnih testova kontrole kvaliteta.

Dozimetrija pacijenata: Opšte

  - Tačka 3.168 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da registranti i vlasnici licence za radiološke objekte osiguraju obavljanje dozimetrije pacijenta u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama i utvrđivanje tipičnih doza za pacijente u radiološkim procedurama. Poznavanje tipičnih doza u objektu čini osnovu za primjenu metoda smanjenja doze kao dijela optimizacije zaštite i sigurnosti. To takođe omogućava objektu da koristi DRL (vidi tačke 3.224–3.231) kao još jedno sredstvo za optimizaciju zaštite i sigurnosti.

  - Jasno, što je više radioloških procedura u radiološkom objektu za koje su poznate tipične doze, bolja je osnova za optimizaciju zaštite i sigurnosti. Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva utvrđivanje tipičnih doza za uobičajene radiološke procedure u radiološkim objektima. Procedure za koje se smatra da spadaju u ovu kategoriju variraju od objekta do objekta i od države do države, ali osnovne ključne pretrage generalno uključuju sljedeće:

- Radiografija: glave, grudnog koša, abdomena i karlice

- CT: glave, grudnog koša, abdomena i karlice, za navedene kliničke indikacije

- Fluoroskopija: gutanje barija i barij klistir

- Mamografija: kraniokaudalna i mediolateralna kosa projekcija

- Dentalna medicina: intraoralna, panoramska i CBCT

- Denzitometrija kostiju (DXA): kičma i kuk

  - Kod slikom vođenih interventnih procedura treba utvrditi tipične doze za široke vrste procedura izvođenih u objektu. Naprimjer, u objektu za interventnu kardiologiju će se okarakterisati tipične doze za perkutane koronarne intervencije, uključujući perkutanu transluminalnu koronarnu angioplastiku. U objektu koji izvodi neurološke procedure se možda mogu okarakterisati tipične doze za dijagnostičke cerebralne angiograme i za embolizacijske intervencije. Ostale slikom vođene interventne procedure možda mogu uključivati endoskopsku retrogradnu kolangiopankreatografiju i transjugularni intrahepatični portosistemski šant.

  - Termin „tipična doza“, na način korišten u tački 3.168 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) je srednja ili prosječna doza za reprezentativni uzorak pacijenata normalne veličine za klinički prihvatljiv kvalitet snimka. Veličina pacijenta ima veliki uticaj na dozu, pa se preporučuje određeni odabir ili grupisanje pacijenata. Takva grupisanja uključuju „standardne odrasle“, često zasnovane na prosječnoj tjelesnoj težini od 70 kg uz raspon ±20 kg. Grupisanja za djecu su ponekad zasnovana na starosnoj dobi, npr. novorođenčad (0 godina), dojenče (1 godina), malo dijete (5 godina), dijete (10 godina) i tinejdžer (15 godina), ali se u skorije vrijeme preporučuju i koriste grupisanja specifična za veličinu, npr. korištenjem raspona tjelesne težine (referenca 14). Treba usvojiti grupisanja po veličini pacijenta koja odgovaraju grupisanjima koja se koriste za DRL u državi ili regiji. Veličina uzorka koja se koristi za svako grupisanje pacijenata i radiološku proceduru treba biti dovoljna da garantuje povjerenje u utvrđivanje tipične doze. Reprezentativni uzorak od 10 do 20 pacijenata po vrsti procedure je potreban za pretrage koje nisu kompleksne, npr. radiografija i CT, poželjno 20–30 pacijenata za kompleksne procedure kao što su fluoroskopija i fluoroskopski vođene procedure, i 50 pacijenata za mamografiju (referenca 14) (takođe vidi tačke 2.39–2.41).

  - Doza u izrazu „tipična doza“, na način koji se koristi u tački 3.168 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), znači, za datu radiološku proceduru, prihvaćenu dozimetrijsku veličinu na način opisan u tačkama 2.40 i 3.202–3.204. Iz posebnih razloga, (npr. u cilju procjene rizika ili procjene kolektivne doze), doza za konkretan organ ili efektivna doza mogu biti procijenjene iz tipične doze.

  - Dozimetrija pacijenta radi utvrđivanja tipičnih doza treba biti urađena u vezi sa procjenom dijagnostičkog kvaliteta slike. Sama ekspozicija nije smislena ako ne odgovara slikama koje su adekvatne za tačnu dijagnostiku. Zbog toga, pacijenti koji su obuhvaćeni uzorkom korištenim za utvrđivanje tipičnih doza trebaju biti samo oni čija radiološka procedura rezultira prihvatljivim kvalitetom slike.

  - Rezultati mjerenja korištenih za utvrđivanje tipičnih doza u radiološkom objektu trebaju biti korišteni kao dio tekućeg razmatranja optimizacije zaštite i sigurnosti u objektu i trebaju se koristiti za poređenje sa utvrđenim DRL (vidi tačke 2.34, 2.45 i 3.224–3.231). Te rezultate takođe treba dostaviti organizaciji u državi ili regiji koja je nadležna za utvrđivanje i razmatranje državnih ili regionalnih DRL. Mjerenja u dozimetriji pacijenta, koje zahtijeva dokument GSR Dio 3 (referenca 3), trebaju se odigravati u intervalima od najviše pet godina, a poželjno najviše tri godine. Još jedan razlog za mjerenja bi bio uvođenje nove opreme ili tehnologije u radiološki objekt ili kada se urade znatne promjene protokola ili u opremi.

  - Ponekad dozimetrija pacijenta u dijagnostičkoj radiologiji ili slikom vođenim interventnim procedurama može biti neophodna za specifične individualne pacijente, bilo putem mjerenja ili izračuna. Razlozi možda mogu obuhvatati nenamjeravanu ili akcidentalnu medicinsku ekspoziciju kada je neophodna procjena doza za pacijente kao dio istrage i izvještaja (vidi tačku 3.265) ili zato što postoji potreba da se procijeni doza za embrio ili fetus (vidi tačku 3.161).

  - Postoji nekoliko indirektnih i direktnih metoda za procjenu doze za pacijenta u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama. Metodologije za takva utvrđivanja su detaljno objašnjene u referencama 10–12, 171 i 173–178 i rezimirane su u sljedećem:

- Procjene zasnovane na mjerenjima upadne kerme ili ulazne površinske kerme uz korekciju za korištene tehnike (npr., anodni napon, jačina struje i vrijeme, i udaljenost izvor–koža). Ovaj pristup se može koristiti u radiografiji (medicinskoj i dentalnoj), fluoroskopiji i mamografiji.

- Procjene zasnovane na mjerenjima proizvoda vazdušne kerme i površine. Ovaj pristup se može koristiti u radiografiji (medicinskoj i dentalnoj), fluoroskopiji i CBCT-u.

- Procjene zasnovane na mjerenjima CT indeksa vazdušne kerme i CT proizvoda vazdušne kerme i dužine. Ovaj pristup se može koristiti za CT.

- Iskazane vrijednosti veličina doze iz zaglavlja DICOM fajla ili DICOM izvještaja strukturisanih na osnovu doze zračenja. Tačnost iskazanih veličina doze treba biti validirana u testovima prihvatljivosti i komisioniranja te pomoću procedura osiguranja kvaliteta, kao što je objašnjeno u tački 3.244. Ovaj pristup se odnosi na sve digitalne modalitete.

- Direktna mjerenja za odabrane organe, kao što je koža kod interventnih procedura. Za ovo se mogu koristiti termoluminiscentni dozimetri i optički stimulisani luminscentni dozimetri kao i radiohromatski film ili film sa srebrnim halogenidom.

- U slučaju CT-a, mogu se napraviti procjene doze specifične za veličinu tako da se izvrši korekcija vrijednosti CT indeksa vazdušne kerme uzimanjem u obzir veličine pacijenta korištenjem linearnih dimenzija izmjerenih na pacijentu ili snimcima pacijenta (reference 12 i 177).

  - Ako je potrebno, doze za organe se mogu izvesti iz veličina navedenih u tački 3.218 korištenjem koeficijenata konverzije izvedenih iz Monte Karlo kodova primijenjenih na anatomske modele. Metode za ovo izvođenje su opisane u referenci 11.

Dozimetrija pacijenata: Specifična razmatranja za slikom vođene interventne procedure

  - Za interventne procedure u kojima se koriste X-zraci, pored veličina koje se odnose na stohastičke efekte kao što je proizvod vazdušne kerme i površine, kumulativne doze za najviše eksponiranu površinu kože trebaju biti pod monitoringom zbog potencijala da se dostigne prag za efekte na tkivo u komplikovanim slučajevima (reference 179 i 180).

  - Utvrđivanje doze za najviše eksponiranu površinu kože nije jednostavno pošto se parametri ekspozicije i uglovi projekcije mijenjaju tokom procedure, pa se ne može uvijek predvidjeti koja je površina najviše eksponirana. Ovo zahtijeva znanje o distribuciji doze na površini kože (ponekad nazvano „mapiranje doze“ na površini kože). Sveobuhvatan pregled o pristupima mapiranju doze i utvrđivanju najviše eksponirane površine kože je dat u referenci 171.

  - Ustaljeni metod za mapiranje doza koristi niskosenzitivne rendgenske filmove, kao što su filmovi koji se koriste u radioterapiji i radiohromatski filmovi. Međutim, utvrđivanje doze je jedino moguće nakon procedure.

  - Kumulativna referentna vazdušna kerma na poziciji interventne referentne tačke, definisana kao vazdušna kerma na 15 cm od izocentra u smjeru rendgenske cijevi (referenca 69), bilo prikazana tokom procedure ili dobijena iz DICOM zaglavlja, može se koristiti kao konzervativna procjena za maksimalnu dozu na površini kože. Stepen previsoke procjene zavisi od nekoliko faktora, uključujući i to koliko se često mijenja projekcija snopa. Kumulativna referentna vazdušna kerma daje najnižu preveliku procjenu kad se većina zračenja isporuči u samo jednoj projekciji snopa. Tačnost dobijene kumulativne referentne vazdušne kerme bi trebala biti validirana testovima prihvatljivosti i komisioniranja i pomoću procedura osiguranja kvaliteta, kao što je objašnjeno u tački 3.244.

Dijagnostički referentni nivoi

  - Tačke 3.168 i 3.169 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijevaju da mjerenja u dozimetriji pacijenta budu obavljena za dijagnostičke procedure u radiološkom objektu, kao što je opisano u tačkama 3.210–3.219, te da se ti rezultati uporede sa utvrđenim DRL za tu državu ili regiju. Svrha je da se utvrdi da li tipična doza u objektu za datu radiološku proceduru ima povoljno poređenje sa vrijednosti DRL-a za tu radiološku proceduru. Smjernice za utvrđivanje državnih ili regionalnih DRL su date u tačkama 2.34–2.45.

  - Razmatranje optimizacije zaštite i sigurnosti za konkretnu radiološku proceduru se pokreće ako poređenje pokaže da tipična doza u objektu prekoračuje DRL ili je znatno ispod DRL, pa je očito da ekspozicije ne daju snimke od koristi za dijagnostiku ili ne donose očekivane medicinske prednosti pacijentima.

  - S obzirom na nesigurnosti pri utvrđivanju tipične doze u objektu (vidi tačke 3.213 i 3.214), može se javiti pitanje da li je neki DRL zaista prekoračen ili ne. Neke države koriste algoritamski pristup, npr. tamo gdje tipična doza u objektu, minus dva puta njena standardna greška, treba biti veća od vrijednosti DRL-a (referenca 16). Jednostavniji pristup, zasnovan samo na tipičnoj vrijednosti za objekt, može biti dovoljan pošto je svrha da se utvrdi potreba za razmatranjem.

  - Nijedna individualna doza za pacijenta ne treba biti upoređivana sa DRL. Tipična doza za objekt, kako je utvrđena iz reprezentativnog uzoraka pacijenata, jeste ta koju treba porediti.

  - Dalje, poređenjem se ne treba jednostavno utvrđivati da li se radiološki objekt pridržava DRL. DRL nisu granice doze. DRL se trebaju koristiti za obavljanje poređenja u procesu razmatranja optimizacije zaštite i sigurnosti da se utvrde prakse koje nalažu dalju istragu.

  - Razmatranjem načina na koji se data radiološka procedura izvodi i razmatranjem optimizacije zaštite i sigurnosti pokrenutog poređenjem sa DRL bi se možda moglo zaključiti da postoje validni razlozi, potkrijepljeni razumnom kliničkom procjenom, zašto radiološki objekt ima tipičnu dozu koja prekoračuje DRL. Ti razlozi trebaju biti dokumentovani kao dio programa osiguranja kvaliteta za taj objekt. Uvijek treba uzeti u obzir adekvatnost kliničkih snimaka. S druge strane, razmatranjem se možda mogu utvrditi oblasti za poboljšanje, što će rezultirati revidiranim protokolima za datu radiološku proceduru. Rezultati poređenja sa DRL i svako rezultirajuće razmatranje i mjere trebaju biti dokumentovani kao dio programa osiguranja kvaliteta za taj objekt.

  - Činjenica da je tipična doza za određenu radiološku proceduru u radiološkom objektu manja od DRL za tu proceduru ne mora značiti da je potpuno ostvarena optimizacija zaštite i sigurnosti za tu radiološku proceduru. DRL su samo jedno od sredstava za optimizaciju i imaju specifičan cilj da utvrde odstupanja u radu.

  - Regulatorno tijelo u državi može precizirati učestalost obavljanja poređenja sa DRL. Inače, važile bi opšte smjernice za dozimetriju pacijenta, navedene u tački 3.216.

Osiguranje kvaliteta kod medicinske ekspozicije

  - Tačka 3.170 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da radiološki objekti imaju pripremljen sveobuhvatan program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije. Opšte smjernice o sistemu upravljanja su date u tačkama 2.138–2.149, a ovdje se podvlači da program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije treba biti uklopljen u širi sistem upravljanja u objektu i njegov dio.

  - Svrha programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije je da pomogne u osiguranju uspješne optimizacije zaštite i sigurnosti u radiološkom objektu i da na minimum smanji pojavu nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija.

  - Kompleksnost programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije zavisi od vrste objekta. Djelatnost dentalne medicine sa samo intraoralnom radiografijom će imati jednostavniji program u poređenju sa objektom koje nudi sve modalitete dijagnostičke radiologije, kao i slikom vođene interventne procedure. Pa ipak, većina elemenata programa je zajednička i više se radi o stepenu primjene nego o razlikama. Tačka 3.171 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zajedničke elemente programa.

  - Mjerenja na medicinskoj radiološkoj opremi su jedna od komponenti sveobuhvatnog programa osiguranja kvaliteta. Testovi prihvatljivosti se zahtijevaju za novu, znatno popravljanu polovnu opremu ili znatno servisiranu opremu, ili nakon instalacije novog softvera ili modifikacije postojećeg, što bi moglo uticati na zaštitu i sigurnost. Nakon testa prihvatljivosti treba odmah uslijediti komisioniranje, a zatim tekući periodični testovi kontrole kvaliteta, uključujući i testove konstantnosti. Svrha je osigurati da sva medicinska radiološka oprema uvijek funkcioniše ispravno, tačno, ponovljivo i predvidljivo. Testove prihvatljivosti i komisioniranja treba obavljati na isti način i za opremu i softver koji su donirani.

  - Zavisno od ugovora o nabavci opreme, testove prihvatljivosti može obavljati proizvođač u prisustvu medicinskog fizičara iz objekta i radiološkog medicinskog radnika koji predstavlja korisnika ili, ako to proizvođač i kupac prihvataju, medicinski fizičar zajedno sa proizvođačem. Ovaj proces treba obuhvatati verifikaciju svih specifikacija i karakteristika opreme.

  - Nakon prihvatanja, a prije kliničke upotrebe na pacijentima, medicinski fizičar treba izvršiti komisioniranje ili se ono treba izvršiti pod njegovim nadzorom. Komisioniranje treba obuhvatiti mjerenja svih parametara i uslova korištenja koji se očekuju u kliničkoj upotrebi, uključujući postavljanje i validaciju protokola za akviziciju slike. Kod većine modaliteta (CT, slikom vođene interventne procedure, tomosinteza, mamografija, radiografija i fluoroskopija), medicinski fizičar treba biti direktno uključen u mjerenja, izračune i tumačenje podataka u cilju karakterisanja rada opreme. Kod najmanje kompleksnih modaliteta (dentalna radiografija i DXA), medicinski fizičar treba dati dokumentovane savjete o načinu obavljanja komisioniranja. Tokom komisioniranja se utvrđuje polazna osnova za dalje testove konstantnosti.

  - Pored testiranja prihvatljivosti i komisioniranja, tačka 3.171 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva mjerenja fizičkih parametara medicinske radiološke opreme periodično i nakon svakog većeg postupka održavanja ili ažuriranja (upgrade). Postoje mnogi objavljeni izvještaji međunarodnih i državnih organizacija te državnih i regionalnih stručnih tijela u kojima se daju detaljne smjernice o testovima rada opreme i testovima kontrole kvaliteta koje treba obaviti za razne modalitete, uključujući i preporučene učestalosti (vidi reference 104, 105, 109–114, 156, 161, 166, 167, 170–173 i 181–201). Pored toga, mnoge od tih organizacija i stručnih tijela objavljuju na svojim internet stranama nove ili ažurirane publikacije na ovu temu. Regulatorno tijelo može imati svoje vlastite specifične zahtjeve za testove koje treba obavljati, njihovu učestalost i kompetentnost uključenih specijalista. Takvi specifični zahtjevi trebaju biti utvrđeni u konsultacijama između regulatornog tijela i relevantnih stručnih tijela.

  - Iako su tradicionalni pristupi testovima konstantnosti zasnovani na mjerenjima tehničkih parametara za sistem ili korištenjem testnih objekata i fantoma, vjerovatno je da će u budućnosti klinički izvedeni podaci moći biti korišteni u monitoringu opreme i osiguravanju dosljednosti u kliničkoj praksi. Naprimjer, određena regija anatomske slike bi se mogla analizirati da se dobije učinak indeks šuma.

  - Testovi kontrole kvaliteta se takođe trebaju obavljati na drugoj opremi ili uređajima koji imaju uticaj na uspješan ishod radiološke procedure. Takva oprema ili uređaji uključuju, ali nisu ograničeni na: uređaje za obradu filma, tamne komore i kasete u objektima koji koriste snimanje filmom; ravne detektore za sisteme digitalne radiografije (DR); CR fosforne ploče i CR čitače u objektima sa CR sistemima; i negatoskope, radne stanice te prostorije za prikaz i tumačenje slike. Mnoge od referenci datih u tački 3.238 važe i ovdje.

  - Rezultati testova kontrole kvaliteta se trebaju upoređivati sa utvrđenim granicama tolerancije. Te granice se mogu utvrditi da se osigura poštovanje regulatornog zahtjeva za funkcionisanje određenih fizičkih parametara ili se mogu utvrditi na osnovu preporučenih vrijednosti datih u objavljenim izvještajima, kao što su oni navedeni u tački 3.238. Tačka 3.171(b) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva primjenu korektivnih mjera ako izmjerene vrijednosti izlaze van utvrđenih granica tolerancije. Te korektivne mjere će vjerovatno uključivati održavanje ili servisiranje opreme, a odatle treba pripremiti i program preventivnog održavanja u radiološkom objektu. U nekim slučajevima oprema može biti van granica tolerancije u znatnom obimu, pa se treba odmah povući iz kliničke upotrebe i ne biti vraćena dok se ne obavi servisiranje i dok se ne utvrdi da oprema nakon toga ispunjava zahtjeve za svoj rad.

  - Program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije u radiološkom objektu treba uključivati i korištenje provjera u cilju osiguranja da se poštuju protokoli i procedure objekta za medicinsko snimanje i interventne procedure, uključujući i zaštitu od zračenja i sigurnost. Periodično razmatranje samih protokola i procedura je dio radiološkog razmatranja u objektu (vidi tačke 3.269–3.271). Pored toga, razmatranje procedura snimanja može biti pokrenuto poređenjem sa DRL (vidi tačke 3.224–3.231).

  - Kao dio programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije, periodično treba obaviti „analizu ponavljanja i odbacivanja“ (repeat and reject analysis). Dodatne smjernice su date u referencama 48, 111 i 153.

  - Tačka 3.171(e) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) konkretno zahtijeva da periodične provjere kalibracije i uslova rada dozimetrijske opreme i opreme za monitoring budu dio programa osiguranja kvaliteta. Ovo je u cilju osiguranja da navedeni instrumenti imaju tekuću kalibraciju, obično obavljenu u zadnje dvije godine (vidi tačku 3.206), i da funkcionišu ispravno. U programu osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije treba utvrditi učestalost kalibracije za svaki instrument i skup testova kontrole kvaliteta rada svakog instrumenta koje treba obavljati u utvrđenim intervalima. Ovo se odnosi na samostalnu dozimetrijsku opremu i na dozimetre integrisane u medicinsku radiološku opremu, kao što su mjerači proizvoda vazdušne kerme i površine u fluoroskopskim sistemima, te na sam softver medicinske radiološke opreme kojim se vrše izračuni, prikazi i izvještavanje o dozimetrijskim indikatorima, npr. CT indeksu vazdušne kerme i proizvodu vazdušne kerme u CT-u i dužine, te referentne vazdušne kerme na poziciji interventne referentne tačke u slikom vođenim interventnim procedurama. Fantomi koji se koriste u osiguranju kvaliteta i dozimetriji trebaju ispunjavati zahtjeve precizirane u odgovarajućim međunarodnim standardima.

  - Vođenje evidencija je ključni aspekt programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije. To uključuje procedure korištene u programu osiguranja kvaliteta, rezultate testova kontrole kvaliteta, dozimetrijska mjerenja, poređenja sa DRL, korektivne mjere i istrage nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija. Pri planiranju i izradi efektivnog programa osiguranja kvaliteta, vlasnik licence treba razumjeti da to zahtijeva čvrstu obavezanost i podršku rukovodstva u obliku obuke i odvajanja resursa u smislu vremena, kadrova i opreme. U svojim inspekcijama radiološkog objekta, regulatorno tijelo treba pregledati evidencije o programu osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije.

  - U skladu sa standardnim praksama upravljanja kvalitetom, tačka 3.172 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da „se vrše redovni i nezavisni auditi programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije i da njihova učestalost bude u skladu sa složenošću radioloških procedura koje se izvode i pratećim rizicima.“ Takvi auditi mogu biti eksterni ili interni. Interni auditi su obično logistički jednostavniji za izvođenje, dok eksterni generalno imaju prednost unošenja perspektive izvana. Audit programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije može biti uključen u sveobuhvatnije audite sistema upravljanja koje obavlja vlasnik licence. Dalje, rezultati audita programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije će biti značajan izvor informacija za radiološko razmatranje koje se obavlja u objektu (vidi tačke 3.269–3.271).

Restrikcije doza: Njegovatelji i pomagači

  - Neke radiodijagnostičke procedure, pogotovo na djeci, mogu biti bolje izvedene uz pomoć njegovatelja ili pomagača, npr. rođaka u slučaju pedijatrijskog pacijenta, ili rođaka ili prijatelja osobe s invaliditetom, veoma stare ili veoma bolesne osobe. U takvim okolnostima, njegovatelj ili pomagač će biti izloženi zračenju, obično niskoj dozi.

  - Tačka 3.153 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Registranti i vlasnici licence su dužni osigurati da nijedan pojedinac ne pretrpi 	medicinsku ekspoziciju kao njegovatelj ili pomagač osim ako je ta osoba dobila i 	pokazala da razumije relevantne informacije o zaštiti od zračenja i informacije o 	rizicima zračenja prije davanja njege ili pomoći osobi koja se podvrgava 	radiološkoj proceduri…“

Njegovatelj ili pomagač trebaju pokazati da su i dalje voljni da pruže podršku, njegu i pomoć pacijentu koji se podvrgava radiološkoj proceduri.

  - Zaštita od zračenja koja se daje njegovatelju ili pomagaču treba biti optimizirana i, kao dio tog procesa, zahtijeva se primjena restrikcija doza (tačka 3.173 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). To su restrikcije doza koje utvrde vlasti kao rezultat konsultacija sa organom nadležnim za zdravstvo, relevantnim stručnim tijelima i regulatornim tijelom, kako se zahtijeva u tački 3.149(a)(i) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) (takođe vidi tačke 2.48 i 2.49).

  - Treba sačiniti pisane protokole za primjenu mjera optimizacije zaštite i sigurnosti za njegovatelje i pomagače koji pridržavaju pacijente tokom radioloških procedura. U tim mjerama treba koristiti osnovne metode zaštite od zračenja (odnosno, vrijeme, udaljenost i zaštitne barijere). Protokoli trebaju uključivati sljedeće:

- Metode kojima se izbjegava potreba za pridržavanjem pacijenta, npr. davanje sedativa (posebno kod dugih procedura kao što su CT pretrage) i korištenje sredstva za fiksiranje dojenčadi.

- Kriterije kojima se precizira kojim njegovateljima i pomagačima se dozvoljava da drže pacijente, npr. prijateljima i rodbini, pod uslovom da niko od njih nije trudan, ali ne zaposlenima u objektu, npr. pomoćnom osoblju koje odvodi i dovodi hospitalizovane pacijente na preglede i medicinskim sestrama (takođe vidi tačku 2.49).

- Metode za pozicioniranje i zaštitu njegovatelja ili pomagača tako da njihova ekspozicija bude što je razumno moguće niža, npr. osiguravanjem da njegovatelj ili pomagač nije na direktnom smjeru snopa radiološkog uređaja i da se koristi odgovarajuća lična zaštitna oprema, npr. zaštitna kecelja ili pomoćni štitnici preciziranog ekvivalenta olova.

- Vrijednosti restrikcija doza koje će se primijeniti (vidi tačku 2.49), zavisno od radiološke pretrage ili intervencije; uobičajena vrijednost je 5 mSv po postupku, kao što je navedeno u tački 2.49. Iako nije vjerovatno da će dijete, npr. dijete u bliskom srodstvu s pacijentom, biti njegovatelj ili pomagač kod radiodijagnostičke procedure, u slučajevima u kojima je to neizbježno, restrikcija doze za to dijete treba iznositi manje od 1 mSv.

  - Vlasnik licence treba moći dokazati da efektivna doza za njegovatelja ili pomagača vjerovatno neće prekoračiti restrikcije doza ako se primjenjuju protokoli. Relativno je jednostavno procijeniti efektivne doze za njegovatelje i pomagače iz mjerenja brzine ambijentalne ekvivalentne doze na pozicijama gdje će oni stajati. Takva utvrđivanja treba obaviti unaprijed u cilju osiguranja da se ne prekorače restrikcije doza. Zbog toga obično nije potreban monitoring individualne doze.

Restrikcije doza: Dobrovoljci u biomedicinskom istraživanju

  - Neke osobe će se podvrgnuti dijagnostičkim radiološkim procedurama kao dio svog dobrovoljnog učešća u odobrenom programu biomedicinskog istraživanja (vidi tačku 2.99). Dio procesa odobravanja biomedicinskog istraživanja će činiti i određivanje restrikcija doza za radiološke procedure (vidi tačku 2.100). Kada se dobrovoljac pojavi u radiološkom objektu, treba mu se dati ista zaštita od zračenja kao da je on sam pacijent koji je spreman da se podvrgne radiološkoj proceduri, ali uz dodatno ograničenje da njegova ekspozicija podliježe restrikciji doza, bilo državno utvrđenim restrikcijama doza ili onima koje precizira etički odbor koji je odobrio program biomedicinskog istraživanja (vidi tačke 2.50, 2.99 i 2.100).

Trudne pacijentkinje

  - Trudne pacijentkinje čine posebnu podgrupu pacijenata koju treba posebno razmotriti u pogledu zaštite od zračenja. Ta razmatranja su navedena u tački 3.147(a) u pogledu opravdanosti i tački 3.161 u pogledu optimizacije. Nijedno od tih razmatranja se ne može obavljati ako nije poznato da li je pacijentkinja trudna. Zbog toga je od ključne važnosti, kao što se zahtijeva u tačkama 3.175 i 3.176 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), da radiološki objekt ima pripremljene načine da osigura saznanje o trudničkom statusu pacijentkinje.

  - Prvi pristup je putem isticanja jasnih znakova (uz moguće slikovno predstavljanje trudnoće) na jezicima koji su lako razumljivi pacijentkinjama koje koriste radiološki objekt, uz pitanje „Jeste li trudni ili moguće trudni?“ i „Ako jeste, molimo vas da to kažete osoblju.“ Takve znakove treba postaviti svugdje po objektu, uključujući i čekaonice i garderobe. Drugi pristup je da se pacijentkinja direktno pita da li je trudna ili možda trudna. To možda neće uvijek biti lako imajući u vidu društvene i kulturalne osjetljivosti, ali treba to uraditi kad je potrebno.

  - Nijedan od pristupa navedenih u tački 3.254 neće funkcionisati ako ni pacijentkinja ne zna da li je trudna. Iz tog razloga, tačka 3.176 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) ima dodatni zahtjev za objekte „da osiguraju postojanje procedura za utvrđivanje trudničkog statusa pacijentkinje u reproduktivnoj dobi prije izvođenja bilo koje radiološke procedure koja bi mogla rezultirati znatnom dozom za embrio ili fetus“. Te radiološke procedure bi uključivale one koje primarnim snopom ozračuju regiju abdomena ili karlice sa relativno visokim dozama za pacijente direktno na embrio ili fetus, ili za volumene blizu materice tako da znatno raspršeno zračenje dolazi do embrija ili fetusa. Jedan pristup je saradnja sa ljekarom uputiocem putem standardnih zahtjeva koji se tiču trudničkog statusa za date procedure. Uputnica bi trebala sadržavati polje/kućicu za trudnički status. U slučaju sumnje, može se uraditi test trudnoće ili utvrđivanje nivoa hormona da se procijeni status menopauze.

Nenamjeravane i akcidentalne medicinske ekspozicije

Prevencija nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija

  - Tačka 3.179 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Registranti i vlasnici licence… su dužni osigurati da sve izvodljive mjere budu 	poduzete da 	se na minimum svede vjerovatnoća nenamjeravanih ili akcidentalnih 	medicinskih 	ekspozicija koje proističu iz grešaka u konstrukciji i grešaka u radu 	medicinske radiološke opreme, iz padova i grešaka softvera ili kao rezultat 	ljudske greške.“

Tačka 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da registranti i vlasnici licence odmah istraže pojavu takvih ekspozicija. Opšte strategije za pristup rješavanju tih problema uključuju redovno održavanje medicinske radiološke opreme i softvera, sveobuhvatan program osiguranja kvaliteta, kontinuiranu edukaciju i obuku osoblja i promovisanje kulture sigurnosti. Treba iskoristiti iskustva stečena iz ranijih događaja u cilju prevencije ili svođenja nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija na minimum, kao što je navedeno u tački 3.266.

  - Svođenje vjerovatnoće nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija na minimum u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama može se izvesti putem:

- uvođenja sigurnosnih barijera na utvrđenim ključnim tačkama u ovom procesu, uz specifične provjere kontrole kvaliteta na tim tačkama. Kontrola kvaliteta ne treba biti ograničena na fizičke testove ili provjere, nego može uključivati i mjere kao što su ispravno utvrđivanje identiteta pacijenta.

- aktivnog podsticanja kulture u kojoj se uvijek radi uz svjesnost i oprez;

- davanja detaljnih protokola i procedura za svaki proces;

- osiguravanja postojanja dovoljnog broja zaposlenih koji su educirani i obučeni do odgovarajućeg nivoa, i efektivne organizacije, čime se osigurava razuman protok pacijenata;

- kontinuiranog stručnog usavršavanja, praktične obuke i obuke o medicinskim primjenama zračenja za svo osoblje uključeno u davanje radioloških usluga;

- jasnog definisanja uloga, odgovornosti i funkcija osoblja u radiološkom objektu koje svo osoblje razumije.

  - Preventivne mjere trebaju uključivati prijavu incidenata i izbjegnutih incidenata, analizu i povratne informacije, uključujući i međunarodna iskustva (referenca 123). Preventivne mjere takođe trebaju uključivati provjeru čvrstoće sistema sigurnosti objekta u odnosu na prijavljene incidente (vidi referencu 123 za pregled ranijih slučajeva iz grupe nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija u slikom vođenim interventnim procedurama).

  - Pored smjernica iz tačaka 3.256–3.258, sljedeća strategija u tri koraka (obično nazvana „upravljanje potencijalnim rizicima“) može pomoći u prevenciji nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija u radiološkom objektu:

- Dodjeljivanje odgovornosti samo odgovarajuće kvalifikovanim zdravstvenim radnicima i osiguravanje da postoji sistem upravljanja koji uključuje zaštitu od zračenja i sigurnost;

- Korištenje iskustava iz nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija da se testira da li je sistem upravljanja, uključujući i za zaštitu od zračenja i sigurnost, dovoljno čvrst protiv takvih vrsta događaja;

- Utvrđivanje drugih prikrivenih rizika postavljanjem pitanja „Šta još može krenuti naopako?“ ili „Koje bi druge potencijalne opasnosti mogle biti prisutne?“ na sistematičan način i uz predviđanje za sve korake u procesu dijagnostičke i slikom vođene interventne radiologije.

Istraga nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija

  - Događaji koji čine nenamjeravanu ili akcidentalnu medicinsku ekspoziciju su detaljno dati u tački 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Nenamjeravane ili akcidentalne medicinske ekspozicije se mogu desiti kod svih procedura snimanja; međutim, posljedice kod CT-a mogu biti ozbiljnije, a u slikom vođenim interventnim procedurama čak još ozbiljnije (reference 123, 159 i 160).

  - Ekspozicija pogrešnog pacijenta ili pogrešnog dijela tijela je uvijek moguća u radiološkom objektu. Naprimjer, mnogi pacijenti imaju slična imena i prezimena ili možda pacijenti nemaju jasno razumijevanje toga kakva procedura se treba izvesti. Trebaju postojati procedure koje se sastoje od nekoliko nezavisnih metoda identifikacije pacijenta i verifikacije uputnice na pretragu i orijentacije pacijenta.

  - Jedan od događaja koji zahtijeva istragu je znatno veća ekspozicija nego što se namjeravalo. Ta situacija se možda može desiti kad radiološka procedura nije išla po planu, npr. AEC u radiografiji možda nije okončao ekspoziciju kad se očekivalo jer su bili odabrani pogrešni senzori ili je došlo do kvara hardvera; ili je jedan ili više tehničkih faktora u protokolu za pretragu, npr. za CT pretragu, bio nepravilno podešen, dajući znatno veću dozu od namjeravane.

  - Još jedan događaj koji bi trebao biti ispitan jeste nenamjerna ekspozicija embrija ili fetusa u toku radiološke procedure, pri čemu u vrijeme procedure nije bilo poznato da je pacijentkinja trudna.

  - Radijacijske povrede će se nastaviti dešavati u slikom vođenim interventnim procedurama. Određena procedura izvedena u skladu s protokolom objekta ipak ima potencijal da rezultira efektima na tkivo zbog teškoća sa određenim pacijentom. Međutim, većina prijavljenih slučajeva težih radijacijskih povreda koje uključuju ulceraciju i nekrozu povezane su sa nepotrebnim i ekstremnim uslovima ekspozicije, kao što su: (i) veoma kratka udaljenost između izvora X-zraka i pacijenta; (ii) korištenje moda visoke brzine doze mnogo duže nego što je potrebno; (iii) fiksirana projekcija koja izlaže istu regiju kože zračenju; i (iv) kvar sistema za AEC. Te situacije se ne mogu smatrati normalnima, njihovo dešavanje se može izbjeći, a njihova ozbiljnost se može znatno umanjiti optimizacijom; one se trebaju smatrati akcidentalnim medicinskim ekspozicijama i treba ih ispitati. Objekti u kojima se izvode slikom vođene interventne procedure trebaju imati pripremljene sisteme za identifikaciju pacijenata koji mogu biti pod rizikom od kasnijih radijacijskih povreda, obično na osnovu procjena maksimalne doze za kožu, kumulativne referentne vazdušne kerme ili proizvoda vazdušne kerme i površine, kojima se uzima u obzir činjenica da pacijenti imaju različitu senzitivnost na zračenje. Za takve pacijente treba dodati informacije u njihov medicinski karton tako da se osigura odgovarajuće posmatranje i praćenje. Naprimjer, preporučuje se da pacijenti sa procijenjenom dozom za kožu od 3 Gy trebaju biti praćeni 10–14 dana nakon ekspozicije (referenca 123). Dodatne informacije o nivoima koji pokreću praćenje pacijenta date su na internet strani SAFRAD-a (SAFety in RADiological procedures; Sigurnost u radiološkim procedurama). Svim rezultirajućim radiološkim povredama treba posvetiti odgovarajuću medicinsku pažnju.

  - Tačka 3.181 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje šta se zahtijeva tokom istrage. To uključuje izračun ili procjenu doza za pacijenta koju treba izvršiti medicinski fizičar i obavještavanje ljekara koji je uputio pacijenta. Takođe, u pacijentov karton treba uložiti zapis o metodu i rezultatima izračuna. Kad je to neophodno, osoba sa odgovarajućim iskustvom i kliničkim znanjem treba obaviti savjetovanje sa pacijentom. U konkretnom slučaju nenamjerne ekspozicije embrija ili fetusa, dodatni detaljni savjeti su dati u referenci 124.

  - Istraga nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija, što se zahtijeva tačkama 3.180 i 3.181 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), ima tri glavne svrhe. Prva je da se procijene posljedice za dotične pacijente i da se po potrebi omoguće korektivne i zdravstvene mjere. Druga je da se utvrdi šta je pošlo naopako i kako spriječiti ili smanjiti na minimum vjerovatnoću ponovnog dešavanja toga u radiološkom objektu (odnosno, istraga je za dobrobit objekta i za dobrobit pacijenta). Treća svrha je davanje informacija drugim osobama ili drugim radiološkim objektima. Dostavljanje informacija o nenamjeravanim i akcidentalnim medicinskim ekspozicijama i radijacijskim povredama (npr. vidi reference 123, 179, 202 i 203) veoma je doprinijelo jačanju svijesti i poboljšavanju metoda za smanjivanje pojava radijacijskih povreda na minimum. Regulatorno tijelo i/ili organi nadležni za zdravstvo bi mogli dostavljati informacije o značajnim događajima koji im se prijave i o poduzetim korektivnim mjerama, tako da drugi objekti možda mogu učiti iz tih događaja. Nezavisno od bilo kakvog zakonskog zahtjeva za izvještavanje regulatornog tijela, primjena sistema dobrovoljnog i anonimnog izvještavanja o sigurnosti i učenju može znatno doprinijeti unapređenju sigurnosti i kulture sigurnosti u zdravstvu. To uključuje učešće u dobrovoljnim međunarodnim ili državnim bazama podataka kreiranim kao edukativno sredstvo. Jedna takva baza podataka za slikom vođene interventne procedure je sistem za izvještavanje SAFRAD. Objekti u kojima se obavljaju slikom vođene interventne procedure trebaju učestvovati u SAFRAD-u ili sličnim bazama podataka.

  - Tačka 3.181 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za izvještavanje (u pisanoj formi) regulatornog tijela o značajnim događajima i, po potrebi, relevantnog organa nadležnog za zdravstvo. Regulatorno tijelo može precizirati vlastite zahtjeve za izvještavanje o događajima od strane registranata i vlasnika licenci. Teško je kvantifikovati izraz „značajan“: preciziranje numeričke vrijednosti za taj pojam odmah stvara vještačku razliku između vrijednosti koje su neposredno ispod precizirane vrijednosti (i odatle one neće biti prijavljene) i onih koji su odmah iznad te vrijednosti (a koje će biti prijavljene). Međutim, mogu se razraditi svojstva značajnih događaja razraditi, a događaj koji ima jedno ili više tih svojstava treba biti prijavljen regulatornom tijelu i organu nadležnom za zdravstvo. Takva svojstva bi uključivala pojavu ili potencijal za pojavu ozbiljnih nenamjeravanih ili neočekivanih zdravstvenih posljedica zbog ekspozicije zračenju, vjerovatnoću dešavanja sličnog događaja u drugim radiološkim objektima, veliki broj zahvaćenih pacijenata, i teže povrede radne dužnosti ili grubi nemar odgovornih zdravstvenih radnika. Kao što je navedeno u tački 3.266, jedna od uloga regulatornog tijela za takav prijavljeni događaj jeste da dostavi informacije o događaju i stečenim iskustvima svim stranama na koje to potencijalno može uticati, obično drugim radiološkim objektima i relevantnim stručnim tijelima, ali takođe u nekim slučajevima i proizvođačima, dobavljačima i servisima koji održavaju opremu.

  - Bez obzira na to da li je događaj takođe prijavljen i regulatornom tijelu, osoblju treba dati blagovremene povratne informacije i, tamo gdje se preporučuju promjene, svo osoblje treba biti uključeno u to da se pokrene njihovo provođenje.

Evidencije i razmatranje

Radiološko razmatranje

  - Tačka 3.182 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da se periodično obavljaju radiološka razmatranja u radiološkom objektu. To uključuje razmatranje i aspekta opravdanosti i aspekta optimizacije zaštite od zračenja. Za ovo drugo, rezultati programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije, uključujući i periodični nezavisni audit, biće značajne ulazne informacije za proces razmatranja. Kao što je opisano u tačkama 2.148 i 2.149, širi klinički audit može uključivati i radiološko razmatranje sa svojom procjenom efektivne primjene zahtjeva za opravdanost i optimizaciju u objektu za one radiološke procedure koje se izvode (referenca 48).

  - Da bi se olakšalo poštovanje tačke 3.182 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) i da bi se učilo iz periodičnih radioloških razmatranja, korištena metodologija, razmotreni prvobitni fizički, tehnički i klinički parametri i zaključci do kojih se došlo trebaju biti dokumentovani i uzeti u obzir prije bilo kojeg novog razmatranja koje bi moglo rezultirati ažuriranjem politika i procedura objekta.

  - Radiološka razmatranja trebaju obuhvatiti i promjene u radu s pacijentom (patient management) koje rezultiraju iz dijagnostičke ili interventne procedure, efekat uvođenja novih tehnologija na efikasnost i troškove, i poređenja raznih modaliteta snimanja i protokola za ista patološka stanja.

Evidencije

  - Evidencije trebaju postojati da se dokaže tekuće poštovanje zahtjeva za zaštitu od zračenja. Tačke 3.183–3.185 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve za vođenje evidencija o zaposlenima, evidencija o kalibracijama, dozimetriji i osiguranju kvaliteta i evidencija o medicinskim ekspozicijama. Te evidencije je obavezno čuvati u periodu kojeg propiše regulatorno tijelo. U nedostatku takvog zahtjeva, predloženi period čuvanja evidencija je 10 godina. U slučaju djece, evidencije se trebaju čuvati duži period.

## ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZRAČENJA

  - Ekspozicija stanovništva za osobe unutar i oko radiološkog objekta može proizaći iz izvođenja radiodijagnostičkih procedura i slikom vođenih interventnih procedura.

  - Zahtjevi za zaštitu stanovništva utvrđeni u tačkama 3.117–3.123, 3.125–3.129 i 3.135–3.137 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) odnose se na radiološke objekte. Ovaj dio sadrži smjernice koje su specifične za radiološke objekte. U dokumentu GSG-8 (referenca 24) su date uopštenije i sveobuhvatnije smjernice o zaštiti stanovništva od zračenja.

  - Osobe koje će se podvrgavati radiološkoj proceduri se takođe smatraju pojedincima iz stanovništva tokom vremena kad se procedura ne izvodi, npr. dok sjede u čekaonici. Slično tome, za njegovatelje i pomagače će svaka pretrpljena ekspozicija osim one tokom radiološke procedure u koju su uključeni biti ekspozicija stanovništva.

  - U pojedince iz stanovništva takođe spadaju i posjetioci, npr. oni koji isporučuju robu i zalihe, trgovački putnici, pratioci pacijenata i drugi pacijenti u objektu.

Vanjska ekspozicija

  - Primarno sredstvo za zaštitu stanovništva od vanjske ekspozicije je strukturalna zaštita postavljena u radiološkom objektu (vidi tačke 3.18–3.24), koja bi trebala biti dovoljna tako da ekspozicija stanovništva koja rezultira iz boravka u neposredno susjednim zonama, uključujući i prostorije u koje se može pristupiti iznad i ispod, bude u skladu sa granicama doze za stanovništvo i poželjno manja od bilo koje restrikcije doza koje regulatorno tijelo možda primjenjuje (vidi tačke 2.16 i 2.46).

  - Posebno treba razmotriti osobe u radiološkom objektu koje se ne podvrgavaju radiološkoj proceduri, ali su u blizini kad se izvodi mobilna radiografija na njihovom odjeljenju ili zoni gdje se nalaze, ili kad se stacionarna radiografija izvodi u otvorenoj zoni, kao što je urgentno odjeljenje. U tim slučajevima, kombinacijom udaljenosti, stavljanja mobilne zaštite i pažljive kontrole smjera snopa rendgenskog zraka treba osigurati davanje odgovarajuće zaštite stanovništva od zračenja.

Kontrola pristupa

  - Pristup zonama u kojima se koristi zračenje treba biti kontrolisan u cilju osiguranja da su doze za posjetioce manje od granica doze i restrikcija doze za stanovništvo. Tačka 3.128 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da pristup posjetilaca kontrolisanim ili nadgledanim zonama bude ograničen. U izuzetnim slučajevima, posjetiocu se može dozvoliti da uđe u kontrolisanu zonu, ali uvijek uz pratnju nekog od zaposlenih ko je upoznat sa mjerama zaštite i sigurnosti u toj zoni. Treba sačiniti pisane procedure da se precizira kada može doći do takvih izuzetaka i ko može biti u pratnji posjetioca. U svim slučajevima posebno treba razmotriti žene koje jesu ili su možda trudne.

  - Kontrolisane i nadgledane zone trebaju biti jasno identifikovane da se pomogne spriječiti nenamjeran ulazak u zone u kojima se izvode radiodijagnostičke ili slikom vođene interventne procedure (referenca 56) (takođe vidi tačku 3.14). Dodatna kontrola se može omogućiti korištenjem ključeva (ili lozinki) u cilju ograničavanja pristupa upravljačkim uređajima medicinske radiološke opreme samo na ovlaštene osobe.

Monitoring i izvještavanje

  - Zahtjev 32 i tačka 3.137 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve koje radiološki objekt treba ispuniti u pogledu monitoringa i izvještavanja. U radiološkom objektu moraju postojati procedure u cilju osiguranja da:

- zahtjevi za ekspoziciju stanovništva budu ispunjeni i da se takva ekspozicija procjenjuje;

- se vode odgovarajuće evidencije o rezultatima programa monitoringa.

  - Program monitoringa ekspozicije stanovništva koja proizlazi iz dijagnostičke radiologije i slikom vođenih interventnih procedura treba uključivati procjenu doze u zonama unutar i neposredno oko radiološkog objekta koje su dostupne stanovništvu. Doze se mogu izvesti i iz izračuna zaštite u fazi planiranja, u kombinaciji sa rezultatima monitoringa zone na početku rada objekta i periodično nakon toga. Evidencije o procjenama doza treba čuvati u periodu koji ispunjava relevantne regulatorne zahtjeve. U nedostatku takvih zahtjeva, preporučeni period za čuvanje evidencija je 7 do 10 godina.

## PREVENCIJA I UBLAŽAVANJE AKCIDENATA

Sigurnosne procjene potencijalne ekspozicije

  - U cilju poštovanja zahtjeva za sigurnosnim procjenama utvrđenim u tačkama 3.29–3.36 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), od registranata i vlasnika licence se zahtijeva da obave sigurnosnu procjenu koja se odnosi na sve faze projektovanja i rada radiološkog objekta. Dalje, tačka 3.29 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da se „od odgovornog fizičkog ili pravnog lica zahtijeva da podnese sigurnosnu procjenu koju je regulatorno tijelo dužno da razmotri i procijeni.“ Tačke 2.150–2.154 opisuju opšta razmatranja za objekte koji koriste jonizirajuće zračenje u medicinske svrhe.

  - Sigurnosna procjena potencijalne ekspozicije treba biti sistematična, treba utvrditi nenamjeravane događaje koji mogu voditi potencijalnoj ekspoziciji i treba uzeti u obzir njihovu vjerovatnoću i potencijalne posljedice (vidi Aneks I za rezime tipičnih uzroka i faktora koji doprinose akcidentalnoj ekspoziciji u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama). Sigurnosnom procjenom treba obuhvatiti ne samo te događaje, nego njen cilj treba biti i predviđanje drugih događaja koji ranije nisu bili spominjani. Jasno, sigurnosna procjena treba biti dokumentovana.

  - Sigurnosna procjena treba biti revidirana kada:

- se uvodi nova ili modifikovana medicinska radiološka oprema ili prateća oprema;

- dođe do promjena u radu, uključujući i promjene u radnom opterećenju;

- operativno iskustvo ili informacije o akcidentima ili greškama ukazuju na to da treba razmotriti sigurnosnu procjenu.

Prevencija akcidenata

  - Prevencija akcidenata je očito najbolje sredstvo za izbjegavanje potencijalne ekspozicije, a tačke 3.39–3.42 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve za dobre prakse projektnog inženjeringa, odbranu po dubini i aranžmane samog objekta da se to ostvari da se to ostvari. Razmatranja vezana za konstrukciju medicinske radiološke opreme i projekt radiološkog objekta su opisana u tačkama 3.9–3.50.

  - Vlasnik licence treba obuhvatiti:

- mjere odbrane po dubini da se izbori sa događajima koji su utvrđeni u sigurnosnoj procjeni i evaluaciju pouzdanosti sigurnosnih sistema (uključujući i administrativne i operativne procedure, opremu i projekt objekta).

- operativno iskustvo i iskustva stečena iz akcidenata i grešaka. Te informacije trebaju biti uključene u programe obuke, održavanja i osiguranja kvaliteta.

  - Potencijalna ekspozicija stanovništva od generatora zračenja se može desiti ako pojedinac (npr. čistačica) uđe u sobu za interventne procedure ili konvencionalnu fluoroskopiju između dva pregleda i pritisne nožni prekidač za ekspoziciju (obično nožnu pedalu na podu). Da bi se takva potencijalna ekspozicija spriječila, oprema treba imati posebnu blokadu rendgenskog zračenja na kontrolnoj tabli da se isključi nožni prekidač za ekspoziciju između pregleda, kao što je opisano u tački 3.38(g).

  - Nenamjeran ulazak u sobu u trenutku kada se pacijent podvrgava radiološkoj proceduri je drugi način dešavanja potencijalne ekspozicije stanovništva. Sredstva za kontrolu ulaska su obuhvaćena u tačkama 3.279 i 3.280.

  - Sredstva za prevenciju ili svođenje na minimum nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija su opisana u tačkama 3.256–3.259, a rezultirajuća istraga i korektivne mjere u tačkama 3.260–3.268.

Ublažavanje posljedica akcidenata

  - Pošto je izvor zračenja u skoro svim slučajevima generator X-zraka i cijev, isključivanje primarnog napajanja strujom odmah zaustavlja svako proizvedeno zračenje. Svo relevantno osoblje treba biti adekvatno obučeno da bude u stanju prepoznati situaciju u kojoj medicinska radiološka oprema ne funkcioniše ispravno ili, naprimjer, kad se sumnja na programsku grešku softvera. Ako ima implikacija na zaštitu profesionalno izloženih lica i/ili pacijenta od zračenja i ako medicinski obziri to dozvoljavaju, radiološka procedura treba biti prekinuta, a rendgenska jedinica isključena.

  - U nekim objektima interventne radiologije se mogu koristiti zatvoreni ili otvoreni izvori zračenja za implantaciju ili aplikaciju kao dio slikom vođene interventne procedure. Gubitak izvora, probijanje kapsule ili curenje radioaktivnosti može voditi kontaminaciji. Na upotrebu otvorenih izvora se odnose relevantne smjernice iz tačaka 4.290–4.301, a na upotrebu zatvorenih izvora relevantne smjernice iz tačaka 5.306–5.323.

# SPECIFIČNE PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA 
I SIGURNOST U NUKLEARNOJ MEDICINI

## OPŠTE

  - Ovo poglavlje obuhvata nuklearnu medicinu, granu kliničke medicine u kojoj se pacijentima apliciraju otvoreni radioaktivni materijali u cilju dijagnostike ili liječenja bolesti, ili u cilju kliničkog ili pretkliničkog istraživanja. Tretman korištenjem zatvorenih izvora je obuhvaćen u Poglavlju 5. Snimanje X-zracima, poput CT-a, koje se može odvijati u vezi sa nekom procedurom nuklearne medicine, kao kod hibridnog snimanja, uglavnom je obuhvaćeno u Poglavlju 3, uz odgovarajuće unakrsne reference.

  - Sve procedure nuklearne medicine uključuju apliciranje radiofarmaka pacijentu. Kod dijagnostičkih procedura nuklearne medicine, spojevi u tragovima su označeni fotonima ili pozitronskim emiterima, formirajući ono što se zove radiofarmak. Što se tiče fotonskih emitera, distribucija radiofarmaka u ljudskom tijelu se može snimati raznim modalitetima, npr. planarnim snimanjem (uključujući i snimanje cijelog tijela) ili SPECT-om. Što se tiče pozitronskih emitera, detekcija anihilacijskih fotona omogućava prikaz 3-D prostorne distribucije radiofarmaka korištenjem PET-a. Kod hibridnog snimanja se SPECT i PET kombinuju sa modalitetom zasnovanim na X-zracima, kao kod PET–CT i SPECT–CT, a u skorije vrijeme takođe i sa MRI, kao što je PET–MRI. Pored toga, sonde se mogu koristiti za intraoperativnu lokalizaciju tumora i limfnih čvorova ili curenja (leaks) i mjerenja uptakea (nakupljanja radiofarmaka) u specifičnim organima kao što su štitna žlijezda ili pluća. Kod terapijske nuklearne medicine, apliciraju se terapijske aktivnosti radiofarmaka koji su obično označeni sa beta i/ili gama emitujućim radionuklidima, a u skorije vrijeme takođe i sa alfa emiterima; terapija sa Augerovim elektronima je uglavnom eksperimentalna. U objektu nuklearne medicine se možda takođe mogu obavljati in vitro studije, iako one nisu u primarnom fokusu ovog Vodiča za sigurnost. Neki objekti nuklearne medicine takođe mogu imati prateći objekt za ciklotron za proizvodnju radionuklida na licu mjesta. Detaljnije smjernice za takve objekte za ciklotron su van djelokruga ovog Vodiča za sigurnost.

  - Generički izraz „medicinski radiološki objekt“ se naširoko koristi u Poglavlju 2 da označi bilo koji medicinski objekt u kojem se izvode radiološke procedure. U Poglavlju 4 se koristi uži termin „objekt nuklearne medicine“ da se obuhvati bilo koji medicinski radiološki objekt u kojem se izvode procedure nuklearne medicine. Objekt nuklearne medicine može biti odjeljenje nuklearne medicine u okviru veće bolnice ili medicinskog centra, ili može biti samostalni objekt koji daje usluge nuklearne medicine. U nekim slučajevima, objekt nuklearne medicine može biti mobilna jedinica.

  - Definisani izraz „radiološka procedura“ se koristi u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) da obuhvati sve procedure snimanja i terapije u kojima se koristi jonizirajuće zračenje. U objektu nuklearne medicine se mogu izvoditi i procedure radiološkog snimanja i terapijske radiološke procedure, i to treba imati na umu kada se čitaju smjernice u ovom poglavlju. Tamo gdje su smjernice specifične bilo za snimanje ili tretman, koriste se dodatne riječi tipa „snimanje“, „dijagnostička“, „terapij(sk)a“ ili „tretman“.

  - Razni zdravstveni radnici mogu preuzeti ulogu radiološkog medicinskog radnika (vidi tačku 2.90) u procedurama nuklearne medicine, što između ostalog zavisi i od domaćih zakona i propisa. Ti radnici prvenstveno uključuju ljekare u oblasti nuklearne medicine, ali mogu i druge specijaliste poput radiologa, kardiologa i radijacijskih onkologa.

  - Kao što je navedeno u tački 2.92, izraz „medicinski radiološki tehnolog“ se koristi u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) i ovom Vodiču za sigurnost kao generički izraz za zdravstvenog radnika poznatog pod nekoliko raznih naziva u raznim državama; takvi nazivi uključuju i izraze radiograf, radiološki tehnolog i druge. Jasno, svaka država će koristiti svoje nazive na teritoriji pod njenom nadležnošću.

  - Poglavlje 2 ovog Vodiča za sigurnost daje opšte smjernice za okvir zaštite od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni zračenja, uključujući i uloge i odgovornosti, edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost te sistem upravljanja za zaštitu i sigurnošću. Te smjernice su relevantne za nuklearnu medicinu, a reference na Poglavlje 2 trebaju biti date po potrebi.

## SIGURNOST MEDICINSKIH RADIOLOŠKIH OBJEKATA 
I MEDICINSKE RADIOLOŠKE OPREME

Objekti nuklearne medicine

  - U fazi projektovanja objekta treba predvidjeti uključivanje karakteristika zaštite od zračenja i sigurnosti. Kod izbora lokacije i u tlocrtu objekta treba uzeti u obzir radno opterećenje i protok pacijenata i unutar objekta nuklearne medicine i, tamo gdje je taj objekt dio veće bolnice ili medicinskog centra, unutar drugih odjeljenja većeg objekta. Objekt nuklearne medicine će vjerovatno davati usluge i hospitalizovanim i ambulantnim pacijentima, tako da lokacija objekta treba biti lako pristupačna objema grupama. U cilju smanjivanja kretanja kroz objekt, takođe treba razmotriti omogućavanje lakših puteva izlaska za pacijente nakon što obave pretragu ili tretman.

  - Tipični objekt nuklearne medicine koji koristi otvorene izvore zračenja ima prostorije za sljedeće: skladištenje i pripremu izvora (prostorija za pripremu radiofarmaka, radioizotopska laboratorija ili „vruća laboratorija“), aplikaciju radiofarmaka pacijentima, prostorije u kojima pacijenti čekaju snimanje nakon aplikacije radioaktivnog materijala (uptake rooms), snimanje (in vivo), mjerenje aktivnosti u uzorcima (in vitro), čekaonice, garderobe i toalete, skladištenje radioaktivnog otpada i obradu prije odlaganja. Treba razmotriti korištenje posebnih čekaonica za pacijente prije i nakon aplikacije radiofarmaka. Za one objekte nuklearne medicine u kojima se obavlja terapija radiofarmacima treba razmotriti postojanje namjenskog odjeljenja za pacijente koji se podvrgavaju takvim tretmanima. Objekt takođe obično ima prostorije u kojima se ne očekuje da će se naći radioaktivni materijal, npr. kancelarije, prostorije za pregled snimaka i pisanje nalaza, prostorije za osoblje, uključujući garderobe, prostorije za tuširanje i toalete za osoblje. Detaljne smjernice za uspostavljanje objekata nuklearne medicine, uključujući i objekte za PET–CT, date su u referencama 62 i 204–210.

  - U bezbjednosne svrhe, objekti nuklearne medicine trebaju biti smješteni u području u kojem se može ograničiti pristup građana prostorijama u kojima se koriste ili su uskladišteni izvori zračenja, uključujući i generatore radionuklida, te oprema za dispenziju radiofarmaka. Dalje, treba razmotriti i blizinu skladišta izvora zaposlenima koji će možda morati reagovati u slučaju narušavanja bezbjednosti objekta.

  - Po pravilu, projektom objekta nuklearne medicine se trebaju predvidjeti sigurnosni sistemi ili uređaji u vezi sa opremom i prostorijama. To uključuje i električne instalacije za prekidače za vanredne situacije, kao i sigurnosne blokade i znakove i signale upozorenja.

  - Objekt treba imati na raspolaganju stabilan izvor struje. Rezervni sistem sa izvorom neprekidnog napajanja (UPS) ili baterijskim napajanjem treba biti instaliran da se registruju aktivne informacije u vrijeme nestanka struje i da se sav softver ugasi na kontrolisan način. Serveri trebaju biti programirani tako da se automatski gase kad dođe do prekida u napajanju strujom.

  - U projekt objekta treba uključiti i sistem za klimatizaciju dovoljan da održi temperaturu u sobama za pretrage unutar parametara koje definiše proizvođač opreme. Kao alternativa, u slučaju PET skenera se takođe može koristiti i hlađenje vodom, zavisno od opreme. Pored toga, neophodna je kontrola temperature za prostorije u kojima pacijenti čekaju snimanje nakon aplikacije radioaktivnog materijala (uptake rooms) u objektu za PET da se spriječe artefakti (npr. fiksacija radiofarmaka u smeđe masno tkivo (brown fat uptake)) koji se dešavaju ako je temperatura u prostoriji preniska.

  - Pitanja koja treba razmotriti kod projektovanja objekta nuklearne medicine uključuju: optimizaciju zaštite i sigurnosti naspram vanjskog zračenja i kontaminacije; održavanje niskih nivoa prirodnog zračenja da se izbjegne interferencija sa opremom za snimanje; ispunjavanje zahtjeva za radiofarmake (vidi tačku 4.39); i omogućavanje sigurnosti i bezbjednosti izvora zračenja (zaključavanje i kontrola pristupa).

  - Što se tiče vanjske ekspozicije, tri faktora relevantna za smanjenje doze (vrijeme, udaljenost i zaštitne barijere) trebaju biti kombinovani pri projektovanju da se optimiziraju zaštita profesionalno izloženih osoba i stanovništva od zračenja. Poželjne su veće prostorije da se omogući lakši pristup pacijentima na pokretnim krevetima i da se smanji ekspozicija osoblja, kao i stanovništva. Veće prostorije takođe omogućavaju i lakše pozicioniranje i kretanje pacijenta tokom procedure. Što se tiče unutrašnje ekspozicije, pri projektovanju takođe treba razmotriti principe kontrole, izolovanja i zaštite od zračenja putem barijera u cilju optimizacije zaštite profesionalno izloženih osoba i stanovništva od zračenja (vidi tačke 4.21 i 4.22).

  - U projektu objekta nuklearne medicine treba predvidjeti bezbjedno skladište izvora zračenja sa zaštitnim barijerama. Treba konsultovati projektante i inženjere u pogledu zahtjeva za opterećenje međuspratne konstrukcije, uzimajući u obzir faktore kao što su radijacijske zaštitne barijere, oprema za snimanje i pomoćna oprema. Zaštitne barijere trebaju odgovarati vrsti i energiji emitovanog zračenja. Skladištenje se može omogućiti u prostoriji ili u odvojenom prostoru van radne zone, ili u zaključanom ormaru, sefu, frižideru ili zamrzivaču smještenom u radnoj zoni. Treba omogućiti odvojene pretince za skladištenje radiofarmaka i prostor za privremeno odlaganje radioaktivnog otpada, sa odgovarajućim zaštitnim barijerama.

  - Posebnu pažnju treba posvetiti izbjegavanju ometanja poslova u susjednim prostorijama, kao što su procedure snimanja i brojanja, ili tamo gdje se može desiti zamagljivanje filmova uskladištenih u blizini.

  - Na ulazima u kontrolisane i nadgledane zone treba koristiti znakove i upozoravajuća svjetla da se spriječi nenamjeran ulaz (takođe vidi tačke 4.269 i 4.270 o kontroli pristupa). Za kontrolisane zone, tačka 3.90(c) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva upotrebu osnovnog simbola jonizirajućeg zračenja kojeg preporučuje ISO (referenca 56). Znakovi takođe trebaju biti postavljeni na ulazima u zone gdje se vrše priprema i skladištenje izvora, u sobe gdje se vrši hibridno snimanje i sobe za hospitalizovane pacijente koji se podvrgavaju terapiji radiofarmacima (takođe vidi smjernice za tretmanske sobe i odjeljenja u tačkama 4.29–4.31). Znakovi trebaju biti jasni i lako razumljivi. Upozoravajuća svjetla, poput svjetlosnih i treptećih znakova, trebaju biti aktivirana kad se koristi CT u procedurama hibridnog snimanja.

  - Toaleti namijenjeni za pacijente nuklearne medicine trebaju biti izvedeni u materijalu koji se može lako dekontaminirati. Zaposleni u objektu nuklearne medicine ne trebaju koristiti toalete za pacijente jer je vjerovatno da će podovi, daske WC šolja i slavine lavaboa biti kontaminirani.

Mobilne jedinice

  - U nekim državama su PET–CT skeneri postavljeni na kamionu i ta mobilna jedinica daje usluge određenim regijama u državi. Te mobilne jedinice trebaju ispunjavati iste zahtjeve iz dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) kao i stacionarni objekti i na njih se odnose relevantne smjernice u ovom Vodiču za sigurnost.

Zone u kojima se rukuje otvorenim radioaktivnim materijalom

  - Prostorije za pripremu radiofarmaka ili laboratorije u kojima se rukuje otvorenim radioaktivnim materijalom, kao što je zona za pripremu izvora, trebaju imati:

- sredstva za sprečavanje pristupa neovlaštenim osobama;

- adekvatan prostor za skladištenje opreme korištene u prostoriji ili zoni koji treba biti uvijek dostupan da se na minimum smanji potencijal širenja kontaminacije na druge zone;

- izolovanu radnu stanicu u cilju lakše dekontaminacije;

- skladište sa zaštitnim barijerama za izvore zračenja;

- spremište sa zaštitnim barijerama i za tečni i za čvrsti radioaktivni otpad i namjenska mjesta za autorizovano ispuštanje tečnih radioaktivnih efluenata;

- zaštitne barijere za osoblje tamo gdje možda može doći do znatne vanjske ekspozicije;

- zonu za pranje kontaminiranih predmeta, kao što je stakleni pribor;

- ulaznu zonu u kojoj se zaštitna odjeća može odložiti, obući i svući i koja ima lavabo za pranje ruku i monitor kontaminacije;

- slavine i prskalicu sapuna koji se mogu koristiti bez direktnog kontakta rukom te jednokratne ubruse ili aparat za sušenje ruku vrućim vazduhom;

- stanicu za ispiranje očiju u slučaju vanrednog događaja, montiranu blizu lavaboa za ruke;

- tuš za dekontaminaciju osoba u slučaju vanrednog događaja.

Detaljnije smjernice su date u referencama 62 i 204–210.

  - Prostorije za pripremu radiofarmaka, laboratorije i druge zone rada u kojima se rukuje otvorenim radioaktivnim materijalom trebaju imati opremu koja se drži specifično za te namjene, što treba uključivati:

- sredstva za ostvarivanje maksimalne udaljenosti od izvora, kao što su hvataljke i forcepsi;

- štitove za šprice;

- kontejnere za radioaktivne materijale sa zaštitom što je moguće bliže izvoru;

- kontejnere sa dvostrukim zidom (sa nesalomljivim spoljnim zidom) za tečne uzorke;

- okapne posude u cilju smanjivanja širenja kontaminacije na minimum u slučaju prosipanja;

- jednokratne automatske pipete sa nastavkom (kao alternativu, hipodermične šprice kao zamjena za pipete);

- olovne zidove ili olovne cigle radi zaštite;

- olovne barijere sa prozorima od olovnog stakla;

- barijere koje sadrže materijal sa niskim atomskim brojem (odnosno, akril) za rad sa beta emiterima;

- opremu za monitoring zračenja i kontaminacije (površine i vazduha);

- kontejneri sa zaštitom, po potrebi na točkovima, za prenos radioaktivnog materijala s jednog mjesta na drugo;

- opremu za postupanje sa prosutim materijalom (dekontaminacijski kitovi).

  - Odvodne cijevi iz lavaboa u prostoriji za pripremu radiofarmaka ili laboratoriji trebaju ići što je moguće direktnije u glavnu kanalizacionu cijev zgrade i ne trebaju biti povezane sa ostalim odvodima unutar zgrade, osim ako i ti odvodi takođe odnose radioaktivni materijal. Ovo je radi smanjivanja na minimum mogućnosti da se sadržaj odvodnog sistema „povlači nazad“ i kontaminira druge, nekontrolisane zone. U završnim planovima odvodnog sistema, koje treba dostaviti osoblju na održavanju, treba jasno označiti odvode iz prostorija za pripremu radiofarmaka i laboratorija. Cjevovodi kroz koje otiče radioaktivni materijal trebaju biti označeni u cilju osiguranja da se uradi monitoring prije održavanja.

  - U nekim državama se traži da odvodne cijevi iz objekta nuklearne medicine i posebno sa odjeljenja za terapiju radionuklidima završavaju svoj put u bazenu za privremeno zadržavanje (delay tank). Zahtjevi po ovom pitanju se veoma mnogo razlikuju po državama, ali svaki objekt nuklearne medicine treba poštovati propise svoje države (vidi tačku 4.280(g)).

  - Podovi zona sa potencijalom za kontaminaciju trebaju biti izvedeni u nepropusnom perivom materijalu otpornom na hemijske promjene, zakrivljeni uza zid, sa svim spojevima zalivenim i zalijepljenim za pod. Zidovi trebaju biti izvedeni u ravnoj površini koja se može prati, npr. okrečeni neporoznom perivom bojom. Površine prostorije u kojoj se otvoreni radioaktivni materijali koriste ili skladište, kao što su laboratorijski stolovi, stolovi, stolice te ručke vrata i ladica, trebaju biti glatke i neupijajuće, tako da se lako mogu očistiti i dekontaminirati. Oprema (npr. gasna, strujna i vakuumska oprema) ne treba biti postavljena na laboratorijske stolove, nego na zidove ili stalke.

  - Pod i laboratorijski stolovi, uključujući radne površine, trebaju biti dovoljno čvrsti da drže težinu bilo kojeg potrebnog zaštitnog materijala ili generatora radionuklida. Treba procijeniti potrebu za opremom za dizanje generatora radionuklida.

  - Prostorije za pripremu radiofarmaka ili laboratorije u kojima se proizvode radioaktivni aerosoli ili gasovi trebaju imati odgovarajući sistem za provjetravanje koji uključuje i digestor, laminarni kabinet sa strujanjem vazduha ili kabinet za biološku sigurnost klase III (glove box). Digestor treba biti konstruisan od materijala koji je gladak, nepropustan, periv i otporan na hemikalije i treba pokazivati negativnu stopu protoka. Radna površina treba imati lagano izdignuće za zadržavanje prosute tečnosti. Sistem za provjetravanje treba biti konstruisan tako da prostorija za pripremu radiofarmaka ili laboratorija bude na negativnom pritisku u odnosu na okolne zone i treba biti adekvatan za radioizotope koji se koriste (referenca 210).

  - Protok vazduha treba ići iz zona sa minimalnom vjerovatnoćom kontaminacije vazduhom u zone gdje je takva kontaminacija vjerovatna. Vazduh iz prostorije za pripremu radiofarmaka ili radiohemijske laboratorije treba biti ispuštan kroz sistem filtracije ili drugi mehanizam za zadržavanje radioaktivnog materijala prenošenog vazduhom i ne treba ga vraćati u cirkulaciju, ni direktno u kombinaciji sa dolazećim svježim vazduhom u sistemu za miješanje niti indirektno kao rezultat blizine ispusne cijevi mjestu gdje se uzima svjež vazduh. Pri projektovanju treba razmotriti mogućnost za interferentni vazdušni protok (competitive airflow) Zbog razloga asepse, nekim prostorijama za pripremu radiofarmaka će možda trebati pozitivan umjesto negativnog pritiska. U tom slučaju, gradijent pritiska se može dobiti smještanjem drugih radnih stanica kojima je neophodan negativan pritisak pored radne stanice za pripremu radiofarmaka.

Tretmanske sobe i odjeljenja

  - Podovi i druge površine soba namijenjenih pacijentima koji se podvrgavaju terapiji radiofarmacima trebaju biti pokriveni materijalom koji je gladak, neprekinut, neupijajući i koji se može lako čistiti i dekontaminirati. Zaštita treba biti projektovana uz korištenje odgovarajućih restrikcija doza za zaposleno osoblje i stanovništvo. Kante za privremeno čuvanje posteljine i otpada kontaminiranih radioaktivnim materijalima trebaju biti smještene u bezbjednim zonama. Skladišne zone trebaju biti jasno označene korištenjem osnovnog simbola jonizirajućeg zračenja kojeg preporučuje ISO (referenca 56).

  - Sobe namijenjene pacijentima koji se podvrgavaju terapiji radiofarmacima trebaju imati odvojene toalete i prostorije za pranje tijela. Treba postaviti znak kojim se od pacijenata traži da puste vodu u WC-u najmanje dvaput i da operu ruke da se osigura adekvatno razrjeđivanje izlučenog radioaktivnog materijala i da se kontaminacija smanji na minimum. Te prostorije trebaju imati i lavabo za pranje ruku kao uobičajenu higijensku mjeru (vidi tačku 4.19 za smjernice o kupatilima i njihovoj upotrebi).

  - Za objekte nuklearne medicine sa pacijentima koji se podvrgavaju terapiji radiofarmacima treba razmotriti projekt sigurnog i udobnog smještaja za njegovatelje i pomagače (takođe vidi tačke 4.235–4.239).

Izračuni strukturalne zaštite

  - Strukturalna zaštita treba biti konstruisana tako da ispunjava zahtjeve za optimizaciju zaštite i sigurnosti i da se uzme u obzir klasifikacija zona unutar objekta, vrsta posla koji će se obavljati i radionuklidi (i njihova aktivnost) koji se namjeravaju koristiti. U fazi projektovanja se kod zaštite trebaju uzeti u obzir i strukturalne i pomoćne zaštitne barijere. Pogodnije je da se, gdje god je to moguće, zaštiti izvor umjesto prostorije ili osobe. Treba procijeniti potrebu za zaštitom zidova, podova i plafona, npr. pri projektovanju terapijskih objekata i PET–CT objekata da se smanje profesionalna ekspozicija i ekspozicija stanovništva do prihvatljivih nivoa. Zaštita zidova može biti potrebna pri projektovanju prostorija u kojima u smješteni osjetljivi instrumenti (da se prirodno zračenje održi niskim), kao što su well brojači (well counters), sonde i oprema za snimanje (gama kamere i PET skeneri). Pri projektovanju takve zaštite zidova, treba uzeti u obzir i visinu zidova u cilju osiguranja da raspršeno zračenje, npr. iz CT skenera, ne prelazi preko zidova u zonu koja je zaštićena.

  - Metodologije i podaci za izračune strukturalne zaštite za objekte nuklearne medicine su dati u referencama 54, 61 i 205 (takođe vidi tačke 3.18–3.22) za zaštitne barijere u pogledu sistema snimanja X-zracima (npr. CT) korištenim kao dio hibridne opreme za snimanje. Nominalna ciljna doza u boravišnom prostoru se određuje procesom ograničene optimizacije (odnosno odabirom restrikcije doze koja je u vezi sa izvorom zračenja), pod uslovom da je svaka individualna doza od svih relevantnih izvora zračenja znatno manja od granica doze za osobe koje se nalaze u prostoru kojeg treba zaštititi. Nominalne ciljne doze su vrijednosti vazdušne kerme u referentnoj tački iza barijere koje se koriste kod projektovanja i procjene strukturalne zaštite za osobe izložene zračenju. Specifikacije strukturalne zaštite se izračunavaju na osnovu slabljenja zračenja koje zaštita treba omogućiti da bi se osiguralo dostizanje nominalnih ciljnih doza. Treba uzeti u obzir i potencijalne promjene u djelatnosti i promjene u radnom opterećenju.

  - Treba obratiti pažnju da se izbjegne gomilanje konzervativnih pretpostavki, što može vodi nerealnim previsokim procjenama zahtijevane strukturalne zaštite. Tipične konzervativne pretpostavke su: slabljenje od strane pacijenta nije uzeto u obzir; raspad kratkoživećih radionuklida, kao što je 18F, nije uzet u obzir; faktori radnog opterećenja, upotrebe i zauzetosti su previsoko procijenjeni; a osobe koje treba zaštititi se posmatraju kao da su stalno na najviše izloženom mjestu u susjednoj prostoriji. Zbog toga treba doći do balansirane odluke i treba izbjegavati nagomilavanje previše konzervativnih mjera koje mogu otići dalje od optimizacije.

  - Specifikaciju zaštitnih barijera, uključujući i izračune, treba obaviti medicinski fizičar ili kvalifikovani ekspert za zaštitu od zračenja. U nekim državama može postojati zahtjev da se planovi zaštitnih barijera podnesu regulatornom tijelu na razmatranje ili odobravanje prije početka izgradnje (takođe vidi tačku 2.74).

  - Adekvatnost zaštitnih barijera treba biti verifikovana, poželjno tokom izgradnje, a sigurno prije nego što se počne sa kliničkom upotrebom objekta, prostorije ili zone. Jasno, zahtjevi regulatornog tijela trebaju biti ispunjeni (tačka 2.74).

Projekt prostorija za prikaz i tumačenje (očitavanje) slika

  - Da bi se radiološkom medicinskom radniku olakšalo tumačenje slika, prikaz slika treba vršiti u prostorijama koje su specifično namijenjene za tu svrhu. Treba osigurati nizak nivo ambijentalnog svjetla u prostoriji za pregled slika (takođe vidi tačke 3.45 i 3.46 o uređajima za prikaz slike i negatoskopima).

  - Prostorije za prikaz slike sa radnim stanicama za pregled digitalnih slika trebaju biti ergonomski projektovane da olakšaju obradu i manipulaciju slikom tako da se pisanje nalaza može obaviti tačno. Monitori radnih stanica za pregled slika trebaju ispunjavati važeće standarde (vidi tačku 3.46).

Radiofarmaci

  - Radiofarmaci trebaju biti proizvedeni u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom kojom se poštuju relevantni međunarodni standardi (reference 207, 208 i 210–214) za:

- čistoću radionuklida;

- specifičnu aktivnost;

- radiohemijsku čistoću;

- hemijsku čistoću;

- farmaceutske aspekte, kao što su toksičnost, sterilnost i apirogenost.

Medicinska radiološka oprema, softver i pomoćna oprema

  - Ovaj dio obuhvata medicinsku radiološku opremu, uključujući i njen softver, koja se koristi u objektu nuklearne medicine. Ta oprema spada u dvije kategorije: ona kojom se detektuje jonizirajuće zračenje iz otvorenih ili zatvorenih izvora i ona koja generiše jonizirajuće zračenje. U prvu grupu spadaju sonde, gama kamere (planarni i SPECT sistemi) i PET skeneri pošto oni imaju uticaj na aktivnost koja se treba aplicirati pacijentu da bi se dobile željene dijagnostičke informacije. U drugu grupu spada CT, obično kao dio hibridnog sistema za snimanje kao što je PET–CT ili SPECT–CT skener. Neka hibridna oprema koristi MRI, a iako MRI ne generiše jonizirajuće zračenje pa je time van djelokruga ovog Vodiča za sigurnost, rad MRI može uticati na efikasnost procedure nuklearne medicine, pa odatle takva oprema treba ispunjavati relevantne standarde IEC-a (Međunarodne elektrotehničke komisije) ili ekvivalentne državne standarde.

  - Zahtjevi za medicinsku radiološku opremu i njen softver su utvrđeni u tačkama 3.49 i 3.162 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). IEC je objavio međunarodne standarde koji se odnose na medicinsku radiološku opremu. Sadašnji standardi IEC-a koji su relevantni za nuklearnu medicinu uključuju reference 215–221 (za one koji su relevantni za komponentu hibridnog snimanja baziranu na X-zracima vidi tačku 3.28). Preporučuje se posjeta web strani IEC-a da se vidi najskoriji spisak standarda. ISO objavljuje međunarodne standarde koji se odnose na medicinsku radiološku opremu. Preporučuje se posjeta web strani ISO-a da se vidi najskoriji spisak standarda.

  - Pošto vlasnici licence preuzimaju odgovornost za radijacijsku sigurnost medicinske radiološke opreme koju koriste, oni trebaju odrediti specifikacije za nabavku sa uslovima u cilju zadovoljavanja relevantnih međunarodnih standarda ISO-a i IEC-a ili ekvivalentnih državnih standarda. U nekim državama možda postoji agencija koja je nadležna za medicinska sredstva ili slična organizacija koja daje potvrdu o usklađenosti za konkretne tipove i modele medicinske radiološke opreme.

  - Neki objekti nuklearne medicine imaju u funkciji i ciklotron radi proizvodnje radionuklida na licu mjesta. Pošto ciklotroni nisu direktno uključeni u ekspoziciju pacijenta, oni ne moraju ispunjavati zahtjeve dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) za medicinsku radiološku opremu. Pa ipak, oni trebaju ispunjavati uopštenije zahtjeve dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) za generatore zračenja (Zahtjev 17 i tačke 3.49–3.60 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3), kao i dodatne regulatorne zahtjeve u državi za pripremu i kontrolu radiofarmaka.

  - Možda će zaposleni koji ne razumiju ili slabo razumiju jezik kojeg je koristio proizvođač koristiti informacije prikazane na ekranu, mjerne instrumente i uputstva na upravljačkim uređajima medicinske radiološke opreme te prateća uputstva i priručnike o sigurnosti. U takvim slučajevima, prateća dokumentacija se treba pridržavati standarda IEC-a i ISO-a i treba biti prevedena na lokalni jezik ili na jezik koji je prihvatljiv osoblju objekta. Softver treba biti programiran tako da se lako može podesiti na lokalni jezik, što će za rezultat imati informacije na ekranu, simbole i uputstva koje osoblje može razumjeti. Prevod treba podlijegati procesu osiguranja kvaliteta da se osigura pravilno razumijevanje i izbjegnu operativne greške. Isto važi za priručnike i uputstva za inženjere i tehničare koji rade na održavanju i servisiranju a nemaju adekvatno razumijevanje izvornog jezika (takođe vidi tačke 2.104 i 2.137).

Karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme

  - Funkcionisanje sondi, gama kamera (planarnih i SPECT sistema) i PET skenera određuje efikasnost dijagnostičkih radioloških procedura i odatle može uticati na količinu aktivnosti radioaktivnog materijala koja se treba aplicirati pacijentu ili čak da li je procedura dijagnostički uspješna. Mnoge karakteristike konstrukcije doprinose radu medicinske radiološke opreme i trebaju se razmotriti pri nabavci te opreme, što je ukratko navedeno u tačkama 4.46–4.51 i detaljnije opisano u referencama 183, 200, 201, 209 i 215–228.

  - Karakteristike konstrukcije koje treba uzeti u obzir kod sondi korištenih za mjerenje uptakea uključuju energetski odziv, energetsku rezoluciju, senzitivnost, preciznost brojanja, linearnost odziva na različit odbroj impulsa (brzina brojanja impulsa; count rate) i geometrijsku zavisnost.

  - Karakteristike konstrukcije koje treba uzeti u obzir kod sondi koje se koriste intraoperativno uključuju energetsku rezoluciju, odbroj pozadinskog zračenja, senzitivnost u prisustvu raspršenog zračenja, senzitivnost na raspršeno zračenje, štitnik od zračenja (bočni i stražnji), preciznost brojanja, linearnost odziva na različit odbroj impulsa (sa raspršenim zračenjem), i odbroj zabilježen na vizuelnom prikazu i zvučnim signalom čiji je intenzitet proporcionalan odbroju.

  - Karakteristike konstrukcije koje treba uzeti u obzir kod gama kamera (planarnih i SPECT sistema), kao i njihove opreme, uključuju:

- Karakteristike detektora:

  - Analiza visine impulsa;

  - Uniformnost;

  - Prostorna rezolucija i linearnost;

  - Energetska rezolucija;

  - Senzitivnost;

  - Učinkovitost mjerenja odbroja;

  - Propuštanje štitnika glave detektora.

- Pokreti glave detektora.

- Automatsko prepoznavanje udaljenosti pacijent–detektor.

- Detekcija sudara i zaustavljanje u nuždi.

- Kolimatori i mehanizmi zamjene kolimatora.

- Ležaj za pacijenta i dodaci.

- Karakteristike akvizicije podataka:

  - Opšte karakteristike akvizicije;

  - Statična akvizicija;

  - Dinamička akvizicija;

  - Akvizicija liste događaja;

  - Akvizicija vođena srčanim ciklusom;

  - Snimanje cijelog tijela;

  - Tomografija.

- Sistem za obradu podataka:

  - Prikaz podataka;

  - Manipulacija snimkom;

  - Izrada regija od interesa i njihov prikaz;

  - Izrada krivih;

  - Prikaz i aritmetička obrada podataka;

  - Obrada SPECT podataka;

  - Softver za kontrolu kvaliteta;

  - Testne podatke.

- Dodaci, kao što su mogućnosti pokretanja skeniranja preko fizioloških okidača, određivanja anatomskih struktura i fantomi.

  - Karakteristike konstrukcije koje treba uzeti u obzir kod PET skenera uključuju:

- Karakteristike detektora:

  - Prostorna rezolucija;

  - Senzitivnost;

  - Frakcija raspršenog zračenja, gubitak impulsa i mjerenje slučajnih događaja;

  - Energetska rezolucija;

  - Kvalitet slike i tačnost atenuacije, i korekcija detektovanog raspršenog zračenja i kvantitativna analiza;

  - Tačnost vremenske rezolucije koincidentnih događaja kod PET sistema sa mogućnošću mjerenja vremena preleta (time of flight)

- Sposobnost mjerenja vremena preleta.

- Karakteristike za akviziciju slike, uključujući i snimanje cijelog tijela u 2-D i 3-D, te akviziciju vođenu srčanim i disajnim ciklusom.

- Sistem za obradu podataka, uključujući i algoritme za rekonstrukciju slike, manipulaciju slikom i korekciju slike.

- Blokadu za vanredne situacije.

  - Smjernice za medicinsku radiološku opremu koja koristi X-zrake i koja je u upotrebi za snimanje kao dio nuklearne medicine date su u tačkama 3.27–3.41.

  - Sva digitalna medicinska radiološka oprema treba imati mogućnost povezivanja na radiološki informacioni sistem (RIS) i sistem za arhiviranje slika i komunikaciju (PACS.)

Pomoćna oprema

  - Sva oprema korištena za prikaz digitalne slike treba ispunjavati odgovarajuće međunarodne ili domaće standarde, npr. ispuniti radne specifikacije iz reference 115. Radne stanice i softver za obradu i prikaz slike trebaju biti specifično konstruisani za nuklearnu medicinu, uz osiguravanje usklađenosti sa standardom DICOM i mrežne povezanosti. Smjernice za snimke po standardu DICOM i upravljanje podacima u nuklearnoj medicini date su u referenci 229 (vidi tačke 4.37 i 4.38 za smjernice za prostorijama za prikaz i tumačenje slika).

  - Objekt nuklearne medicine treba imati opremu, instrumente i testne objekte za mjerenja, dozimetriju i kontrolu kvaliteta. To može uključivati tečne scintilacione brojače, well brojače, mjerače aktivnosti (kalibratore doza), sonde, izvore za provjeru, flood izvore, fantome te geometrijske i mehaničke testne alate. Ako je potrebno, ova instrumentacija treba poštovati relevantne standarde IEC-a ili ekvivalentne državne standarde. Dodatne smjernice za odgovarajuću opremu, instrumente i testne objekte su date u referencama 215, 224, 227 i 230.

  - Objekt nuklearne medicine treba biti opremljen propisno kalibrisanim instrumentima za monitoring radnog mjesta, uključujući i ručne mjerače zračenja i prenosne monitore kontaminacije.

  - Oprema za dispenziju radiofarmaka treba poštovati relevantne standarde IEC-a ili ekvivalentne državne standarde.

Bezbjednost izvora zračenja

  - Cilj bezbjednosti izvora zračenja je da se uvijek osigura kontinuitet kontrole i odgovornosti za svaki izvor u cilju poštovanja zahtjeva iz tačke 3.53 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). U objektu nuklearne medicine, izvori zračenja uključuju otvorene radiofarmake, kao i generatore radionuklida, opremu za dispenziju radiofarmaka i zatvorene izvore koji se koriste za kalibraciju ili testove kontrole kvaliteta. Standarde za identifikaciju i dokumentaciju o otvorenim radioaktivnim supstancama objavljuje ISO (referenca 231). Situacije koje su posebno kritične u pogledu bezbjednosti izvora zračenja u objektu nuklearne medicine obuhvataju prijem radiofarmaka, skladištenje izvora, kretanje izvora unutar objekta i skladištenje radioaktivnog otpada (vidi referencu 232). Vlasnik licence za objekt nuklearne medicine treba sačiniti procedure da se pobrine za siguran prijeme i kretanje izvora zračenja unutar objekta i treba uspostaviti kontrole da spriječi krađu, gubitak ili neautorizovani prenos radioaktivnog materijala ili ulazak neovlaštenog osoblja u kontrolisane zone. Treba voditi inventarni spisak izvora zračenja i pripremiti procedure za provjeru i potvrdu da su izvori na njihovim namijenjenim lokacijama i da su bezbjedni. Treba sačiniti pisane procedure da se podstakne preventivno ponašanje, npr. da se pokrene potraga kad isporuka radiofarmaka nije obavljena u očekivano vrijeme.

Održavanje

  - Tačke 3.15(i) i 3.41 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve za održavanje u cilju osiguranja da konstrukcija izvora zračenja ispunjava zahtjeve za zaštitu i sigurnost tokom cijelog vijeka trajanja i u cilju sprečavanja akcidenata koliko je to razumno izvodljivo. Od registranta ili vlasnika licence se zahtijeva da se po potrebi pobrine za obavljanje adekvatnog održavanja (preventivno održavanje i korektivno održavanje) u cilju osiguranja da medicinska radiološka oprema korištena u objektu nuklearne medicine zadrži ili poboljša svoje karakteristike konstrukcije kroz odgovarajuće ažuriranje hardvera i softvera, a radi kvaliteta slike i zaštite od zračenja i sigurnosti kroz cijeli svoj vijek trajanja. Zbog toga registrant ili vlasnik licence treba utvrditi neophodne aranžmane i koordinaciju sa proizvođačem ili servisom koji vrši instalaciju prije početka rada opreme i na tekućoj osnovi.

  - Sve procedure održavanja trebaju biti uključene u program osiguranja kvaliteta i izvršavane u periodu učestalosti kojeg su preporučili proizvođač i relevantna stručna tijela. Servisiranje treba obuhvatati i izvještaj u kojem se opisuje kvar opreme, obavljeni posao, zamijenjeni dijelovi i urađena prilagođavanja, a taj izvještaj treba čuvati kao dio programa osiguranja kvaliteta. Evidencije o održavanju se trebaju čuvati za svaki komad opreme. One trebaju obuhvatati informacije o defektima koje otkrije korisnik (evidencija o kvarovima), poduzetim mjerama (i privremene i naknadne popravke) i rezultatima testiranja prije nego što se oprema ponovo vrati u kliničku upotrebu.

  - U skladu sa smjernicama datim u tački 2.113, nakon svake modifikacije ili postupka održavanja, osoba nadležna za održavanje treba bez odlaganja o tome obavijestiti vlasnika licence za medicinski radiološki objekt prije nego što se oprema vrati u kliničku upotrebu. U dogovoru sa medicinskim fizičarom, medicinskim radiološkim tehnologom i drugim odgovarajućim stručnim radnicima, osoba nadležna za korištenje opreme treba odlučiti da li su potrebni testovi kontrole kvaliteta u vezi sa zaštitom od zračenja, uključujući i kvalitet slike, i da li su potrebne izmjene protokola, posebno u količini aplicirane aktivnosti.

  - Aspekti električne i mehaničke sigurnosti medicinske radiološke opreme su važan dio programa održavanja jer mogu imati direktne ili indirektne efekte na zaštitu od zračenja i sigurnost. Poslove vezane za to trebaju obavljati ovlaštene osobe koje razumiju specifikacije medicinske radiološke opreme (takođe vidi tačke 2.112–2.114). Električno i mehaničko održavanje treba biti uključeno u program osiguranja kvaliteta i poželjno je da ga obavlja proizvođač medicinske radiološke opreme ili ovlašteni zastupnik u periodu učestalosti kojeg preporučuje proizvođač. Servisiranje treba uključivati i pisani izvještaj u kojem se opisuju rezultati. Takvi izvještaji i podaci o naknadnim korektivnim mjerama trebaju biti čuvani kao dio programa osiguranja kvaliteta.

## ZAŠTITA PROFESIONALNO IZLOŽENIH OSOBA OD ZRAČENJA

  - U nuklearnoj medicini, što je opisano u tačkama 4.1–4.6, profesionalno izložene osobe su obično medicinski radiološki tehnolozi, radiološki medicinski radnici (uključujući npr. i ljekare u oblasti nuklearne medicine), radiofarmaceuti i medicinski fizičari. Ostali zdravstveni radnici poput medicinskih sestara i drugog pomoćnog osoblja koji su uključeni u rad sa pacijentima kojima su aplicirani radiofarmaci, posebno u objektima nuklearne medicine koji pružaju terapijske usluge, takođe se mogu smatrati profesionalno izloženima.

  - Ostale profesionalne izložene osobe mogu obuhvatati biomedicinske, kliničke i servisne inženjere i neke izvođače radova, zavisno od njihove uloge.

  - Ostali zaposleni u objektu nuklearne medicine, kao što su administrativni radnici i radnici drugih pratećih službi, čistačice i radnici u okviru šireg medicinskog objekta u čijem je sastavu i objekt nuklearne medicine, a za koje izvori zračenja nisu neophodni ili nisu direktno vezani za njihov rad, moraju imati isti nivo zaštite kao i pojedinci iz stanovništva, što je utvrđeno u tački 3.78 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Shodno tome, preporuke date u tačkama 4.267–4.270 takođe važe u pogledu navedenih zaposlenih. Za te zaposlene treba utvrditi pravila, posebno u pogledu pristupa kontrolisanim i nadgledanim zonama.

  - Ovaj dio sadrži smjernice koje su veoma specifične za nuklearnu medicinu. U dokumentu GSG-7 (referenca 23) su date uopštenije i sveobuhvatnije smjernice o zaštiti profesionalno izloženih osoba od zračenja, uključujući i smjernice za programe zaštite od zračenja, procjenu profesionalne ekspozicije i davaoce dozimetrijskih usluga, a odnose se na sve zone u kojima se koristi zračenje (uključujući i nemedicinsku primjenu).

Aranžmani u okviru programa za zaštitu od zračenja

Klasifikacija zona

  - Razne zone i prostorije u objektu nuklearne medicine trebaju biti klasifikovane kao kontrolisane ili nadgledane zone u skladu sa zahtjevima utvrđenim u tačkama 3.88–3.92 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Kad jednom budu tako određene, te zone trebaju ispunjavati zahtjeve utvrđene u tačkama 3.89 i 3.90 (za kontrolisane zone) i 3.91 i 3.92 (za nadgledane zone) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), uključujući i zahtjeve za razgraničavanje, znakovlje, mjere zaštite i sigurnosti, kontrolu pristupa, osiguravanje lične zaštitne opreme, osiguravanje individualnog monitoringa i monitoringa zone, osiguravanje opreme za monitoring kontaminacije i osiguravanje prostorija za ličnu dekontaminaciju. Sve ostale prostorije i zone koje nisu tako klasifikovane se smatraju zonom javnog pristupa, a nivoi zračenja u tim zonama trebaju biti dovoljno niski da se osigura poštovanje granica doze za ekspoziciju stanovništva. Klasifikacija zona u objektu nuklearne medicine treba biti zasnovana na analizi procesa kao cjeline, a ne samo na osnovu lokacije opreme i izvora zračenja. Tačke 4.66–4.69 daju opšte smjernice, a očekuje se da konačne odluke vlasnika licence za dati medicinski radiološki objekt budu zasnovane na stručnim savjetima medicinskog fizičara, kvalifikovanog eksperta za zaštitu od zračenja ili osobe odgovorne za zaštitu od zračenja (RPO).

  - U objektu nuklearne medicine, prostorije za pripremu radiofarmaka (radiofarmaceutske ili vruće laboratorije), za ubrizgavanje radiofarmaka i za skladištenje i raspad radiofarmaka ispunjavaju kriterije za kontrolisanu zonu i trebaju biti i određene kao takve. Sobe za snimanje, posebno one u kojima se nalazi oprema za dispenziju radiofarmaka (odnosno uređaji za dispenziju PET radiofarmaka, radioaktivnih gasova i aerosola), kao i čekaonice namijenjene pacijentima kojima su aplicirani radiofarmaci (npr. prostorije u kojima pacijenti čekaju snimanje nakon aplikacije radioaktivnog materijala u objektu za PET) takođe trebaju biti klasifikovane kao kontrolisane zone. Sobe za pacijente koji se podvrgavaju terapiji radiofarmacima trebaju biti klasifikovane kao kontrolisane zone. Prostorije u kojima su smješteni hibridni uređaji koji imaju komponentu sa X-zracima (PET–CT i SPECT–CT) trebaju biti klasifikovane kao kontrolisane zone. Radi sprečavanja nenamjernog ulaska, treba koristiti upozoravajuće svjetlo na ulasku u prostoriju da se označi kada je uređaj uključen.

  - Nadgledane zone mogu uključivati sobe za pregled u kojima su sonde, hodnike i druge zone u kojima su pacijenti kojima su aplicirani radiofarmaci.

  - Zone oko kontrolne table hibridne opreme za snimanje (npr. PET–CT i SPECT–CT) trebaju biti klasifikovane kao nadgledane zone, čak iako nivoi zračenja mogu biti veoma niski zbog konstrukcije zaštitnih barijera. Klasifikacija ovih zona kao nadgledanih zona će osigurati ograničen pristup i odatle će se, između ostalog, izbjeći odvraćanje pažnje operatora, što bi moglo voditi akcidentalnoj ili nenamjeravanoj medicinskoj ekspoziciji pacijenata (takođe vidi tačku 3.59).

  - Da bi se izbjegle nesigurnosti u pogledu obima kontrolisanih i nadgledanih zona, granice tih zona trebaju biti zidovi i vrata ili druge fizičke barijere gdje god je to moguće, jasno označene ili identifikovane odgovarajućim znakovima upozorenja.

Lokalna pravila i procedure objekta

  - Tačka 3.93 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje hijerarhiju preventivnih mjera zaštite i sigurnosti sa inženjerskim kontrolama, uključujući strukturne i pomoćne zaštitne barijere, specifične fizičke barijere, znakove i blokade, a kojima su podrška administrativne kontrole i lična zaštitna oprema. U tom cilju i kao što je utvrđeno u tački 3.94 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), zahtijeva se da lokalna pravila i procedure objekta budu utvrđeni u pisanoj formi u svakom objektu nuklearne medicine. Njihova svrha je osiguranje zaštite i sigurnosti zaposlenima i drugim osobama. Takva lokalna pravila i procedure trebaju uključivati mjere da se na minimum smanji profesionalna ekspozicija i u normalnim poslovima i u neuobičajenim događajima. Lokalna pravila i procedure takođe trebaju obuhvatati nošenje, rukovanje i odlaganje personalnih dozimetara i trebaju precizirati nivoe istrage i rezultirajuće naknadne mjere (vidi tačke 4.118–4.140).

  - Pošto svi zaposleni uključeni u primjenu zračenja u nuklearnoj medicini trebaju znati i poštovati lokalna pravila i procedure objekta, izrada i razmatranje tih pravila i procedura treba uključivati predstavnike svih zdravstvenih radnika uključenih u nuklearnu medicinu.

  - Opremom (i hardver i softver) treba rukovati tako da se uvijek osigura zadovoljavajući rad u pogledu zadataka koje treba ostvariti i u pogledu zaštite od zračenja i sigurnosti. Uputstvo proizvođača za upotrebu je važan resurs u ovom pogledu, ali treba uzeti u obzir i dodatne procedure. Konačan dokumentovani skup operativnih procedura treba podlijegati odobrenju vlasnika licence za objekt nuklearne medicine i biti uključen u sistem upravljanja objekta (vidi tačke 2.138–2.149).

  - Zaposleni u nuklearnoj medicini trebaju razumjeti dokumentovane procedure za svoj rad sa radiofarmacima i za rukovanje opremom s kojom rade, uključujući i sigurnosne karakteristike, i trebaju biti obučeni, uz periodične kurseve obnove znanja, o tome šta da rade kad stvari krenu naopako. Treba izvesti dodatnu obuku kad se novi radiofarmaci ili uređaji stave u upotrebu u djelatnost nuklearne medicine.

  - Mnoga pravila i procedure objekta obuhvataju neke ili sve aspekte zaštite profesionalno izloženih osoba, pacijenata i stanovništva od zračenja, bilo direktno ili indirektno, kao i omogućavanje uspješne dijagnostičke pretrage ili izvođenja tretmana. Tačke 4.75–4.109 daju preporuke koje trebaju biti uključene u lokalna pravila i procedure objekta nuklearne medicine. One su u ovom poglavlju stavljene na zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja jer ih se zaposleno osoblje treba pridržavati, ali će često imati značaj za zaštitu pacijenata i stanovništva od zračenja (takođe vidi tačku 4.56 o bezbjednosti izvora).

  - Radne procedure trebaju biti formulisane tako da se na minimum smanje ekspozicija od vanjskog zračenja i kontaminacija, da se spriječi prosipanje materijala, a ako se to desi, da se na minimum smanji širenje kontaminacije (površinske i vazdušne). Naprimjer, svo postupanje u cilju dispenzije radioaktivnih materijala treba obavljati iznad okapne posude ili apsorbujuće podloške sa plastičnim dnom. Rad sa otvorenim izvorima zračenja treba biti ograničen na minimalan broj specifično određenih zona.

  - U zonu u kojoj se koriste otvoreni radioaktivni materijali ne treba unositi hranu, piće, kozmetičke ili duhanske proizvode, porcelansko posuđe i pribor za jelo. Izuzetak od prethodno navedenog je hrana koja je obilježena radiofarmacima, a koja se koristi za nuklearnomedicinske studije. Hranu ili piće ne treba čuvati u frižideru koji se koristi za otvorene radioaktivne materijale. U tim zonama ne treba koristiti lične mobilne telefone i maramice (što se tiče maramica, treba omogućiti dovoljno papirnih maramica). Prije nego što osoba uđe u zonu u kojoj se rukuje radioaktivnim materijalom, svaka posjekotina ili napuknuće na koži te osobe trebaju biti pokriveni vodonepropusnim zavojnim materijalom.

  - U zonama klasifikovanim kao kontrolisane zone treba nositi zaštitnu odjeću na način utvrđen sigurnosnom procjenom. Nije vjerovatno da će zaštitna odjeća biti potrebna za osobe koje prate pacijente u prostoriju sa gama kamerom. Po napuštanju kontrolisane zone, zaštitnu odjeću koja je kontaminirana treba odložiti u odgovarajući kontejner. Način skidanja rukavica treba biti baziran na hirurškoj tehnici da se izbjegne prenošenje aktivnosti na šake.

  - Osoblje koje izlazi iz kontrolisane zone, tako klasifikovane zbog potencijala kontaminacije, treba nakon skidanja zaštitne odjeće oprati ruke i zatim izvršiti monitoring ruku, odjeće i tijela na rezidualnu kontaminaciju. Treba postojati tečni sapun osim ako aseptični aspekti zahtijevaju alternativno sredstvo za čišćenje. Neabrazivne četkice za nokte treba koristiti samo ako kontaminacija i dalje ostane nakon običnog pranja (takođe vidi tačke 4.105–4.109 o dekontaminaciji osoba).

  - Pipetama nikad ne treba manipulisati ustima. Šprice koje se koriste za rukovanje radioaktivnim tečnostima trebaju imati odgovarajući štit kad god je to moguće. Udaljenost između prstiju i radioaktivne tečnosti treba biti što je veća moguća ostvariva. Na igle koje su korištene za ubrizgavanje u pacijente ne treba ponovo stavljati poklopac. U drugim okolnostima, na igle treba ponovo stavljati poklopac pri radu sa radioaktivnim tečnostima da se održi izolacija. Treba koristiti specifična sredstva za stavljanje poklopca na igle da se spriječe povrede od igala.

  - Radnu zonu treba držati urednom i bez predmeta koji nisu neophodni za rad. Treba utvrditi program monitoringa i čišćenja da se osigura minimalno širenje kontaminacije. Čišćenje i dekontaminacija se mogu pojednostaviti prekrivanjem laboratorijskih stolova i okapnih posuda potrošnim materijalom kao što je apsorbujuća podloška sa plastičnim dnom.

  - Svi kontejneri koji se koriste za radioaktivni materijal trebaju biti jasno označeni, uz navođenje radionuklida, hemijskog oblika i aktivnosti na određeni datum i u određeno vrijeme. Broj seta radionuklida (batch) i datum i vrijeme isteka trebaju biti dodati po potrebi. Svi takvi kontejneri uvijek trebaju biti adekvatno zapečaćeni i sa zaštitom. Osim kod veoma malih aktivnosti, kontejnerima ne treba rukovati direktno i, ako je moguće, treba koristiti hvataljke ili forcepse za ampule i štitove šprica. Treba voditi evidencije o zalihama, apliciranim radionuklidima i upravljanju otpadom prije odlaganja.

  - Količina neophodnog zaštitnog materijala se može smanjiti na minimum postavljanjem zaštitnog materijala blizu izvora zračenja. Mnoštvo materijala se može koristiti u ovu svrhu, npr. olovo, volfram, olovno staklo i kompozit olova. Zaštita koja sadrži akril je obično pogodnija za beta emitere jer smanjuje količinu proizvedenog zakočenog zračenja (bremsstrahlung). Olovo treba biti obloženo da se dobije površina koja se može čistiti.

  - Slabljene zračenja na strani olovnih kecelja na tipičnim gama energijama koje se koriste u nuklearnoj medicini je umjereno i čak je niže za zaštitne kecelje koje nisu bazirane na olovu. Efektivniji načini za smanjenje doze su automatski dispenzori i injektori, te pokretni štitovi.

  - Sljedeći pristupi zaštiti mogu znatno smanjiti profesionalnu ekspoziciju:

- Za pripremu i dispenziju radofarmaka, rad iza stolnog zaštitnog olovnog stakla, koristeći ampule i šprice sa štitom, i nošenje jednokratnih rukavica;

- Tokom pretrage, kad je udaljenost od pacijenta mala, korištenjem pokretnog providnog štita.

  - Sve izvore zračenja treba odmah vratiti u sigurno skladište kad više nisu potrebni.

  - Sve postupke u koje su uključeni radioaktivni gasovi ili aerosoli treba obavljati u digestoru ili sličnom uređaju koji ima ventilaciju da se spriječi kontaminacija vazduhom. Ispusni ventili trebaju biti smješteni dosta dalje od mjesta gdje se uzima vazduh. Administracija radioaerosola pacijentima, kao što je ona za ventilacijske studije, treba se provoditi koristeći nastavak za usta, zapušivač nosnica ili masku za pacijenta. Može se razmotriti upotreba ekstrakcijskih uređaja u neposrednoj blizini pacijenta kako bi se poboljšala zaštita od zračenja.

  - Laboratorijsko staklo i pribor za upotrebu u prostoriji za pripremu radiofarmaka trebaju biti odgovarajuće označeni i ni pod kojim okolnostima ih ne treba premještati iz zone u kojoj se nalaze.

  - Treba provjeriti ima li kontaminacije ambalaže i kontejnera za radioaktivni materijal pri njihovom otvaranju.

  - Predmetima koji više ne sadrže radioaktivni materijal kao što su kontejneri i olovne posude obavezno treba upravljati kao neradioaktivnim otpadom. Sa njih treba skinuti ili uništiti, odnosno prekriti sve oznake upozorenja na zračenje prije nego što se izuzmu iz regulatorne kontrole.

  - Što se tiče snimanja baziranog na X-zracima (npr. CT) u objektu nuklearne medicine, treba se, gdje to odgovara, pozvati na smjernice iz tačaka 3.65–3.77.

  - Lokalna pravila objekta za trudne zaposlenice i osobe mlađe od 18 godina trebaju odražavati smjernice date u tačkama 4.145–4.149, odnosno 4.150.

Specifična lokalna pravila i procedure objekta za terapiju radiofarmacima

  - Aplikacija radiofarmaka se obično obavlja oralnim putem, intravenskom injekcijom (sistemski), intraarterijskom injekcijom (lokoregionalno) ili aplikacijom u zglobne prostore (intraartikularno/radiosinoviorteza) ili u tjelesne šupljine (intrakavitarno)

- Oklopljene šprice se trebaju koristiti tokom intravenske ili intraarterijske aplikacije radiofarmaka kao neophodnost da se osigura doza zračenja za ekstremitete ispod restrikcija profesionalne doze. Ispod mjesta injekcije ili infuzije se trebaju postaviti apsorbujući materijali ili podloge. Treba konsultovati RPO-a u objektu da se utvrdi neophodnost druge zaštitne opreme (npr. navlake za obuću i podloške za dekontaminaciju) za konkretne terapije radiofarmacima.

- Za intravensku i intraarterijsku primjenu u bolus injekciji, kada brzine doza to nalažu, šprica treba biti postavljena u zaštitni spremnik (najčešće plastični omotač kod beta emitujućih radionuklida da bi se na minimum svelo zakočno zračenje ili omotač od materijala sa visokim atomskim brojem za radionuklide koji emituju fotone) sa providnim prozorom koji omogućava da materijal u šprici bude vidljiv. Za intravensku administraciju sa sistemom kap po kap ili infuzijom, spremnik koji sadrži radioaktivni materijal treba biti postavljen u odgovarajući zaštitni omotač. Za visokoenergetske fotone će možda biti potrebno da se koristi materijal sa znatnom debljinom olova ili drugi materijal sa visokim atomskim brojem. Usto, neophodno je razmotriti i zaštitu pumpi i cjevčica.

- Za oralnu aplikaciju terapijskih radiofarmaka, radioaktivni materijal treba biti postavljen u zaštićeni kontejner, sa zaštitom od izlijevanja. Treba obratiti pažnju da se mogućnost prosipanja tekućine ili ispadanja kapsula smanji na minimum. Pri rukovanju otvorenim radioaktivnom materijalom treba koristiti odgovarajuće alati koji osiguravaju dovoljnu distancu (alati sa dugim rukovanjem).

  - Pacijente koji su hospitalizovani zbog terapije radiofarmacima treba paziti osoblje (ljekari, sestre, pomoćni medicinski radnici i čistačice) koje je obučeno u zaštiti od zračenja. To uključuje i one koji rade noću. Obuka treba obuhvatiti zaštitu od zračenja i specifična pravila za objekt, posebno za situacije u kojima postoji znatan rizik od kontaminacije od urina, izmeta ili sadržaja povraćanja. Medicinske sestre na odjeljenju trebaju biti obaviještene kada pacijent može predstavljati opasnost u smislu radioaktivnosti.

  - Treba utvrditi pravila objekta u vezi sa medicinskom njegom koja se može obavljati u skladu sa nivoom opasnosti od zračenja. Generalno, treba odgoditi medicinsku njegu koja nije neophodna da se iskoristi smanjenje aktivnosti raspadom i izlučivanjem. Analize krvi i urina treba obavljati prije terapije. Treba utvrditi procedure za rukovanje eventualno kontaminiranim predmetima (npr. posteljinom, odjećom, peškirima, porcelanskim posuđem i posudama za nuždu).

  - Kao što je navedeno u tački 4.66, sobe u kojima su pacijenti tretirani radiofarmacima trebaju biti označene kao kontrolisane zone, a treba postaviti i osnovni simbol jonizirajućeg zračenja kojeg preporučuje ISO (referenca 56) i znak upozorenja. Pristup treba biti ograničen, a treba postojati spisak relevantnih kontakata (npr. ljekari nuklearne medicine, dežurni ljekari, medicinski radiološki tehnolozi i RPO). Zaštitna odjeća, kao što su laboratorijski mantili, rukavice i navlake za obuću, trebaju biti na raspolaganju na ulazu u sobu. Medicinske sestre trebaju biti upoznate sa implikacijama procedura za kontrolisane zone, vremenom i datumom apliciranja radiofarmaka i svim relevantnim uputstvima za njegovatelje i pomagače.

  - RPO ili medicinski fizičar trebaju utvrditi vrijednosti brzine ambijentalne ekvivalentne doze na odgovarajućim udaljenostima. Te informacije će pomoći u kreiranju odgovarajućih aranžmana za ulazak zaposlenog osoblja i njegovatelja i pomagača. Takve aranžmane treba sačiniti u pisanoj formi uključiti u lokalna pravila objekta.

  - Po napuštanju radne zone, osoblje treba skinuti svu zaštitnu odjeću i oprati ruke.

  - Pacijenti koji su tretirani radiofarmacima trebaju koristiti namjenske toalete. Treba provoditi mjere da se kontaminacija smanji na minimum (kao što su postavljanje apsorbujućeg papira sa plastikom na podove oko WC šolje, uputstva da se sjedi kad se WC šolja koristi i da se voda pusti najmanje dva puta ako nema bazena za privremeno zadržavanje).

  - Posebna pažnja i mjere da se ograniči širenje kontaminacije se zahtijevaju u slučaju inkontinentnih pacijenata i u slučaju povraćanja nakon oralne aplikacije radiofarmaka. Apsorbujući papir sa plastikom na krevetima i podovima mogu pomoći da se smanji širenje kontaminacije. Kontaminirana posteljina i odjeća trebaju biti odmah zamijenjeni i sačuvani radi monitoringa.

  - Porcelansko posuđe i pribor za jelo mogu postati kontaminirani. Pravila u objektu trebaju precizirati procedure pranja i razdvajanja predmeta te upravljanje jednokratnim posudama, priborom za jelo i bačenom hranom.

  - Sredstva koje se koriste u medicinskoj njezi trebaju biti pokrivena kad god je to moguće da se spriječi kontaminacija. Naprimjer, stetoskop može biti pokriven rukavicom. Traka oko ruke za mjerenje krvnog pritiska i toplomjer trebaju ostati u sobi sve do otpuštanja pacijenta, a zatim provjereni na kontaminaciju prije vraćanja u redovnu upotrebu.

  - Zaposleno osoblje treba biti upoznato sa procedurom tretmana i relevantnom anamnezom. Ako se zdravstveno stanje pacijenta pogorša tako da zatreba intenzivna njega, odmah treba potražiti savjet RPO-a. Iako je urgentna medicinska njega prioritet i ne treba biti odgađana, može biti potrebno da se ograniči maksimalno vrijeme koje pojedinačni zdravstveni radnici provode s pacijentom.

Specifična lokalna pravila i procedure objekta za PET

  - Zaposleni koji obavljaju PET snimanje mogu primiti relativno velike godišnje profesionalne doze zračenja u poređenju sa svojim kolegama u opštoj nuklearnoj medicini. Osnovni doprinos profesionalnoj dozi za zaposlene dolazi od rada s pacijentom. PET radiofarmaci u objektima u kojima se obavlja sinteza radiofarmaka i priprema jedinica doze mogu primiti znatne doze za šake i tijelo, čak i kad su na raspolaganju dobro zaštićene „vruće ćelije“ da ublaže doze. Iz tih razloga, lokalna pravila i procedure objekta za PET trebaju naglašavati sredstva opisana u tačkama 4.75–4.102 za smanjivanje na minimum doze za zaposlene pri rukovanju radiofarmacima i radu sa pacijentima koji sadrže radiofarmake.

  - Radiofarmaci trebaju biti uskladišteni i transportovani u kontejnerima od olova ili volframa specifično konstruisanim tako da ograniče nivoe vanjskog zračenja od radionuklida korištenih za PET. Dodatna plastična zaštita unutar šprice od olova ili volframa će apsorbovati pozitrone prije nego što oni pogode volfram, čime se na minimum smanjuje neželjeno stvaranje zakočenog zračenja. Upotreba hvataljki u cilju rukovanja nezaštićenim ampulama radiofarmaka uočljivo smanjuje doze za šaku. Postoje automatski sistemi koji omogućavaju sigurnu i brzu dispenziju radiofarmaka u šprice, time smanjujući operatorove radnje na minimum.

Dekontaminacija osoba

  - Ruke treba oprati po završetku rada sa otvorenim radioaktivnim materijalima i po napuštanju zone koja je klasifikovana kao kontrolisana zbog moguće kontaminacije. Ako se detektuje kontaminacija na rukama nakon običnog pranja, upotreba surfaktanskih ili helacionih agensa specifičnih za hemijski oblik kontaminanta može biti uspješnija. Na raspolaganju trebaju biti smjernice za monitoring nivoa kontaminacije. Pribor za dekontaminaciju i procedure za njegovu upotrebu trebaju biti na raspolaganju na licu mjesta.

  - Treba konsultovati RPO-a kada se sumnja na kontaminaciju dijelova tijela sa izuzetkom šaka ili kada procedure za dekontaminaciju šaka ne daju efekat. Posebnu pažnju treba obratiti na dekontaminaciju lica da se ograniči ulazak radioaktivnog materijala u oči, nos ili usta.

  - Ako je koža napukla ili je nastala rana pod uslovima u kojima postoji rizik od radioaktivne kontaminacije, povrijeđeno mjesto treba isprati vodom čim se ukaže prilika, a treba paziti da se kontaminacija ispere tako da ne uđe u ranu. Čim se preduzmu mjere prve pomoći, osoba treba zatražiti dalji tretman, uključujući i dekontaminaciju po potrebi. Po potrebi, treba konsultovati RPO-a.

  - Kontaminirana odjeća treba biti skinuta čim to bude izvodljivo uz obraćanje pažnje da se ne širi kontaminacija.

  - Svi zaposleni koji rade sa otvorenim izvorima zračenja trebaju biti obučeni o procedurama postupanja u akcidentima, sa prosutim materijalom ili kontaminiranim osobama, uz kurseve obnove znanja u odgovarajućim intervalima. To obuhvata i uputstva za odgovarajuće tuširanje i ispiranje očiju.

Lična zaštitna oprema i zaštitna sredstva u prostoriji

  - Tačke 3.93 i 3.95 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijevaju da lična zaštitna oprema i zaštitna sredstva u prostoriji budu na raspolaganju i da se koriste kada strukturalna zaštita i administrativne kontrole ne mogu same dati zahtijevani nivo zaštite profesionalno izloženih osoba od zračenja. RPO ili medicinski fizičar u objektu nuklearne medicine trebaju utvrditi potrebu za tom zaštitnom opremom.

  - U objektu nuklearne medicine, zaštitna oprema uključuje sljedeće:

- Zaštitu za laboratorijske stolove, ampule, šprice, mjerače aktivnosti i za pripremu radiofarmaka (odnosno, L-blokovi i bočni blokovi) od materijala i sa debljinom koji su odgovarajući za vrstu i energiju zračenja. Pri odabiru zaštite se posebno u obzir treba uzeti sljedeće:

  - Alfa emitere će možda trebati zaštititi materijalima sa visokim atomskim brojem zbog njihovih karakterističnih X-zraka i visokoenergetskih gama komponenti.

  - Za 223Ra ne treba zaštita od materijala sa visokim atomskim brojem jer gama komponenta ne doprinosi znatno dozi.

  - Rastvori koji sadrže čiste niskoenergetske beta emitere, kao što je 14C, zahtijevaju plastični štit da se oslabe beta čestice.

  - Rastvori koji sadrže visokoenergetske beta emitere, kao što su 32P i 90Y, zahtijevaju plastični štit da se oslabe beta čestice uz zaštitu od materijala sa visokim atomskim brojem za zakočeno zračenje.

  - Možda će rastvorima koji sadrže radionuklide koji imaju i beta i gama zračenje, kao što su 169Er, 177Lu, 186Re i 153Sm, trebati olovna zaštita da oslabi visokoenergetske gama fotone.

  - Gama emiteri uvijek zahtijevaju zaštitu od materijala sa visokim atomskim brojem.

- Zaštitnu odjeću treba koristiti u radnim zonama u kojima postoji vjerovatnoća kontaminacije, kao što su zone za pripremu i aplikaciju radiofarmaka. Zaštitna odjeća može obuhvatati laboratorijske mantile, vodonepropusne rukavice (napravljene od lateksa ili materijala koji nije lateks, kao što je neopren, PVC ili nitril), navlake za obuću, te kape i maske za rad u aseptičnim uslovima. Odjeća služi da se zaštiti tijelo onoga ko je nosi i da pomogne u sprečavanju prenosa kontaminacije u druge zone. Odjeća treba biti pod monitoringom i skinuta prije napuštanja klasifikovane zone. Pri kretanju između nadgledanih zona kao što su prostorija s kamerom i prostorija za injektiranje, zaposleni možda neće morati mijenjati zaštitnu odjeću osim ako se sumnja na prosutu tečnost. Dobra je praksa da se rukavice zamijene nakon svake manipulacije. Zaštitnu odjeću treba skinuti prije ulaska u druge prostorije, kao što su prostorije za osoblje.

- Kad se rukuje niskoenergetskim beta emiterima, rukavice trebaju biti dovoljno debele da pruže zaštitu od vanjskog beta zračenja.

- Treba nositi olovne kecelje kad se ulazi u prostorije sa hibridnim snimanjem (npr. PET–CT) ako neposredno predstoji upotreba X-zraka, a njegovatelj ili pomagač, ili neko od zaposlenih, treba biti s pacijentom u toj prostoriji. Olovne kecelje se takođe mogu nositi pri pripremi i apliciranju visokih aktivnosti 99mTc, iako se njihova upotreba ne preporučuje pošto su druge zaštitne mjere efikasnije (vidi tačku 4.83).

- Pribor za daljinsko rukovanje radioaktivnim materijalom, uključujući hvataljke i forcepse.

- Kontejnere za transport radioaktivnog otpada i izvora zračenja.

- Digestore opremljene odgovarajućim filterima i adekvatnom ventilacijom treba koristiti za volatilne radiofarmake, kao što su 131I i 133Xe. Sterilnost intravenoznih ili intraarterijskih radiofarmaka treba biti očuvana.

Monitoring radnog mjesta

  - Tačke 3.96–3.98 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve i odgovornosti za monitoring radnog mjesta. Monitoring radnog mjesta se sastoji od mjerenja izvršenih u radnom okruženju i tumačenja rezultata. Monitoring radnog mjesta služi u nekoliko svrha, uključujući rutinski monitoring, poseban monitoring za posebne situacije, aktivnosti ili zadatke, i potvrdni monitoring u cilju provjere ranijih pretpostavki o uslovima ekspozicije. Monitoring radnog mjesta se može koristiti da se verifikuju profesionalne doze za osoblje čiji rad uključuje ekspoziciju predvidljivo niskim nivoima zračenja. On je posebno važan za zaposlene koji nisu pod individualnim monitoringom. U objektu nuklearne medicine, monitoring radnog mjesta treba obuhvatati i vanjsku ekspoziciju i kontaminaciju. Dodatne opšte smjernice za monitoring radnog mjesta su date u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

  - Laboratorije i druge zone u kojima se radi sa otvorenim izvorima zračenja trebaju biti pod sistematskim monitoringom i vanjskog zračenja i površinske kontaminacije. Monitoring kontaminacije se zahtijeva za:

- Sve radne površine (uključujući i unutrašnjost kabineta/ormara), alate, opremu i uređaje (uključujući dozimetrijske sisteme, kompjutere i njihovu periferijske uređaje i uređaje za mjerenje opterećenja), podove i sve predmete uklonjene iz tih zona;

- Radne stanice, sisteme za provjetravanje i odvode kad bilo kojima od njih treba pristupiti u svrhu održavanja;

- Zaštitnu i ličnu odjeću i obuću, posebno kad osoba koja ih nosi napušta kontrolisanu zonu (monitori trebaju biti na raspolaganju blizu izlaza);

- Odjeća, posteljina i pribor za jelo koje koriste pacijenti na terapiji radiofarmacima.

  - Periodični monitoring mjeračem zračenja i monitorom kontaminacije ili testovima uzimanja brisa treba obavljati i za kontrolisane ili za nadgledane zone. Treba razmotriti kontinuirani monitoring sa monitorom zone za zone u kojima se vrši skladištenje izvora zračenja i rukovanje njima. Ako je paket koji sadrži izvore zračenja oštećen prilikom dolaska, treba obaviti mjerenje uklonjive kontaminacije i vanjskog polja zračenja.

  - Monitoring radnog mjesta u pogledu sistema za snimanje X-zracima korištenih u nuklearnoj medicini treba poštovati smjernice date u tačkama 3.100–3.103.

  - Monitoring radnog mjesta treba biti obavljan i dokumentovan kao dio programa zaštite od zračenja u objektu nuklearne medicine. RPO ili medicinski fizičar u objektu nuklearne medicine trebaju dati specifične savjete o programu monitoringa radnog mjesta, uključujući i o istragama koje se pokreću kad se prekorače nivoi istrage (vidi tačke 4.131 i 4.132).

  - Mjerači zračenja koji se koriste za monitoring vanjskog zračenja trebaju biti kalibrisani u smislu relevantnih operativnih veličina. U nuklearnoj medicini je relevantna veličina obično ambijentalna ekvivalentna doza, H*(10), a jedinica je sivert (Sv) i njegovi podumnošci. Monitori kontaminacije trebaju biti kalibrisani u odgovarajućim veličinama (takođe vidi dodatne smjernice o kalibraciji u tačkama 4.197–4.202).

Procjena profesionalne ekspozicija i zdravstveni nadzor osoblja

Procjena profesionalne ekspozicije

  - Između ostalog, svrha monitoringa i procjene doza je da se dobiju informacije o ekspoziciji osoblja i potvrde dobre prakse u radu i poštovanje regulatornih uslova. Tačka 3.100 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjev za individualnim monitoringom „svakog zaposlenog koji obično radi u kontrolisanoj zoni ili koji povremeno radi u kontrolisanoj zoni i može primiti znatnu dozu od profesionalne ekspozicije“. U osoblje za koje je možda obavezan individualni monitoring spadaju i ljekari u oblasti nuklearne medicine, drugi ljekari specijalisti, medicinski radiološki tehnolozi, medicinski fizičari, RPO, radiofarmaceuti i sve druge osobe koje su uključene u pripremu, dispenziju i aplikaciju radiofarmaka pacijentima u cilju dijagnostike i terapije, osoblje koje radi sa radioaktivnim otpadom, biomedicinski i klinički inženjeri, zaposleni na održavanju i servisiranju i sve medicinske sestre i drugo osoblje koje treba provesti određeno vrijeme sa pacijentima nuklearne medicine ili koje radi u kontrolisanim zonama.

  - Monitoring obuhvata više od samog mjerenja. On obuhvata i tumačenje, procjenu, istragu i izvještavanje, što po potrebi može voditi ka korektivnim mjerama. Individualne vanjske doze se mogu procjenjivati uređajima za individualni monitoring koji uključuju termoluminiscentne dozimetre, optički stimulisane luminiscentne dozimetre, radiofotoluminscentne dozimetre, film dozimetre/značke i elektronske dozimetre. Uređaji za individualni monitoring trebaju biti kalibrisani i sljedivi do standardne dozimetrijske laboratorije (za detaljnije smjernice vidi dokument GSG-7, referenca 23).

  - Sa izuzetkom elektronskih dozimetara koje jedan za drugim koristi nekoliko zaposlenih sa odvojeno snimljenim individualnim dozama, svaki personalni dozimetar se treba koristiti za monitoring samo osobe kojoj je izdat za rad u objektu nuklearne medicine i ne treba ga nositi u druge objekte gdje ta osoba možda takođe radi. Naprimjer, ako je osobi izdat dozimetar u bolnici A, treba ga nositi samo u bolnici A, a ne i u drugim bolnicama ili medicinskim centrima u kojima ta osoba takođe radi. Rezultati monitoringa se zatim mogu protumačiti za osobu koja radi u konkretnom objektu nuklearne medicine, a to će omogućiti odgovarajuće razmatranje efektivnosti optimizacije zaštite i sigurnosti za tu osobu u tom objektu. Međutim, državni regulatorni zahtjevi se mogu razlikovati od ovog savjeta i treba ih poštovati na teritoriji na kojoj važe (takođe vidi tačke 4.133–4.135).

  - Period monitoringa (period u kojem se dozimetri primjenjuju) kojeg preciziraju regulatorna tijela u većini država obično se kreće u rasponu od jednog do tri mjeseca. Njega određuju takvi faktori kao što su raspoloživost usluge, radno opterećenje i vrsta posla. Period monitoringa od jednog mjeseca se obično koristi za osoblje koje izvodi procedure povezane sa većom profesionalnom ekspozicijom. Duži period monitoringa (dva ili tri mjeseca) je tipičniji za osoblje izloženo nižim dozama pošto bi jednomjesečni ciklus obično značio da je stvarna profesionalna doza manja od minimuma nivoa detekcije dozimetra, što bi rezultiralo dozama koje se ne mogu detektovati. Kod dužeg ciklusa je vjerovatnije da će se dobiti očitavanje. U određenim okolnostima (npr. uvođenje novih procedura, rad pri visokim brzinama doze), mogu biti potrebni kraći periodi monitoringa. U takvim situacijama, dodatna upotreba elektronskih dozimetara može biti odgovarajuća. Treba izbjegavati nepotrebna kašnjenja u vraćanju, očitavanju i izvještavanju o dozama snimljenim na dozimetrima. Dozimetri trebaju biti poslani iz objekta nuklearne medicine davaocu dozimetrijskih usluga koji će zatim obraditi dozimetre i dostaviti izvještaje o dozama, sve to blagovremeno. Neka regulatorna tijela mogu precizirati kriterij za blagovremeno izvještavanje.

  - Operativna dozimetrijska veličina koja se koristi za vanjsko zračenje je personalni dozni ekvivalent Hp(d). Za slabije prodiruće zračenje i jače prodiruće zračenje, preporučene dubine, d, su pojedinačno 0,07 mm, odnosno 10 mm. I slabije prodiruće zračenje i jače prodiruće zračenje se koriste u nuklearnoj medicini. Hp(10) se koristi za dobijanje procjene efektivne doze kojom se izbjegavaju i niža procjena i pretjerano visoka procjena (referenca 23).

  - Za monitoring kože i ekstremiteta se preporučuje dubina od 0,07 mm (d = 0,07), a Hp (0,07) se koristi za dobijanje procjene ekvivalentne doze za kožu i ekstremitete. Kad postoji mogućnost visoke ekspozicije šaka, kao što je to slučaj kod pripreme i aplikacije radiofarmaka, treba nositi dozimetre za ekstremitete (ako je to kompatibilno sa dobrom kliničkom praksom).

  - Za monitoring očnog sočiva se preporučuje dubina od 3 mm (d = 3), a Hp(3) se koristi za dobijanje procjene ekvivalentne doze za očno sočivo. Međutim, u praksi, upotreba Hp(3) nije rasprostranjena za rutinski individualni monitoring. U nuklearnoj medicini se generalno očekuje da doza za očno sočivo ne bude znatno veća nego za ostatak tijela. Mogući izuzetak je kod rukovanja izvorima zračenja u svrhu pripreme i aplikacije radiofarmaka, ali uz prihvaćene prakse (opisane u tačkama 4.70–4.91), očno sočivo treba biti adekvatno zaštićeno. Bez obzira na to, monitoring doze za očno sočivo se može razmotriti.

  - Postoje tri granice doze koje se odnose na osoblje u nuklearnoj medicini: granica za efektivnu dozu, granica za ekvivalentnu dozu za očno sočivo, i granica za ekvivalentnu dozu za kožu i ekstremitete. Međutim, u nuklearnoj medicini su relevantne i ekspozicija od vanjskog zračenja i ekspozicija od interne kontaminacije. Nošeni dozimetar će mjeriti samo vanjsko zračenje i koristiće se da za procjenu jedne ili više veličina korištenih za granice doze. Zavisno od vrste posla kojeg obavlja osoba pod individualnim monitoringom, može postojati poželjno mjesto na tijelu za nošenje dozimetra, a može se koristiti i više od jednog dozimetra. U nuklearnoj medicini, dozimetri se obično nose na prednjem dijelu gornjeg torza (i ispod zaštitne odjeće) pošto profesionalna ekspozicija koja proizlazi iz većine procedura nuklearne medicine rezultira donekle ravnomjernom ekspozicijom cijelog tijela (vidi tačku 4.123 za smjernice o tome kada se trebaju nositi dozimetri za ekstremitete).

  - Kad se koristi zaštitna kecelja, možda neće biti lako procijeniti efektivnu dozu:

- Jedan dozimetar ispod kecelje, s vrijednošću izraženom kao Hp(10), daje dobru procjenu doprinosa efektivnoj dozi od dijelova tijela koje štiti kecelja, ali se potcjenjuje doprinos nezaštićenih dijelova tijela (štitna žlijezda, glava i vrat, i ekstremiteti).

- Jedan dozimetar van kecelje s vrijednošću izraženom kao Hp(10), daje znatno previsoku procjenu efektivne doze, pa treba koristiti odgovarajući algoritam da se izvrši korekcija za zaštitu koju daje kecelja (reference 120 i 122).

- Bez obzira na tačke (a) i (b), u nuklearnoj medicini jedan dozimetar ispod kecelje omogućava procjenu efektivne doze koja je dovoljna za svrhe zaštite od zračenja.

  - U nuklearnoj medicini, određeni radnici mogu biti u riziku i od površinske kontaminacije (kontaminacije kože) i unutrašnje kontaminacije unosom, udisanjem ili adsorpcijom radioaktivnog materijala. Poslodavci su odgovorni za utvrđivanje koje su to osobe i za pripremanje odgovarajućeg monitoringa (tačka 3.102 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Ovaj zahtjev se obično ispunjava monitoringom štitne žlijezde putem vanjskog detektora koji procjenjuje nakupljanje joda kod pojedinaca koji rukuju radioaktivnim jodom i putem monitoringa šaka nakon što se skinu zaštitne rukavice. U nekim posebnim slučajevima može biti neophodno da se mjeri aktivnost uzoraka urina. Očekivanu efektivnu dozu treba izračunati kao dio ukupne efektivne doze zaposlenog radnika (referenca 23).

  - Kad se ne koriste, personalne dozimetre treba čuvati na namjenskom mjestu i zaštititi od oštećivanja ili ozračivanja. Zaposleni koji izgubi svoj dozimetar treba obavijestiti RPO-a koji će obaviti procjenu doze, evidentirati je i unijeti u registar individualnih doza. Ako postoji državni registar doza, treba ga blagovremeno ažurirati sa procjenama doza. Najpouzdaniji metod za procjenu individualne doze je da se koristi skorija istorija datog pojedinca. U slučajevima u kojima zaposleni obavlja vrste poslova koji nisu rutinski, možda je bolje kao osnovu za procjenu doze koristiti doze njegovih kolega koji su prošli slične uslove ekspozicije.

  - U nekim slučajevima, profesionalne doze se mogu procijeniti iz rezultata monitoringa radnog mjesta. Efektivna doza za osoblje se može zaključiti iz izmjerene ambijentalne ekvivalentne doze H*(10) pod uslovom da je gradijent doze na radnom mjestu relativno nizak. ICRP (referenca 119) daje koeficijente konverzije iz ambijentalne ekvivalentne doze u efektivnu dozu za razne vrste zračenja i energije.

  - U objektu nuklearne medicine treba razmotriti upotrebu dodatnih aktivnih dozimetara sa direktnim očitavanjem, kao što su elektronski dozimetri, npr. u novom objektu ili kod uvođenja novih procedura, pošto ti uređaji mogu dati zaposlenom radniku trenutnu indikaciju i kumulativne doze i trenutne brzine doze i takođe omogućavaju podešavanje alarma koji se oglašava kad se dostigne određeni nivo (referenca 23). Ti dozimetri su takođe korisni za osoblje koje je uključeno u terapije radiofarmacima i za trudne zaposlenice, u kojim slučajevima se preporučuje očitavanje u „stvarnom vremenu“.

Nivoi istrage kod ekspozicije osoblja

  - Nivoi istrage se razlikuju od restrikcija doze i granica doze; oni su sredstvo koje se koristi da se upozori na potrebu razmatranja procedura i obavljanja zadataka, da se istraži šta ne funkcioniše kao što se očekuje i da se blagovremeno poduzmu korektivne mjere. Prekoračenje nivoa istrage treba inicirati navedene postupke. U nuklearnoj medicini se mogu koristiti unaprijed određene vrijednosti, npr. 0,5 mSv mjesečno za efektivnu dozu ili 15 mSv mjesečno za dozu za prst. Odgovarajuće alternative mogu biti doze koje prekoračuju određeni procenat (npr. 25%), srazmjerno po periodu monitoringa, od godišnjih granica doze ili od unaprijed određene vrijednosti iznad istorijskog prosjeka. Abnormalni uslovi i događaji takođe trebaju inicirati istragu. U svim slučajevima, istraga treba biti pokrenuta s ciljem poboljšanja optimizacije zaštite profesionalno izloženih osoba, a rezultate treba evidentirati. Nivoi istrage takođe trebaju biti utvrđeni za monitoring radnog mjesta, uz uzimanje u obzir scenarija ekspozicije i unaprijed utvrđenih vrijednosti usvojenih za nivoe istrage za osoblje. Detalji o nivoima istrage su dati u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

  - Istragu treba pokrenuti što je prije moguće nakon razloga za pokretanje ili vanrednog događaja, a pisani izvještaj treba biti sačinjen u vezi sa razlogom istrage, uključujući i utvrđivanje ili verifikaciju doze, korektivne mjere ili mjere ublažavanja te uputstva ili preporuke u cilju izbjegavanja ponavljanja slučaja. Po potrebi, komisija za osiguranje kvaliteta i komisija za radijacijsku sigurnost trebaju razmatrati te izvještaje, a treba obavijestiti i vlasnika licence. U nekim slučajevima će možda trebati obavijestiti i regulatorno tijelo.

Osobe koje rade na više od jednog mjesta

  - Neke osobe možda mogu raditi u više od jednog objekta nuklearne medicine. Ti objekti mogu biti dosta odvojeni pravni subjekti u smislu vlasništva i upravljanja ili mogu biti u zajedničkom vlasništvu, ali pod odvojenom upravom ili čak imati zajedničko vlasništvo i zajedničku upravu, ali fizički biti dosta odvojeni. Bez obzira na strukturu vlasništva i upravljanja, zahtjevi za zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja za konkretan objekt nuklearne medicine važe kada osoba radi u tom objektu. Kao što je opisano u tački 4.120, dozimetar izdat u svrhu individualnog monitoringa treba nositi samo u objektu za koji je izdat pošto se time olakšava efektivna optimizacija zaštite i sigurnosti u tom objektu. Ovakav pristup se logistički lakše provodi jer svaka fizička lokacija ima svoje dozimetre, tako da nema potrebe prenositi dozimetre iz jednog objekta u drugi, uz rizik da se oni izgube ili zaborave. Tamo gdje su objekti u zajedničkom vlasništvu, može izgledati kao nepotrebno finansijsko opterećenje da se nabavlja više od jednog kompleta dozimetara za osoblje koje radi u više tih objekata. Međutim, za zaštitu od zračenja ostaju prednosti od dobijanja rezultata dozimetra povezanog sa radom zaposlenog u samo jednom objektu nuklearne medicine (takođe vidi tačku 4.135).

  - Međutim, postoji jedan dodatni važan obzir, konkretno potreba da se osigura pridržavanje granica profesionalne doze. Svaki zaposleni koji radi u više objekata nuklearne medicine treba o tom radu obavijestiti vlasnika licence za svaki od tih objekata. Svaki vlasnik licence treba putem svog RPO-a uspostaviti službeni kontakt sa vlasnicima licence za ostale objekte nuklearne medicine i njihovim RPO-ima, tako da svaki od tih objekata ima mehanizme osiguranja da je personalni dozimetar na raspolaganju i da se vodi stalna evidencija profesionalnih doza za zaposlenog u svim objektima u kojima taj zaposleni radi.

  - Neki pojedinci, poput medicinskih fizičara-konsultanata ili servisnih inženjera možda mogu obavljati poslove u mnogim objektima nuklearne medicine i, pored toga, i u drugim medicinskim radiološkim objektima. Njih može zapošljavati neko preduzeće ili mogu obavljati samostalnu djelatnost davanja ugovorenih usluga objektu nuklearne medicine i drugim objektima. U takvim slučajevima je jednostavnije za preduzeće ili samostalnog djelatnika da osigura dozimetre za individualni monitoring. Zbog toga, u takvim slučajevima osoba koristi isti dozimetar za posao koji obavlja u svim objektima nuklearne medicine (i drugim medicinskim radiološkim objektima) u periodu monitoringa.

Evidencije o profesionalnoj ekspoziciji

  - Tačke 3.103–3.107 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju detaljne zahtjeve za evidencije o profesionalnoj ekspoziciji i obavezuju poslodavce, registrante i vlasnike licence na to. Pored dokazivanja da se poštuju zakonski zahtjevi, evidencije o profesionalnoj ekspoziciji treba koristiti unutar objekta nuklearne medicine i u dodatne svrhe, uključujući procjenu efektivnosti optimizacije zaštite i sigurnosti u objektu i procjenu trendova ekspozicije. Regulatorno tijelo možda može precizirati dodatne zahtjeve za vođenje evidencija o profesionalnoj ekspoziciji i za pristup informacijama sadržanim u tim evidencijama. Od poslodavaca se zahtijeva da osoblju osiguraju pristup evidencijama o njihovoj vlastitoj profesionalnoj ekspoziciji (tačka 3.106(a) dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Dodatne opšte smjernice za evidencije o profesionalnoj ekspoziciji su date u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

Zdravstveni nadzor osoblja

  - Prvenstvena svrha zdravstvenog nadzora je procjena početne i dalje zdravstvene sposobnosti osoblja za njihove namjeravane poslove, a zahtjevi su dati u tačkama 3.108 i 3.109 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3).

  - Nije potreban specifičan zdravstveni nadzor koji se odnosi na ekspoziciju jonizirajućem zračenju za osoblje uključeno u nuklearnu medicinu. U normalnim uslovima rada, profesionalne doze pretrpljene u nuklearnoj medicini su niske i ne traže se posebni ljekarski pregledi za to osoblje jer nema dijagnostičkih ispitivanja koja daju informacije relevantne za ekspoziciju niskim dozama. Zbog toga je rijetko da pitanja profesionalne ekspozicije koja proizlaze iz radnog okruženja u objektu nuklearne medicine znatno utiču na odluku o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog da obavlja poslove sa zračenjem ili da utiču na opšte uslove rada (referenca 23).

  - Posebna istraga sa biološkom dozimetrijom i daljom produženom dijagnostikom i medicinskim tretmanom bi možda bila potrebna samo u slučaju zaposlenih koji su primili preveliku dozu, mnogo veću od granica doze (npr. nekoliko stotina mSv ili više) (referenca 23). U slučaju interne kontaminacije, možda bi bila neophodna dodatna ispitivanja u cilju utvrđivanja unosa i zadržavanja radioaktivnog agensa. Po potrebi, treba razmotriti intervencije da se olakša izlučivanje ili ograniči unos radioaktivnog agensa.

  - Osoblju koje jeste ili možda jeste bilo izloženo dozama većim od granica doze treba osigurati savjetovanje, informacije, savjete i, ako se ukaže potreba, savjetovanje treba osigurati i radnicima koji su zabrinuti zbog svoje ekspozicije zračenju. U nuklearnoj medicini, ova druga grupa možda uključuje i žene koje jesu ili su možda trudne. Savjetovanje trebaju obaviti odgovarajuće iskusni i kvalifikovani pojedinci. Dodatne smjernice su date u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

Informacije, uputstva i obuka

  - Svo osoblje uključeno u nuklearnu medicinu treba ispunjavati pojedinačne kriterije za obuku i kompetentnost opisane u tačkama 2.119–2.137. To obuhvata opštu edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost za zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja u nuklearnoj medicini. Ljekari u oblasti nuklearne medicine, medicinski radiološki tehnolozi, medicinski fizičari i medicinske sestre možda nisu prošli obuku o komponenti hibridnih sistema za snimanje baziranoj na X-zracima, kao što su PET–CT, i kao takvi trebaju proći obuku o zaštiti od zračenja i sigurnosti koja je relevantna za dodatne modalitete medicinskog snimanja u njihovom objektu nuklearne medicine.

  - Tačka 3.110 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) stavlja odgovornosti na poslodavca da, između ostalog, osigura adekvatne informacije, uputstva i obuku za zaštitu i sigurnost onoliko koliko se to odnosi na objekt nuklearne medicine. To ne važi samo za nove zaposlene, nego i za svo osoblje kao dio kontinuiranog njihovog profesionalnog usavršavanja. Specifična uputstva i obuku treba davati kad se uvode novi radiofarmaci, nova medicinska radiološka oprema, softver i tehnologije.

  - Informacije o potencijalnim rizicima kontaminacije treba dati osoblju iz službi podrške, uključujući IT specijaliste i izvođače radova koji obavljaju povremene poslove u objekti nuklearne medicine ili radiofarmaceutskoj laboratoriji.

Uslovi posla i posebni aranžmani

  - Tačka 3.111 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da se osoblju ne nude posebne beneficije zato što su profesionalno izloženi. Nije prihvatljivo nuditi beneficije kao zamjenu za mjere zaštite i sigurnosti.

Zaposlenice koje su trudne ili doje

  - Nema zahtjeva u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) za zaposlenu osobu ženskog pola da obavijesti vlasnika licence o svojoj trudnoći, ali je neophodno da zaposlenice razumiju važnost davanja takvih obavještenja, tako da se njihovi uslovi rada mogu prilagoditi u skladu s tim. U tački 3.113(b) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) je utvrđen zahtjev da poslodavci, u saradnji sa registrantima i vlasnicima licence, omoguće zaposlenicama odgovarajuće informacije u ovom pogledu.

  - Tačka 3.114 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjev da:

„Poslodavac osobe ženskog pola koji je obaviješten o njenoj mogućoj trudnoći ili 	da ona doji dužan je da prilagodi uslove rada u pogledu profesionalne ekspozicije 	tako da se osigura da embrio ili fetus ili dojenče dobiju isti širok nivo zaštite 	koji se zahtijeva za pojedince iz stanovništva.“

Ograničenje doze za embrio ili fetus ne znači da trudnica treba izbjegavati rad sa zračenjem, ali znači da poslodavac treba pažljivo razmotriti uslove ekspozicije u pogledu i normalne ekspozicije i potencijalne ekspozicije. Naprimjer, trudnoj zaposlenici se može ograničiti radno vrijeme u prostoriji za pripremu radiofarmaka ili rad sa rastvorima radioaktivnog joda (referenca 124). Osnovni rizik kod radioaktivnog joda je da on prelazi zid posteljice i koncentriše se u štitnoj žlijezdi fetusa.

  - Druga moguća rješenja uključuju preraspoređivanje trudne zaposlenice na poslove gdje je vjerovatnoća akcidenata niža ili na lokaciju koja ima manju ambijentalnu ekvivalentnu dozu. Takvo preraspoređivanje treba biti praćeno odgovarajućom obukom. Dodatni obzir je potreba da se izbjegne reagovanje trudnih zaposlenica na akcident, npr. prosipanje radioaktivnog materijala (takođe vidi tačke 4.294–4.298).

  - Doza za fetus treba biti pod monitoringom putem korištenja dodatnog odgovarajuće pozicioniranog dozimetra (takođe vidi dokument GSG-7, referenca 23). Personalni elektronski dozimetri su vrijedni u procjeni doza zračenja za trudne zaposlenice i nakon toga i za embrio ili fetus (takođe vidi tačku 4.130).

  - U pogledu granice doze od 1 mSv za embrio ili fetus, doza za embrio ili fetus vjerovatno neće preći 25% vrijednosti vanjske ekspozicije izmjerene personalnim dozimetrom. Ta vrijednost zavisi od prodora zračenja (odnosno, od fotonske energije radionuklida u upotrebi). Na raspolaganje treba staviti informacije, savjete i, ako je indicirano, savjetovanje za trudne zaposlenice (takođe vidi tačku 4.140).

Osobe mlađe od 18 godina

  - U mnogim državama ima mogućnost da učenici starosti 16 godina i više, ali mlađi od 18 godina, započnu svoje školovanje i obuku za medicinskog radiološkog tehnologa ili drugog zdravstvenog radnika, što može obuhvatati i profesionalnu ekspoziciju jonizirajućem zračenju. Tačka 3.116 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za pristup kontrolisanim zonama, a granice doze za navedene osobe su restriktivnije (vidi Okvir 1 u Poglavlju 2 ovog Vodiča za sigurnost i Prilog III dokumenta GSR Dio 3, referenca 3).

Zaštita radnika koji odgovaraju na incidente u objektu nuklearne medicine

  - Djelatnost nuklearne medicine je situacija planirane ekspozicije, a kad okolnosti rezultiraju incidentima koji vode ili mogu voditi nenamjeravanim ili akcidentalnim ekspozicijama pacijenata ili osoblja, te okolnosti su i dalje u okviru situacije planirane ekspozicije. Potencijalno dešavanje takvih incidenata se treba razmotriti unaprijed u sigurnosnoj procjeni objekta, a procedure za ublažavanje trebaju biti sačinjene u skladu s tim (vidi smjernice u tačkama 4.283–4.301 o prevenciji i ublažavanju akcidenata).

  - Profesionalna ekspozicija zaposlenih koji odgovaraju na takve incidente i dalje podliježe granicama profesionalne doze, a procedure za ublažavanje incidenata trebaju uključivati i razmatranja optimizacije zaštite i sigurnosti za zaposlene koji su zaduženi da reaguju. Procedure ublažavanja takođe trebaju uključivati i raspodjelu odgovornosti i predvidjeti edukaciju i obuku relevantnih zaposlenih na temu provođenja mjera ublažavanja, koje treba periodično vježbati. Većina takvih mjera, npr. reagovanje na radioaktivni materijal prosut na radne površine, može se izvršiti na planiran način tako da se doze mogu držati niskima. Mogu postojati situacije u kojima su doze visoke, npr. u medicinski hitnim slučajevima u kojima se trenutna njega pruža pacijentu sa moždanim udarom ili srčanim zastojem, kad su uključene velike količine aktivnosti radioaktivnog materijala (npr. 2 GBq 131I), ali u tim događajima je doza opravdana jer se radi o postupku spašavanja života. Međutim, čak i u slučaju hitne operacije, ako je hirurška procedura duga, može se ići na rotaciju osoblja da bi se pomoglo održavanje optimizirane zaštite profesionalno izloženih osoba od zračenja u toj situaciji. Za takve situacije treba potražiti savjet RPO-a u objektu (vidi smjernice u tačkama 4.299 i 4.300 za više detalja).

## ZAŠTITA OD ZRAČENJA POJEDINACA 
KOJI SE PODVRGAVAJU MEDICINSKOJ EKSPOZICIJI

  - Ovo poglavlje obuhvata zaštitu od zračenja pacijenata, njegovatelja i pomagača te dobrovoljaca u biomedicinskom istraživanju. Kad se koristi u kontekstu medicinske ekspozicije, izraz „pacijent“ znači osobu koja se podvrgava radiološkoj proceduri. Ostali pacijenti u objektu nuklearne medicine, uključujući i one koji možda čekaju na svoju radiološku proceduru, smatraju se pojedincima iz stanovništva, a njihova zaštita od zračenja je obuhvaćena u tačkama 4.263–4.272.

  - Kao što je navedeno u tački 2.8, nema granice doze kod medicinske ekspozicije, tako da je veoma važno da postoji efektivna primjena zahtjeva za opravdanost i optimizaciju.

Opravdanost medicinske ekspozicije

  - Zahtjevi za opravdanost medicinske ekspozicije (tačke 3.155–3.161 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3) uključuju pristup opravdanosti koji se sastoji od tri nivoa (vidi tačku 2.11) (reference 4, 125 i 126).

  - Uloge organa nadležnog za zdravstvo i stručnih tijela u pogledu Nivoa 2 ili generičke opravdanosti radioloških procedura, opravdanosti programa zdravstvenog skrininga i opravdanosti skrininga namijenjenog za rano otkrivanje bolesti, ali ne kao dio programa zdravstvenog skrininga, opisane su u tačkama 2.55–2.60.

Opravdanost medicinske ekspozicije za individualnog pacijenta

  - Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva zajednički pristup opravdanosti na nivou individualnog pacijenta, sa odlukom koju zajednički donose uputilac (koji pokreće zahtjev za radiološkom procedurom) i radiološki medicinski radnik. Uputnica za proceduru nuklearne medicine se treba smatrati zahtjevom za stručnim konsultacijama ili mišljenjem umjesto kao nalog ili naredba da se procedura izvrši. Uputilac unosi znanje medicinskog konteksta i anamneze pacijenata u proces donošenja odluke, a radiološki medicinski radnik ima specijalističko stručno znanje o radiološkoj proceduri. Treba razmotriti efikasnost, koristi i rizike alternativnih metoda (i onih koji uključuju jonizirajuće zračenje i onih koji ga ne uključuju). Krajnja odgovornost za opravdanost se precizira u propisima pojedinih država.

  - U slučaju terapije radiofarmacima, zahtjevi za opravdanost se efektivnije primjenjuju kao dio medicinskog procesa utvrđivanja najboljeg pristupa tretmanu. Kad uputilac uputi pacijenta na tretman, multidisciplinarni tim, koji uključuje i takve specijaliste kao što su radiološki onkolozi ili endokrinolozi, treba pažljivo razmotriti da li pacijenta treba liječiti terapijom radiofarmacima ili nekim drugim oblikom radioterapije, drugim modalitetom, kombinovanim tretmanom (uzastopnim ili istovremenim) ili nikako. U idealnom slučaju, svaka odluka o tretmanu treba biti prodiskutovana unutar tima i dokumentovana na sastanku „odbora za tumor“ („tumor board“) ili ekvivalentom multidsicplinarnom sastanku.

  - Pacijent takođe treba biti obaviješten o očekivanim koristima, rizicima i ograničenjima predložene radiološke procedure, kao i o posljedicama nepodvrgavanja proceduri.

  - Kod snimanja u nuklearnoj medicini, zahtjevi za opravdanost se efektivnije primjenjuju kao dio medicinskog procesa utvrđivanja „prikladnosti“ radiološke procedure. Proces utvrđivanja prikladnosti je pristup zasnovan na dokazima u cilju odabira najbolje pretrage za dati scenario, uzimajući u obzir dijagnostičku efikasnost i opravdanost, kao i alternativne procedure u kojima se ne koristi jonizirajuće zračenje, npr. ultrazvuk ili MRI. Korisna sredstva koja pomažu u procesu donošenju odluke uključuju državne ili međunarodne smjernice za upućivanje na proceduru snimanja koje su sačinila stručna društva (reference 127–133 i 233). Te smjernice se mogu dostavljati ili koristiti putem elektronskih sistema za ljekarske zahtjeve za proceduru snimanja i sistema i alata za podršku kliničkom odlučivanju.

  - Pri utvrđivanju prikladnosti procedure snimanja u nuklearnoj medicini za individualnog pacijenta, uputilac treba postaviti sljedeća pitanja (referenca 132):

- Da li je procedura već urađena ranije? Radiološka procedura koja je već urađena ranije u razumnom vremenskom periodu (zavisno od procedure i kliničkog pitanja) ne treba biti ponovljena (osim ako klinički scenario indicira prikladnost njenog ponavljanja). U nekim slučajevima je alternativna procedura možda već izvedena u drugom radiološkom objektu, što čini predloženu radiološku proceduru nepotrebnom, npr. pacijent koji je nedavno obavio CT pulmonalnu angiografiju u jednom objektu može biti upućen na skeniranje ventilacije/perfuzije u drugi objekt. Rezultati (snimci i nalazi) prethodnih pretraga trebaju biti na raspolaganju, ne samo u datom objektu nuklearne medicine, nego i u drugim objektima u cilju razmatranja. Treba koristiti modalitete digitalnog snimanja i elektronske mreže da se taj proces olakša.

- Da li je procedura potrebna? Predviđeni ishod predložene radiološke procedure (pozitivan ili negativan) treba uticati na rad s pacijentom (patient management).

- Da li je procedura potrebna sada? Izbor vremena predložene radiološke procedure u odnosu na progresiju bolesti na koju se sumnja i mogućnosti tretmana trebaju biti razmotreni kao cjelina.

- Da li je to najbolja pretraga da se odgovori na kliničko pitanje? U tehnikama snimanja se napredak dešava kontinuirano, a uputilac možda treba razgovarati sa radiološkim medicinskim radnikom o tome šta je trenutno na raspolaganju za dati problem.

- Da li je klinički problem objašnjen radiološkom medicinskom radniku? Medicinski kontekst tražene radiološke procedure je ključan za osiguravanje da se primijeni ispravna tehnika sa pravilnim fokusiranjem.

  - Tri posebne grupe pacijenata utvrđene u tački 3.157 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) koje treba posebno razmotriti u pogledu opravdanosti su pacijentkinje trudnice, pacijentkinje dojilje i pedijatrijski pacijenti.

- Zbog veće radiosenzitivnosti embrija ili fetusa, prije obavljanja procedure nuklearne medicine treba utvrditi da li je pacijentkinja trudna. Tačka 3.176 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da procedure „postoje u cilju utvrđivanja trudničkog statusa pacijentkinje u reproduktivnoj dobi prije izvođenja bilo koje radiološke procedure koja bi mogla rezultirati znatnim dozama za embrio ili fetus“. Trudnoća bi onda bila faktor u procesu opravdanosti i možda bi mogla uticati na izbor vremena predložene radiološke procedure ili na odluku da li je prikladniji drugi pristup tretmanu. Treba obratiti pažnju na utvrđivanje da su odabrana pretraga ili tretman zaista indicirani za zdravstveno stanje koje zahtijeva trenutni medicinski tretman. Potvrđivanje trudnoće bi se moglo obaviti nakon početne opravdanosti, a prije izvođenja radiološke procedure. Zatim je potrebna ponovna opravdanost, uzimajući u obzir dodatnu senzitivnost trudne pacijentkinje i embrija, odnosno fetusa.

- Većina dijagnostičkih procedura sa 99mTc ne uzrokuje visoke doze za fetus. Kod radionuklida koji ne prelaze placentu, doza za fetus proizlazi iz radioaktivnosti u tkivima materice. Neki radiofarmaci ili njihove sastavne komponente koje prelaze placentu i koncentrišu se u konkretnom organu ili tkivu mogu predstavljati znatan rizik za fetus. Posebnu pažnju treba obratiti na radiofarmake koji su označeni izotopima joda. Posebno treba razmotriti radiofarmake označene drugim radionuklidima, konkretno pozitronskim emiterima. U svim tim slučajevima, medicinski fizičar treba izvršiti procjenu doze za fetus. ICRP je dao detaljne informacije o dozama za embrio ili fetus od unosa radionuklida od strane majke (referenca 234).

- Po pravilu, trudna pacijentkinja ne treba biti podvrgnuta terapiji radioaktivnim jodom osim ako je njegova primjena u cilju spašavanja života. Inače, takvu terapijsku primjenu treba odložiti do nakon trudnoće i nakon bilo kog perioda dojenja (reference 124, 235 i 236). Konkretno, radioaktivni jod će lako preći placentu, pa će štitna žlijezda fetusa početi akumulirati jod u periodu od oko 10 sedmica gestacije.

- Kod pacijentkinja koje doje, u procesu opravdanosti treba razmotriti izlučivanje putem mlijeka i moguću veću dozu za dojke. ICRP je dao detaljne informacije o dozama za dojenčad od unosa radionuklida iz majčinog mlijeka (referenca 237).

- Pošto su djeca pod većim rizikom od toga da pretrpe stohastičke efekte prouzrokovane zračenjem, pedijatrijski pregledi zahtijevaju posebna razmatranja u procesu opravdanosti (referenca 233).

  - „Samoinicijativno upućivanje“ se dešava kada zdravstveni radnik izvodi radiološku proceduru na pacijentu kao rezultat opravdanosti na osnovu vlastite kliničke procjene. Većina primjera prihvatljive prakse samoinicijativnog upućivanja se dešava kod rendgenskog snimanja, npr. u dentalnoj medicini, a relevantna stručna tijela u mnogim državama sačinjavaju odgovarajuće smjernice za svoju specijalnost (tačka 3.149). Ako se desi, samoinicijativno upućivanje u nuklearnoj medicini se treba orijentisati prema takvim stručnim smjernicama.

  - „Samoinicijativni dolazak“, uključujući i „individualnu zdravstvenu procjenu“,  se dešava kada pojedinac iz stanovništva zatraži neku radiološku proceduru bez ljekarske uputnice. Ovo može biti i podstaknuto medijskim napisima ili reklamama. Samoinicijativni dolazak ne dominira naširoko u nuklearnoj medicini, ali za svaki takav slučaj se zahtijeva opravdanost, kao i za sve radiološke procedure. Relevantna stručna tijela imaju važnu ulogu u razmatranju dokaza za izradu smjernica prilikom predlaganja novih praksi. Države mogu odlučiti da unesu takve smjernice u zakonodavstvo (referenca 136).

  - Treba kreirati mehanizme za jačanje svijesti, prikladnosti i audita u cilju podrške primjeni zahtjeva za opravdanost medicinske ekspozicije. Svijest o potrebi za opravdanošću čini osnovu cijelog procesa opravdanosti. Mehanizmi za jačanje svijesti uključuju tradicionalnu edukaciju i obuku, npr. na medicinskim fakultetima ili tokom obuke u datoj specijalnosti, učenje putem interneta ili učenje „na licu mjesta“ (npr. postdiplomci na urgentnim odjeljenjima) te korištenje povratnih informacija u procesu izvještavanja. Prikladnost je opisana u tačkama 4.160 i 4.161, a proces audita se koristi za praćenje i dobijanje povratnih informacija u cilju unapređenja i svijesti i prikladnosti.

Opravdanost medicinske ekspozicije dobrovoljaca u biomedicinskom istraživanju

  - Uloga etičkog odbora u opravdanosti medicinske ekspozicije dobrovoljaca izloženih zračenju kao dio programa biomedicinskog istraživanja opisana je u tački 2.99.

Opravdanost medicinske ekspozicije njegovatelja i pomagača

  - Pristup opravdanosti koji se sastoji od tri nivoa se ne odnosi na njegovatelje i pomagače. Umjesto toga, tačka 3.155 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjev u cilju osiguranja da postoji određena neto korist (net benefit) od ekspozicije, npr. uspješno izvođenje dijagnostičke procedure na djetetu. Ključnu komponentu u opravdanosti medicinske ekspozicije njegovatelja i pomagača čine njihovo znanje i razumijevanje zaštite od zračenja i radijacijskih rizika od procedure koja se razmatra. U ovom cilju, radiološki medicinski radnik ili medicinski radiološki tehnolog uključen u radiološku proceduru je odgovoran prije izvođenja procedure da osigura da njegovatelj ili pomagač budu ispravno informisani o zaštiti od zračenja i pratećim radijacijskim rizicima, da razumiju te informacije i, u skladu s tim, daju saglasnost da preuzmu ulogu njegovatelja, odnosno pomagača.

Optimizacija zaštite i sigurnosti

  - Kod medicinske ekspozicije, optimizacija zaštite i sigurnosti ima nekoliko komponenti, od kojih se neke direktno odnose na radiološku proceduru koja se treba izvesti, a druge daju podršku ili okvir za ostale komponente. Te komponente optimizacije zaštite i sigurnosti su opisane u tačkama 4.169–4.240. Ključni zaposleni u procesu optimizacije su radiološki medicinski radnik, medicinski radiološki tehnolog i medicinski fizičar.

Razmatranje konstrukcije opreme

  - Upotreba odgovarajuće i dobro konstruisane medicinske radiološke opreme i pratećeg softvera čini osnovu svake procedure u nuklearnoj medicini. Gama kamere, SPECT–CT i PET–CT skeneri i njihova prateća oprema trebaju biti konstruisani i proizvedeni tako da olakšaju držanje doza iz medicinske ekspozicije što je razumno moguće niže u skladu sa dobijanjem adekvatnih dijagnostičkih informacija. Smjernice za razmatranje konstrukcije opreme su date u dijelu o medicinskoj radiološkoj opremi u tačkama 4.45–4.51. Smjernice za razmatranje konstrukcije opreme koje se odnose na sisteme snimanja X-zracima kao dijela hibridnih sistema su date u tačkama 3.32–3.41. U krajnjoj liniji, kao što je utvrđeno u tački 3.162 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), vlasnik licence za objekt nuklearne medicine je odgovoran da osigura da objekt koristi samo medicinsku radiološku opremu i softver koji ispunjavaju važeće međunarodne ili domaće standarde.

Operativna razmatranja: Opšte

  - Nakon opravdanosti, zahtijeva se izvođenje procedura nuklearne medicine na takav način da optimiziraju zaštitu pacijenta (tačka 3.163 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3 za dijagnostičke procedure i tačka 3.165 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3 za procedure terapije radiofarmacima). Radiološki medicinski radnik utvrđuje nivo kvaliteta slike dovoljan za dijagnostiku na osnovu postavljenog kliničkog pitanja.

  - Sljedeće teze se odnose na sve pacijente u nuklearnoj medicini, bilo da se podvrgavaju dijagnostičkoj ili terapijskoj proceduri:

- Treba postojati efektivan sistem za ispravnu identifikaciju pacijenata, sa najmanje dva, a poželjno tri oblika verifikacije, npr. ime i prezime, datum rođenja, adresa i broj zdravstvenog kartona.

- Detalji o pacijentu trebaju biti ispravno evidentirani, npr. starosna dob, pol, tjelesna težina, visina, trudnički status i dojenje, trenutni lijekovi i alergije.

- Treba razmotriti kliničku istoriju pacijenta.

Operativna razmatranja: Dijagnostičko snimanje

  - Treba sačiniti pisane protokole za svaku dijagnostičku proceduru koja se izvodi u objektu, i to tako da se njima dosegne maksimum kliničkih informacija koje će se dobiti iz studije, uz uzimanje u obzir odgovarajućih dijagnostičkih referentnih nivoa (u daljem tekstu: DRL) za datu proceduru (vidi tačke 2.34 i 2.45). Takve protokole je najbolje sačiniti korištenjem smjernica državnih ili međunarodnih stručnih tijela, i odatle će oni odražavati trenutne najbolje prakse, npr. date u referencama 62, 137, 142–147, 204, 205 i 238–240. Što se tiče moderne digitalne opreme, mnogi faktori su automatizovani putem odabira na meniju upravljačkog uređaja. Pa ipak, pri postavljanju tih parametara, postoji i znatan raspon za optimizaciju zaštite i sigurnosti kroz odgovarajući odabir vrijednosti za razne tehničke parametre, čime se efektivno kreira elektronski protokol. Protokole treba periodično razmatrati u skladu sa zahtjevima za osiguranje kvaliteta i radiološkim razmatranjima (vidi tačke 4.234 i 4.259–4.261).

  - Odstupanja od tih protokola mogu biti neophodna zbog posebnih potreba određenog pacijenta ili zato što objekt nema komponente za neku pretragu. U takvim slučajevima, radiološki medicinski radnik treba evidentirati validan razlog za datu odluku.

  - Opremom treba rukovati u okviru uslova utvrđenih u tehničkim specifikacijama i u skladu sa svim uslovima licence u cilju osiguranja da oprema uvijek funkcioniše zadovoljavajuće i u smislu zadataka koje treba ostvariti i u smislu zaštite od zračenja i sigurnosti, tako da se mogu postići optimalna akvizicija i obrada slika uz minimalnu ekspoziciju pacijenta.

  - Mnogi faktori utiču na odnos između kvaliteta slike i doze za pacijenta u dijagnostičkim procedurama nuklearne medicine. Detaljnije smjernice za odgovarajući izbor tih faktora su opšte dostupne i treba ih se pridržavati (reference 62, 204, 205, 209, 238–240). Ti faktori uključuju sljedeće:

- Odgovarajući izbor najboljeg raspoloživog radiofarmaka i njegove aktivnosti, uzimajući u obzir posebne zahtjeve za djecu i pacijente sa narušenom funkcijom organa.

- Pridržavanje zahtjeva za pripremu pacijenta specifičnih za studiju koju treba obaviti. Primjeri uključuju:

  - Korištenje metoda za blokiranje uptakea u organe koji nisu predmet studije i za ubrzavanje izlučivanja, po potrebi.

  - Prestanak uzimanja lijekova, hrane ili supstanci koje možda mogu poremetiti ishod procedure;

  - Ispravnu hidraciju.

- Zadržavanje ili retencija radiofarmaka unutar specifičnih organa može biti pod uticajem lijekova kao što su diuretici ili stimulansi žučne kese, kada oni ne utiču negativno na proceduru. Ovaj metod se ponekad koristi da poveća specifičnost pretrage, ali takođe ima i pozitivan uticaj na zaštitu od zračenja, naprimjer kod upotrebe „diuretskog stimulisanja“ u renografiji.

- Kod djece koja se podvrgavaju dijagnostičkim procedurama, količina aplicirane aktivnosti treba biti odabrana korištenjem metodologija opisanih u međunarodnim ili državnim smjernicama (reference 62, 204, 205, 209, 238 i 241–243).

- Upotreba odgovarajućih parametara akvizicije slike:

  - U nuklearnoj medicini i sa upotrebom gama kamere (planarni i SPECT sistemi), ovo može uključivati odabir kolimatora, matriksa akvizicije, energetskih prozora, uvećanja akvizicije, vremena po sekvenci i udaljenosti glave gama kamere od tijela ispitanika.

  - Za PET sisteme, ovo može uključivati 2-D i 3-D akvizicije, veličinu matriksa, vidno polje, vrijeme preleta, korekciju atenuacije, preklapanje slojeva, korekciju raspršenja i proračun koincidence.

- Korištenje odgovarajućih parametara rekonstrukcije (npr. algoritam, matriks, filteri, korekcije raspršenja i faktor uvećanja) i aplikacija odgovarajućih korekcija slike (npr. korekcija raspršenja i atenuacije i, u slučaju PET sistema, nasumična korekcija).

- Korištenje kvantitativnih i kvalitativnih mogućnosti, kao što je izrada analize regije interesa, izrada krivulje vrijeme–aktivnost, reformatiranje slike ili odnos uptakea u tkivu, specifično za datu kliničku potrebu.

  - Mnogi radionuklidi se izlučuju kroz bubrege. Doze za mokraćni mjehur se mogu smanjiti na minimum putem ispijanja mnogo tečnosti i čestog pražnjenja mjehura. Pacijente, posebno djecu, treba podstaći da često prazne mjehur, posebno neposredno nakon pretrage.

  - Iako većina odraslih može ostati u zahtijevanom položaju bez sredstava vezivanja ili sedacije tokom nuklearnomedicinske pretrage, može biti neophodno da se djeca imobilizuju ili da im se da sedativ, tako da se pretraga može okončati uspješno. Povećavanje aplicirane aktivnosti da bi se smanjilo vrijeme pretrage je alternativa koje se može koristiti kod starijih pacijenata koji osjećaju bolove.

  - U nekim slučajevima, ako je pacijent zdrav i sarađuje, aktivnost se može smanjiti a vrijeme skeniranja produžiti, npr. kod skeniranja pluća trudnih pacijentkinja. Međutim, u svim slučajevima, smanjenje aktivnosti ne treba ugroziti dobijene dijagnostičke informacije.

  - Treba obratiti pažnju u cilju osiguranja da nema kontaminacije na površini kolimatora, ležaju za pacijenta ili drugdje jer to možda može ugroziti kvalitet slike.

Operativna razmatranja: Terapija radiofarmacima

  - Treba utvrditi pisane protokole za svaku vrstu terapije radiofarmacima koji se izvodi u objektu, sačinjene tako da ispunjavaju zahtjeve tačke 3.165 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Takve protokole je najbolje sačiniti korištenjem smjernica državnih ili međunarodnih stručnih tijela, i odatle oni trebaju odražavati trenutne najbolje prakse, npr. date u referencama 204, 205, 244 i 245. Protokole treba periodično razmatrati u skladu sa zahtjevima za osiguranje kvaliteta i radiološkim razmatranjima (vidi tačke 4.234 i 4.259–4.261).

  - Pored smjernica iz tačaka 4.170–4.180 (i za dijagnostičke i za terapijske procedure nuklearne medicine), treba predvidjeti sljedeće odredbe:

- Pacijentima treba dati pisane i usmene informacije i uputstva u vezi s njihovom terapijom radiofarmacima i načinu smanjenja na minimum ekspozicije njihovih članova porodice i stanovništva, a treba dati i savjete o trudnoći i kontracepciji nakon terapije (za detaljnije smjernice, uključujući i primjere informativnih letaka, vidi reference 21, 204 i 246–249).

- Posebnu pažnju treba posvetiti sprečavanju širenja kontaminacije zbog pacijentovog sadržaja povraćanja i sekreta.

- Treba sačiniti protokole za otpuštanje pacijenata nakon aplikacije terapijskih doza radiofarmaka (vidi smjernice iz tačaka 4.246–4.248).

- Treba sačiniti protokol za mjere koje će se poduzeti ako pretrpljena doza bude ispod ili iznad vrijednosti koju je propisao radiološki medicinski radnik, kao što zahtijeva tačka 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3).

  - Tačka 3.165 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjev da vrsta i aktivnost terapijskih radiofarmaka koji se apliciraju svakom pacijentu budu odgovarajući. Iako postoje algoritmi za utvrđivanje odgovarajućih aktivnosti za datog pacijenta na osnovu doza zračenja za ključne organe, nema standardizovanog algoritma. Metodologije su opisane u referencama 250–256. U idealnom slučaju, aplicirana aktivnost treba biti zasnovana na rezultatima predterapijske dozimetrije. Obično se terapijski radiofarmaci apliciraju na standardnim fiksnim aktivnostima (GBq), standardnim fiksnim aktivnostima po jedinici tjelesne težine (MBq/kg) ili standardnim fiksnim aktivnostima po jedinici površine tijela (MBq/m2), na osnovu rezultata studija toksičnosti i procjene propratnih efekata u kliničkim ispitivanjima.

  - Kod pacijenata ženskog pola treba procijeniti njihov trudnički status i dojenje prije apliciranja terapeutske doze (takođe vidi tačke 4.241–4.245).

  - Neposredno prije apliciranja terapijskog radiofarmaka, poželjno je da najmanje dvije osobe verifikuju sljedeće informacije, po potrebi:

- Doza na naljepnici radiofarmaka odgovara propisanoj dozi;

- Identitet pacijenta na dva odvojena načina;

- Identitet radionuklida;

- Identitet radiofarmaka;

- Ukupna aktivnost;

- Datum i vrijeme kalibracije.

  - Aplicirana aktivnost treba biti verifikovana pomoću mjerača aktivnosti (kalibratora doze) ili drugog prikladnog uređaja u cilju osiguranja da ukupna aktivnost ne odstupa znatno od propisane aplicirane aktivnosti (npr. odstupanje <5%), a izmjerenu vrijednost treba evidentirati. Korekcije treba računati za rezidualnu aktivnost u špricama, čašama, cijevima, linijskim filterima ili drugim materijalima korištenim pri apliciranju.

  - Pacijenti koji se podvrgavaju terapiji radiofarmacima trebaju biti unaprijed obaviješteni da će za medicinsko osoblje biti neophodno da smanji blizak ili direktan kontakt s njima tako da ova mjera opreza ne bude protumačena kao nedostatak pažnje.

  - I pacijente ženskog i pacijente muškog pola treba posavjetovati o izbjegavanju trudnoće nakon terapijskih aplikacija. Podaci o periodima tokom kojih treba izbjegavati začeće nakon aplikacije radiofarmaka pacijentkinji u terapijske svrhe dati su u Aneksu II, uz dodatne smjernice date u referenci 238.

  - Apliciranje terapijskih doza relativno dugoživećih radionuklida u jonskim hemijskim oblicima pacijentima muškog pola je mogući razlog za zabrinutost zbog prisustva velikih količina tih radionuklida u ejakulatu i spermi. Može biti razborito da se seksualno aktivni muškarci koji su tretirani sa npr. 32P (fosfat), 89Sr (hlorid), 131I (jodid), 223Ra (hlorid) posavjetuju da izbjegavaju roditeljstvo u periodu od četiri mjeseca nakon tretmana i da imaju seksualni odnos uz korištenje zaštite u periodu kojeg definiše zdravstveni radnik. Predlaže se da taj period bude četiri mjeseca, pošto je on duži od ciklusa regeneracije sperme (reference 238, 249 i 257).

Operativna razmatranja: Trudne pacijentkinje

  - Generalno treba izbjegavati apliciranje terapijskih radiofarmaka pacijentkinjama koje jesu ili su možda trudne. Mogu postojati izuzeci kad je riječ o tretmanu kojim se spašava život (takođe vidi tačke 4.162 o opravdanosti i 4.241–4.243 o potrebi utvrđivanja trudničkog statusa).

  - Dijagnostičke procedure nuklearne medicine sa 99mTc i radiofarmacima koji ne prelaze posteljicu ne uzrokuju visoke doze za fetus. Zaštita fetusa se može optimizirati korištenjem manjih apliciranih aktivnosti i dužim trajanjem snimanja. Ovo je izvodljivo ako je pacijentkinja u stanju da ostane u mirnom položaju.

  - Specifična procjena individualnih doza za fetus obično nije potrebna nakon studija u dijagnostičkoj nuklearnoj medicini koje uključuju radiofarmake 99mTc. U slučaju drugih radiofarmaka (npr. jod ili galij), možda će trebati izračun doze za fetus i procjena rizika.

  - U slučaju radiofarmaka koji se brzo izlučuju putem bubrega majke, mokraćni mjehur je osnovni izvor ozračenja fetusa. Nakon aplikacije takvih radiofarmaka treba podsticati ispijanje dosta tečnosti i često pražnjenje mjehura. Neki radiofarmaci, npr. radioaktivni jodidi, uključujući i one koji se apliciraju u dijagnostičke svrhe, slobodno prelaze posteljicu, a nakuplja ih tkivo fetusa, npr. štitna žlijezda. Propust da se utvrdi da li je pacijentkinja trudna, npr. kod aplikacije 131I radi skeniranja, može voditi ozbiljnoj akcidentalnoj ekspoziciji fetusa.

  - Od posebnog značaja je takođe i korištenje CT-a u pretragama sa PET–CT ili SPECT–CT. Rutinske dijagnostičke CT pretrage regije karlice i sa i bez kontrasta mogu voditi dozi od 50 mSv za matericu, za koju se pretpostavlja da je ekvivalentna dozi za fetus u ranoj trudnoći. Kad je za trudnu pacijentkinju indicirano PET–CT ili SPECT–CT skeniranje, treba koristiti niskodozne CT protokole, a regija skeniranja treba biti smanjena na minimum (takođe vidi tačke 3.176–3.185).

  - Kod upotrebe fluorodeoksiglukoze (FDG) ili drugih radiofarmaka u PET snimanju sa pacijentkinjama koje jesu ili su možda trudne, treba razmotriti nisku aktivnost FDG. Zaštita fetusa se može optimizirati korištenjem manjih apliciranih aktivnosti i dužim trajanjem snimanja. Dodatne smjernice su date u referencama 62 i 258.

Operativna razmatranja: Dojenje

  - Pacijentkinje treba posavjetovati da je dojenje generalno kontraindicirano nakon aplikacije nekih radiofarmaka i zbog vanjskog zračenja dojenčeta i zbog potencijalnog izlučivanja radioaktivnosti kroz majčino mlijeko (takođe vidi tačke 4.162 o opravdanosti i 4.244 i 4.245 o potrebi utvrđivanja statusa dojilje).

  - Zavisno od radiofarmaka, dojenje se možda treba privremeno prekinuti na određeni period ili čak potpuno prekinuti nakon aplikacije datog radiofarmaka. Treba odbaciti mlijeko koje se izluči tokom perioda prekida. Konkretnije preporuke su date u Aneksu III i referencama 235, 236, 238 i 259.

Kalibracija

  - Zahtjevi za kalibraciju izvora zračenja i instrumenata korištenih u dozimetriji pacijenata su dati u tački 3.167 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). U nuklearnoj medicini se odgovornost za kalibraciju pripisuje medicinskom fizičaru u objektu nuklearne medicine. Otvoreni izvori za procedure nuklearne medicine trebaju biti kalibrisani u smislu aktivnosti radiofarmaka koji će se aplicirati, sa aktivnošću koja se utvrđuje i evidentira u vrijeme aplikacije. Detaljne smjernice o prihvatljivim protokolima za vršenje mjerenja aktivnosti se mogu naći u referencama 230 i 260.

  - Radionuklide treba provjeriti na radioaktivne nečistoće kad je vjerovatno da su one prisutne. Ovo se posebno odnosi na ispitivanje kratkoživećih radionuklida na prisustvo dugoživećih nečistoća koje mogu proizvesti znatan dio apsorbovane doze.

  - Kod kalibracije uređaja za snimanje baziranih na X-zracima koji su dio hibridnih sistema za snimanje, kao što je CT u PET–CT ili SPECT–CT, treba poštovati smjernice iz tačaka 3.201, 3.203 i 3.205 za takve modalitete.

  - U objektu nuklearne medicine, instrumenti korišteni za dozimetriju pacijenata, kao što su mjerači aktivnosti (kalibratori doze), takođe trebaju biti kalibrisani u odgovarajućim intervalima korištenjem kalibrisanih referentnih izvora koji pokrivaju energetski opseg korišten u kliničkoj praksi. Nakon početne kalibracije, intervali za periodičnu kalibraciju se možda mogu razlikovati, zavisno od raspoloživosti izvora zračenja za kalibraciju u objektu. Preporučuje se interval od najviše dvije godine.

  - Tačka 3.167(d) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da kalibracija dozimetrijskih instrumenata bude sljediva do standardne dozimetrijske laboratorije. U idealnom slučaju bi to bila državna standardna dozimetrijska laboratorija (primarna ili sekundarna) u datoj državi, sa pristupom bilo direktno ili putem propisno akreditovanog objekta za kalibraciju. Međutim, može biti potrebno da se dozimetrijski instrumenti pošalju u drugu državu ili regiju ako nema državne standardne dozimetrijske laboratorije u nekoj državi ili regiji gdje se ti instrumenti koriste.

  - Evidencije o kalibracijskim mjerenjima i pratećim izračunima, uključujući i utvrđivanja nesigurnosti (budžeti mjerne nesigurnosti), trebaju biti vođene na način opisan u tački 4.262.

Dozimetrija pacijenata: Dijagnostičke procedure

  - Tačka 3.168 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da registranti i vlasnici licence za objekte nuklearne medicine osiguraju obavljanje dozimetrije pacijenata i utvrđivanje tipičnih doza za pacijente kod radiodijagnostičkih procedura. Znanje o tipičnim dozama u objektu čini osnovu za primjenu metoda smanjenja doze kao dijela optimizacije zaštite i sigurnosti. To takođe omogućava objektu nuklearne medicine da koristi DRL (vidi tačke 4.213–4.220) kao još jedno sredstvo za optimizaciju zaštite i sigurnosti. Aplicirana aktivnost (u MBq) je najšire korištena zamjena za dozu u dijagnostičkoj nuklearnoj medicini; međutim, doze za organe i efektivne doze se mogu izračunati iz aktivnosti korištenjem utvrđenih metodologija (vidi tačku 4.210).

  - Jasno, što je više radioloških procedura u objektu nuklearne medicine za koje su tipične doze poznate, bolja je osnova za optimizaciju zaštite i sigurnosti. Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva utvrđivanje tipičnih doza za uobičajene radiodijagnostičke procedure. Procedure za koje se smatra da spadaju u ovu kategoriju variraju od objekta do objekta i od države do države, ali uobičajene pretrage generalno obuhvataju skeniranja štitne žlijezde, skeniranja kostiju, perfuzijsko snimanje miokarda, FDG–PET/CT u onkologiji, skeniranja bubrega i skeniranja pluća.

  - Izraz „tipična doza“, na način korišten u tački 3.168 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), odnosi se na srednju ili prosječnu dozu ili aktivnost za određenu veličinu pacijenata. U nuklearnoj medicini, DRL su utvrđeni u nivoima aktivnosti aplicirane pacijentu (MBq) ili aktivnosti po jedinici tjelesne težine (MBq/kg). Veličina pacijenta ima veliki uticaj na dozu, pa se preporučuje određeni odabir ili grupisanje pacijenata. Takva grupisanja uključuju „standardne odrasle“, često zasnovane na prosječnoj tjelesnoj težini od 70 kg uz raspon ±20 kg. Grupisanja za djecu su ponekad zasnovana na starosnoj dobi, npr. novorođenčad (0 godina), dojenče (1 godina), malo dijete (5 godina), dijete (10 godina) i tinejdžer (15 godina), ali se u skorije vrijeme preporučuju i koriste grupisanja specifična za veličinu, npr. korištenjem raspona tjelesne težine (referenca 14). Treba usvojiti grupisanja po veličini pacijenta koja odgovaraju grupisanjima koja se koriste za DRL u državi ili regiji. Veličina uzorka koja se koristi za grupisanje svakog pacijenta i radiološku proceduru treba biti dovoljna da garantuje povjerenje u utvrđivanje tipične doze. Takve veličine uzorka su obično u rasponu od 10 do 20 pacijenata; što je veća veličina uzorka, manje su statističke nesigurnosti (takođe vidi tačke 2.39–2.41 i reference 14 i 242).

  - Riječ „doza“ u izrazu „tipična doza“, na način korišten u tački 3.168 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), znači, za datu dijagnostičku proceduru nuklearne medicine, aktivnost apliciranu pacijentu (MBq) ili aktivnost po jedinici tjelesne težine (MBq/kg) ili, u slučaju snimanja X-zracima, prihvaćenu dozimetrijsku veličinu na način opisan u tačkama 3.202 i 3.203. Za kombinovane doze od radiofarmaka i X-zraka treba koristiti dozu za dati organ.

  - Dozimetriju pacijenata u cilju utvrđivanja tipičnih doza u dijagnostičkoj nuklearnoj medicini treba vršiti u vezi sa procjenom dijagnostičkog kvaliteta slike. Sama ekspozicija nije smislena ako ne odgovara slikama koje su adekvatne za tačnu dijagnostiku. Zbog toga, pacijenti koji su obuhvaćeni uzorkom koji se koristi za utvrđivanje tipičnih doza trebaju biti samo oni čija radiološka procedura rezultira prihvatljivim kvalitetom slike.

  - Rezultati mjerenja korištenih za utvrđivanje tipičnih doza u objektu nuklearne medicine trebaju biti korišteni kao dio tekućeg razmatranja optimizacije zaštite i sigurnosti u objektu i trebaju se koristiti za poređenje sa utvrđenim DRL (vidi tačke 4.213–4.220). Te rezultate takođe treba dostaviti organizaciji u državi ili regiji koja je nadležna za utvrđivanje i razmatranje državnih ili regionalnih DRL. Uz ove obzire na umu, mjerenja apliciranih aktivnosti iz kojih se mogu izračunati doze za pacijenta, kao što to zahtijeva dokument GSR Dio 3 (referenca 3), trebaju se odvijati u intervalima od najviše pet godina, a poželjno najviše tri godine. Još jedan razlog za mjerenja bi bilo uvođenje novih radiofarmaka, opreme ili tehnologije u objekt nuklearne medicine ili kada se urade znatne promjene protokola ili u opremi.

  - Ponekad dozimetrija pacijenta u dijagnostičkim procedurama nuklearne medicine može biti neophodna za specifične individualne pacijente. Razlozi možda mogu obuhvatati nenamjeravanu ili akcidentalnu medicinsku ekspoziciju kada je neophodna procjena doze za pacijenta kao dio istrage i izvještaja (vidi tačku 4.255) ili zato što možda postoji potreba da se procijeni doza za embrio ili fetus (vidi tačku 4.191).

  - Postoji nekoliko indirektnih i direktnih metoda za procjenu doze za pacijenta u dijagnostičkim procedurama nuklearne medicine. U slučaju hibridnih sistema treba izračunati i kombinovati doprinos posebno od X-zraka i od radionuklida. Metodologije i podaci za utvrđivanja doza od radiofarmaka su dati u referencama 238, 259 i 261–265, a metodologije za snimanje X-zracima u tački 3.218.

Dozimetrija pacijenata: Procedure terapije radiofarmacima

  - Tačka 3.168 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da objekti nuklearne medicine utvrde tipične apsorbovane doze za pacijente kod svojih radioterapijskih procedura. Metodologije za utvrđivanje doza od terapijskih radiofarmaka su detaljno objašnjene u referencama 238, 252, 254–256 i 266–272.

  - Toksičnost radiofarmaka u terapijskoj nuklearnoj medicini zavisi od apsorbovane doze za ključne organe (npr. za hematopoezni sistem), a efikasnost tretmana zavisi od apsorbovane doze koju prime ciljna tkiva. U sadašnjoj kliničkoj praksi, terapijski tretman u nuklearnoj medicini se obično izvodi na osnovu aplicirane propisane aktivnosti, u nekim slučajevima uz prilagođavanja napravljena za tjelesnu masu ili površinu. U idealnom slučaju, predtretmanski izračun apsorbovane doze koju prime organi pod rizikom i ciljna tkiva bi omogućio tačno predviđanje toksičnosti i efikasnosti tretmana. U dozimetrijskim izračunima koji se izvrše u ovom kontekstu treba uzeti u obzir farmakokinetiku i anatomiju individualnog pacijenta.

Dijagnostički referentni nivoi

  - Tačke 3.168 i 3.169 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijevaju da mjerenja u dozimetriji pacijenta budu obavljena za dijagnostičke procedure u objektu nuklearne medicine, što je opisano u tačkama 4.203–4.210, i da se ti rezultati uporede sa utvrđenim DRL za tu državu ili regiju. Svrha je da se utvrdi da li tipična doza ili aktivnost za objekt i datu dijagnostičku proceduru nuklearne medicine ima povoljno poređenje sa vrijednošću DRL za tu proceduru. Smjernice za utvrđivanje državnih ili regionalnih DRL su date u tačkama 2.34–2.45.

  - Razmatranje optimizacije zaštite i sigurnosti za datu proceduru nuklearne medicine se pokreće ako poređenje pokaže da tipična doza ili aktivnost u objektu prekoračuje DRL ili da je znatno niža od DRL, pa je očito da ekspozicije ne daju snimke od koristi za dijagnostiku ili ne donose očekivane medicinske koristi pacijentima. Međutim, budući tehnološki napredak možda može rezultirati tipičnim dozama ili aktivnostima znatno ispod DRL, a da ipak daje snimke od koristi za dijagnostiku.

  - S obzirom na nesigurnosti pri utvrđivanju tipične doze ili aktivnosti u objektu, može se javiti pitanje da li je neki DRL zaista prekoračen ili ne. Neke države koriste algoritamski pristup, npr. tamo gdje tipična doza ili aktivnost u objektu, minus dva puta njena standardna greška, treba biti veća od vrijednosti DRL-a (referenca 16). Jednostavniji pristup, zasnovan samo na tipičnoj vrijednosti za objekt, može biti dovoljan pošto je svrha da se utvrdi potreba za razmatranjem (reference 14–16).

  - Nijedna individualna doza za pacijenta ili aktivnost ne treba biti upoređivana sa DRL. Tipična doza ili aktivnost za objekt, kako je utvrđena iz reprezentativnog uzoraka pacijenata, jeste ta koju treba porediti.

  - Dalje, poređenjem se ne treba jednostavno utvrđivati da li se objekt nuklearne medicine pridržava DRL. DRL nisu granice doze. DRL se trebaju koristiti za obavljanje poređenja u procesu razmatranja optimizacije zaštite i sigurnosti da se utvrde prakse koje nalažu dalju istragu.

  - Razmatranjem načina na koji se data procedura nuklearne medicine izvodi i razmatranjem optimizacije zaštite i sigurnosti pokrenutog poređenjem sa DRL, možda bi se moglo zaključiti da postoje validni razlozi, potkrijepljeni razumnom kliničkom procjenom, zašto objekt nuklearne medicine ima tipičnu dozu ili aktivnost koji prekoračuju DRL. Ti razlozi trebaju biti dokumentovani kao dio programa osiguranja kvaliteta za taj objekt. S druge strane, razmatranjem se možda mogu utvrditi oblasti za poboljšanje, što će rezultirati revidiranim protokolima za datu proceduru nuklearne medicine. Rezultati poređenja sa DRL i svako rezultirajuće razmatranje i mjere trebaju biti dokumentovani kao dio programa osiguranja kvaliteta za taj objekt.

  - Činjenica da su tipična doza ili aktivnost za datu proceduru nuklearne medicine u objektu nuklearne medicine manji od DRL za tu proceduru ne mora značiti da je potpuno ostvarena optimizacija zaštite i sigurnosti za tu proceduru. DRL su samo jedno od sredstava za optimizaciju i imaju specifičan cilj da utvrde odstupanja u radu.

  - Regulatorno tijelo u državi može precizirati učestalost obavljanja poređenja sa DRL. Inače, važile bi opšte smjernice za dozimetriju pacijenta, navedene u tački 4.208.

Osiguranje kvaliteta kod medicinske ekspozicije

  - Tačka 3.170 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da objekti nuklearne medicine imaju pripremljen sveobuhvatan program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije. Opšte smjernice o sistemu upravljanja su date u tačkama 2.138–2.149, a ovdje se podvlači da program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije treba biti uklopljen u širi sistem upravljanja u objektu i njegov dio.

  - Svrha programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije je da pomogne u osiguranju uspješne optimizacije zaštite i sigurnosti u objektu nuklearne medicine i da na minimum smanji pojavu nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija.

  - Kompleksnost programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije zavisi od vrste objekta nuklearne medicine. Objekt sa veoma ograničenim dijagnostičkim procedurama će imati jednostavniji program u poređenju sa objektom koje nudi sveobuhvatne dijagnostičke usluge, uključujući PET–CT snimanje, terapiju radiofarmacima i koji ima prostoriju za pripremu radiofarmaka. Pa ipak, većina elemenata programa je zajednička i više se radi o stepenu primjene nego o razlikama. Tačka 3.171 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zajedničke elemente programa.

  - Mjerenja na medicinskoj radiološkoj opremi su jedna od komponenti programa osiguranja kvaliteta. Testovi prihvatljivosti se zahtijevaju za novu, znatno popravljanu polovnu opremu ili znatno servisiranu opremu, ili nakon instalacije novog softvera ili modifikacije postojećeg, što bi moglo uticati na zaštitu i sigurnost. Nakon testa prihvatljivosti treba odmah uslijediti komisioniranje, a zatim tekući periodični testovi kontrole kvaliteta, uključujući i testove konstantnosti. Svrha je osigurati da sva medicinska radiološka oprema uvijek funkcioniše ispravno, tačno, ponovljivo i predvidljivo. Testove prihvatljivosti i komisioniranja treba obavljati na isti način i za opremu i softver koji su donirani.

  - Zavisno od ugovora o nabavci opreme, testove prihvatljivosti može obavljati proizvođač u prisustvu medicinskog fizičara iz objekta i radiološkog medicinskog radnika koji predstavljaju korisnika ili, ako to proizvođač i kupac prihvataju, medicinski fizičar zajedno sa proizvođačem. Ovaj proces treba obuhvatati verifikaciju svih specifikacija i karakteristika opreme, posebno karakteristika zaštite i sigurnosti, uključujući prikaz i izvještavanje o dozimetrijskim indikatorima.

  - Nakon prihvatanja, a prije kliničke upotrebe na pacijentima, komisioniranje treba obaviti medicinski fizičar ili se ono treba obaviti pod njegovim nadzorom. Komisioniranje treba obuhvatiti mjerenja svih parametara i uslova upotrebe koji se očekuju u kliničkoj upotrebi. U većini situacija, medicinski fizičar treba biti direktno uključen u mjerenja, izračune i tumačenje podataka u cilju karakterisanja rada opreme. U nekim jednostavnim situacijama može biti dovoljno da medicinski fizičar daje dokumentovane savjete o načinu obavljanja komisioniranja. Tokom komisioniranja se utvrđuje polazna osnova za dalje testove konstantnosti.

  - Pored testiranja prihvatljivosti i komisioniranja, tačka 3.171 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva mjerenja fizičkih parametara medicinske radiološke opreme periodično i nakon svakog većeg postupka održavanja ili ažuriranja (upgrade). Postoje mnogi objavljeni izvještaji međunarodnih i državnih organizacija te državnih i regionalnih stručnih tijela u kojima se daju detaljne smjernice o testovima kontrole kvaliteta koje treba obaviti u nuklearnoj medicini, uključujući i preporučene periode učestalosti (reference 183, 184, 187, 200, 201, 204, 205, 215–228, 230, 260, 266 i 273–275). Pored toga, mnoge od tih organizacija i stručnih tijela objavljuju na svojim internet stranama nove ili ažurirane publikacije na ovu temu. Regulatorno tijelo može imati svoje vlastite specifične zahtjeve za testove koje treba obavljati, njihovu učestalost i kompetentnost uključenih specijalista. Takvi specifični zahtjevi trebaju biti utvrđeni u konsultacijama između regulatornog tijela i relevantnih stručnih tijela.

  - Smjernice za testove kontrole kvaliteta uređaja za snimanje X-zracima koji se koriste u nuklearnoj medicini su date u referencama navedenim u tački 3.238.

  - U nuklearnoj medicini postoji dodatni faktor samih radiofarmaka. Programom osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije se treba osigurati da radiofarmaci namijenjeni za aplikaciju pacijentima budu pripremljeni na način koji ispunjava kliničke potrebe, zahtjeve za zaštitu od zračenja i sigurnost i zahtjeve farmaceutskog kvaliteta (reference 204, 207 i 208). Zbog toga, u kompleksnim objektima nuklearne medicine, radiofarmaceuti i radiohemičari trebaju biti uključeni u ovo u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima po potrebi.

  - Tačka 3.171(e) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) konkretno zahtijeva da periodične provjere kalibracije i uslova rada dozimetrijske opreme i opreme za monitoring budu dio programa osiguranja kvaliteta. Ovo je u cilju osiguranja da navedeni instrumenti imaju tekuću kalibraciju, obično obavljenu u zadnje dvije godine (vidi tačku 4.200), i da funkcionišu ispravno. U programu osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije treba utvrditi period učestalosti kalibracije za svaki instrument i skup testova kontrole kvaliteta rada svakog instrumenta koje treba obavljati u utvrđenim intervalima. Ovo se odnosi na samostalnu dozimetrijsku opremu i na softver vezan za dozimetriju (npr. softver koji se koristi za izračun konkretnih vrijednosti uptakea iz kojih se mogu procijeniti doze).

  - Rezultati testova kontrole kvaliteta se trebaju upoređivati sa utvrđenim granicama tolerancije. Te granice se mogu utvrditi da se osigura poštovanje regulatornog zahtjeva za funkcionisanje određenih fizičkih parametara ili mogu biti utvrđene na osnovu preporučenih vrijednosti datih u objavljenim izvještajima, kao što su oni navedeni u tački 4.227. Tačka 3.171(b) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva primjenu korektivnih mjera ako izmjerene vrijednosti izlaze van utvrđenih granica tolerancije. Te korektivne mjere će vjerovatno uključivati održavanje ili servisiranje opreme, a odatle treba pripremiti i program održavanja u objektu nuklearne medicine. U nekim slučajevima oprema može biti van granica tolerancije u znatnom obimu, pa se oprema treba odmah povući iz kliničke upotrebe i ne biti vraćena dok se ne obavi servisiranje i dok se ne utvrdi da oprema nakon toga ispunjava zahtjeve za svoj rad.

  - Program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije u nuklearnoj medicini treba uključivati i korištenje provjera u cilju osiguranja da se poštuju protokoli i procedure objekta za medicinsko snimanje i terapiju, uključujući i zaštitu od zračenja i sigurnost. Periodično razmatranje tih protokola i procedura je dio radiološkog razmatranja u objektu (vidi tačke 4.259–4.261). Pored toga, poređenje sa DRL može pokrenuti razmatranje procedura snimanja (vidi tačke 4.213–4.220).

  - Vođenje evidencija je ključni aspekt programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije. To uključuje procedure korištene u programu osiguranja kvaliteta, rezultate testova kontrole kvaliteta uključujući analizu trendova, dozimetrijska mjerenja, poređenja sa DRL, korektivne mjere i istrage nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija. Pri planiranju i izradi efektivnog programa osiguranja kvaliteta, vlasnik licence treba razumjeti da to zahtijeva čvrstu obavezanost i podršku rukovodstva u obliku obuke i odvajanja resursa u smislu vremena, kadrova i opreme. U svojim inspekcijama nuklearne medicine, regulatorno tijelo treba pregledati evidencije o programu osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije.

  - U skladu sa standardnim praksama upravljanja kvalitetom, tačka 3.172 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da „se vrše redovni i nezavisni auditi programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije i da njihova učestalost bude u skladu sa složenošću radioloških procedura koje se izvode i pratećih rizika.“ Takvi auditi mogu biti eksterni ili interni. Interni su obično logistički jednostavniji za izvođenje, dok eksterni generalno imaju prednost unošenja perspektive izvana. Audit programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije može biti uključen u sveobuhvatnije audite sistema upravljanja koje obavlja vlasnik licence. Dalje, rezultati audita programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije će biti značajan izvor informacija za radiološko razmatranje koje se obavlja u objektu (vidi tačke 4.259–4.261).

Restrikcije doza: Njegovatelji i pomagači

  - Neke dijagnostičke procedure nuklearne medicine, pogotovo na djeci, mogu biti bolje izvedene uz pomoć njegovatelja ili pomagača, npr. rođaka u slučaju pedijatrijskog pacijenta, ili rođaka ili prijatelja osobe s invaliditetom, veoma stare ili veoma bolesne osobe. U takvim okolnostima, njegovatelj ili pomagač će biti izloženi zračenju. Obično je riječ o niskoj dozi, kao u slučaju pomaganja djetetu koje se podvrgava renografiji, ali u nekim slučajevima doza nije beznačajna, npr. ostanak pored djeteta tokom PET pretrage. Dalje, u nuklearnoj medicini takođe postoji dodatno razmatranje ekspozicije njegovatelja i pomagača nakon dijagnostičke procedure ili u slučaju njihove ekspozicije tokom radiofarmaceutske terapije pacijenta radioaktivnim jodom. Ova ekspozicija se definiše kao medicinska ekspozicija i kao takva ne podliježe granicama doze. Međutim, u tačkama 3.153 i 3.173 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) se zahtijeva da se takvim njegovateljima i pomagačima omogući zaštita od zračenja kroz primjenu zahtjeva za optimizaciju zaštite i sigurnosti i, posebno, primjenu restrikcija doza u ovom procesu. To su restrikcije doza koje utvrde vlasti kao rezultat konsultacija sa organom nadležnim za zdravstvo, relevantnim stručnim tijelima i regulatornim tijelom, kako se zahtijeva u tački 3.149(a)(i) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Smjernice za utvrđivanje restrikcija doza, uključujući uzimanje u obzir djece i trudnica, date su u tačkama 2.48 i 2.49.

  - Treba sačiniti pisane protokole za primjenu mjera optimizacije zaštite i sigurnosti za njegovatelje i pomagače tokom i nakon procedura nuklearne medicine. U tim mjerama treba koristiti osnovne metode zaštite od zračenja (odnosno, vrijeme, udaljenost, zaštitne barijere i mjere da se na minimum smanji širenje kontaminacije). Protokoli trebaju uključivati sljedeće:

- Kriterije kojima se precizira ko bi bio prihvatljiv u ulozi njegovatelja ili pomagača;

- Metode za osiguravanje da njegovatelj ili pomagač dobiju što je razumno moguće nižu dozu;

- Vrijednosti restrikcija doza koje će se primjenjivati (vidi tačku 2.49).

  - Vlasnik licence treba moći dokazati da efektivna doza za njegovatelja ili pomagača vjerovatno neće prekoračiti restrikcije doza ako se primjenjuju protokoli. Relativno je jednostavno procijeniti efektivne doze za njegovatelje i pomagače iz mjerenja brzine ambijentalne ekvivalentne doze na pozicijama gdje će oni stajati. Takva utvrđivanja treba obaviti unaprijed u cilju osiguranja da se ne prekorače restrikcije doza. Zbog toga obično nije potreban monitoring individualne doze. U slučaju njegovatelja i pomagača na odjeljenju za terapiju, može se razmotriti upotreba elektronskih dozimetara.

  - Tačka 3.153 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Registranti i vlasnici licence su dužni osigurati da nijedan pojedinac ne pretrpi 	medicinsku ekspoziciju kao njegovatelj ili pomagač osim ako je ta osoba dobila i 	pokazala da razumije relevantne informacije o zaštiti od zračenja i informacije o 	rizicima zračenja prije davanja njege ili pomoći osobi koja se podvrgava 	radiološkoj proceduri…“

Njegovatelj ili pomagač trebaju navesti da su i dalje voljni da daju podršku, njegu i pomoć pacijentu koji se podvrgava ili se podvrgao proceduri nuklearne medicine. U slučaju radiofarmaceutske terapije radioaktivnim jodom, i za hospitalizovane i za otpuštene pacijente (takođe vidi tačku 4.248), njegovatelju ili pomagaču pacijenta treba dati odgovarajuća pisana uputstva (uključujući npr. uputstva o vremenu provedenom s pacijentom i blizini pacijentu, smanjivanju fizičkog kontakta na minimum i izbjegavanju zajedničkog uzimanja hrane i pića). Dodatne smjernice su date u referencama 21 i 246.

  - Smjernice koje se odnose na njegovatelje i pomagače koji pridržavaju pacijente koji se podvrgavaju radiološkoj proceduri snimanja X-zracima kao dijelu procedure nuklearne medicine u objektu nuklearne medicine date su u tačkama 3.247–3.251.

Restrikcije doza: Dobrovoljci u biomedicinskom istraživanju

  - Neke osobe će se podvrgnuti dijagnostičkim procedurama nuklearne medicine kao dijelu svog dobrovoljnog učešća u odobrenom programu biomedicinskog istraživanja (vidi tačku 2.99). Dio procesa odobravanja biomedicinskog istraživanja će činiti i određivanje restrikcija doza za procedure nuklearne medicine (vidi tačku 2.100). Kada se dobrovoljac pojavi u objektu nuklearne medicine, treba mu se dati ista zaštita od zračenja kao da je on sam pacijent koji je spreman da se podvrgne proceduri nuklearne medicine, ali uz dodatno ograničenje da njegova ekspozicija podliježe restrikciji doza, bilo državno utvrđenim restrikcijama doza ili onima koje precizira etički odbor koji je odobrio program biomedicinskog istraživanja (vidi tačke 2.50, 2.99 i 2.100).

Trudne pacijentkinje

  - Trudne pacijentkinje čine posebnu podgrupu pacijenata koju treba posebno razmotriti u pogledu zaštite od zračenja. Ta razmatranja su navedena u tački 4.162(a) u pogledu opravdanosti i tačkama 4.189–4.194 u pogledu optimizacije. Nijedno od tih razmatranja se ne može obavljati ako nije poznato da li je pacijentkinja trudna. Zbog toga je od ključne važnosti, kao što se zahtijeva u tačkama 3.175 i 3.176 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), da objekt nuklearne medicine ima pripremljene načine da osigura saznanje o trudničkom statusu pacijentkinje.

  - Prvi pristup je putem isticanja jasnih znakova (uz moguće slikovno predstavljanje trudnoće) na jezicima koji su lako razumljivi pacijentkinjama koje koriste objekt nuklearne medicine, uz pitanje „Jeste li trudni ili moguće trudni?“ i „Ako jeste, molimo vas da to kažete osoblju.“ Takve znakove treba postaviti svugdje po objektu, uključujući i čekaonice i garderobe. Drugi pristup je da se pacijentkinja direktno pita da li je trudna ili možda trudna. To možda neće uvijek biti lako imajući u vidu društvene i kulturalne osjetljivosti, ali treba to uraditi kad je potrebno.

  - Nijedan od pristupa navedenih u tački 4.242 neće funkcionisati ako ni pacijentkinja ne zna da li je trudna. Iz tog razloga, tačka 3.176 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) ima dodatni zahtjev za objekte „da osiguraju postojanje procedura za utvrđivanje trudničkog statusa pacijentkinje u reproduktivnoj dobi prije izvođenja bilo koje radiološke procedure koja može rezultirati znatnom dozom za embrio ili fetus“. U nuklearnoj medicini treba utvrditi trudnički status za svu terapiju radiofarmacima, a savjetuje se da se to uradi i za sve dijagnostičke procedure, posebno za one radiofarmake za koje se zna da prelaze zid posteljice. Jedan pristup je saradnja sa ljekarom uputiocem putem standardnih zahtjeva koji se tiču trudničkog statusa za date procedure. Uputnica bi trebala sadržavati polje/kućicu za trudnički status. U slučaju sumnje, može se uraditi test trudnoće ili utvrđivanje nivoa hormona da se procijeni status menopauze.

Pacijentkinje dojilje

  - Pacijentkinje dojilje čine posebnu podgrupu pacijenata koju treba posebno razmotriti u pogledu zaštite od zračenja u nuklearnoj medicini. Ta razmatranja su navedena u tački 4.162(b) u pogledu opravdanosti i tačkama 4.195 i 4.196 u pogledu optimizacije. Nijedno od tih razmatranja se ne može obavljati ako nije poznato da li je pacijentkinja dojilja. Zbog toga je od ključne važnosti, kao što se zahtijeva u tačkama 3.175 i 3.176 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), da objekt nuklearne medicine ima pripremljene načine da osigura saznanje o statusu pacijentkinje kao dojilje.

  - Prvi pristup je putem isticanja jasnih znakova na jezicima koji su lako razumljivi pacijentkinjama koje koriste objekt nuklearne medicine, uz pitanje „Da li ste dojilja?“ i „Ako jeste, molimo vas da to kažete osoblju.“ Takve znakove treba postaviti svugdje po objektu, uključujući i čekaonice i garderobe. Drugi pristup je da se pacijentkinja direktno pita da li je dojilja. To možda neće uvijek biti lako imajući u vidu društvene i kulturalne osjetljivosti, ali treba to uraditi kad je potrebno.

Otpuštanje pacijenata nakon terapije radiofarmacima

  - Tačka 3.178 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da objekt nuklearne medicine ima pripremljene aranžmane za regulisanje otpuštanja pacijenata koji su se podvrgli terapiji radiofarmacima. Kad je takav pacijent otpušten, dvjema grupama osoba treba omogućiti odgovarajuću zaštitu od zračenja: građanima koje pacijent može sresti ili s kojima može doći u kontakt, i članovima porodice pacijenta i njegovim bliskim prijateljima koji se jednostavno mogu posmatrati kao pojedinci iz stanovništva ili kao njegovatelji i pomagači. Ekspozicija pojedinaca iz stanovništva podliježe granicama doze za stanovništvo (vidi Okvir 1 u Poglavlju 2), dok ekspozicija njegovatelja i pomagača ne podliježe granicama doze, nego se umjesto toga kontroliše kroz restrikcije doze (vidi tačke 4.235–4.239). Dalje, kao što je navedeno u tački 2.46, ekspozicija stanovništva koja proizlazi iz jednog „izvora“, kao što je pacijent koji se podvrgao terapiji radiofarmacima, treba podlijegati restrikcijama doze utvrđenim kao određena frakcija granica doze.

  - Prije otpuštanja pacijenta, medicinski fizičar ili RPO u objektu nuklearne medicine trebaju utvrditi da je preostala aktivnost u pacijentu takva da doze koje bi mogli primiti pojedinci iz stanovništva neće preći granice doze za stanovništvo i da nije vjerovatno da će prekoračiti relevantne restrikcije doze i za pojedince iz stanovništva i za njegovatelje i pomagače. Prihvatljiv metod procjene prihvatljive preostale aktivnosti u pacijentima koji se otpuštaju iz bolnice jeste izračun vremenskog integrala brzine ambijentalne ekvivalentne doze, uzimajući u obzir aktivnost, energiju i efektivno vrijeme poluraspada radionuklida. Pri odlučivanju o otpuštanju konkretnog pacijenta takođe treba razmotriti životne uslove pacijenta, npr. stepen do kojeg se pacijent može izolovati od ostalih članova porodice, posebno djece i trudnica. Treba obuhvatiti i sigurno upravljanje kontaminiranim sekretima pacijenta. Posebnu pažnju treba posvetiti inkontinentnim pacijentima. U slučaju njegovatelja i pomagača, pretpostavke uzete za izračune trebaju biti u skladu sa pisanim uputstvima koja će se dati u vrijeme otpuštanja pacijenta iz bolnice. Objavljeni podaci ukazuju na to da sistematski monitoring doze nije potreban (za detaljne smjernice o svim aspektima u vezi sa otpuštanjem pacijenata, vidi reference 21, 246 i 247).

  - Kao što je navedeno u tački 4.247, pacijentu ili zakonskom staratelju pacijenta treba dati pisana uputstva o načinu da se doza za pojedince iz stanovništva, njegovatelje i pomagače drži što je razumno moguće nižom. Pojedinci od posebne važnosti su djeca i trudne partnerke pacijenata (za detaljne smjernice, uključujući i primjere informativnih letaka, vidi reference 21, 246 i 247).

Nenamjeravane i akcidentalne medicinske ekspozicije

Prevencija nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija

  - Tačka 3.179 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Registranti i vlasnici licence… su dužni osigurati da sve izvodljive mjere budu 	poduzete da 	se na minimum svede vjerovatnoća nenamjeravanih ili akcidentalnih 	medicinskih 	ekspozicija koje proističu iz grešaka u konstrukciji i grešaka u radu 	medicinske radiološke opreme, iz padova i grešaka softvera ili kao rezultat 	ljudske greške.“

Tačka 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da registranti i vlasnici licence odmah istraže pojavu takvih ekspozicija. Opšte strategije za pristup rješavanju tih problema uključuju redovno održavanje medicinske radiološke opreme i softvera, sveobuhvatan program osiguranja kvaliteta, kontinuiranu edukaciju i obuku osoblja i promovisanje kulture sigurnosti. Treba iskoristiti iskustva stečena iz ranijih događaja u cilju prevencije ili svođenja nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija na minimum, kao što je navedeno u tački 4.251.

  - Svođenje vjerovatnoće nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija na minimum u nuklearnoj medicini može se izvesti putem:

- uvođenja sigurnosnih barijera na utvrđenim ključnim tačkama u ovom procesu, uz specifične provjere kontrole kvaliteta na tim tačkama. Kontrola kvaliteta ne treba biti ograničena na fizičke testove ili provjere, nego može uključivati i mjere kao što su ponovne provjere radiofarmaka i aktivnosti koji će se aplicirati i ispravno utvrđivanje identiteta pacijenta.

- aktivnog podsticanja kulture u kojoj se uvijek radi uz svjesnost i oprez;

- davanja detaljnih protokola i procedura za svaki proces;

- osiguravanja postojanja dovoljnog broja zaposlenih koji su educirani i obučeni do odgovarajućeg nivoa, i efektivne organizacije, čime se osigurava razuman protok pacijenata;

- kontinuiranog stručnog usavršavanja, praktične obuke i obuke o medicinskim primjenama zračenja za svo osoblje uključeno u davanje usluga nuklearne medicine;

- jasnog definisanja uloga, odgovornosti i funkcija osoblja u objektu nuklearne medicine koje svo osoblje razumije.

  - Preventivne mjere trebaju uključivati prijavu incidenata i izbjegnutih incidenata, analizu i povratne informacije, uključujući i međunarodna iskustva (referenca 276). Preventivne mjere takođe trebaju uključivati provjeru čvrstoće sistema sigurnosti objekta u odnosu na prijavljene incidente (vidi referencu 276 za pregled ranijih slučajeva iz obimne grupe akcidentalnih medicinskih ekspozicija, uključujući i primjere relevantne za nuklearnu medicinu).

  - Pored smjernica iz tačaka 4.249–4.251, sljedeća strategija u tri koraka (obično nazvana „upravljanje potencijalnim rizicima“) može pomoći u prevenciji nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija u objektu nuklearne medicine:

- Dodjeljivanje odgovornosti samo odgovarajuće kvalifikovanim zdravstvenim radnicima i osiguravanje da postoji sistem upravljanja koji uključuje zaštitu od zračenja i sigurnost;

- Korištenje iskustava iz nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija da se testira da li je sistem upravljanja, uključujući i za zaštitu od zračenja i sigurnost, dovoljno čvrst protiv takvih vrsta događaja,

- Utvrđivanje drugih prikrivenih rizika postavljanjem pitanja „Šta još može krenuti naopako?“ ili „Koje bi druge potencijalne opasnosti mogle biti prisutne?“ na sistematičan način i uz predviđanje za sve korake u procesu nuklearne medicine.

Istraga nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija

  - Događaji koji čine nenamjeravanu ili akcidentalnu medicinsku ekspoziciju su detaljno dati u tački 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), a za objekt nuklearne medicine takvi događaji uključuju i one povezane i sa dijagnostičkim procedurama i sa terapijom radiofarmacima. Za dijagnostičke procedure se takođe treba pozvati na tačke 3.260–3.264 za aspekte koji se odnose na snimanje X-zracima. Nenamjeravane ili akcidentalne medicinske ekspozicije se mogu desiti u bilo kojoj fazi procesa nuklearne medicine. Kod terapije radiofarmacima, nenamjeravane ili akcidentalne medicinske ekspozicije mogu biti preniske ili previsoke ekspozicije. Događaji utvrđeni u tački 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) takođe uključuju izbjegnute vanredne događaje, a oni se trebaju razmatrati na isti način kao i stvarni događaji.

  - Jedan od događaja utvrđenih u tački 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) jeste doza aplicirana u terapiji radiofarmacima koja se znatno razlikuje (ispod ili iznad) propisane doze. Izgleda da nema konsenzusa o preporukama o tome koja bi se razlika u nivou aktivnosti smatrala znatno drugačijom, ali pragmatičan pristup koji bi se možda mogao koristiti u objektu nuklearne medicine jeste preciziranje odstupanja većih od 10% kao znatno različitih. Treba uspostaviti sistem sa jasnim procedurama za utvrđivanje takvih odstupanja kad se događaj ovakve vrste desi.

  - Tačka 3.181 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje šta se zahtijeva tokom istrage. To uključuje izračun ili procjenu doze za pacijenta koju treba izvršiti medicinski fizičar. Takođe, zapisnik o metodu izračuna i rezultatima treba biti uložen u karton pacijenta. Kad je to neophodno, osoba sa odgovarajućim iskustvom i kliničkim znanjem treba obaviti savjetovanje sa pacijentom.

  - Istraga nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija, što se zahtijeva tačkama 3.180 i 3.181 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), ima tri glavne svrhe. Prva je da se procijene posljedice za dotične pacijente i da se po potrebi omoguće korektivne i zdravstvene mjere. Druga je da se utvrdi šta je pošlo naopako i kako spriječiti ili smanjiti na minimum vjerovatnoću ponovnog dešavanja toga u objektu nuklearne medicine (odnosno, istraga je za dobrobit objekta i za dobrobit pacijenta). Treća svrha je davanje informacija drugim osobama ili drugim objektima nuklearne medicine. Dostavljanje informacija o nenamjeravanim i akcidentalnim medicinskim ekspozicijama i radijacijskim povredama je veoma doprinijelo poboljšavanju metoda za smanjivanje pojava radijacijskih povreda na minimum. Regulatorno tijelo i/ili organi nadležni za zdravstvo bi mogli dostavljati informacije o značajnim događajima koji im se prijave i o poduzetim korektivnim mjerama, tako da drugi objekti možda mogu učiti iz tih događaja. Nezavisno od bilo kakvog zakonskog zahtjeva za izvještavanje regulatornog tijela, primjena sistema dobrovoljnog i anonimnog izvještavanja o sigurnosti i učenju može znatno doprinijeti unapređenju sigurnosti i kulture sigurnosti u zdravstvu. To uključuje učešće u dobrovoljnim međunarodnim ili državnim bazama podataka kreiranim kao edukativno sredstvo, što je takođe slučaj za slikom vođene interventne procedure i radioterapiju (vidi tačke 3.266, odnosno 5.274).

  - Tačka 3.181 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za izvještavanje (u pisanoj formi) regulatornog tijela o značajnim događajima i, po potrebi, relevantnog organa nadležnog za zdravstvo. Regulatorno tijelo takođe može precizirati vlastite zahtjeve za izvještavanje o događajima od strane registranata i vlasnika licence. Teško je kvantifikovati izraz „značajan“: preciziranje numeričke vrijednosti za taj pojam odmah stvara vještačku razliku između vrijednosti koje su neposredno ispod precizirane vrijednosti (i odatle one neće biti prijavljene) i onih koji su odmah iznad te vrijednosti (a koje će biti prijavljene). Međutim, mogu se razraditi svojstva značajnih događaja, a događaj koji ima jedno ili više tih svojstava treba biti prijavljen regulatornom tijelu. Takva svojstva bi uključivala pojavu ili potencijal za pojavu ozbiljnih nenamjeravanih ili neočekivanih zdravstvenih posljedica zbog ekspozicije zračenju (u tom slučaju bi i organ nadležan za zdravstvo takođe trebao biti obaviješten), vjerovatnoću dešavanja sličnog događaja u drugim objektima nuklearne medicine, veliki broj zahvaćenih pacijenata, i teže povrede radne dužnosti ili grubi nemar odgovornih zdravstvenih radnika. Kao što je navedeno u tački 4.256, jedna od uloga regulatornog tijela za takav prijavljeni događaj jeste da dostavi informacije o događaju i stečenim iskustvima svim stranama na koje to potencijalno može uticati, obično drugim objektima nuklearne medicine i relevantnim stručnim tijelima, ali takođe u nekim slučajevima i proizvođačima, dobavljačima i servisima koji održavaju opremu.

  - Bez obzira na to da li je događaj takođe prijavljen i regulatornom tijelu, osoblju treba dati blagovremene povratne informacije i, tamo gdje se preporučuju promjene, svo osoblje treba biti uključeno u to da se pokrene njihovo provođenje.

Evidencije i razmatranje

Radiološko razmatranje

  - Tačka 3.182 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da se periodično obavljaju radiološka razmatranja u objektu nuklearne medicine. To uključuje razmatranje i aspekta opravdanosti i aspekta optimizacije zaštite od zračenja. Za ovo drugo, rezultati programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije, uključujući i periodični nezavisni audit, biće značajne ulazne informacije za proces razmatranja. Kao što je opisano u tačkama 2.148 i 2.149, širi klinički audit može uključivati i radiološko razmatranje sa svojom procjenom efektivne primjene zahtjeva za opravdanost i optimizaciju u objektu za one procedure nuklearne medicine koje se izvode (referenca 49).

  - Da bi se olakšalo poštovanje tačke 3.182 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) i da bi se učilo iz periodičnih radioloških razmatranja, korištena metodologija, razmotreni prvobitni fizički, tehnički i klinički parametri i zaključci do kojih se došlo trebaju biti dokumentovani i uzeti u obzir prije bilo kojeg novog razmatranja koje bi moglo rezultirati ažuriranjem politika i procedura objekta.

  - Radiološka razmatranja trebaju obuhvatiti i promjene u radu s pacijentima (patient management) koje rezultiraju iz dijagnostičke procedure nuklearne medicine i efekat uvođenja novih tehnologija ili radiofarmaka na efikasnost i troškove. Kod terapije radiofarmacima, u radiološkim razmatranjima treba imati u vidu i ishod za pacijenta (preživljavanje, akutni propratni efekti ili odloženi propratni efekti) i efekat uvođenja novih radiofarmaka na efikasnost i troškove. Objekt treba imati sistem za tekuće prikupljanje relevantnih podataka kojima se potkrepljuju takva razmatranja.

Evidencije

  - Evidencije trebaju postojati da se dokaže tekuće poštovanje zahtjeva za zaštitu od zračenja. Tačke 3.183–3.185 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve za vođenje evidencija o zaposlenima, evidencija o kalibracijama, dozimetriji i osiguranju kvaliteta i evidencija o medicinskim ekspozicijama. Te evidencije je obavezno čuvati u periodu kojeg propiše regulatorno tijelo. U nedostatku takvog zahtjeva, predloženi period čuvanja evidencija je 10 godina. U slučaju djece, evidencije se trebaju čuvati duži period.

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZRAČENJA

  - Ekspozicija stanovništva za osobe unutar i oko objekta nuklearne medicine, pa i u širem javnom domenu, može proizaći iz izvođenja procedura nuklearne medicine. Ekspozicija u širem javnom domenu se može desiti kao rezultat otpuštanja pacijenata iz objekta nuklearne medicine kod kojih ima nešto preostale radioaktivnosti. Ekspozicija njegovatelja i pomagača u toj ulozi se smatra medicinskom ekspozicijom, a ne ekspozicijom stanovništva i nije obuhvaćena ovdje (vidi tačke 4.235–4.239 za smjernice o njegovateljima i pomagačima). Pored toga, postoji mogućnost, iako mala, od ekspozicije stanovništva sa puteva ekspozicije povezanih sa upravljanjem radioaktivnim otpadom.

  - Zahtjevi za zaštitu stanovništva utvrđeni u tačkama 3.117–3.137 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) odnose se i na objekte nuklearne medicine. Ovaj dio sadrži smjernice koje su specifične za objekte nuklearne medicine. Uopštenije i sveobuhvatnije smjernice o zaštiti stanovništva od zračenja su date u dokumentu GSG-8 (referenca 24).

Pojedinci iz stanovništva u medicinskom objektu

  - Osobe koje će se podvrgnuti proceduri nuklearne medicine se takođe smatraju pojedincima iz stanovništva tokom vremena kad se ne izvodi tretman ili dijagnostička procedura, npr. dok sjede u čekaonici prije nego što im se apliciraju radiofarmaci. Slično tome, za njegovatelje i pomagače će svaka pretrpljena ekspozicija osim one koja proizlazi iz procedure nuklearne medicine u koju su uključeni biti ekspozicija stanovništva.

  - U pojedince iz stanovništva takođe spadaju i posjetioci, npr. oni koji isporučuju robu i zalihe, trgovački putnici, pratioci pacijenata i drugi pacijenti u objektu.

Vanjska ekspozicija i kontaminacija

  - Primarno sredstvo za zaštitu stanovništva od vanjske ekspozicije je strukturalna zaštita postavljena u objektu nuklearne medicine (vidi tačke 4.32–4.36), koja bi trebala biti dovoljna tako da ekspozicija stanovništva koja rezultira iz boravka u neposredno susjednim zonama, uključujući i prostorije u koje se može pristupiti iznad i ispod, bude u skladu sa granicama doze za stanovništvo i poželjno manja od bilo koje restrikcije doze koje regulatorno tijelo možda primjenjuje (vidi tačke 2.16 i 2.46).

  - Pacijenti kojima su aplicirani radiofarmaci mogu izložiti zračenju pojedince iz stanovništva u objektu nuklearne medicine i nakon otpuštanja (vidi tačke 4.246–4.248). U objektu nuklearne medicine, RPO treba utvrditi pravila u cilju osiguranja da ekspozicija bilo kojeg pojedinca iz stanovništva bude manja od granice doze za stanovništvo i poželjno manja od bilo koje važeće restrikcije doze. U fazi projektovanja objekta nuklearne medicine treba posvetiti pažnju pojedinačno protoku pacijenata i protoku posjetilaca u objektu tako da se njihov kontakt ili blizina svede na minimum, čime se smanjuje potencijal i za vanjsku ekspoziciju i za širenje kontaminacije.

Kontrola pristupa

  - Pristup zonama u kojima se koristi zračenje treba biti kontrolisan u cilju osiguranja da su doze za posjetioce manje od granica doze i restrikcija doze za stanovništvo. Ovo je efektivno i u odnosu na vanjsku ekspoziciju i na kontaminaciju. Tačka 3.128 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da pristup posjetilaca kontrolisanim ili nadgledanim zonama bude ograničen. U izuzetnim slučajevima, posjetiocu se može dozvoliti da uđe u kontrolisanu zonu, ali uvijek uz pratnju nekog od zaposlenih ko je upoznat sa mjerama zaštite i sigurnosti u toj zoni. Treba sačiniti pisane procedure da se precizira kada može doći do takvih izuzetaka i ko može biti u pratnji posjetioca. U svim slučajevima posebno treba razmotriti žene koje jesu ili su možda trudnice ili dojilje.

  - Kontrolisane i nadgledane zone trebaju biti jasno identifikovane da se pomogne spriječiti nenamjeran ulazak. To obuhvata i zone kao što su toaleti namijenjeni pacijentima nuklearne medicine. Dodatna kontrola se može omogućiti korištenjem ključeva (ili lozinki) u cilju ograničavanja pristupa upravljačkim uređajima medicinske radiološke opreme samo na ovlaštene osobe.

Pojedinci iz stanovništva u širem javnom domenu

  - Obično nema ograničenja u pogledu ekspozicije stanovništva kod otpuštanja pacijenata koji su se podvrgli dijagnostičkim procedurama nuklearne medicine. Pacijente treba posavjetovati o mjerama kojima se pojačava uklanjanje rezidualne radioaktivnosti (kao što je ispijanje dosta tečnosti i često pražnjenje mjehura) i, po potrebi, izbjegavanju dužeg kontakta sa osjetljivim pojedincima iz stanovništva (mala djeca i trudnice).

  - Ekspozicija drugih osoba u širem javnom domenu od strane pacijenata koji su dobili terapiju radiofarmacima može se desiti vanjskim ozračivanjem osoba blizu pacijenta, npr. u javnom prevozu, i unutrašnjom kontaminacijom osoba kao rezultat izlučenih ili izdahnutih radionuklida. RPO u objektu nuklearne medicine treba utvrditi pravila u cilju osiguranja da ekspozicija bilo kog pojedinca iz stanovništva nakon otpuštanja pacijenta sa terapije radiofarmacima bude manje nego granica doze za stanovništvo i poželjno manja nego bilo koja važeća restrikcija doze. Kao što je navedeno u tački 4.248, pacijentu treba dati pisana uputstva koje sadrže načine za izbjegavanje vanjske i unutrašnje ekspozicije stanovništva. U tački 4.247 je opisan prihvatljiv metod za procjenu preostale prihvatljive aktivnosti kod pacijenata koji se otpuštaju. Treba evidentirati rezultate tih izračuna. Pri odlučivanju o odgovarajućoj aktivnosti kod koje se pacijent otpušta, vlasnik licence i RPO trebaju uzeti u obzir uslove prevoza i uslove života za datog pacijenta, kao što su obim do kojeg pacijent može biti izolovan od drugih članova porodice i sigurno upravljanje sekretima i tjelesnim tečnostima pacijenta (za detaljnije smjernice o otpuštanju pacijenata nakon terapije radiofarmacima i zaštiti stanovništva od zračenja, vidi reference 21, 246 i 247).

Smrt pacijenta koji se podvrgao proceduri nuklearne medicine

  - Mogu biti neophodne mjere opreza nakon smrti pacijenta kojem su aplicirani radiofarmaci, posebno u slučaju terapije radiofarmacima. Ovo se odnosi na neposredno postupanje s tijelom i u bolnici i kod kuće ili na drugom mjestu, ali takođe i u pogledu autopsije, balzamiranja, sahrane ili kremiranja. Mjere opreza u zaštiti od zračenja treba utvrditi RPO na osnovu generičke sigurnosne procjene potrebe za monitoringom osoblja koje obavlja navedene procedure, potrebe za monitoringom prostorija i potrebe za smanjivanjem vanjske ekspozicije i potencijala za kontaminaciju na minimum. Pored monitoringa cijelog tijela, može biti neophodan monitoring doze za prst kod osoba koje vrše autopsiju ili balzamiranje pošto je vjerovatno da će doći do stvaranja kontaminacije i radioaktivnog otpada. Veći je problem situacija sa pacijentima kojima su injektirani radiofarmaci ciljani na kosti, kao što je 89Sr za upravljanje bolom kod metastaze skeleta, zbog relativno dugog vremena poluraspada ovog radionuklida (50 dana). Skladištenje tijela je nepraktično. U slučaju kremiranja, zavisno od toga šta porodica namjerava uraditi s pepelom, skladištenje može biti potrebno da se ispoštuju domaći propisi (za detaljne smjernice, vidi reference 21 i 246). Treba uzeti u obzir i ostala razmatranja, kao što su kulturalna ili etička pitanja. Regulatorna tijela trebaju dati smjernice za ovakve situacije.

Radioaktivni otpad

  - Još jedan potencijalni put za ekspoziciju stanovništva dolazi od radioaktivnog otpada; odatle Zahtjev 31 i tačke 3.131–3.134 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijevaju postojanje sistema i procedura za upravljanje radioaktivnim otpadom i ispuštanjem radioaktivnog materijala. Detaljne smjernice za upravljanje radioaktivnim otpadom koje se odnose na objekte nuklearne medicine date su u seriji „Sigurnosni standardi“, IAEA, br. SSG-45, „Upravljanje radioaktivnim otpadom prije odlaganja, nastalim iz upotrebe radioaktivnog materijala u medicini, industriji, poljoprivredi, istraživanju i obrazovanju“ (Predisposal Management of Radioactive Waste from the Use of Radioactive Material in Medicine, Industry, Agriculture, Research and Education, referenca 277).

  - Većina radioaktivnog otpada iz nuklearne medicine je otpad koji sadrži kratkoživeće radionuklide, i izvodljivo je smatrati takav otpad neradioaktivnim otpadom, bilo odmah ili nakon nekog vremena da se omogući raspad. Treba postojati službeni mehanizam, uključujući i rigorozne mjere kontrole, da se dokaže poštovanje regulatornih zahtjeva u pogledu oslobađanja radioaktivnog materijala koji se više ne smatra radioaktivnim otpadom od regulatorne kontrole. Dodatne smjernice su date u dokumentu SSG-45 (referenca 277).

  - Pošto je čekanje raspada dok radioaktivni materijal ne ispuni regulatorne zahtjeve za oslobađanje od kontrole ili autorizovano ispuštanje jedan od suštinskih metoda u nuklearnoj medicini, treba imati na raspolaganju spremište za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada. Ta prostorija treba biti zaključana, propisno označena i provjetravana. Treba voditi evidencije iz kojih se može utvrditi porijeklo tog otpada. Ovaj proces zahtijeva grupisanje (segregaciju) otpada u skladu sa očekivanim vremenom raspada radionuklida (početna aktivnost i fizičko vrijeme poluraspada) i fizičkim oblikom otpada. Primjeri različitog fizičkog oblika obuhvataju sljedeće:

- Ampule koje mogu sadržavati rezidualnu radioaktivnost;

- Biološki otpad koji će biti podvrgnut raspadanju;

- Infektivni otpad koji zahtijeva sterilizaciju;

- Slomljeni stakleni pribor, šprice i igle za koje je neophodno prikupljanje u odvojene kontejnere da se spriječe povrede osoblja;

- Generatori radionuklida, posteljina i odjeća sa bolničkih odjeljenja (terapijske aplikacije);

- Tečni scintilacijski rastvori.

Kontejneri koji omogućavaju segregaciju različitih vrsta otpada trebaju postojati u zonama u kojima se otpad generiše. Kontejneri trebaju odgovarati svojoj svrsi (npr. u smislu zapremine, zaštite i nepropusnosti).

  - U praksi su uglavnom 131I i otpad od pacijenata na terapiji radiofarmacima ti koji zahtijevaju posebne mjere opreza. Odgovarajuće skladištenje radioaktivnog materijala da se omogući odležavanje će smanjiti uticaj ispuštanja na okoliš na minimum. Većina dijagnostičkih pretraga se izvodi korištenjem 99mTc, koji ima fizičko vrijeme poluraspada od šest sati. Nakon skladištenja od 2,5 dana (10 vremena poluraspada, odnosno raspad za faktor veći od 1000), većina takvog otpada se može tretirati kao konvencionalni otpad. Generatori tehnecija sadrže 99Mo sa vremenom poluraspada od 2,75 dana; zavisno od početne aktivnosti takvih generatora, vrijeme odležavanja u objektu nuklearne medicine treba biti 1,5–2 mjeseca.

  - Najčešće korišteni radionuklid u PET je 18F. Kratko fizičko vrijeme poluraspada od 110 minuta generalno dozvoljava ispuštanje radioaktivnog materijala nakon 24 sata.

  - U upravljanju radioaktivnim otpadom koji sadrži duže živeće radionuklide treba uzeti u obzir početnu aktivnost i vrijeme poluraspada. RPO u objektu nuklearne medicine treba dati savjet za takve situacije.

  - Nakon razmatranja iz tačaka 4.274–4.279, rezime praktičnih savjeta za konkretne situacije u nuklearnoj medicini se može dati na sljedeći način:

- Generatori tehnecija: Dvije opcije su: (i) vraćanje dobavljaču nakon upotrebe uz osiguravanje poštovanja propisa o transportu radioaktivnog materijala (vidi tačke 4.302–4.304) ili (ii) čekanje na raspad. Nakon 1,5–2 mjeseca, generator se može rastaviti, a kolona za eluiranje (elution column) se može izvaditi pošto se materijal ne smatra radioaktivnim. Treba provjeriti kolonu generatora na kontaminante radionuklida sa dugim vremenom poluraspada prije odlaganja. Tada treba ukloniti naljepnice.

- Upotrijebljene šprice i igle: One se mogu prikupiti u zaštićeni kontejner u prostorijama koje se koriste za pripremu i ubrizgavanje radiofarmaka. Kad se kontejner napuni, treba ga zapečatiti i na njega staviti naznaku očekivanog datuma oslobađanja od regulatorne kontrole. Nakon tog vremena, brzina vanjske doze može biti pod monitoringom. Kontejner može biti oslobođen od regulatorne kontrole kad je brzina vanjske ambijentalne ekvivalentne doze ista kao prirodno zračenje ili je u skladu sa državnim propisima ili propisima objekta.

- Ampule koje sadrže rezidue 99mTc, 67Ga, 111In, 123I, 131I, 32P, 89Sr i 201Tl: Treba utvrditi sličnu proceduru kao i za šprice, ali segregacija treba biti zasnovana na fizičkom vremenu poluraspada radionuklida. Treba biti oprezan kod skladištenja otpada koji sadrži veoma niske nivoe duže živećih rezidua kao što je 68Ge (vrijeme poluraspada 271 dan), pošto se takve rezidue mogu vremenom akumulirati do aktivnosti na kojoj se trebaju smatrati radioaktivnim otpadom i mogu zahtijevati produženo skladištenje prije oslobađanja od regulatorne kontrole.

- Rukavice i papirna ambalaža: Njih treba prikupljati u plastične vreće u prostorijama koje se koriste za pripremu i ubrizgavanje radiofarmaka. Kad se vreća napuni, treba je zapečatiti. Nakon čekanja na raspad ili uz odgovarajući monitoring, taj materijal se može osloboditi od regulatorne kontrole i tretirati kao običan, neradioaktivan otpad.

- Zatvoreni izvori za kalibraciju: Ti izvori korišteni za kalibraciju mjerača aktivnosti, za kontrolu kvaliteta gama kamera i brojača i za označavanje anatomskih struktura na slikama trebaju biti oslobođeni od regulatorne kontrole na način koji utvrdi RPO i u skladu sa propisima države i autorizacijom od strane regulatornog tijela (oslobađanje).

- Izotopi ugljika i vodika: Male aktivnosti 14C i 3H u organskim rastvorima se obično mogu tretirati kao neradioaktivni otpad. Zbog njihove potencijalne toksičnosti, u određenim slučajevima mogu važiti posebne mjere opreza, pa treba poduzeti odgovarajuće biohazardne mjere opreza.

- Sekreti pacijenta, kao što je urin koji sadrži 131I: Za pacijente na dijagnostici nema potrebe za prikupljanjem sekreta i mogu se koristiti obični toaleti. Za pacijente na terapiji, politike variraju od države do države, ali se u principu koriste pristupi koji poštuju metodologije razblaživanja ili raspada (npr. bilo prikupljanjem i skladištenjem sekreta ili projektovanjem objekata sa odvodnim cijevima koje završavaju u bazenu za privremeno zadržavanje). U većini slučajeva je bolje razblažiti i disperzirati aktivnost otpada u kontinuiranom kanalizacionom sistemu umjesto da se sekreti koncentrišu i skladište radi odležavanja. Neke mjere opreza mogu biti neophodne tamo gdje kanalizacioni sistemi omogućavaju brzu obradu efluenata uz naknadno miješanje sa riječnom vodom ili upotrebu za navodnjavanje povrtlarskog zemljišta (takođe vidi reference 21, 246 i 278).

- Upravljanje otpadom kod kuće nakon otpuštanja pacijenta sa terapije radiofarmacima: Pacijente treba savjetovati da puštaju vodu u WC šolji nakon upotrebe, izbjegavaju prskanje i očiste WC šolju nakon upotrebe. Tuš-kabinu i kadu treba dobro isprati nakon upotrebe. Kontaminiranu tkaninu, kao što su odjeća i posteljina, treba prati odvojeno (takođe vidi reference 21, 246 i 247).

Monitoring i izvještavanje

  - Zahtjev 32 i tačka 3.137 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve koje objekt nuklearne medicine treba ispuniti u pogledu monitoringa i izvještavanja. U objektu nuklearne medicine moraju postojati procedure u cilju osiguranja da:

- zahtjevi za ekspoziciju stanovništva budu ispunjeni i da se takva ekspozicija procjenjuje;

- zahtjevi za ispuštanje radioaktivnih materijala u okoliš budu ispunjeni;

- se vode odgovarajuće evidencije rezultata programa monitoringa.

  - Program monitoringa ekspozicije stanovništva koja proizlazi iz nuklearne medicine treba uključivati procjenu doze u zonama unutar i neposredno oko objekta nuklearne medicine koje su dostupne stanovništvu. Doze se mogu izvesti i iz izračuna zaštite u fazi planiranja u kombinaciji sa rezultatima monitoringa zone i monitoringa kontaminacije na početku rada objekta i periodično nakon toga. Evidencije o procjenama doza treba čuvati u periodu koji ispunjava bilo koje relevantne regulatorne zahtjeve. U nedostatku takvih zahtjeva, preporučeni period za čuvanje evidencija je 7 do 10 godina.

## PREVENCIJA I UBLAŽAVANJE AKCIDENATA

Sigurnosne procjene potencijalne ekspozicije

  - U cilju poštovanja zahtjeva za sigurnosnim procjenama utvrđenim u tačkama 3.29–3.36 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), od registranta ili vlasnika licence se zahtijeva da obavi sigurnosnu procjenu koja se odnosi na sve faze projektovanja i rada objekta nuklearne medicine. Dalje, tačka 3.29 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da se „od odgovornog fizičkog ili pravnog lica zahtijeva da podnese sigurnosnu procjenu koju je regulatorno tijelo dužno da razmotri i procijeni.“ Tačke 2.150–2.154 opisuju opšta razmatranja za objekte koji koriste jonizirajuće zračenje u medicinske svrhe.

  - Sigurnosna procjena potencijalne ekspozicije treba biti sistematična, treba utvrditi nenamjeravane događaje koji mogu voditi ka potencijalnoj ekspoziciji i treba uzeti u obzir njihovu vjerovatnoću i potencijalne posljedice (vidi Aneks I za rezime tipičnih uzroka i faktora koji doprinose akcidentalnoj ekspoziciji u nuklearnoj medicini). Sigurnosnom procjenom treba obuhvatiti ne samo te događaje, nego njen cilj treba biti i predviđanje drugih događaja koji ranije nisu bili spominjani. Jasno, sigurnosna procjena treba biti dokumentovana.

  - Sigurnosna procjena treba biti revidirana kada:

- se uvode novi ili modifikovani radiofarmaci, oprema ili prateća oprema;

- dođe do promjena u radu, uključujući i promjene u radnom opterećenju;

- operativno iskustvo ili informacije o akcidentima ili greškama ukazuju na to da treba razmotriti sigurnosnu procjenu.

  - Sigurnosne procjene u nuklearnoj medicini trebaju uključiti razmatranja svih koraka u upotrebi radiofarmaka radi dijagnostike i tretmana u objektu nuklearne medicine. Ti koraci uključuju sljedeće:

- Naručivanje, transport i prijem radiofarmaka, uključujući raspakivanje i skladištenje;

- Pripremu i aplikaciju radiofarmaka pacijentima;

- Preglede, tretman i njegu pacijenata na terapiji koji su dobili velike količine aktivnosti radioaktivnog materijala;

- Skladištenje i rukovanje radioaktivnim otpadom.

Prevencija akcidenata

  - Prevencija akcidenata je očito najbolje sredstvo najbolji način da se izbjegne potencijalna ekspozicija, a tačke 3.39–3.42 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve za dobre prakse projektnog inženjeringa, odbranu po dubini i aranžmane samog objekta da se to ostvari. U tačkama 4.8–4.55 su opisana razmatranja vezana za konstrukciju medicinske radiološke opreme i pomoćnu opremu te projektovanje objekta nuklearne medicine.

  - Registranti i vlasnici licence trebaju obuhvatiti:

- mjere odbrane po dubini da se izbori sa događajima koji su utvrđeni u sigurnosnoj procjeni i evaluaciju pouzdanosti sigurnosnih sistema (uključujući i administrativne i operativne procedure, opremu i projekt objekta). Naprimjer, krađa izvora zračenja se može smanjiti na minimum putem više slojeva bezbjednosti, uključujući i zaključavanje izvora u sefu u zaključanoj prostoriji, u zoni kojoj je pristup ograničen, koja se nadzire kamerama i kojom se redovno patrolira.

- operativno iskustvo i iskustva stečena iz akcidenata i grešaka. Te informacije trebaju biti uključene u programe obuke, održavanja i osiguranja kvaliteta.

  - Sredstva za prevenciju ili svođenje na minimum nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija u nuklearnoj medicini su opisana u tačkama 4.249–4.252, a rezultirajuća istraga i korektivne mjere u tačkama 4.253–4.258.

Ublažavanje posljedica akcidenata

  - Tačka 1.20 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Ako se događaj ili niz događaja koji su razmatrani u procjeni potencijalne 	ekspozicije zaista dese, mogu se tretirati ili kao situacija planirane ekspozicije ili, 	ako je proglašena vanredna situacija, kao situacija vanredne ekspozicije.“

Na osnovu događaja utvrđenih u sigurnosnoj procjeni za objekt nuklearne medicine, treba pripremiti procedure ublažavanja za događaje povezane sa potencijalnom ekspozicijom, uključujući i raspodjelu odgovornosti i resursa, izradu i primjenu procedura, i omogućavanje obuke i periodičnih kurseva obnove znanja relevantnog osoblja na temu provođenja mjera ublažavanja.

  - Tačka 3.43 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Ako sigurnosna procjena ukaže na to da postoji razumna vjerovatnoća od 	vanrednog događaja koji će uticati bilo na zaposleno osoblje ili na pojedince iz 	stanovništva, registrant ili vlasnik licence je dužan da pripremi plan za vanredne 	situacije u cilju zaštite stanovništva i okoliša.”

Zahtijeva se uspostavljanje aranžmana i procedura za vanredne situacije srazmjernih opasnosti i potencijalnim posljedicama, na relevantan način, u skladu sa dokumentima GSR Dio 7 (referenca 7), GSG-2 (referenca 8) i GS-G-2.1 (referenca 9).

  - Procedure ublažavanja u objektu nuklearne medicine trebaju obuhvatiti, ali ne i biti ograničene na sljedeće:

- Akcidente, uključujući i one čija je vjerovatnoća mala, i mjere za postupanje sa akcidentima;

- Osobe odgovorne za poduzimanje mjera u slučaju akcidenta, sa punim kontakt informacijama;

- Odgovornosti pojedinačnih zaposlenih u primjeni mjera ublažavanja i procedura za vanredne situacije (npr. ljekari u oblasti nuklearne medicine, medicinski fizičari, tehnolozi nuklearne medicine i RPO);

- Opremu i alate koji su neophodni za provođenje mjera ublažavanja i procedura za vanredne situacije;

- Obuku i periodične vježbe;

- Sisteme evidentiranja i izvještavanja;

- Neposredne mjere kojima se izbjegavaju nepotrebne doze zračenja za pacijente, osoblje i stanovništvo;

- Mjere za sprečavanje pristupa ljudi zahvaćenoj zoni;

- Mjere za sprečavanje širenja kontaminacije, uključujući curenje iz digestora i sistema za provjetravanje u prostoriji.

  - Na raspolaganju treba biti odmah dostupan pribor za primjenu mjera ublažavanja i vanrednih mjera. Taj pribor treba obuhvatati sljedeće:

- Zaštitnu odjeću, npr. navlake za obuću i rukavice;

- Materijal za dekontaminaciju zahvaćenih zona, uključujući apsorbujuće materijale za upijanje prosute tečnosti;

- Materijal za dekontaminaciju ljudi;

- Upozoravajuća obavještenja i trake za ograđivanje prostora;

- Prenosnu opremu za monitoring;

- Vreće za otpad, zajedno sa ljepljivom trakom, naljepnicama i olovkama.

  - Ekspozicija zaposlenih koji su uključeni u ovakve događaje ili odgovor na vanredne situacije u nuklearnoj medicini treba biti držana ispod granica doze za profesionalnu ekspoziciju u situacijama planirane ekspozicije. Međutim ako je opravdano da se te doze prekorače, interventni radnici trebaju biti zaštićeni u skladu sa zahtjevima i smjernicama za situacije vanredne ekspozicije sadržanim u Poglavlju 4 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) i u dokumentima GSR Dio 7 (referenca 7) i GSG-7 (referenca 23).

Izgubljeni izvori zračenja

  - Treba voditi ažuriran inventarni spisak izvora zračenja (vidi tačku 4.56), tako da se odmah može utvrditi kad izvor zračenja nedostaje, koja mu je vrsta i aktivnost, kad i gdje je bilo zadnje poznato mjesto izvora i ko ga je zadnji imao. Preporučuje se preventivan stav u slučaju da naručeni izvori zračenja ne stignu u očekivano vrijeme. Potvrđivanje da je izvor zračenja stigao u očekivano vrijeme treba biti dio procedura. Ako je izvor stigao, a nema potvrde da je stigao, radnje koje trebaju biti dio planova i procedura za vanredne situacije trebaju obuhvatati sljedeće:

- Po potrebi, dobiti pomoć od RPO-a;

- Obaviti lokalnu potragu;

- Provjeriti i osigurati bezbjednost i kontrolu drugih izvora zračenja ako se sumnja na krađu u objektu;

- Ako se izvor zračenja ne pronađe, nazvati dobavljača i obavijestiti ga o gubitku tako da on može tragati za pošiljkom;

- Ako se izvor zračenja ne pronađe, obavijestiti relevantne vlasti o gubitku, u skladu sa dokumentom GSR Dio 7 (referenca 7) i GS-G-2.1 (referenca 9).

Oštećenje generatora radionuklida

  - Generatori radionuklida, kao što su generatori za 68Ga, 82Rb i 99mTc, sadrže relativno veliku količinu aktivnosti. U slučaju da je generator radionuklida oštećen, mjere koje treba poduzeti trebaju uključivati sljedeće:

- Odmah evakuisati zonu i primijeniti mjere za sprečavanje ulaska u nju;

- Obavijestiti RPO-a, koji treba potvrditi curenje, definisati sigurnosne granice i nadgledati procedure dekontaminacije i monitoringa, uključujući i to kada se može ukinuti ograničenje pristupa zoni;

- Evidentirati događaj i obavijestiti nadležne organe.

Prosipanje malih količina radioaktivnog materijala

  - Nakon prosipanja male količine radioaktivnog materijala, npr. malih zapremina netoksičnih radiofarmaka koje se lako mogu ukloniti, aktivnosti npr. do 10 MBq 18F ili 99mTc, treba poduzeti sljedeće radnje:

- Koristiti zaštitnu odjeću i jednokratne rukavice.

- Brzo upiti prosutu tečnost apsorbujućom podloškom da se spriječi njeno širenje.

- Ukloniti podlošku sa prosute tečnosti i odložiti je.

- Brisati maramicom ili papirnim ubrusom od ivice kontaminirane zone prema centru.

- Vršiti monitoring papirnog ubrusa na rezidualnu aktivnost, npr. korištenjem monitora kontaminacije ili testom uzimanja brisa.

- Nastaviti ciklus čišćenja i monitoringa sve dok mjerenja ne pokažu da je prosuta tečnost uklonjena i pokušati držati količinu kontaminiranog otpada što je manje mogućom. U nekim slučajevima, kao kod kratkoživećih radionuklida, može biti jednostavnije da se zona napravi kao karantin da se omogući dovoljno vremena za raspad, npr, pokrivanjem mjesta gdje je tečnost prosuta, npr. laboratorijskim mantilom, i spriječi ulazak u zonu.

- Koristiti plastične vreće za čuvanje kontaminiranih predmeta. Odgovarajuće vreće i papirni ubrusi trebaju biti odmah dostupni.

- Ako proces dekontaminacije ne bude uspješan, kontaktirati RPO-a.

- Vršiti monitoring kontaminacije svih osoba koje su bile prisutne kad je došlo do prosipanja tečnosti kad te osobe napuštaju prostoriju, a posebno vršiti monitoring obuće ako je prosuta tečnost na podu.

Prosipanje velikih količina radioaktivnog materijala

  - Nakon prosipanja velike količine radioaktivnog materijala, npr. ako pacijent koji se podvrgava terapiji sa 131I povraća neposredno nakon aplikacije, treba poduzeti sljedeće radnje:

- Staviti apsorbujuće podloške preko prosutog sadržaja da se spriječi dalje širenje kontaminacije.

- Odmah iz zone evakuisati osobe koje nisu bile prisutne kad je došlo do prosipanja.

- Odmah obavijestiti RPO-a i obaviti saniranje pod njegovim direktnim nadzorom.

- Vršiti monitoring kontaminacije svih osoba koje su bile prisutne kad je došlo do prosipanja tečnosti kad te osobe napuštaju prostoriju;

- Po potrebi, obaviti bioesej štitne žlijezde svih osoba koje su bile prisutne kad je došlo do prosipanja tečnosti.

- Ako je odjeća kontaminirana, skinuti je i odložiti u plastičnu vreću sa naljepnicom „RADIOAKTIVNO“.

- Ako dođe do kontaminacije kože, odmah isprati tu površinu.

- Ako dođe do kontaminacije oka, isprati velikim količinama vode.

- Kad kontaminacija bude izolovana, mogu se ispoštovati procedure koje su navedene za čišćenje malih količina prosute tečnosti, uz posebnu pažnju na to da su vreće sa kontaminiranim otpadom odgovarajuće označene i uskladištene.

- Ograničiti ulazak u kontaminiranu zonu dok se ne okonča dekontaminacija i dok RPO ne dozvoli ponovno korištenje zone.

Medicinske vanredne situacije sa pacijentima kojima su 
aplicirani terapijski radiofarmaci

  - Mogu se desiti medicinske vanredne situacije, npr. u slučaju moždanog udara ili srčanog zastoja, koje traže neposredno zbrinjavanje pacijenata kojima su aplicirane velike količine aktivnosti radioaktivnog materijala (npr. reda veličine od nekoliko GBq 131I) u svrhu terapije radiofarmacima. U tim slučajevima, brzine doze blizu pacijenta su visoke, pa ordinirajuće medicinsko osoblje može primiti znatne doze. Međutim, takve doze će biti prihvatljive zato što se radi o proceduri spašavanja života (vidi GSR Dio 3, referenca 3, i GSR Dio 7, referenca 7). Treba koristiti mjere da se takve doze smanje na minimum. Svi članovi medicinskog tima trebaju nositi nepropusne zaštitne rukavice. Medicinsko osoblje treba biti informisano i obučeno o tome kako postupati s takvim pacijentima. Treba izvoditi periodične vježbe ovih procedura.

Potreba za hitnim zbrinjavanjem pacijenta, uključujući i operaciju

  - Obziri zaštite od zračenja ne trebaju sprečavati ili odlagati postupke spašavanja života u slučaju da se zahtijeva operacija pacijenta kojem su aplicirani radiofarmaci. Treba poštovati sljedeće mjere opreza:

- Obavijestiti osoblje u operacionoj sali;

- Modifikovati operativne procedure pod nadzorom RPO-a da se na minimum smanje ekspozicija i širenje kontaminacije;

- Koristiti zaštitnu opremu dokle god to ne utiče na efikasnost i brzinu;

- Ako je hirurška procedura duga, rotirati osoblje po potrebi;

- Utvrditi doze za osobe uključene u ovaj proces.

Požari, zemljotresi i druge nepogode koje utiču na objekt nuklearne medicine

  - U takvim vanrednim situacijama se u objektu treba pridržavati uobičajenog postupanja kojim se omogućava sigurna evakuacija pacijenata, posjetilaca i zaposlenih. Kad interventne službe (npr. vatrogasci) stignu, treba ih obavijestiti o prisustvu radioaktivnog materijala. Niko drugi osim interventnih radnika ne treba ponovo ulaziti u zgradu dok RPO ili osobe zadužene za radijacijsku sigurnost u interventnoj službi ne provjere zgradu na kontaminaciju (vidi tačku 2.154). Zahtjevi i smjernice za mehanizme rješavanja vanrednih situacija se mogu naći u dokumentima GSR Dio 7 (referenca 7) i GS-G-2.1 (referenca 9).

## SIGURNOST U TRANSPORTU RADIOAKTIVNOG MATERIJALA

  - Tačka 2.25 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za transport radioaktivnog materijala, konkretno se pozivajući na seriju „Sigurnosni standardi“, IAEA, br. SSR-6 (Rev. 1), „Propisi za siguran transport radioaktivnog materijala“ (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2018, referenca 279). Dokument SSR-6 (Rev. 1) (referenca 279) koristi definisan izraz „pošiljalac“ da označi fizičko lice, pravno lice ili organ vlasti koji pripremaju pošiljku za transport, a „primalac“ za fizičko lice, pravno lice ili organ vlasti koji su ovlašteni da prime pošiljku. Još jedan definisan izraz je „pošiljka“, koji označava jedan ili više paketa ili teret radioaktivnog materijala kojeg pošiljalac priprema za transport.

  - Vlasnik licence za objekt nuklearne medicine može biti istovremeno i primalac i pošiljalac, a time može imati odgovornosti i za prijem i za slanje radioaktivnog materijala. Prijem radioaktivnog materijala je redovna pojava za sve objekte nuklearne medicine. Slanje se može odvijati ako objekt ima ciklotron ili laboratoriju koja šalje radiofarmake na druga mjesta ili kada se istrošeni generatori zračenja, stari zatvoreni izvori za kalibraciju ili radioaktivne tečnosti (npr. rastvori 14C) trebaju vratiti dobavljaču ili odložiti van objekta, po potrebi.

  - Detaljni zahtjevi za siguran transport radioaktivnog materijala, uključujući i opšte odredbe, granice i klasifikaciju aktivnosti, zahtjeve i mjere kontrole za transport, zahtjeve za radioaktivni materijal, ambalažu i pakete, procedure testiranja, administrativne zahtjeve i zahtjeve za odobravanje utvrđeni su u dokumentu SSR-6 (Rev. 1) (referenca 279). Aranžmani za vanredne situacije u transportu radioaktivnog materijala trebaju biti pripremljeni u skladu sa zahtjevima dokumenta GSR Dio 7 (referenca 7) i smjernicama regulatornog tijela. Vlasnik licence i RPO objekta nuklearne medicine trebaju biti upoznati s tim propisima da se osigura njihovo poštovanje kod transporta radioaktivnog materijala za koji su odgovorni.

# SPECIFIČNE PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA 
I SIGURNOST U RADIOTERAPIJI

## OPŠTE

  - Ovo poglavlje obuhvata radioterapiju, granu kliničke medicine koja koristi jonizirajuće zračenje (teleterapija i brahiterapija), samostalno ili u kombinaciji sa drugim modalitetima, za tretman pacijenata koji boluju od raka ili drugih bolesti. Ovo poglavlje uključuje i odgovornost za odluku o tretmanu, pripremu i planiranje tretmana, izvođenje tretmana, praćenje i podršku pacijentima kao sastavni dio multidisciplinarnog rada s pacijentima. Tretman korištenjem otvorenih izvora zračenja je obuhvaćen u Poglavlju 4. Pretrage snimanjem korištene u pripremi, planiranju, verifikaciji i izvođenju tretmana su obuhvaćene u Poglavlju 3, uz odgovarajuće unakrsne reference.

  - Eksternalna radioterapija, poznata i kao teleterapija, obavlja se fotonskim, elektronskim i hadronskim snopovima. Fotonske snopove (gama zraci) proizvode izvori zračenja poput 60Co. Visokoenergetske (megavoltne, MV) fotonske i elektronske snopove proizvode linearni akceleratori. Niskoenergetske i srednjeenergetske X-zrake proizvode kilovoltne (kV) jedinice. Za protone i jonske snopove se koriste ciklotroni ili sinhrotoni. Eksternalna radioterapija se može izvoditi korištenjem širokog raspona tehnika, uključujući: 2-D konvencionalnu radioterapiju, 3-D konformalnu radioterapiju, 4-D radioterapiju (procjena i praćenje pokreta; motion management), radioterapiju snopom promjenjivog intenziteta (intensity modulated 	radiation therapy; IMRT), stereotaktičku radiohirurgiju (stereotactic radiosurgery; SRS), stereotaktičku radioterapiju (stereotactic radiotherapy; SRT), stereotaktičku radioterapiju tijela (stereotactic body radiotherapy; SBRT), volumetrijski modulisanu lučnu terapiju (volumetric modulated arc therapy; VMAT), robotsku radioterapiju i intraoperativnu radioterapiju (intraoperative radiotherapy; IORT).

  - Verifikacija pozicioniranja pacijenta i lokalizacije mete se može obaviti sa kasetama film–folija ili CR kasetama, i sa slikama tretmanskog polja (MV) korištenjem elektronskog uređaja za snimanje tretmanskog polja (electronic portal imaging device; EPID). EPID takođe može pratiti doze online (referenca 280). Ostali IGRT uređaji unutar prostorije koji koriste jonizirajuće zračenje su niskoenergetski izvori X-zraka (kV) koji mogu proizvesti DR, MVCT, MV-CBCT i kV-CBCT. Nejonizirajući uređaji koji se koriste za IGRT su MRI jedinice, transponderi radiofrekvencije, ultrazvučni ili hibridni sistemi te optički uređaji za praćenje markera na pacijentu (optical surface tracking devices). Svi ti IGRT uređaji su montirani na gantri ili instalirani unutar prostorije.

  - Brahiterapija se može izvoditi uvođenjem izvora zračenja ili elektronskih brahiterapijskih uređaja direktno unutar ili na pacijenta. Brahiterapijski implantat može biti privremen ili stalan. HDR brahiterapijski uređaji omogućavaju stavljanje izvora zračenja u katetere koji su već uvedeni u tijelo. U nekim slučajevima se izvori mogu uvesti ručno. Tehnike mogu biti intersticijalne, intrakavitalne, površinske ili intraluminalne, a koristi se niz izvora. Koriste se tehnike brahiterapijom niske brzine doze (LDR), srednje brzine doze (MDR), visoke brzine doze (HDR) i pulsno simuliranom niskom brzinom doze (PDR).

  - Generički izraz „medicinski radiološki objekt“ se naširoko koristi u Poglavlju 2 u značenju bilo kog objekta u kojem se izvode radiološke procedure. U Poglavlju 5, uži izraz „objekt za radioterapiju“ se koristi da obuhvati bilo koji medicinski radiološki objekt u kojem se izvodi radioterapija. Objekt za radioterapiju može biti odjeljenje za radioterapiju u sastavu veće bolnice ili medicinskog centra ili samostalni objekt.

  - Definisani termin „radiološka procedura“ se koristi u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) da obuhvati sve procedure snimanja i terapije u kojima se koristi jonizirajuće zračenje. U objektu za radioterapiju se izvode i radiološke procedure snimanja i procedure radioterapije, što treba imati na umu kad se čitaju smjernice u ovom poglavlju. Tamo gdje su smjernice specifične bilo za snimanje ili tretman, koriste se dodatne riječi tipa „snimanje“ ili „tretman(ski)“.

  - Razni zdravstveni radnici mogu preuzeti ulogu radiološkog medicinskog radnika (vidi tačku 2.90) u radioterapiji, što između ostalog zavisi i od domaćih zakona i propisa. Obično su to radijacijski onkolozi, ali ti radnici takođe mogu uključivati i druge specijaliste, npr. neurohirurge u slučaju SRS-a.

  - Kao što je navedeno u tački 2.92, izraz „medicinski radiološki tehnolog“ se koristi u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) i ovom Vodiču za sigurnost kao generički izraz za zdravstvenog radnika poznatog pod nekoliko raznih naziva u raznim državama; takvi nazivi uključuju i izraze radiograf, radiološki tehnolog i druge. Jasno, svaka država će koristiti svoje nazive na teritoriji pod njenom nadležnošću.

  - Poglavlje 2 ovog Vodiča za sigurnost daje opšte smjernice za okvir zaštite od zračenja i sigurnosti u medicinskoj primjeni zračenja, uključujući i uloge i odgovornosti, edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost te sistem upravljanja za zaštitu i sigurnost. Ove smjernice su relevantne za radioterapiju, a na Poglavlje 2 se treba pozvati po potrebi.

## SIGURNOST MEDICINSKIH RADIOLOŠKIH OBJEKATA 
I MEDICINSKE RADIOLOŠKE OPREME

Objekti za radioterapiju

Šira i uža lokacija

  - Lokacija objekta za radioterapiju treba biti na mjestu koje je neposredno dostupno hospitalizovanim i ambulantnim pacijentima, a da istovremeno na što jednostavniji način ispunjava zahtjeve za zaštitu od zračenja. Pri određivanju lokacije novog objekta za radioterapiju treba uzeti u obzir operativnu efikasnost, početne troškove, kao i predvidjeti buduće proširenje, potrebu za zamjenom jedinica sa visokoenergetskim jedinicama i buduća povećanja radnog opterećenja. Objekti za radioterapiju su često smješteni na periferiji bolničkog kompleksa da se na minimum svede ekspozicija zračenju koja proizlazi iz tretmanskih soba koje su susjedne zonama u kojima je velika zauzetost. Na izbor uže lokacije takođe može uticati i opcija da se prostorije grade ispod nivoa zemlje uz potencijalno manju potrebu za znatnom strukturalnom zaštitom. Dodatne smjernice za širu i užu lokaciju objekata za radioterapiju su date u referencama 281–284.

  - Pored razmatranja vezanih za užu lokaciju, treba uzeti i obzir i neposredno okruženje. To uključuje postojanje i implikacije na susjedne stambene ili industrijske zone, nivo pristupa stanovništva tim zonama i nivo korištenja tih zona. Ovo se odnosi na osiguravanje da zaštita stanovništva van objekta za radioterapiju i u nivou iznad i ispod objekta bude u skladu sa zahtjevima za zaštitu od zračenja ako su navedene zone zauzete.

  - Pri razmatranju proširenja postojećeg objekta za radioterapiju, treba uzeti u obzir i zone pored, ispod i iznad predložene lokacije proširenja.

  - U svrhe fizičke bezbjednosti, objekti za radioterapiju u kojima se koriste zatvoreni izvori zračenja trebaju biti smješteni u područjima u kojima se može ograničiti pristup stanovništva prostorijama u kojima se ti izvori zračenja koriste ii skladište.

Projektovanje prostorija unutar objekta za radioterapiju: Opšta razmatranja

  - Tipični objekt za radioterapiju se sastoji od šest osnovnih funkcionalnih zona: zona za prijem, zone za kliničko konsultovanje, i zone za eksternalnu terapiju, brahiterapiju, snimanje i planiranje tretmana. Unutar tih zona postoji nekoliko vrsta prostorija i, zavisno od modaliteta tretmana koji se izvode, objekt može imati sobe ili zone za snimanje pacijenata, simulaciju tretmana, planiranje tretmana, kontrolu tretmana, izvođenje tretmana, pripremu modela i pregled pacijenta, kao i garderobe za pacijente, čekaonice za građane, operacione sale te prostorije za skladištenje i pripremu izvora zračenja. U fazi projektovanja objekta treba predvidjeti uključivanje karakteristika zaštite od zračenja i sigurnosti u te prostorije i sobe. Pošto je strukturalna zaštita objekata za radioterapiju veoma teška, treba obratiti pažnju na to da građevinska konstrukcija može izdržati težinu te zaštite, posebno kada se uređaji mijenjaju onima sa višom energijom, što je slučaj kada se telekobalt aparat zamijeni linearnim akceleratorom. Kod tlocrta treba uzeti u obzir radno opterećenje i protok pacijenata i zaposlenih i unutar objekta za radioterapiju i, u slučajevima u kojima je taj objekt dio veće bolnice ili medicinskog centra, unutar drugih odjeljenja cjelokupnog objekta. Gdje god je moguće, tretmanske sobe trebaju biti okružene sobama koje imaju nisku ili kontrolisanu zauzetost. Fizički znakovi trebaju davati informacije o tome gdje su smještene razne zone i označavati opasne zone; poželjno je da takvi znakovi budu izraženi i riječima i slikom. Takođe, dosta pomaže označavanje raznih zona bojama. Opšte smjernice o projektovanju objekta za radioterapiju su date u referencama 281–284.

  - Tri faktora koja su relevantna za smanjenje doze (vrijeme, udaljenost i zaštitne barijere) trebaju biti kombinovana pri projektovanju u cilju optimizacije zaštite profesionalno izloženih osoba i stanovništva od zračenja.

  - Treba razmotriti pristup objektu za radioterapiju i njegovim prostorijama za tretman, snimanje, konsultacije i pripremu pacijenta. To uključuje i predviđanje vezano za isporuku opreme i za lakoću pristupa pacijenata koji se podvrgavaju kliničkoj procjeni i dnevnom tretmanu. Pacijenti mogu pristizati u invalidskim kolicima ili na medicinskim krevetima sa ili bez točkića.

  - Po pravilu, u projektu objekta za radioterapiju treba predvidjeti i sigurnosne sisteme ili uređaje povezane sa opremom i prostorijama. To uključuje i sisteme za provjetravanje, električne instalacije vezane za prekidače za vanredne situacije, rezervno osvjetljenje, sigurnosne blokade i upozoravajuće znakove i signale.

  - Na raspolaganju treba biti pouzdan i stabilan izvor napajanja strujom za svu modernu opremu i IT sisteme. Dizelski generator struje za vanredne situacije sam generalno nije dovoljno stabilan da napaja linearni akcelerator ili ortovoltažnu jedinicu i ne treba se koristiti na taj način. Rezervni sistem sa izvorom neprekidnog napajanja (UPS) ili baterijskim napajanjem treba biti instaliran da se evidentiraju aktivne informacije u vrijeme nestanka struje i da se sav softver isključi na kontrolisan način. Serveri trebaju biti programirani tako da se automatski isključuju kad dođe do prekida napajanja strujom. Dizelski generatori struje se mogu koristiti da se pokrenu sistemi koje kontrolišu jedino tajmeri, što je slučaj kod telekobalt aparata.

  - U projekt objekta treba uključiti i sistem za klimatizaciju dovoljan da održi temperaturu i vlažnost u tretmanskim sobama unutar parametara koje definiše proizvođač opreme. Pored toga, preporučuje se sistem za provjetravanje sa 4–6 izmjena vazduha na sat da se ukloni eventualno nastali ozon (referenca 285).

  - Kod eksternalne radioterapije, svjetla u tretmanskoj sobi se trebaju moći prigušiti tako da se laseri za pozicioniranje i svjetla za definisanje polja mogu lako vidjeti da olakšaju pozicioniranje i imobilizaciju pacijenta. Korisna je mogućnost da se svjetla i laseri u sobama za snimanje i tretman mogu kontrolisati sa ručne kontrole u datoj sobi. Kad je svjetlo za definisanje polja uključeno, svjetla u sobi se trebaju prigušiti na unaprijed utvrđen (ali podesiv) nivo, a laseri za pozicioniranje takođe trebaju biti uključeni. Pošto fluorescentna svjetla ne daju zadovoljavajuće prigušenje, preporučuje su upotreba rasvjetnih tijela sa žarnim nitima za nivo prigušenja. Preporučuju se četiri lasera za pozicioniranje. Tri lasera projektuju tako da su dva poravnata sa pozicijama gantrija od 90° i 270°, a jedan je montiran na plafonu direktno iznad izocentra. Četvrti laser treba projektovati sagitalnu liniju duž ose gantrija. Taj laser je obično montiran na držač pod određenim uglom na zidu suprotno od gantrija. Uključivanje lasera treba biti kontrolisano sa ručne kontrole, ali je takođe od koristi mogućnost da se laseri isključe nezavisno od toga u svrhu testova kontrole kvaliteta.

  - Pored blokada, što je opisano u tački 5.31, na ulazu u kontrolisane zone trebaju biti postavljeni znakovi i upozoravajuća svjetla da se spriječi nenamjeran ulazak (takođe vidi tačke 5.290 i 5.291 o kontroli pristupa). Za kontrolisane zone, tačka 3.90(c) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva upotrebu osnovnog simbola jonizirajućeg zračenja kojeg preporučuje ISO (referenca 56). Svjetlosni znak upozorenja treba biti postavljen na ulazu u lavirint ili tretmansku sobu, a nekoliko znakova treba biti postavljeno unutar tretmanske sobe. Trebalo bi biti moguće da se jedan od tih znakova upozorenja vidi sa bilo koje pozicije unutar tretmanske sobe. Ti znakovi trebaju biti povezani blokadom sa kontrolom tretmanske jedinice. Svjetlosni znakovi mogu imati dvije ili tri faze paljenja. Kod znaka sa dvije faze, prva faza bi bila osvijetljenost kada postoji strujno napajanje tretmanske jedinice, a druga je osvijetljenost kada snop ili izvor zračenja rade. Kod znaka sa tri faze, prva bi bila osvijetljenost kada postoji strujno napajanje tretmanske jedinice, druga je osvijetljenost kada je tretmanska jedinica programirana da uključi snop zračenja, a treća je osvijetljenost kada snop ili izvor zračenja rade. Još jedna mogućnost je da upozoravajuće svjetlo trepti kada je snop uključen. Ostale prostorije koje su takođe kontrolisane zone, kao što su sobe za snimanje, simuliranje i skladišta izvora zračenja, takođe trebaju imati odgovarajuće znakove i upozoravajuća svjetla.

  - Objekti za radioterapiju koji koriste izvore zračenja trebaju implementirati tehničke mjere tako da se neovlašteni pristup izvorima može otkriti blagovremeno, uključujući i u periodu poslije radnog vremena. Te tehničke mjere trebaju biti nezavisne od bilo kakvih blokada kojima se prekida snop zračenja tokom normalnog rada. Takve mjere mogu uključivati kameru kojom se omogućava kontinuirani daljinski nadzor nad uređajem, fotoelektrični snop ili sistem detektora pokreta instaliran u ulaznom lavirintu (vidi tačku 5.30) i/ili tretmanskoj sobi ili vrata sa unutrašnjom blokadom. Ako ti uređaji ukažu na moguće prisustvo neovlaštene osobe, alarm se treba oglasiti lokalno u objektu i na daljinu, tako da zaposleni mogu reagovati blagovremeno. Dodatne smjernice o bezbjednosnim odredbama za teleterapijske izvore i HDR, PDR, MDR i LDR brahiterapijske izvore su date u referenci 282 (takođe vidi tačku 5.88).

  - Oprema za gašenje požara treba biti na raspolaganju u svim zonama. Naprimjer, u brahiterapiji je razlog za to da se sačuva integritet izvora zračenja u slučaju požara. Dodatne smjernice su date u referenci 283.

Projekt prostorija unutar objekta za radioterapiju: Tretmanske sobe za visokoenergetsku eksternalnu radioterapiju i HDR brahiterapiju sa naknadnim punjenjem

  - Eksternalnu radioterapiju i HDR/PDR brahiterapiju treba izvoditi u objektu za radioterapiju u tretmanskim sobama projektovanim za tu namjenu.

  - Tretmansku sobu sa strukturalnom zaštitom ne treba koristiti zajedno za HDR/PDR brahiterapiju i eksternalnu radioterapiju jer to može negativno uticati na tok i efikasnost procedure. Dodatne smjernice su date u referenci 281.

  - Veličina tretmanske sobe zavisi od mnogo faktora, uključujući opremu za tretman i opremu za snimanje instaliranu u sobi te namjeravane tehnike raznih tretmana koji će se izvoditi. Soba treba biti dovoljno velika da omogući puno izvlačenje tretmanskog stola u bilo kom pravcu, uz dovoljno prostora za zaposleno osoblje da se kreće oko stola. U projektu takođe treba uzeti u obzir potrebu za većim tretmanskim sobama da se omoguće specifične procedure. Naprimjer, ozračivanje cijelog tijela može zahtijevati veću tretmansku udaljenost od jednog zida; IORT procedure zahtijevaju dodatno pomoćno osoblje podrške i opremu, pa će prostorija možda trebati biti veća. Sistemi snimanja za IGRT, posebno CT na šinama, takođe traže veći prostor. Lakši pristup za pacijente na krevetima sa ili bez točkića, ispravno raspoređivanje pomoćne opreme kao što su elektronski aplikatori ili sredstva za pripremu pacijenta te lakoća pripreme pacijenta i kretanja osoblja tokom procedura pripreme pacijenta mogu se više olakšati u većoj sobi. Pažljivo raspoređivanje pomoćne opreme unutar sobe može pomoći da se na minimum smanji udaljenost hodanja kod svakog pozicioniranja i imobilizacije pacijenta. Dodatne smjernice su date u referencama 281–283.

  - Treba obratiti pažnju kod uvođenja novog uređaja ili jedinice u postojeću tretmansku sobu ili bunker. Veličina sobe i specifikacije strukturalne zaštite trebaju biti u skladu sa novom opremom i praksama. Naprimjer, to može biti posebno relevantno u slučaju uvođenja IMRT-a, promjene sa telekobalt aparata na linearni akcelerator ili instaliranja neizocentrične jedinice.

  - Neke sadašnje ili buduće integracije opreme, kao što su MRI/telekobalt/MRI ili MRI/linac/MRI, mogu imati posebne zahtjeve koje treba razmotriti kod projektovanja sobe da se osiguraju i efikasan i efektivan rad, i zaštita od zračenja i sigurnost.

  - Projekti tretmanskih soba i soba za snimanje trebaju uključivati i pristupačan vod za kontrolnu tablu te za kablove opreme za monitoring i dozimetriju. Nijedan vod ne treba ići vertikalno kroz radijacijsku barijeru; može ići ili pod određenim uglom kroz barijeru ili imati jednu ili više krivina tako da ukupna dužina voda bude veća od debljine radijacijske barijere (referenca 282).

  - Ulaz u tretmansku sobu može biti kroz strukturalno zaštićena vrata ili lavirint ili kombinaciju navedenog. Lavirint smanjuje potrebu za teškim vratima sa zaštitom i omogućava put za ventilacione i električne vodove bez ugrožavanja strukturalne zaštite. Međutim, lavirint zahtijeva više prostora. Više smjernica o lavirintima i ulazima je dato u referencama 282, 283 i 285.

  - Pristup tretmanskoj sobi treba biti opremljen vidljivim signalom koji označava kada je izvor zračenja uključen ili isključen. Treba omogućiti i barijeru sa blokadom da se spriječi ulazak neovlaštenih osoba. To bi moglo uključivati svjetlosni zrak ili fizičku barijeru poput kapije ili vrata. Poželjno je da u funkciji budu dvije takve barijere sa blokadom. Prekid zračenja treba ostati dok se blokada ne resetuje nakon što se potvrdi da nijedna druga osoba osim pacijenta nije unutar prostorije i da se položaj i imobilizacija pacijenta nisu promijenili. Nakon prekida, pod uslovom da se radni parametri nisu promijenili ili da nisu ponovo odabrani, trebalo bi biti moguće nastaviti ozračivanje, ali samo sa kontrolne table opreme (takođe vidi tačku 5.71).

  - Projekt treba biti takav da pristup tretmanskim sobama (i sobama za snimanje) bude vidljiv operatorima sve vrijeme. Dalje, kontrole trebaju biti instalirane tako da se pristup tretmanskoj sobi uvijek može nadzirati.

  - U funkciji treba biti sigurnosni sistem, npr. komanda za početak tretmana koju daje zadnja osoba koja napušta prostoriju (last person out button), u cilju osiguranja da je svo osoblje napustilo sobu prije započinjanja tretmana.

  - Pored onih na kontrolnoj tabli i na samoj opremi, prekidači za vanredne situacije trebaju biti postavljeni na pogodnom mjestu unutar tretmanske sobe da se omogući prekid zračenja unutar sobe. Ti prekidači trebaju biti postavljeni tako da se izbjegava prolazak kroz primarni snop prilikom njihovog uključivanja i da bi se izbjegla akcidentalna situacija.

  - Treba omogućiti adekvatne sisteme, audio-vizuelne uređaje ili druga sredstva da se zaposlenom osoblju omogući komunikacija s pacijentom i jasan i puni pogled na njega. Verbalna komunikacija s pacijentom sa kontrolne table treba biti moguća u tretmanskoj sobi (i sobi za snimanje) korištenjem interkoma ili drugog sistema komunikacije.

  - Pri korištenju zatvorenih izvora zračenja, monitor zračenja u zoni (audio-vizuelni) sa samozaštitnim mehanizmom i na strujno napajanje treba biti vidljiv po ulasku u sobu.

  - Treba predvidjeti da se u svakoj tretmanskoj sobi omogući sigurno sklanjanje pacijenta u slučaju nestanka struje (npr. da postoje baterijske ili svjetlosne lampe). To takođe znači da bi ručno otvaranje teških vrata trebalo biti moguće.

  - Garderobe za pacijente u zatvorenom prostoru ne trebaju biti smještene unutar tretmanske sobe.

Projekt prostorija unutar objekta za radioterapiju: Skladišta i sobe za pripremu za manuelnu i LDR brahiterapiju

  - Tipične karakteristike zaštite od zračenja i sigurnosti u prostorijama korištenim za skladištenje i pripremu izvora zračenja za manuelnu i LDR brahiterapiju uključuju sljedeće:

- Prostorija treba imati vrata koja se mogu zaključati da se kontroliše pristup i očuva bezbjednost izvora zračenja (takođe vidi tačke 5.13 i 5.88).

- Treba postojati skladište (npr. sef) sa strukturalnom zaštitom za sve izvore zračenja, čija vanjska površina treba biti od protivpožarnog materijala. Sef treba biti smješten blizu radnog stola za pripremu da se smanji bilo kakva ekspozicija osoblja tokom rukovanja i prenosa izvora zračenja.

- Sef treba imati pretince za izvore zračenja raznih aktivnosti. Svaki pretinac treba biti označen tako da se omogući neposredna i laka identifikacija njegovog sadržaja spolja uz minimum ekspozicije.

- Izvori zračenja se trebaju moći lako identifikovati vizuelno. Kad se koriste izvori koji isto izgledaju ali imaju različitu aktivnost ili distribuciju aktivnosti, oni se trebaju moći razlikovati (npr. različitim obojenim koncem ili kuglicama).

- Radni sto treba imati L-blok zaštitu, zaštitno olovno staklo i povećalo.

- Radna površina za pripremu izvora zračenja treba biti glatka i neprekinuta da se izbjegne gubitak malih izvora kao što su žičani fragmenti 192Ir ili mala sjemena 125I.

- Zona za rukovanje izvorima zračenja treba biti dobro osvijetljena, a na raspolaganju treba biti fiksirano montirano povećalo u cilju efikasnog rukovanja izvorima i uz minimum ekspozicije zračenju.

- Na raspolaganju trebaju biti sredstva za rukovanje izvorima zračenja, obično forcepsi. Ona trebaju biti što je moguće duža i kompatibilna sa efikasnim rukovanjem izvorima. Treba omogućiti uređaj za brzo pravljenje izvora pri čemu su prsti zaštićeni udaljenošću.

- Laboratorija za skladištenje i pripremu izvora zračenja treba imati lavabo sa filterom ili mrežom da se spriječi gubljenje izvora zračenja u kanalizaciji.

- Treba postojati jasna indikacija nivoa zračenja u smislu ambijentalne ekvivalentne doze. To treba biti omogućeno ili monitorom zračenja zone koji je vidljiv po ulasku u prostoriju i tokom rukovanja nezaštićenim izvorima zračenja, ili detektorom zračenja koji je na raspolaganju i u upotrebi tokom rukovanja izvorima.

- Treba omogućiti ručne transportne kontejnere sa dugim ručkama. Poklopac kontejnera treba biti bezbjedno pričvršćen da se spriječi naginjanje i ispadanje izvora zračenja tokom nošenja. Na kontejnerima trebaju biti simbol zračenja kao i znak upozorenja.

- Na raspolaganju treba biti prostor za kolica za prenošenje izvora.

Projekt prostorija unutar objekta za radioterapiju: Sobe za pacijente za manuelnu i LDR brahiterapiju

  - Poželjno je da sobe za pacijente budu jednokrevetne i susjedne jedna drugoj. Ako to nije moguće, neophodna je odgovarajuća zaštita između pacijenata da se na minimum smanji vanjska ekspozicija od drugih pacijenata u sobi. Unutar sobe za pacijente treba omogućiti pokretne štitove za medicinske sestre i potencijalne posjetioce kad god je to moguće (takođe vidi tačku 5.150).

  - U tretmanskoj sobi treba biti oklopljen skladišni kontejner, dovoljno velik da prihvati aplikatore po potrebi, te sredstvo za rukovanje na daljinu (forceps) za upotrebu u slučaju izvora zračenja izmještenog iz ležišta.

  - Monitor zračenja zone treba biti postavljen na ulazu tako da se detektuje izlazak izvora zračenja ili pacijenta sa izvorom zračenja iz prostorije ili kontrolisane zone. U cilju osiguranja da nakon tretmana ne ostane nikakav izvor zračenja u pacijentu, na odjeći, posteljini niti igdje u toj zoni, na raspolaganju treba biti prenosni monitor zračenja radi monitoringa navedenih stavki.

  - Za LDR jedinice za daljinskom kontrolom naknadnog punjenja, vrata u sobu u kojoj se izvodi tretman trebaju biti povezana blokadom sa LDR sistemom kad god je to moguće.

Projekt prostorija unutar objekta za radioterapiju: Sobe za snimanje i ostale prostorije u kojima se ne izvodi tretman

  - Zone za pripremu i snimanje pacijenta u kojima se koristi zračenje, kao što su simulatorske sobe (CT, PET–CT i konvencionalni simulatori), zajedno sa zonama njihovih upravljačkih uređaja i zonama garderoba za pacijente, trebaju biti projektovane tako da se osigura ispunjavanje zahtjeva za zaštitu profesionalno izloženih osoba i stanovništva od zračenja. Detalji su dati u tačkama 3.9–3.16 i 4.8–4.28, a dodatne smjernice u referencama 281 i 283.

Projekt prostorija unutar objekta za radioterapiju: Razmatranja strukturalne zaštite

  - Objekti za radioterapiju obično zahtijevaju znatnu strukturalnu zaštitu, posebno za tretmanske sobe, u cilju osiguranja da se ispune zahtjevi za zaštitu profesionalno izloženih osoba i stanovništva od zračenja. Nominalna ciljna doza u radnom prostoru se određuje procesom ograničene optimizacije (odnosno, odabirom restrikcije doze koja je u vezi sa izvorom zračenja), pod uslovom da je svaka individualna doza od svih relevantnih izvora zračenja znatno manja od granica doze za osobe koje se nalaze u prostoru kojeg treba zaštititi. Tačke 5.46–5.53 naglašavaju neka razmatranja u pogledu projektovanja strukturalne zaštite. Metodologije i podaci za izračune zaštite za tretmanske sobe su dati u referencama 282, 286 i 287.

  - Treba obratiti pažnju na to da se izbjegne gomilanje konzervativnih pretpostavki, što može voditi nerealnom precjenjivanju potrebne strukturalne zaštite. Tipične konzervativne pretpostavke su: faktori radnog opterećenja, iskorištenosti i zauzetosti su precijenjeni, a osobe koje treba zaštititi se posmatraju kao da su stalno na najviše izloženom mjestu u susjednoj prostoriji. Zbog toga treba doći do balansirane odluke i treba izbjegavati nagomilavanje previše konzervativnih mjera koje mogu otići dalje od optimizacije.

  - Međutim, iz druge perspektive, pošto korekcije i proširenja nakon završetka objekta za radioterapiju mogu biti teški i skupi, takođe se savjetuje da se u projekt uključe razmatranja mogućih budućih potreba za novom opremom i promjenama u djelatnosti ili upotrebi, povećanog radnog opterećenja i promjena u zauzetosti prostorija koje su susjedne, ispod ili iznad.

  - Projektovanje i specifikacije zaštite od zračenja trebaju uraditi medicinski fizičar ili kvalifikovani ekspert za zaštitu od zračenja u cilju osiguranja da se dostigne zahtijevani nivo zaštite profesionalno izloženih osoba i stanovništva od zračenja. Medicinski fizičar ili kvalifikovani ekspert za zaštitu od zračenja trebaju biti uključeni od samog početka jer zahtjevi za strukturalnu zaštitu mogu uticati na odluku o lokaciji tretmanskih soba i soba za snimanje, kao i na vrstu konstrukcije objekta. Medicinski fizičar ili kvalifikovani ekspert za zaštitu od zračenja trebaju dobiti sve relevantne informacije u pogledu predložene medicinske radiološke opreme i njene upotrebe, vrste konstrukcije objekta i zauzetosti obližnjih zona. Pretpostavke i specifikacije strukturalne zaštite trebaju biti dokumentovane uz potpis odobrenja medicinskog fizičara ili kvalifikovanog eksperta za zaštitu od zračenja, a sva dokumentacija, uključujući izračune, treba biti arhivirana tokom cijelog vijeka trajanja objekta. Zavisno od regulatornih zahtjeva države, takođe može biti neophodno da se konačne specifikacije zaštite podnesu regulatornom tijelu za zaštitu od zračenja na razmatranje prije izgradnje objekta.

  - Strukturalna zaštita soba za radijacijski tretman treba biti izgrađena tako da njen integritet nije ugrožen spojevima, otvorima za vodove, cijevima ili drugim predmetima koji prolaze kroz barijere, ili vodovima, ormarićima sa priključcima ili drugim strukturalnim elementima ugrađenim u barijere.

  - Vrata u tretmansku sobu i projekt lavirinta za visokoenergetske uređaje zahtijeva posebna razmatranja u cilju osiguranja adekvatne zaštite od zračenja, a da se ne žrtvuje operativna efikasnost.

  - Medicinski fizičar ili kvalifikovani ekspert za zaštitu od zračenja trebaju posjećivati gradilište tokom izgradnje u cilju osiguranja da su iz perspektive zaštite od zračenja i sigurnosti spojevi u konstrukciji ispravno postavljeni, zatim da je beton izliven tako da nema praznina ili pukotina u strukturalnoj zaštiti te da vodovi ne idu kroz primarnu zaštitu ili da nisu poravnati sa primarnim snopom. Takođe se savjetuje provjera da li je gustoća betona adekvatna.

  - Konačnu procjenu adekvatnosti strukturalne zaštite trebaju obaviti medicinski fizičar ili kvalifikovani ekspert za zaštitu od zračenja nakon što su završeni izgradnja i instalacija opreme, a prije kliničke upotrebe. Ovo se može ostvariti sveobuhvatnim radijacijskim mjerenjima.

  - Izračuni strukturalne zaštite za sobe za snimanje i simulaciju, zavisno od korištenog modaliteta, dati su u tačkama 3.18–3.24 i 4.32–4.36.

Medicinska radiološka oprema, softver i pomoćna oprema

  - U ovom dijelu se razmatraju medicinska radiološka oprema, softver i pomoćna oprema koji se koriste u objektu za radioterapiju, uključujući i za dijagnostiku, simulaciju, planiranje tretmana, izvođenje tretmana, verifikaciju i naknadno praćenje. Za pretplaniranje tretmana i simulaciju, korištena oprema može uključivati C-lukove, konvencionalne simulatore, CT skenere, PET–CT, SPECT–CT, MRI i ultrazvučne jedinice. Medicinska radiološka oprema korištena za eksternalnu radioterapiju uključuje jedinice za površinsku radioterapiju (uključujući jedinice koje koriste Grenz zrake ili Bucky zrake), ortovoltažne jedinice, gama teleterapijske jedinice, linearne akceleratore i akceleratore protona i teških jona. Dok radiološka oprema koja se koristi za eksternalnu radioterapiju spada u dvije glavne kategorije – oprema bazirana na linearnom akceleratoru i oprema bazirana na 60Co – korištene tehnike, a time i način projektovanja opreme, njene karakteristike i konfiguracije imaju ogromne varijacije, zavisno od toga da li se tretman izvodi putem konvencionalne eksternalne radioterapije, SRS-a, SBRT-a, 3-D konformalne radioterapije, IMRT-a, VMAT-a ili drugim tehnikama. Generalno postoje tri konfiguracije linearnog akceleratora: jedinice sa C-lukom (bazirane na gantriju), prstenasti ili sa robotskom rukom. Neke jedinice za eksternalnu radioterapiju uključuju i sisteme za snimanje, kao što su radiografija, fluoroskopija, CT, kV-CBCT, MV-CBCT ili MRI, a mogu izvoditi i IGRT. Brahiterapija može biti sa ručnim ili sa daljinskim punjenjem, a klasifikuje se u kontaktne, intrakavitarne ili intersticijalne aplikacije izvora, koji mogu biti privremeni ili trajni. Skoro sva brahiterapija se obavlja sa zatvorenim izvorima zračenja, ali su na raspolaganju i elektronski brahiterapijski sistemi sa minijaturnim rendgenskim cijevima (reference 288 i 289). Radioterapija sa otvorenim izvorima zračenja je obuhvaćena u Poglavlju 4.

  - Zahtjevi za medicinsku radiološku opremu i njen softver su utvrđeni u tačkama 3.49 i 3.162 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). IEC objavljuje međunarodne standarde koji se odnose na medicinsku radiološku opremu korištenu u radioterapiji. Aktuelni IEC standardi relevantni za radioterapiju uključuju reference 285 i 290–306 (za standarde relevantne za sisteme snimanja bazirane na X-zracima korištene u radioterapiji, vidi tačku 3.28; a za standarde relevantne za radiofarmaceutski bazirano snimanje korišteno u radioterapiji, vidi tačku 4.41). Preporučuje se posjeta web strani IEC-a da se vidi trenutni ažurirani spisak standarda. ISO objavljuje međunarodne standarde koji se odnose na medicinsku radiološku opremu korištenu u radioterapiji. Aktuelni ISO standardi relevantni za radioterapiju uključuju reference 307–309. Preporučuje se posjeta web strani ISO-a da se vidi trenutni ažurirani spisak standarda.

  - Smjernice za medicinsku radiološku opremu baziranu na X-zracima i korištenu za snimanje kao dio predtretmanske simulacije, IGRT-a ili procjene praćenja, što je opisano u tačkama 5.3 i 5.54, date su u tačkama 3.27–3.41.

  - Pošto vlasnici licence preuzimaju odgovornost za radijacijsku sigurnost medicinske radiološke opreme koju koriste, oni trebaju odrediti specifikacije za nabavku sa uslovima u cilju zadovoljavanja relevantnih međunarodnih standarda ISO-a i IEC-a ili ekvivalentnih državnih standarda. U nekim državama možda postoji agencija koja je nadležna za medicinska sredstva ili slična organizacija koja daje potvrdu o usklađenosti za konkretne tipove i modele medicinske radiološke opreme. Izvore zračenja, uključujući i radioaktivni materijal, opremu i pribor treba nabavljati samo od dobavljača koji ispunjavaju državne zahtjeve za takve poslove.

  - Možda će zaposleni koji ne razumiju ili slabo razumiju jezik kojeg je koristio proizvođač koristiti informacije prikazane na ekranu, mjerne instrumente i uputstva na upravljačkim uređajima medicinske radiološke opreme te prateća uputstva i priručnike o sigurnosti. U takvim slučajevima, prateća dokumentacija se treba pridržavati standarda IEC-a i ISO-a i treba biti prevedena na lokalni jezik ili na jezik koji je prihvatljiv osoblju objekta. Softver, bilo da se koristi u vezi sa medicinskom radiološkom opremom ili kao dio planiranja tretmana (takođe vidi tačku 5.78), treba biti programiran tako da se lako može podesiti na lokalni jezik, što će za rezultat imati informacije na ekranima, simbole i uputstva koje će osoblje razumjeti. Prevod treba podlijegati procesu osiguranja kvaliteta da se osigura pravilno razumijevanje i izbjegnu operativne greške. Isto treba važiti za priručnike i uputstva za održavanje i servisiranje namijenjene inženjerima i tehničarima koji rade na tome a nemaju adekvatno razumijevanje izvornog jezika (takođe vidi tačke 2.104 i 2.137).

  - Procedure za nabavku, instalaciju, prihvatanje, komisioniranje, upotrebu, održavanje i kontrolu kvaliteta sve opreme (hardvera i softvera) trebaju biti sačinjene uz uključenost medicinskog fizičara zajedno sa drugim zdravstvenim radnicima u radioterapiji po potrebi (npr. medicinski radiološki radnik, medicinski radiološki tehnolog, biomedicinski inženjer i IT specijalista), sa komisijom za zaštitu od zračenja u objektu za radioterapiju i sa komisijom za osiguranje kvaliteta.

  - Za medicinsku radiološku opremu u upotrebi treba definisati specifične kriterije prihvatljivosti da se pokaže kada treba poduzeti korektivne mjere, uključujući po potrebi i povlačenje opreme iz upotrebe. Primjeri kriterija za korektivne mjere i povlačenje opreme iz upotrebe su dati u referenci 184. Od pomoći je i određena strategija ili prelazni period za zamjenu opreme na osnovu socijalnih i ekonomskih faktora (takođe vidi tačke 5.228–5.247 o programima osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije).

Karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme: Opšta razmatranja

  - Konstrukcija medicinske radiološke opreme treba biti takva da je rad opreme uvijek ponovljiv (reproducibilan), tačan i predvidljiv i da ima karakteristike koje olakšavaju odgovarajućem osoblju da ispuni zahtjeve iz tačaka 3.163 i 3.164 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) za operativnu optimizaciju zaštite pacijenata. Mnoge karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme doprinose njenom radu i trebaju se razmotriti pri nabavci te opreme (vidi tačke 5.62–5.81). Više detalja o karakteristikama konstrukcije i standardima rada medicinske radiološke opreme korištene u radioterapiji dato je u referencama 290–296 i 298–305 (takođe vidi tačke 5.228–5.247 o osiguranju kvaliteta i testiranju prihvatljivosti, posebno tačku 5.240).

  - Medicinska radiološka oprema treba uključivati i mogućnosti za odabir, pouzdanu indikaciju (po potrebi i do izvodljivog stepena) radnih parametara kao što su vrsta zračenja, indikacija energije, modifikatori polja zračenja (npr. filteri i klinovi), tretmanska udaljenost, veličina polja, orijentacija snopa i bilo vrijeme tretmana ili unaprijed postavljena doza.

  - Kao što je konstatovano u tački 5.55, izvori zračenja za teleterapiju i brahiterapiju trebaju ispunjavati relevantne međunarodne standarde (reference 307–309).

  - Jedinice sa softverskom kontrolom koje su projektovane da rade unutar određenih granica tolerancije trebaju imati mehanizme za prekid koji zaustavljaju ozračivanje kad se prekorače granice tolerancije. Konstrukcija opreme treba uključivati i mogućnost da se poništi softverska kontrola, ali to trebaju raditi samo odgovarajuće osobe koje za to ovlasti vlasnik licence objekta za radioterapiju. Kad se dinamički tretmani prekinu zato što su izašli iz granica tolerancije, treba postojati sistem ili metod da se tretman nastavi i okonča.

  - Medicinska radiološka oprema koja koristi izvore zračenja treba imati samozaštitni mehanizam u smislu da će se izvor automatski vratiti u zatvoreni položaj u slučaju prekida napajanja strujom i ostati u zatvorenom položaju sve dok se sa upravljačkog uređaja ne aktivira mehanizam za kontrolu snopa.

  - Medicinska radiološka oprema koja se koristi u radioterapiji treba imati sigurnosne sisteme sa mogućnošću sprečavanja upotrebe opreme od strane neovlaštenih osoba. Treba postojati ključ za uključivanje napajanja sistema, a pristup ključu treba biti ograničen na ovlašteno osoblje.

  - Oprema za eksternalnu radioterapiju koja sadrži izvore zračenja i oprema za brahiterapiju sa daljinskim naknadnim punjenjem (HDR/PDR/LDR) trebaju imati uređaj pomoću kojeg se izvori zračenja ručno vraćaju u zatvoreni položaj u slučaju da se izvor ne povuče. Za SRS i SBRT jedinice koje koriste izvore zračenja treba biti moguće da se na samoj jedinici zaštitna vrata zatvore ručno.

  - Konstrukcija sigurnosnih blokada treba biti takva da rukovanje medicinskom radiološkom opremom tokom postupaka održavanja, ako se blokade zaobiđu, može biti samo pod direktnom kontrolom osoblja koje vrši održavanje i koje koristi odgovarajuće uređaje, kodove ili ključeve.

  - Sistemi zapisa i verifikacije (record and verify systems; RVS) i njihova međusobna povezanost sa sistemima za snimanje, sistemima za planiranje tretmana (treatment planning system; TPS), sistemima za izvođenje tretmana i sistemima za pohranu slika i administrativnih podataka (npr. operativni informacioni sistemi, sistemi za arhiviranje slika i komunikaciju /PACS/ i radiološki informacioni sistem /RIS/) trebaju biti sistematično verifikovani u smislu njihove funkcionalnosti i integriteta podataka. RVS trebaju imati mogućnost da pohrane kompletne skupove podataka, uključujući pacijentove identifikacione podatke, propisanu dozu, plan tretmana i parametre polja, i trebaju omogućavati tačan unos i povlačenje tih podataka za svaki tretman. Detalji o opremi za tretman, uključujući i konvencije korištene za koordinate, razmjere i uglove, energije snopa, raspoložive veličine polja i drugi parametri i ograničenja trebaju biti uneseni ili njihov unos treba biti nadziran od strane medicinskog fizičara. Sistem treba podlijegati periodičnoj kontroli kvaliteta zato što ako se navedeni parametri neispravno unesu u RVS, pojaviće se sistematske greške u tretmanu. Detaljnije smjernice o RVS su date u referencama 305 i 310.

  - Transfer i integritet podataka, uključujući i informacije o pacijentu, trebaju biti održavani kroz cijelu mrežu objekta za radioterapiju. Zbog toga IT specijalista treba biti upoznat sa procesom radioterapije i neposredno sarađivati sa timom za radijacijsku onkologiju (radiološki medicinski radnik, medicinski radiološki tehnolog i medicinski fizičar).

Karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme: Eksternalna radioterapija

  - Medicinska radiološka oprema koja se koristi za eksternalnu radioterapiju treba ispunjavati specifikacije navedene u relevantnim standardima IEC-a (reference 290–293, 298, 299, 302 i 304) i poštovati smjernice za specifikaciju konstrukcije i rad date u referencama 281 i 311–313, po potrebi. Pored preporuka datih u tačkama 5.61–5.70, treba takođe uključiti i sljedeća razmatranja:

- Treba omogućiti sigurnosne blokade ili druga sredstva čija je namjena sprečavanje kliničke upotrebe uređaja u uslovima osim onih koji su odabrani na upravljačkom uređaju.

- Konstrukcija opreme treba omogućavati prekid tretmana sa upravljačkog uređaja; nakon prekida, nastavak tretmana treba biti moguć jedino sa upravljačkog uređaja.

- Treba omogućiti mehanizme za kontrolu snopa zračenja, uključujući i uređaje koji jasno i pouzdano pokazuju da li je snop uključen ili isključen (takođe vidi tačku 5.21).

- U nedostatku bilo kakvih modifikatora polja zračenja (kao što su klinovi ili multilameralni kolimatori), polje zračenja unutar tretmanske zone treba biti što je homogenije moguće, a dobavljač treba navesti nehomogenost. Dobavljač takođe treba navesti nehomogenost polja zračenja bez filtera za izravnanje.

- Konstrukcija tretmanske jedinice treba biti takva da brzine doze van zone tretmana zbog propuštenog ili raspršenog zračenja budu držane što je niže razumno moguće.

- Ako je primarna zaštita ugrađena u opremu, treba omogućiti električne ili mehaničke blokade da se izbjegne usmjeravanje snopa prema sekundarnim barijerama ako primarna zaštita ne presreće snop.

  - Pri projektovanju akceleratora koji proizvode visokoenergetske snopove X-zraka (>10 MV), proizvođači trebaju na minimum smanjiti potencijalne opasnosti od neutronske aktivacije pacijenata i materijala u tretmanskoj sobi (indukovana radioaktivnost, sekundarna za radioterapiju) (referenca 314).

Karakteristike konstrukcije medicinske radiološke opreme: Brahiterapija

  - Medicinska radiološka oprema koja se koristi za brahiterapiju treba ispunjavati specifikacije navedene u referenci 294 i poštovati smjernice iz referenci 281 i 315, po potrebi.

  - Uz LDR, PDR i HDR izvore zračenja treba ići i certifikat o izvoru koji precizira:

- jačinu izvora u smislu brzine referentne vazdušne kerme u vazduhu (air kerma rate in air) ili ekvivalentne veličine koju preporučuje Međunarodna komisija za radijacijske jedinice i mjere (u daljem tekstu: ICRU) (referenca 316), na preciziranoj udaljenosti, za precizirani datum (takođe vidi tačku 5.208(b));

- testove kontrole kvaliteta koji su primijenjeni na izvor zračenja, uključujući testove curenja i kontaminacije.

  - Aplikatori za brahiterapiju trebaju biti proizvedeni specifično za izvor zračenja koji će se koristiti ili biti kompatibilni s njim. Korištenje ponovno upotrebljivih LDR izvora zračenja nakon vijeka trajanja kojeg preporučuje proizvođač treba biti nastavljena samo nakon što medicinski fizičar ili RPO izvrše test curenja, a regulatorno tijelo izda odobrenje.

  - Tamo gdje se i dalje koriste brahiterapijski izvori koji sadrže 226Ra ili 137Cs u kapsuli, treba poduzeti nastojanja da se oni zamijene modernijim sistemima sa naknadnim punjenjem čim to bude izvodljivo. Izvore zračenja ni u kom slučaju ne treba ostaviti u aplikatorima (unaprijed napunjeni aplikatori) između kliničkih procedura da se izbjegne probijanje kapsule ili aplikatora zbog oštećenja od zračenja. Kad nisu u upotrebi, svi brahiterapijski izvori trebaju biti uskladišteni na siguran i bezbjedan način.

  - Izvori zračenja koji koriste beta emitere, kao što su 90Sr i 106Ru u oftalmičkim aplikatorima, trebaju imati zaštitu od materijala s niskim atomskim brojem da se na minimum smanji zakočeno zračenje (bremsstrahlung) dok su u skladištu i u pripremi za upotrebu.

Karakteristike konstrukcije sistema za planiranje tretmana (TPS)

  - Mogućnosti TPS-a se razvijaju paralelno sa napretkom u tehnologiji kompjutera i kompjuterskih izračuna. Zavisno od TPS-a, te mogućnosti mogu uključivati kompleksnu manipulaciju 3-D ili 4-D slikama i izračune doze. Karakteristike konstrukcije TPS-a trebaju ispunjavati kliničke ciljeve objekta za radioterapiju. TPS treba ispunjavati standarde date u referenci 304 i poštovati smjernice za TPS, uključujući i za specifikacije i rad, date u referencama 281 i 317–319.

Karakteristike konstrukcije simulatora i opreme za snimanje

  - Za razliku od uređaja za snimanje, uloga radioterapijskih simulatora se promijenila zadnjih godina tako da CT skeneri sa širokom aperturom postaju sve prisutniji i sastavni dio planiranja tretmana i praćenja. Tamo gdje se koriste konvencionalni simulatori, oni trebaju ispunjavati specifikacije date u IEC standardima (reference 295, 296, 300 i 301) i poštovati preporuke iz referenci 281, 320 i 321. CT skeneri koji se koriste kao virtuelni simulatori trebaju biti konstruisani tako da mogu simulirati pacijente u tretmanskom položaju; to treba uključivati i lasere za pozicioniranje koji trebaju biti u skladu sa onim u tretmanskoj sobi. Kao što je konstatovano u tački 5.56, smjernice za medicinsku radiološku opremu korištenu za snimanje kao dio radioterapije, bilo prije tretmana, tokom tretmana (IGRT) ili za praćenje, date su u tačkama 3.27–3.41 i 4.45–4.51 (takođe vidi tačke 5.3, 5.26 i 5.207).

  - Smjernice koje se odnose na uređaje za snimanje sa C-lukom korištene u brahiterapiji date su u tačkama 3.38 i 3.39.

  - Smjernice koje se odnose na PET–CT skenere korištene za planiranje i praćenje u brahiterapiji, kao i za procjenu nesigurnosti opsega u protonskoj terapiji, date su u tački 4.49.

Pomoćna oprema

  - Objekti za radioterapiju trebaju imati opremu, instrumente i testne objekte za referentnu i relativnu dozimetriju koja odgovara vrsti mjerenja neophodnom za karakterizaciju i kontrolu kvaliteta snopa. To može uključivati jonizacione komore (cilindrične, planparalelne i well jonizacione komore), poluprovodničke detektore (solid-state detectors), detektore za dozimetriju malog polja, elektrometre, termometre, barometre, fantome te geometrijske i mehaničke testne alate. Dodatne smjernice za odgovarajuću opremu, instrumente i testne objekte su date u referencama 281, 297, 306, 313, 322 i 323.

  - Sredstva za imobilizaciju se sada sve više uobičajeno pripremaju u zoni za simulaciju, a multilamelarni kolimatori (multileaf collimators) uklanjaju potrebu za zaštitnim blokovima u većini slučajeva. Za objekte za radioterapiju koji nemaju multilamelarne kolimatore, na raspolaganju treba biti soba za modeliranje (takođe poznata i kao soba za pripremu pacijenata ili radionica) koja je opremljena za pripremu modifikatora polja zračenja, pomagala za pozicioniranje i sredstava imobilizacije (npr. blokova, kompenzatora i bolusa). Tamo gdje se blokovi i dalje pripremaju, elektronski prenos podataka sa TPS-a do automatskih uređaja za izradu blokova i modifikatora polja zračenja bi predstavljao prednost u smislu preciznosti.

  - Pored laserskih snopova za pozicioniranje, objektu za radioterapiju će možda trebati i drugi uređaji za pozicioniranje, uključujući optičke skenere za praćenje markera na pacijentu, sisteme sa radio-frekvencijom, GPS odašiljače lokacije pojedinog dijela tijela i ultrazvučne jedinice.

  - Kod manuelne brahiterapije, objekt za radioterapiju treba biti opremljen opremom za zaštitu od zračenja i sigurnost, uključujući i detektor zračenja poput Gajger–Milerovog brojača, opremom za rukovanje izvorima uključujući i povećalo, manipulatore izvorima (npr. forcepse, pincete, hvataljke), uređaje za rezanje žice i nekoliko olovnih kontejnera.

  - Kod brahiterapije sa daljinskim naknadnim punjenjem, objekt za radioterapiju treba biti opremljen za rukovanje izvorima u slučaju kvara uređaja, uključujući i skladišni kontejner u tretmanskoj sobi da posluži kao kontejner za izvore u vanrednoj situaciji kada uređaj za naknadno punjenje ne može vratiti izvor, sredstva za daljinsko manipulisanje, rezače žice i odgovarajući instrument za monitoring zračenja u cilju lokalizacije izvora.

  - Objekt za radioterapiju treba biti opremljen instrumentima za monitoring zračenja (monitori zone i prenosni detektori) zasnovani na Gajger–Milerovim detektorima, jonizacijskim komorama i/ili scintilatorima. Za akceleratore koji proizvode visokoenergetske snopove X-zraka (>10 MV), preporučuje se pristup instrumentu za monitoring neutrona.

Bezbjednost izvora zračenja

  - Cilj bezbjednosti izvora zračenja je da se osigura kontinuitet kontrole i odgovornosti uvijek i za svaki izvor u cilju ispunjavanja uslova iz tačke 3.53 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Dodatni detalji o bezbjednosti zatvorenih izvora zračenja se mogu naći u referenci 232. U objektu za radioterapiju izvori zračenja uključuju zatvorene izvore koji se koriste u teleterapiji i brahiterapiji, i zatvorene izvore koji se koriste za kalibraciju ili testove kontrole kvaliteta. Situacije koje su posebno kritične u pogledu bezbjednosti izvora zračenja u objektu za radioterapiju uključuju prijem, skladištenje i kretanje izvora unutar objekta. Vlasnik licence za objekt za radioterapiju treba sačiniti procedure da se pobrine za siguran prijem i kretanje izvora zračenja unutar objekta i treba uspostaviti kontrole da spriječi krađu, gubitak i neovlašteno premještanje radioaktivnih materijala ili ulazak neovlaštenog osoblja u kontrolisane zone. Treba voditi inventarni spisak izvora zračenja i pripremiti procedure za provjeru i potvrdu da su izvori na svojim namjenskim lokacijama i bezbjedni.

Održavanje

  - Tačke 3.15(i) i 3.41 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve za održavanje u cilju osiguranja da konstrukcija izvora zračenja ispunjava zahtjeve za zaštitu i sigurnost tokom cijelog vijeka trajanja i u cilju sprečavanja akcidenata koliko je to razumno izvodljivo. Zbog toga vlasnik licence za objekt za radioterapiju treba utvrditi neophodne aranžmane i koordinaciju sa proizvođačem prije početnog rada i na tekućoj osnovi. To se može postići ugovorom o održavanju sa proizvođačem (preventivno održavanje i korektivno održavanje) ili da to rade zaposleni u objektu ili treća strana samo ako je ta strana propisno obučena i autorizovana (takođe vidi tačku 2.114).

  - Održavanje ne uključuje samo održavanje medicinske radiološke opreme i njenog hardvera, nego takođe i softvera, mreža, baza podataka i drugih pratećih sistema u objektu za radioterapiju (npr. bolnički informacioni sistem /hospital information system; HIS/, PACS i RIS).

  - Pored smjernica iz tačaka 2.112 i 2.113, vlasnik licence za objekt za radioterapiju treba osigurati da proces povlačenja radioterapijske medicinske radiološke opreme iz kliničke upotrebe radi održavanja nakon kvara ili zamjene izvora i zatim vraćanja opreme u upotrebu uključuje sljedeće:

- Treba čuvati zapisnik o izvršenom održavanju za svaki komad opreme. To uključuje informacije o kvarovima koje su otkrili korisnici (evidencija o kvarovima), poduzetim korektivnim mjerama (i privremene i naknadne popravke) i rezultatima testiranja prije nego što se oprema vrati u kliničku upotrebu.

- Tamo gdje održavanje terapijske opreme i opreme za snimanje ili planiranje tretmana može uticati na tačnost fizičke ili kliničke dozimetrije ili na sigurno rukovanje opremom, tačka 3.167(b) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da radioterapijski medicinski fizičar obavi specifične testove ili mjerenja u cilju utvrđivanja da oprema funkcioniše zadovoljavajuće prije nego što se počne koristiti za tretman pacijenata.

  - Aspekti električne i mehaničke sigurnosti medicinske radiološke opreme su važan dio programa održavanja jer mogu imati direktne ili indirektne efekte na zaštitu od zračenja i sigurnost. Poslove vezane za to trebaju obavljati ovlaštene osobe koje razumiju specifikacije medicinske radiološke opreme (takođe vidi tačke 2.112–2.114). Električno i mehaničko održavanje treba biti uključeno u program osiguranja kvaliteta i poželjno je da ga obavlja proizvođač medicinske radiološke opreme ili ovlašteni zastupnik u periodu učestalosti kojeg preporučuje proizvođač. Servisiranje treba uključivati i pisani izvještaj u kojem se opisuju rezultati. Takvi izvještaji i podaci o naknadnim korektivnim mjerama trebaju biti čuvani kao dio programa osiguranja kvaliteta.

## ZAŠTITA PROFESIONALNO IZLOŽENIH OSOBA OD ZRAČENJA

  - U radioterapijskim radiološkim procedurama, opisanim u tačkama 5.1–5.8, profesionalno izložene osobe su obično medicinski radiološki tehnolozi, radiološki medicinski radnici (obično radijacijski onkolozi) i medicinski fizičari. U nekim objektima za radioterapiju se i drugi zdravstveni radnici, npr. medicinske sestre, takođe mogu smatrati profesionalno izloženim osobama.

  - Dodatne profesionalno izložene osobe mogu činiti dozimetristi, biomedicinski, klinički i servisni inženjeri i neki izvođači radova, zavisno od njihove uloge.

  - Kao što je utvrđeno u tački 3.78 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), isti nivo zaštite kao i za pojedince iz stanovništva se zahtijeva za ostale zaposlene u radiološkom objektu kao što su socijalni radnici, dijetetičari, fizioterapeuti, pomoćno osoblje koje odvodi i dovodi pacijenta, medicinski tehničari, pomoćnici, čistačice i drugi radnici u širem medicinskom objektu u okviru kojeg se nalazi objekt nuklearne medicine, a za čiji posao se ne zahtijevaju izvori zračenja ili izvori nisu direktno vezani za njihov posao. U skladu s tim, preporuke date u tačkama 5.286–5.291 se takođe odnose i na te zaposlene. Treba utvrditi pravila za njih, posebno u pogledu pristupa kontrolisanim i nadgledanim zonama.

  - Ovaj dio sadrži smjernice koje su veoma specifične za radioterapiju. U dokumentu GSG-7 (referenca 23) su date uopštenije i sveobuhvatnije smjernice o zaštiti profesionalno izloženih osoba od zračenja, uključujući i smjernice za programe zaštite od zračenja, procjeni profesionalne ekspozicije i davaocima dozimetrijskih usluga, i koje se odnose na sve oblasti primjene zračenja (uključujući i nemedicinsku primjenu).

Aranžmani u okviru programa za zaštitu od zračenja

Klasifikacija zona

  - Razne zone i prostorije u objektu za radioterapiju trebaju biti klasifikovane kao kontrolisane zone ili nadgledane zone u skladu sa zahtjevima utvrđenim u tačkama 3.88–3.92 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3). Sve druge prostorije i zone koje nisu tako klasifikovane se smatraju javnim prostorom, a nivoi zračenja u njima trebaju biti dovoljno niski da se osigura poštovanje granica doze za ekspoziciju stanovništva. Tačke 5.98–5.101 daju opšte smjernice, a očekuje se da konačne odluke vlasnika licence za dati medicinski radiološki objekt budu zasnovane na stručnim savjetima medicinskog fizičara, kvalifikovanog eksperta za zaštitu od zračenja ili RPO-a.

  - U objektu za radioterapiju, sve tretmanske sobe za eksternalnu radioterapiju i brahiterapiju sa daljinskim naknadnim punjenjem, operacione sale koje se koriste tokom brahiterapijskih procedura sa izvorima zračenja, sobe za brahiterapijske pacijente, zone za skladištenje i rukovanje izvorima zračenja i prostorije u kojima se obavljaju procedure snimanja ili simulacije ispunjavaju kriterije za kontrolisane zone i trebaju i biti tako određene kao takve.

  - Nadgledane zone mogu obuhvatati zone koje okružuju sobe za brahiterapijske pacijente ili prostorije oko zona za skladištenje i rukovanje izvorima zračenja.

  - Zona oko upravljačkog uređaja za svu medicinsku radiološku opremu koja se koristi u radioterapiji treba biti klasifikovana ili kao kontrolisana zona ili kao nadgledana zona, čak iako nivoi zračenja mogu biti veoma niski zbog konstrukcije strukturalne zaštite. U svakom slučaju, pristup toj zoni treba biti ograničen, između ostalog da se izbjegne odvraćanje pažnje osoblja, što bi moglo voditi akcidentalnoj medicinskoj ekspoziciji pacijenta.

  - Da bi se izbjegle nesigurnosti u pogledu obima kontrolisanih i nadgledanih zona, granice zona trebaju biti zidovi i vrata te pregrade ili druge fizičke barijere gdje god je to moguće i jasno označene ili identifikovane odgovarajućim znakovima upozorenja.

Lokalna pravila i procedure objekta

  - Tačka 3.93 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje hijerarhiju preventivnih mjera za zaštitu i sigurnost sa inženjerskim kontrolama, uključujući strukturisanu i pomoćnu zaštitu, specifične fizičke barijere, znakove i blokade, a kojima su podrška administrativne kontrole i lična zaštitna oprema. U tom cilju, i kako je utvrđeno u tački 3.94 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), zahtijeva se da lokalna pravila i procedure objekta budu utvrđeni u pisanoj formi u svakom objektu za radioterapiju. Njihova svrha je osiguranje zaštite i sigurnosti za zaposleno osoblje i druge osobe. Takva lokalna pravila i procedure trebaju uključivati mjere da se profesionalna ekspozicija smanji na minimum i u uobičajenom poslu i u neuobičajenim situacijama. Lokalna pravila i procedure takođe trebaju obuhvatati nošenje, rukovanje i odlaganje personalnih dozimetara i trebaju precizirati nivoe istrage i rezultirajuće naknadne mjere (takođe vidi tačke 5.159–5.178).

  - Pošto svi zaposleni uključeni u primjenu zračenja u radioterapiji trebaju znati i poštovati lokalna pravila i procedure objekta, izrada i razmatranje tih pravila i procedura treba uključivati predstavnike svih zdravstvenih radnika uključenih u radioterapiju.

  - Opremom (i hardverom i softverom) treba rukovati tako da se uvijek osigurava zadovoljavajući rad i u pogledu zadataka koje treba ostvariti i u pogledu zaštite od zračenja i sigurnosti. U tom pogledu je uputstvo proizvođača za upotrebu važan resurs, ali treba razmotriti i potrebu za dodatnim procedurama. Konačan dokumentovani skup operativnih procedura treba podlijegati odobrenju vlasnika licence za objekt za radioterapiju i biti uključen u sistem upravljanja objekta (vidi tačke 2.138–2.149).

  - Zaposleni na radioterapiji trebaju razumjeti dokumentovane procedure za rukovanje opremom s kojom rade, uključujući i sigurnosne karakteristike, i trebaju biti obučeni, uz periodične kurseve obnove znanja, o tome šta da rade kad stvari krenu naopako. Treba izvesti dodatnu edukaciju i obuku kad se novi uređaji ili tehnike uvedu u djelatnost radioterapije.

  - Mnoga pravila i procedure objekta obuhvataju neke ili sve aspekte zaštite profesionalno izloženih osoba, pacijenata i stanovništva od zračenja, bilo direktno ili indirektno, kao i omogućavanje uspješne primjene tretmana. Tačke 5.107–5.146 daju preporuke koje trebaju biti uključene u lokalna pravila i procedure objekta za radioterapiju. One su u ovom poglavlju stavljene na zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja jer ih se zaposleno osoblje treba pridržavati, ali će često imati značaj za zaštitu pacijenata i stanovništva od zračenja.

  - Kod eksternalne radioterapije, HDR i PDR brahiterapije niko ne bi trebao biti u tretmanskoj sobi tokom izvođenja tretmana osim pacijenta kojem se daje tretman. Svo ordinirajuće osoblje treba biti u odgovarajuće zaštićenim zonama.

  - Sigurnosne karakteristike kao što su blokade, prisustvo pribora kao što je T-šipka za ručno vraćanje izvora 60Co i funkcionalnost mjerača zračenja trebaju biti provjeravani svakodnevno prije tretmana pacijenta. Više detalja je dato u referenci 281, a takođe vidi tačku 5.240 o testovima kontrole kvaliteta uopšte.

  - Zatvoreni izvori zračenja trebaju biti podvrgnuti testu curenja prije prve upotrebe i u redovnim intervalima nakon toga u skladu sa međunarodnim standardima (referenca 308). Ti testovi trebaju biti dovoljno osjetljivi da se njima može detektovati prisustvo veoma male aktivnosti uklonjive kontaminacije, npr. 0,2 kBq.

  - Treba periodično obavljati mjerenja zračenja u zoni (npr. svakih šest mjeseci) oko svih tretmanskih jedinica i izvora za provjeru, uključujući telekobalt aparate, zaštićene sefove i prostorije za skladištenje izvora za LDR, PDR i HDR izvore zračenja.

  - Lokalna pravila objekta za trudne zaposlenice i osobe mlađe od 18 godina trebaju odražavati smjernice pojedinačno date u tačkama 5.182–5.185, odnosno 5.186.

Specifična lokalna pravila i procedure objekta za eksternalnu radioterapiju

  - Sigurno rukovanje uređajima za eksternalnu radioterapiju zahtijeva procedure za mjerenje zračenja u zoni, provjere blokada, testove curenja (za zatvorene izvore) i procedure za vanredne situacije, npr. ako se izvor zaglavi u otvorenom položaju ili djelimično u otvorenom položaju. Takve procedure zahtijevaju da potrebna oprema bude na raspolaganju, kalibrisana i u radnom stanju, uključujući:

- Monitor zračenja;

- Mogućnosti za izvođenje testa curenja (za izvore zračenja);

- Personalne dozimetre sa alarmom, posebno za neplanirane ekspozicije.

  - U procedurama za upotrebu opreme za monitoring zračenja treba uzeti u obzir da neki instrumenti mogu dati pogrešna očitanja u polju visokog zračenja i da se ta pojava, ako se desi, može riješiti započinjanjem monitoringa van prostorije u kojoj je izvor zračenja smješten (odnosno, monitoringom od zona sa nižim brzinama doze ka višim).

  - Prisustvo drugog osoblja u zoni upravljačkog uređaja treba biti svedeno na neophodan minimum tako da se izbjegne odvraćanje pažnje medicinskog radiološkog tehnologa, kao što je navedeno u tački 5.100.

  - Kao što je opisano u tački 5.109, treba obavljati redovne testove curenja za zatvorene izvore zračenja. Kod eksternalne radioterapije, metod koji treba koristiti je indirektni test curenja na najbližoj dostupnoj površini.

  - Ozračivanje koje uključuje produženu upotrebu visokoenergetskih X-zraka, kao što je slučaj kod kalibracije snopa, dozimetrijskih mjerenja i mjerenja u kontroli kvaliteta, treba biti planirano za kraj radnog dana klinike tako da može doći do znatnog raspada neutronski aktiviranih radionuklida (posebno dugoživećih) tokom noći.

Specifična lokalna pravila i procedure objekta za brahiterapiju

  - Treba voditi inventarni spisak izvora zračenja, uz navođenje radionuklida, lokacije, aktivnosti i referentnog datuma za svaki izvor u objektu, kao i navođenja serijskog broja ili broja seta izvora (batch) te jedinstvene identifikacione oznake. Jedinstvena identifkaciona oznaka može biti oznaka prema boji ili alfanumerička oznaka.

  - Izvore zračenja nikad ne treba ostavljati na površinama za pripremu. Oni trebaju biti u skladištu, tranzitu ili upotrebi.

  - Kao što je opisano u tački 5.109, treba obavljati redovne testove curenja zatvorenih izvora zračenja. Za dugoživeće LDR brahiterapijske izvore, uobičajen metod je direktan test curenja uzimanjem brisa navlaženim jastučićem, dok se za brahiterapiju sa daljinskom kontrolom treba koristiti metod indirektnog testiranja uzimanjem brisa sa najbliže dostupne površine. Testove curenja za HDR/PDR jedinicu treba obavljati samo na uređaju za vođenje izvora (afterloading drive assembly) i transportnim kontejnerima, pošto sam izvor ima previsoku brzinu doze da bi omogućio direktan test uzimanjem brisa navlaženim jastučićem.

  - Kao što je navedeno u tački 5.110, mjerenja zračenja u zoni treba obavljati periodično oko prostorija za skladištenje izvora za LDR, HDR i PDR brahiterapiju i izvora koji će se koristiti u trajnim implantatima.

  - Prostorije za skladištenje izvora trebaju biti označene tako da pokazuju da sadrže radioaktivni materijal, uz uputstva u njima o tome kako kontaktirati RPO-a, medicinskog fizičara ili drugu osobu za radijacijsku sigurnost u slučaju vanrednog događaja.

  - Prostorije za skladištenje izvora trebaju uvijek biti zaključane, osim kad je pristup neophodan da se izvor uzme ili vrati.

  - Nakon svakog brahiterapijskog tretmana, svi brahiterapijski izvori zračenja trebaju biti odstranjeni iz pacijenta, osim u slučaju trajnih implantata. Pacijent treba biti pod monitoringom korištenjem detektora zračenja u cilju osiguranja da nijedan izvor zračenja ne ostane unutar pacijenta ili na njemu. Posteljina, zavojni materijal, odjeća, otpad i oprema trebaju biti zadržani unutar sobe u kojoj se izvor odstranjuje sve dok se ne vidi da su svi izvori na broju i usto trebaju biti pod monitoringom detektora zračenja. Kad nisu u upotrebi, mobilne kontejnere i prenosivu opremu koji sadrže izvore zračenja treba odnijeti u skladište ili na neko bezbjedno mjesto.

  - Procesi sterilizacije u brahiterapiji trebaju biti odgovarajući i u skladu sa preporukama proizvođača da se spriječi oštećenje izvora i aplikatora, što bi moglo uticati na sigurnost.

  - Između ostalih sigurnosnih provjera, treba provjeriti katetere, konektore i cijevi za vođenje izvora prije i nakon svakog tretmana u cilju osiguranja da nema prepreka kretanju izvora zračenja. Dodatni detalji o sigurnosnim provjerama su dati u referenci 324.

Specifična lokalna pravila i procedure objekta za brahiterapiju: Dodatno za LDR izvore

  - U slučaju privremenih aplikacija u LDR brahiterapiji, i manuelnoj i daljinski kontrolisanoj, sljedeće informacije trebaju biti postavljene na ulaz u tretmansku sobu: identifikacioni podaci o pacijentu, podaci o izvorima zračenja, datum i vrijeme umetanja i odstranjivanja izvora, potrebna medicinska njega, dozvoljeno vrijeme boravka i udaljenost za medicinske sestre i posjetioce i upotreba mobilnih štitova tamo gdje su na raspolaganju, te sažeta uputstva za neplanirano odstranjivanje izvora ili aplikatora i za postupanje u vanrednim događajima, uključujući i kontakt detalje relevantnih osoba. Pacijent sa odstranjivim izvorom zračenja unutar tijela ili na tijelu treba napustiti prostoriju samo u izuzetnim okolnostima i uvijek uz pratnju nekog od osoblja objekta za radioterapiju.

  - Ponovno upotrebljive izvore zračenje treba vizuelno pregledati radi moguće štete nakon svake upotrebe, koristeći povećala i zaštitno olovno staklo u zaštićenoj radnoj zoni.

  - Treba postojati dijagram na sefu za skladištenje izvora koji pokazuje tačnu lokaciju svakog izvora unutar sefa, čime se smanjuje vrijeme koje je potrebno da se izvor locira i identifikuje.

  - Izvorima zračenja treba rukovati samo dugačkim forcepsom ili dugačkim hvataljkama.

  - Na raspolaganju mobilni zaštićeni kontejner za prenos izvora zračenja i treba koristiti najkraću moguću rutu. Kontejner treba imati dugu ručku i/ili treba koristiti kolica sa dugom ručkom.

  - Ponovno upotrebljivi izvori zračenja koji dolaze u direktan kontakt sa tkivima tijela zahtijevaju čišćenje i sterilizaciju nakon svake upotrebe. Ovo može podvrgnuti izvore oštećenju od toplote, abrazije, hemikalija i mehaničkih opterećenja. Zbog toga takve izvore treba pregledati prije i nakon svake upotrebe.

  - Radne površine trebaju biti neprekinute, lake za čišćenje i jako osvijetljene da se olakša pronalaženje izvora zračenja koji je ispušten.

  - Ako je prostorija za skladištenje i pripremu izvora zračenja istovremeno i prostorija za punjenje aplikatora, treba postojati lavabo za čišćenje aplikatora. Međutim, taj lavabo takođe može dovesti do gubljenja izvora u kanalizacionom sistemu ako izvor ostane u aplikatoru ili pacijent odstrani izvor i ostavi ga u lavabou. Takve situacije se mogu spriječiti stavljanjem filtera u odvod lavaboa.

Specifična lokalna pravila i procedure objekta za brahiterapiju: Dodatno za HDR/PDR izvore

  - HDR/PDR brahiterapijski uređaj treba biti podvrgnut rutinskim testovima kontrole kvaliteta na početku svakog dana tretmana (referenca 324).

  - Sigurnosne mjere opreza za vanredni događaj zahtijevaju raspoloživost kontejnera za vanredne događaje u tretmanskoj sobi, kao i pribora za vanredne događaje koji sadrži hirurške stezaljke i dugačke hvataljke za rukovanje cijevima za vođenje izvora i aplikatorima ako se izvor ne vrati u oklop ili za druge postupke vraćanja izvora. Kontejner za vanredne događaje treba biti smješten blizu pacijenta i dovoljno velik da prihvati cijeli sklop aplikatora sa izvorom zračenja odstranjenim iz pacijenta.

  - Proizvođači daju predložene procedure za postupanje u vanrednim situacijama ako se izvor ne vrati u oklop. Te procedure se generalno sastoje od kratkog rezimea na jednoj stranici, pogodnog za postavljanje na odgovarajućem mjestu, sa neophodnim koracima po redoslijedu vanrednog postupanja. U tim procedurama se pretpostavlja da je fizički integritet aplikatora očuvan. Te procedure su specifične za stvarni HDR brahiterapijski uređaj, ali generalno se u svakom koraku pretpostavlja da ako prethodni korak nije doveo do vraćanja izvora u oklop, onda su potrebne dalje radnje. Opšti redoslijed je sljedeći:

- Zapažanje poruke sa greškom i indikatora vanredne situacije na konzoli (čujnih i vidljivih alarma)

- Vraćanje izvora u oklop preko konzole (npr. pritiskanjem komande za vraćanje izvora u vanrednoj situaciji);

- Ulazak u prostoriju sa prenosnim mjeračem zračenja (otvaranje vrata aktivira blokadu koja vraća izvor u oklop);

- Posmatranje nivoa zračenja u prostoriji (instaliranim monitorima ili ručnim instrumentima);

- Vraćanje izvora na brahiterapijskom uređaju (pritiskanje komande za vraćanje izvora na brahiterapijskom uređaju);

- Ručno vraćanje izvora (ručicom na konzoli);

- Mjerenje pacijenta i mjerenje HDR brahiterapijskog uređaja (potvrda da je izvor u oklopu);

- Evakuiranje aplikatora i njegovo stavljanje u kontejner za vanredne situacije;

- Mjerenje pacijenta i mjerenje kontejnera za vanredne situacije (da se potvrdi da izvor nije u pacijentu i da je u kontejneru za vanredne situacije);

- Izvođenje pacijenta iz bunkera uz dodatno mjerenje zračenja;

- Obavještavanje osoblja odgovornog za održavanje HDR brahiterapijskog uređaja, RPO-a i, zavisno od pravila u državi, regulatornog tijela.

Specifična lokalna pravila i procedure objekta za brahiterapiju sa daljinskim naknadnim punjenjem

  - Oprema za daljinsko naknadno punjenje zahtijeva specifične procedure ublažavanja akcidenta jer su one posebno ključne za HDR/PDR brahiterapiju. Te procedure su obrađene u tačkama 5.316–5.319. Zaštićeni kontejner, dovoljno velik da primi najveći aplikatorski set, treba biti čuvan neposredno pored uređaja u slučaju da se izvor zaglavi.

Specifična lokalna pravila i procedure objekta za manuelnu brahiterapiju

  - Za implantate sa izvorima različitih aktivnosti, nakon verifikacije jačine izvora, izvor ili držač izvora trebaju biti označeni jedinstvenom identifikacionom oznakom (npr. unaprijed utvrđenom bojom koju tjelesne tečnosti ne mogu oštetiti), u cilju olakšavanja vizuelnog prepoznavanja i sprečavanja mogućnosti zabune između različitih izvora ili seta izvora. Kontejneri koji se koriste za prenos izvora zračenja trebaju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenim u dokumentu SSR-6 (Rev. 1) (referenca 279) (takođe vidi tačke 5.324–5.326).

  - Kretanje izvora od vremena kada napuste sef do njihovog vraćanja (po potrebi) treba biti evidentirano uz potpis osobe koja je odgovorna za prenos (korištenjem obrazaca ili dnevnika). Odgovornost za izvore treba biti dodijeljena određenoj osobi. Ta osoba treba voditi evidenciju zahtjeva za izuzimanjem izvora, njihovog izdavanja iz sefa i vraćanja u sef, uz potpise (takođe vidi tačku 5.88).

  - Izvore zračenja koji se ponovo mogu koristiti treba vizuelno pregledati radi moguće štete nakon svake upotrebe, koristeći povećala i zaštitno olovno staklo u zaštićenoj radnoj zoni.

  - Izvorima zračenja treba rukovati samo dugačkim forcepsom ili dugačkim hvataljkama, nikad direktno prstima.

  - Na raspolaganju treba biti mobilni zaštićeni kontejner za prenos izvora i treba koristiti najkraću moguću rutu. Kontejner treba imati dugu ručku i/ili treba koristiti kolica sa dugom ručkom.

  - Izvori zračenja koji se ponovo mogu koristiti, a koji dolaze u direktan kontakt sa tkivima tijela zahtijevaju čišćenje i sterilizaciju nakon svake upotrebe. Ovo može podvrgnuti izvore oštećenju od toplote, abrazije, hemikalija i mehaničkih opterećenja. Zbog toga takve izvore treba pregledati prije i nakon svake upotrebe.

  - Treba efektivno koristiti raspoložive sigurnosne karakteristike nabrojane u tački 5.39.

  - Mjerama opreza koje treba poštovati tokom rezanja i rukovanja žicama 192Ir treba se osigurati da:

- odgovarajući alati i oprema, kao što su forcepsi, alati za rezanje i povećala, te dobro osvijetljena radna površina budu na raspolaganju i da se koriste, i da, ako se žice 192Ir sijeku za neposrednu upotrebu, na raspolaganju bude kontejner sa naljepnicom za čuvanje odrezanih žica;

- radioaktivni otpad bude prikupljen i uskladišten u odgovarajućim kontejnerima te propisno prenesen drugom odgovarajućem vlasniku licence ili autorizovanom skladištu za odlaganje otpada (takođe vidi tačke 5.292 i 5.293);

- površine i alati budu propisno dekontaminirani.

Specifična lokalna pravila i procedure objekta za snimanje i simulaciju

  - Lokalna pravila i procedure objekta za izvođenje procedura snimanja kao dijela pretplaniranja i simulacije trebaju po potrebi poštovati smjernice date u tačkama 3.60–3.86 i 4.70–4.104. Dodatne informacije koje su relevantne za lokalna pravila objekta i specifična za upotrebu opreme za snimanje kao dijela IGRT-a date su u referenci 321.

Lična zaštitna oprema i zaštitna sredstva u prostoriji

  - Tačke 3.93 i 3.95 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijevaju da lična zaštitna oprema i zaštitna sredstva u prostoriji budu na raspolaganju i da se koriste kada strukturalna zaštita i administrativne kontrole ne mogu same dati zahtijevani nivo zaštite profesionalno izloženih osoba od zračenja. RPO ili medicinski fizičar u radioterapijskom objektu trebaju utvrditi potrebu za tom zaštitnom opremom.

  - Kod sadašnjih procedura u eksternalnoj radioterapiji obično nije potrebna lična zaštitna oprema. Međutim, tokom pripreme pacijenta, implantiranja izvora ili tehnika manuelnog punjenja u brahiterapiji i u fazi simulacije i pretplaniranja kada se koristi oprema za snimanje (npr. C-luk, CT i PET–CT), treba primjenjivati relevantne preporuke date u tačkama 3.89–3.99, 4.110 i 4.111 koje obuhvataju te procedure.

  - U slučaju manuelnog rukovanja brahiterapijskim izvorima, treba koristiti zaštitnu opremu poput zaštitnih blokova na radnim stolovima i zaštitni paravan od olovnog stakla, kao i odgovarajuće uređaje za rukovanje izvorima (vidi tačke 5.142 i 5.145).

  - Za njegu brahiterapijskih pacijenata bilo sa privremenim (137Cs ili 192Ir) ili trajnim implantatima (sjemenima 125I), treba razmotriti upotrebu mobilnih štitova na odjeljenju. Dodatni savjeti su dati u referenci 325.

  - Zaštitna oprema za vanredne situacije u brahiterapiji (npr. zaglavljen izvor u HDR) treba obuhvatati i kontejner za vanredne situacije koji je odgovarajući za aplikatore i izvore zračenja (takođe vidi tačke 5.316–5.319 o procedurama za vanredne situacije).

Monitoring radnog mjesta

  - Tačke 3.96–3.98 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve i odgovornosti za monitoring radnog mjesta. Monitoring radnog mjesta se sastoji od mjerenja izvršenih u radnom okruženju i tumačenja rezultata. Monitoring radnog mjesta služi u nekoliko svrha, uključujući rutinski monitoring, poseban monitoring za posebne situacije, aktivnosti ili zadatke, i potvrdni monitoring u cilju provjere ranijih pretpostavki o uslovima ekspozicije. Monitoring radnog mjesta se može koristiti da se verifikuju profesionalne doze za osoblje čiji rad uključuje ekspoziciju predvidljivo niskim nivoima zračenja. On je posebno važan za zaposlene koji nisu pod individualnim monitoringom. Dodatne opšte smjernice za monitoring radnog mjesta su date u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

  - Monitoring radnog mjesta u zonama oko svakog komada medicinske radiološke opreme (terapijske i za snimanje) u objektu za radioterapiju, kad se rukuje tom opremom, treba biti obavljen:

- kad je završena izgradnja prostorije i strukturalne zaštite, bez obzira na to da li je u pitanju nova gradnja ili renoviranje, a prije nego što se prostorija prvi put upotrijebi u kliničke svrhe;

- kad se komisionira nova ili znatno popravljana polovna oprema;

- kad je obavljena zamjena izvora u teleterapiji ili brahiterapiji sa daljinskom kontrolom;

- kad se instalira novi softver za medicinsku radiološku opremu ili se on znatno ažurira (upgrade);

- kad se uvode nove tehnike;

- kad je obavljeno servisiranje medicinske radiološke opreme koje bi moglo imati uticaja na isporučeno zračenje.

  - Inicijalni monitoring radnog mjesta uključuje mjerenja zračenja propuštanjem sa opreme i nivoa zračenja okolnih pristupačnih zona, iznad i ispod prostorije u kojoj se vrši ozračivanje korištenjem odgovarajućih fantoma. Taj inicijalni monitoring treba biti obavljen kao dio testova prihvatljivosti, prije kliničke upotrebe opreme.

  - Pored toga, brzine doza u teleterapijskim sobama sa izvorima zračenja i u HDR brahiterapijskim tretmanskim sobama trebaju biti pod kontinuiranim monitoringom korištenjem trajno instaliranih monitora zračenja u zoni. Zona za skladištenje i rukovanje izvorima zračenja treba biti pod monitoringom detektora zračenja neposredno nakon iznošenja ili vraćanja brahiterapijskih izvora u skladište.

  - Kod tretmanskih soba gdje postoji mogućnost indukovane aktivnosti npr. sa protonima, teškim jonima i visokoenergetskim snopovima X-zraka (> 10 MV), treba razmotriti upotrebu odgovarajućih monitora zone da se detektuje prisustvo neutrona i drugog zračenja koje emituju indukovani radionuklidi u tretmanskoj sobi (reference 314 i 326).

  - Monitoring radnog mjesta treba biti urađen u vezi sa brahiterapijskim procedurama. Ubrzo nakon implantiranja izvora, neophodno je mjerenje brzine doze u blizini pacijenta.

  - Detektori zračenja korišteni za monitoring radnog mjesta obično trebaju biti kalibrisani u smislu ambijentalne ekvivalentne doze. U radioterapijskim procedurama je veličina ambijentalna ekvivalentna doza, H*(10), a jedinica je sivert (Sv) i njegovi podumnošci. Kalibracija treba biti sljediva do standardne dozimetrijske laboratorije. Mjerači zračenja trebaju podlijegati redovnim testovima kontrole kvaliteta (takođe vidi tačku 5.245).

Procjena profesionalne ekspozicija i zdravstveni nadzor osoblja

Procjena profesionalne ekspozicije

  - Između ostalog, svrha monitoringa i procjene doza je da se dobiju informacije o ekspoziciji osoblja i potvrde dobre prakse u radu i poštovanje regulatornih uslova. Tačka 3.100 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjev za individualnim monitoringom „svakog zaposlenog koji obično radi u kontrolisanoj zoni ili koji povremeno radi u kontrolisanoj zoni i može primiti znatnu dozu od profesionalne ekspozicije“. U osoblje za koje je možda obavezan individualni monitoring spadaju i radijacijski onkolozi, medicinski fizičari, medicinski radiološki tehnolozi, RPO, biomedicinski inženjeri, zaposleni na održavanju i servisiranju i sve medicinske sestre i drugo osoblje koje treba provesti određeno vrijeme sa pacijentima kojima su implantirani izvori zračenja.

  - Monitoring obuhvata više od samog mjerenja. On obuhvata i tumačenje, procjenu, istragu i izvještavanje, što po potrebi može voditi ka korektivnim mjerama. Individualne vanjske doze se mogu procjenjivati uređajima za individualni monitoring koji uključuju termoluminiscentne dozimetre, optički stimulisane luminiscentne dozimetre, radiofotoluminscentne dozimetre, film dozimetre/značke i elektronske dozimetre. Uređaji za individualni monitoring trebaju biti kalibrisani i sljedivi do standardne dozimetrijske laboratorije (za detaljnije smjernice vidi dokument GSG-7, referenca 23).

  - Sa izuzetkom elektronskih dozimetara koje jedan za drugim koristi nekoliko zaposlenih sa odvojeno snimljenim individualnim dozama, svaki personalni dozimetar se treba koristiti za monitoring samo osobe kojoj je izdat za rad u objektu za radioterapiju i ne treba ga nositi u druge objekte gdje ta osoba možda takođe radi. Naprimjer, ako je osobi izdat dozimetar u bolnici A, treba ga nositi samo u bolnici A, a ne i u drugim bolnicama ili medicinskim centrima u kojima ta osoba takođe radi. Rezultati monitoringa se zatim mogu protumačiti za osobu koja radi u konkretnom objektu za radioterapiju, a to će omogućiti odgovarajuće razmatranje efektivnosti optimizacije zaštite i sigurnosti za tu osobu u tom objektu. Međutim, državni regulatorni zahtjevi se mogu razlikovati od ovog savjeta i treba ih poštovati na teritoriji na kojoj važe (takođe vidi tačke 5.172–5.174).

  - Period monitoringa (period u kojem se dozimetri primjenjuju) kojeg preciziraju regulatorna tijela u većini država obično se kreće u rasponu od jednog do tri mjeseca. Period monitoringa od jednog mjeseca se obično koristi za osoblje koje izvodi procedure povezane sa većom profesionalnom ekspozicijom. Duži period monitoringa (dva ili tri mjeseca) je tipičniji za osoblje izloženo nižim dozama pošto bi jednomjesečni ciklus obično značio da je stvarna profesionalna doza manja od minimuma nivoa detekcije dozimetra, što bi rezultiralo dozama koje se ne mogu detektovati. Kod dužeg ciklusa je vjerovatnije da će se dobiti očitavanje. Treba izbjegavati nepotrebna kašnjenja u vraćanju, očitavanju i izvještavanju o dozama snimljenim na dozimetrima. Dozimetri trebaju biti poslani iz objekta za radioterapiju davaocu dozimetrijskih usluga koji će zatim obraditi dozimetre i dostaviti izvještaje o dozama, sve to blagovremeno. Neka regulatorna tijela mogu precizirati kriterij za blagovremeno izvještavanje.

  - Operativna dozimetrijska veličina koja se koristi je personalni dozni ekvivalent Hp(d). Za slabije prodiruće zračenje i jače prodiruće zračenje, preporučene dubine, d, su pojedinačno 0,07 mm, odnosno 10 mm. Zračenje koje se koristi u radioterapiji je obično jače prodiruće zračenje i zbog toga je d = 10 mm, osim kod upotrebe beta izvora za brahiterapiju. Hp(10) se koristi za dobijanje procjene efektivne doze kojom se izbjegavaju i niža procjena i pretjerano visoka procjena (referenca 23).

  - Za monitoring kože i ekstremiteta se preporučuje dubina od 0,07 mm (d = 0,07), a Hp(0,07) se koristi za dobijanje procjene ekvivalentne doze za kožu i ekstremitete. Kada postoji mogućnost znatne ekspozicije šaka, kao što je to slučaj kod rukovanja brahiterapijskim izvorima, treba nositi dozimetre za ekstremitete (ako je to kompatibilno sa dobrom kliničkom praksom)

  - Za monitoring očnog sočiva se preporučuje dubina od 3 mm (d = 3), a Hp(3) se koristi za dobijanje procjene ekvivalentne doze za očno sočivo. Međutim, u praksi, upotreba Hp(3) nije rasprostranjena za rutinski individualni monitoring. U radioterapiji se generalno očekuje da doza za očno sočivo ne bude znatno veća nego za ostatak tijela. Mogući izuzetak je kod rukovanja izvorima zračenja u svrhu njihove pripreme i umetanja, ali prihvaćena praksa korištenja laboratorijskog stola sa L-blok zaštitom i olovnog zaštitnog stakla bi trebala adekvatno zaštititi oči. Bez obzira na to, monitoring doze za očno sočivo se može razmotriti u tim ili sličnim slučajevima.

  - Postoje tri granice doze koje se odnose na osoblje u radioterapiji: granica za efektivnu dozu, granica za ekvivalentnu dozu za očno sočivo, i granica za ekvivalentnu dozu za kožu i ekstremitete. Dozimetar koji se nosi će se koristiti za procjenu jedne ili više veličina korištenih za granice doze. Zavisno od vrste posla kojeg obavlja osoba pod individualnim monitoringom, može postojati poželjno mjesto na tijelu za nošenje dozimetra, a može se koristiti i više od jednog dozimetra. U radioterapiji, dozimetri se obično nose na prednjem dijelu gornjeg torza pošto profesionalna ekspozicija koja proizlazi iz većine radioterapijskih procedura rezultira donekle uniformnom ekspozicijom cijelog tijela. Ako su potrebni specijalizovani dozimetri, poput prsten dozimetara za monitoring doze za prst, treba poštovati konkretna uputstva proizvođača za njihovo nošenje.

  - Kad se ne koriste, personalne dozimetre treba čuvati na namjenskom mjestu i zaštititi od oštećivanja ili ozračivanja. Zaposleni koji izgubi svoj dozimetar treba obavijestiti RPO-a koji će obaviti procjenu doze, evidentirati je i unijeti u registar individualnih doza. Ako postoji državni registar doza, treba ga blagovremeno ažurirati sa procjenama doza. Najpouzdaniji metod za procjenu individualne doze je da se koristi skorija istorija datog pojedinca. U slučajevima u kojima zaposleni obavlja vrste poslova koji nisu rutinski, možda je bolje kao osnovu za procjenu doze koristiti doze njegovih kolega koji su prošli slične uslove ekspozicije.

  - U nekim slučajevima se profesionalne doze mogu procijeniti iz rezultata monitoringa radnog mjesta. Efektivna doza za osoblje se može zaključiti iz izmjerene ambijentalne ekvivalentne doze H*(10) pod uslovom da je gradijent doze na radnom mjestu relativno nizak. ICRP (referenca 119) daje koeficijente konverzije iz ambijentalne ekvivalentne doze u efektivnu dozu za razne vrste zračenja i energije. Koeficijenti konverzije za fotone su blizu jedinice osim za fotone veoma niske energije, poput fotona raspršenih iz snopa X-zraka generisanog na niskoj kilovoltaži.

  - U objektu za radioterapiju treba razmotriti i upotrebu dodatnih aktivnih dozimetara sa direktnim očitavanjem, kao što su elektronski dozimetri, npr. u novom objektu ili kod uvođenja novih modaliteta ili procedura pošto takvi uređaji daju zaposlenom trenutnu indikaciju i kumulativne doze i trenutne brzine doze i takođe omogućavaju podešavanje alarma koji se oglašava kad se dostigne određeni nivo (referenca 23). Ti uređaji će takođe biti od koristi u akcidentima ili vanrednim situacijama (vidi tačke 5.306–5.323).

Nivoi istrage za ekspoziciju zaposlenog osoblja

  - Nivoi istrage se razlikuju od restrikcija doze i granica doze; oni su sredstvo koje se koristi da se upozori na potrebu razmatranja procedura i obavljanja zadataka, da se istraži šta ne funkcioniše kao što se očekuje i da se blagovremeno poduzmu korektivne mjere. Prekoračenje nivoa istrage treba inicirati navedene postupke. Naprimjer, u radioterapiji se trebaju istražiti proporcionalne mjesečne vrijednosti veće od 0,5 mSv (za dozimetar koji se nosi na torzu). Ako se koriste dodatni dozimetri, onda vrijednosti veće od 2 mSv mjesečno za dozimetrijski monitoring očnog sočiva mogu ukazivati na to da je doza za oko možda pitanje za zabrinutost. Vrijednosti veće od 15 mSv mjesečno kod dozimetara za šaku ili prst takođe trebaju biti istražene. Abnormalni uslovi i događaji takođe trebaju inicirati istragu. U svim slučajevima, istraga treba biti pokrenuta s ciljem poboljšanja optimizacije zaštite profesionalno izloženih osoba, a rezultate treba evidentirati. Nivoi istrage takođe trebaju biti utvrđeni za monitoring radnog mjesta, uzimajući u obzir scenarija ekspozicije i unaprijed utvrđene vrijednosti prihvaćene za nivoe istrage za osoblje. Detalji o nivoima istrage su dati u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

  - Istragu treba pokrenuti što je prije moguće nakon razloga za pokretanje ili vanrednog događaja, a treba sačiniti pisani izvještaj u vezi sa razlogom istrage, uključujući i utvrđivanje ili verifikaciju doze, korektivne mjere ili mjere ublažavanja te uputstva ili preporuke u cilju izbjegavanja ponavljanja slučaja. Po potrebi, komisija za osiguranje kvaliteta i komisija za radijacijsku sigurnost trebaju razmatrati te izvještaje, a treba obavijestiti i vlasnika licence. U dobru praksu spada i dostavljanje izvještaja za neki međunarodni ili domaći sistem izvještavanja o sigurnosti. U nekim slučajevima će možda trebati obavijestiti i regulatorno tijelo.

Osobe koje rade na više od jednog mjesta

  - Neke osobe možda mogu raditi u više od jednog objekta za radioterapiju. Ti objekti mogu biti dosta odvojeni pravni subjekti u smislu vlasništva i upravljanja ili mogu biti u zajedničkom vlasništvu ali pod odvojenom upravom, ili čak imati zajedničko vlasništvo i zajedničku upravu, ali fizički biti dosta odvojeni. Bez obzira na strukturu vlasništva i upravljanja, zahtjevi za zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja za konkretan objekt za radioterapiju važe kada osoba radi u tom objektu. Kao što je navedeno u tački 5.161, dozimetar izdat u svrhu individualnog monitoringa treba nositi samo u objektu za koji je izdat pošto se time olakšava efektivna optimizacija zaštite i sigurnosti u tom objektu. Ovakav pristup se logistički lakše provodi jer svaka fizička lokacija ima svoje dozimetre, tako da nema potrebe prenositi dozimetre iz jednog objekta u drugi, uz rizik da se oni izgube ili zaborave. Tamo gdje su objekti u zajedničkom vlasništvu, može izgledati da je nepotrebno finansijsko opterećenje da se nabavlja više od jednog kompleta dozimetara za osoblje koje radi u više tih objekata. Međutim, za zaštitu od zračenja ostaju prednosti od dobijanja rezultata dozimetra povezanog sa radom zaposlenog u samo jednom objektu za radioterapiju (takođe vidi tačku 5.174).

  - Međutim, postoji jedan važan dodatni obzir, konkretno potreba da se osigura poštovanje granica profesionalne doze. Svaki zaposleni koji radi u više objekata za radioterapiju treba o tom radu obavijestiti vlasnika licence za svaki od tih objekata. Svaki vlasnik licence treba putem svog RPO-a uspostaviti službeni kontakt sa vlasnicima licence za ostale objekte za radioterapiju i njihovim RPO-ima, tako da svaki od tih objekata ima mehanizme kojima osigurava da je personalni dozimetar na raspolaganju i da se vodi stalna evidencija profesionalnih doza za zaposlenog u svim objektima u kojima taj zaposleni radi.

  - Neki pojedinci, poput medicinskih fizičara-konsultanata ili servisnih inženjera možda mogu obavljati poslove u mnogim objektima za radioterapiju i, pored toga, i u drugim medicinskim radiološkim objektima. Njih može zapošljavati neko preduzeće ili mogu obavljati samostalnu djelatnost davanja ugovorenih usluga objektu za radioterapiju i drugim objektima. U takvim slučajevima je jednostavnije za preduzeće ili samostalnog djelatnika da osigura dozimetre za individualni monitoring. Zbog toga, u takvim slučajevima takva osoba koristi isti dozimetar za posao koji obavlja u svim objektima za radioterapiju (i drugim medicinskim radiološkim objektima) u periodu monitoringa.

Evidencije o profesionalnoj ekspoziciji

  - Tačke 3.103–3.107 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju detaljne zahtjeve za evidencije o profesionalnoj ekspoziciji i obavezuju poslodavce, registrante i vlasnike licence na to. Pored dokazivanja da se poštuju zakonski zahtjevi, evidencije o profesionalnoj ekspoziciji treba koristiti unutar objekta za radioterapiju i u dodatne svrhe, uključujući procjenu efektivnosti optimizacije zaštite i sigurnosti u objektu i procjenu trendova ekspozicije. Dodatne opšte smjernice za evidencije o profesionalnoj ekspoziciji su date u dokumentu GSG-7 (referenca 23).

Zdravstveni nadzor osoblja

  - Prvenstvena svrha zdravstvenog nadzora je procjena početne i dalje zdravstvene sposobnosti osoblja za njihove namjeravane poslove, a zahtjevi su dati u tačkama 3.108 i 3.109 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3).

  - Nije potreban specifičan zdravstveni nadzor koji se odnosi na ekspoziciju jonizirajućem zračenju za osoblje uključeno u radioterapiju. Posebna istraga sa biološkom dozimetrijom i daljom produženom dijagnostikom i medicinskim tretmanom bi možda bila potrebna samo u slučaju zaposlenih koji su primili preveliku dozu, mnogo veću od granica doze (npr. nekoliko stotina mSv ili više) (referenca 23). U normalnim uslovima rada, profesionalne doze pretrpljene u radioterapiji su niske i ne traže se posebni ljekarski pregledi vezani za zračenje kod profesionalno izloženih osoba jer nema dijagnostičkih ispitivanja koja daju informacije relevantne za takvu normalnu ekspoziciju. Zbog toga je rijetko da pitanja profesionalne ekspozicije koja proizlaze iz radnog okruženja u objektu za radioterapiju znatno utiču na odluku o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog da obavlja poslove sa zračenjem ili da utiču na opšte uslove rada (referenca 23).

  - Osoblju koje jeste ili možda jeste bilo izloženo dozama većim od granica doze treba osigurati savjetovanje, informacije, preporuke i, ako se ukaže potreba, savjetovanje treba osigurati i radnicima koji su zabrinuti zbog njihove ekspozicije zračenju. U radioterapiji, ova druga grupa možda uključuje i žene koje jesu ili su možda trudne. Savjetovanje trebaju obaviti odgovarajuće iskusni i kvalifikovani pojedinci. Dodatne smjernice su date u referencama 23 i 327.

Informacije, uputstva i obuka

  - Svo osoblje uključeno u radioterapiju treba ispunjavati pojedinačne kriterije za obuku i kompetentnost opisane u tačkama 2.119–2.137. To obuhvata opštu edukaciju, obuku, kvalifikovanost i kompetentnost za zaštitu profesionalno izloženih osoba od zračenja u radioterapiji. Možda radijacijski onkolozi, radiološki medicinski radnici, medicinski fizičari i medicinske sestre nisu prošli obuku u pogledu sistema snimanja ili pretplaniranja, kao što su CT i PET–CT, i kao takvi trebaju proći obuku o zaštiti od zračenja i sigurnosti koja je relevantna za dodatne modalitete snimanja u njihovom objektu za radioterapiju.

  - Tačka 3.110 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) stavlja odgovornosti na poslodavca da osigura, između ostalog, adekvatne informacije, uputstva i obuku za zaštitu i sigurnost onoliko koliko se to odnosi na objekt za radioterapiju. To ne važi samo za nove zaposlene, nego i za svo osoblje kao dio njihovog kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Specifična uputstva i obuku treba davati kad se uvode nova medicinska radiološka oprema, softver i tehnologije.

Uslovi posla i posebni aranžmani

  - Tačka 3.111 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da se osoblju ne nude posebne beneficije zato što su profesionalno izloženi. Nije prihvatljivo nuditi beneficije kao zamjenu za mjere zaštite i sigurnosti.

Trudne zaposlenice

  - Nema zahtjeva u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) za zaposlenu osobu ženskog pola da obavijesti vlasnika licence o svojoj trudnoći, ali je neophodno da zaposlenice razumiju važnost davanja takvih obavještenja, tako da se njihovi uslovi rada mogu prilagoditi u skladu s tim. U tački 3.113(b) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) je utvrđen zahtjev da poslodavci, u saradnji sa registrantima i vlasnicima licence, omoguće zaposlenicama odgovarajuće informacije u ovom pogledu.

  - Tačka 3.114 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjev da:

„Poslodavac osobe ženskog pola koji je obaviješten o njenoj mogućoj trudnoći… 	dužan je da prilagodi uslove rada u pogledu profesionalne ekspozicije u cilju 	osiguranja da embrio ili fetus… dobiju isti širok nivo zaštite koji se zahtijeva za 	pojedince iz stanovništva.“

Ograničenje doze za embrio ili fetus ne znači da trudnica treba izbjegavati rad sa zračenjem, ali znači da poslodavac treba pažljivo razmotriti uslove ekspozicije u pogledu i normalne ekspozicije i potencijalne ekspozicije. Naprimjer, doza za fetus za trudne zaposlenice koje rukuju izvorima u manuelnoj brahiterapiji možda može pod normalnim uslovima dostići granicu doze za pojedince iz stanovništva (vidi Okvir 1 u Poglavlju 2). Da bi se to spriječilo, treba provoditi rigorozna ograničenja u pogledu vremena, zaštite i udaljenosti.

  - Druga moguća rješenja uključuju preraspoređivanje trudne zaposlenice na poslove gdje je vjerovatnoća akcidenta niža ili na lokaciju koja ima manju ambijentalnu ekvivalentnu dozu. Takvo preraspoređivanje treba biti praćeno odgovarajućom obukom. Dodatni obzir je potreba da se izbjegne reagovanje trudnih zaposlenica na akcidente, kao što su oni opisani u tačkama 5.310–5.320, npr. sa telekobalt aparatom ili HDR brahiterapijskom jedinicom.

  - U pogledu granice doze od 1 mSv za embrio ili fetus, očitavanje dozimetra može precijeniti dozu za embrio ili fetus za faktor koji zavisi od energije i vrste upadnog zračenja (za faktor 10 kod niskoenergetskih X-zraka i za faktor oko 2 kod 60Co i visokoenergetskih X-zraka). Treba procijeniti dozu za embrio ili fetus korištenjem odgovarajuće pozicioniranog dodatnog dozimetra (takođe vidi GSG-7, referenca 23). Na raspolaganje treba staviti informacije, savjete i, ako je indicirano, savjetovanje za trudne zaposlenice (takođe vidi tačku 5.178).

Osobe mlađe od 18 godina

  - U mnogim državama ima mogućnost da učenici starosti 16 godina i više, ali mlađi od 18 godina, započnu svoje školovanje i obuku za medicinskog radiološkog tehnologa ili drugog zdravstvenog radnika, što može obuhvatati i profesionalnu ekspoziciju jonizirajućem zračenju. Tačka 3.116 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za pristup kontrolisanim zonama, a granice doze za navedene osobe su restriktivnije (vidi Okvir 1 u Poglavlju 2 ovog Vodiča za sigurnost i Prilog III dokumenta GSR Dio 3, referenca 3).

Zaštita radnika koji odgovaraju na incidente u objektu za radioterapiju

  - Djelatnost radioterapije je situacija planirane ekspozicije, a kad okolnosti rezultiraju incidentima koji vode ili mogu voditi nenamjeravanim ili akcidentalnim ekspozicijama pacijenata ili osoblja, te okolnosti su i dalje u okviru situacije planirane ekspozicije. Potencijalno dešavanje takvih incidenata se treba razmotriti unaprijed u sigurnosnoj procjeni objekta, a procedure za ublažavanje trebaju biti sačinjene u skladu s tim (vidi smjernice u tačkama 5.297–5.323 o prevenciji i ublažavanju akcidenata).

  - Profesionalna ekspozicija zaposlenih koji odgovaraju na takve incidente i dalje podliježe granicama profesionalne doze, a procedure za ublažavanje incidenata trebaju uključivati i razmatranja optimizacije zaštite i sigurnosti za interventne zaposlene radnike. Procedure ublažavanja takođe trebaju uključivati i raspodjelu odgovornosti i predvidjeti edukaciju i obuku relevantnih zaposlenih na temu provođenja mjera ublažavanja, koje treba periodično vježbati. Većina takvih mjera, npr. vraćanje zaglavljenog izvora 60Co, može se izvršiti na planiran način tako da se doze mogu držati niskima.

## ZAŠTITA OD ZRAČENJA POJEDINACA 
KOJI SE PODVRGAVAJU MEDICINSKOJ EKSPOZICIJI

  - Ovaj dio obuhvata zaštitu od zračenja pacijenata, njegovatelja i pomagača te dobrovoljaca u biomedicinskom istraživanju. Kad se koristi u kontekstu medicinske ekspozicije, izraz „pacijent“ znači osobu koja se podvrgava radiološkoj proceduri. Ostali pacijenti u objektu za radioterapiju ili širem medicinskom objektu u čijem je on sastavu, uključujući i one koji možda čekaju na svoju radiološku proceduru, smatraju se pojedincima iz stanovništva, a njihova zaštita od zračenja je obuhvaćena u tačkama 5.282–5.296.

  - Kao što je navedeno u tački 2.8, nema granice doze kod medicinske ekspozicije, tako da je veoma važno da postoji efektivna primjena zahtjeva za opravdanost i optimizaciju.

Opravdanost medicinske ekspozicije

  - Zahtjevi za opravdanost medicinske ekspozicije (tačke 3.155–3.161 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3) uključuju pristup opravdanosti koji se sastoji od tri nivoa (vidi tačku 2.11) (reference 4, 125 i 126).

  - Uloge organa nadležnog za zdravstvo i stručnih tijela u pogledu Nivoa 2 ili generičke opravdanosti radioloških procedura u radioterapiji opisane su u tačkama 2.55–2.60.

Opravdanost medicinske ekspozicije za individualnog pacijenta

  - Dokument GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva zajednički pristup opravdanosti na nivou individualnog pacijenta, sa odlukom koju zajednički donose uputilac (koji pokreće zahtjev za radiološkom procedurom) i radiološki medicinski radnik. U slučaju radioterapije, zahtjevi za opravdanost se efektivnije primjenjuju kao dio medicinskog procesa utvrđivanja najboljeg pristupa tretmanu. Kad uputilac uputi pacijenta na tretman, multidisciplinarni onkološki tim treba pažljivo razmotriti da li pacijenta treba liječiti radioterapijom, nekim drugim modalitetom, kombinovanim tretmanom (uzastopnim ili istovremenim) ili nikako. U idealnom slučaju, svaka odluka o tretmanu treba biti prodiskutovana unutar tima i dokumentovana na sastanku „odbora za tumor“ („tumor board“) ili ekvivalentom multidsicplinarnom sastanku.

  - Iz perspektive zaštite od zračenja, ne samo da radioterapijski tretman treba biti opravdan, nego i sve radiološke procedure snimanja prije, tokom i nakon tretmana takođe trebaju biti opravdane. Ovo uključuje razmatranja očekivanih koristi koje snimanje donosi za poboljšanje ishoda tretmana, kao što su PET–CT u cilju boljeg određivanja mete zračenja ili dnevna IGRT.

  - Dvije posebne grupe pacijenta utvrđene u tački 3.157 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) koje treba posebno razmotriti u pogledu opravdanosti su trudne pacijentkinje ili pedijatrijski pacijenti.

- Zbog veće radiosenzitivnosti embrija ili fetusa, treba utvrditi da li je pacijentkinja trudna. Tačka 3.176 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da procedure „postoje u cilju utvrđivanja trudničkog statusa pacijentkinje u reproduktivnoj dobi prije izvođenja bilo koje radiološke procedure koja bi mogla rezultirati znatnim dozama za embrio ili fetus“. Trudnoća bi onda bila faktor u procesu opravdanosti i možda bi mogla uticati na izbor vremena predloženog tretmana ili na odluku da li je prikladniji drugi pristup tretmanu. Potvrđivanje trudnoće bi se moglo obaviti nakon početne opravdanosti, a prije nego što tretman počne ili tokom tretmana, u kom slučaju je potrebna ponovna opravdanost, uzimajući u obzir dodatnu senzitivnost trudne pacijentkinje i embrija, odnosno fetusa.

- Pošto su djeca pod većim rizikom od toga da pretrpe stohastičke efekte prouzrokovane zračenjem, pedijatrijski tretmani zahtijevaju posebna razmatranja u procesu opravdanosti.

  - Odluka multidisciplinarnog onkološkog tima treba biti prenesena pacijentu ili zakonskom staratelju pacijenta. Pacijent ili njegov zakonski staratelj takođe trebaju biti obaviješteni o očekivanim koristima, rizicima i ograničenjima predloženog tretmana, kao i posljedicama nepodvrgavanja tretmanu. Pacijentkinje u reproduktivnoj dobi takođe treba upoznati sa rizicima povezanim sa zatrudnjivanjem tokom tretmana. Prije nego što se poduzme bilo koja dalja radnja u radu sa pacijentom, treba dobiti njegov pristanak.

Opravdanost medicinske ekspozicije za dobrovoljce u biomedicinskom istraživanju

  - Uloga etičkog odbora u opravdanosti medicinske ekspozicije dobrovoljaca izloženih zračenju kao dio programa biomedicinskog istraživanja opisana je u tački 2.99. Zdravi pojedinci ne bi trebali učestvovati u programu biomedicinskog istraživanja koji uključuje radioterapijske procedure.

Opravdanost medicinske ekspozicije za njegovatelje i pomagače

  - Pristup od tri nivoa za opravdanost nije primjenjiv na njegovatelje i pomagače. Umjesto toga, tačka 3.155 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjev u cilju osiguranja da postoji određena neto korist (net benefit) koja proizlazi iz ekspozicije, npr. uspješno izvođenje dijagnostičke procedure na djetetu. Ključnu komponentu u opravdanosti medicinske ekspozicije njegovatelja i pomagača čine njihovo znanje i razumijevanje zaštite od zračenja i radijacijskih rizika procedure koja se razmatra. U tom cilju, radiološki medicinski radnik ili medicinski radiološki tehnolog koji su uključeni u datu radiološku proceduru su odgovorni da prije izvođenja procedure osiguraju da njegovatelj ili pomagač budu tačno obaviješteni o zaštiti od zračenja i pratećim radijacijskim rizicima, da razumiju te informacije i, u skladu s tim, daju saglasnost da preuzmu ulogu njegovatelja, odnosno pomagača.

Optimizacija zaštite i sigurnosti

  - Kod medicinske ekspozicije, optimizacija zaštite i sigurnosti ima nekoliko komponenti, od kojih se neke direktno odnose na radiološku proceduru koja će se izvesti, a druge daju podršku ili okvir za ostale komponente. Te komponente optimizacije zaštite i sigurnosti su opisane u tačkama 5.200–5.253. Ključno osoblje u procesu optimizacije čine radiološki medicinski radnik, medicinski radiološki tehnolog i medicinski fizičar.

Razmatranje konstrukcije opreme

  - Upotreba odgovarajuće i dobro konstruisane medicinske radiološke opreme i pratećeg softvera čini osnovu bilo kojeg tretmana u radioterapiji. Linearni akceleratori, generatori X-zraka, oprema zasnovana na izvorima zračenja (teleterapija i brahiterapija) i njihove prateće tehnologije i pomoćna oprema (uključujući i TPS) trebaju biti konstruisani i proizvedeni tako da olakšaju cilj kojim se osigurava da svaka ekspozicija volumena pacijenta osim planiranog ciljnog volumena bude što je razumno moguća niža, u skladu sa isporukom propisane doze za planirani ciljni volumen unutar zahtijevanih granica tolerancije. Smjernice za razmatranje konstrukcije opreme su date u dijelu o medicinskoj radiološkoj opremi u radioterapiji u tačkama 5.61–5.81. Smjernice za razmatranje konstrukcije sistema za snimanje, kakvi su oni koji se koriste u radioterapiji za simulaciju, pripremu pacijenta, procedure vođenja slikom i praćenja, date su u tačkama 3.32–3.41 i 4.45–4.51. U krajnjoj liniji, kao što je utvrđeno u tački 3.162 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), vlasnik licence za objekt za radioterapiju je odgovoran da osigura da objekt koristi samo medicinsku radiološku opremu i softver koji ispunjavaju važeće međunarodne ili državne standarde.

Operativna razmatranja

  - Nakon opravdanosti, zahtijeva se obavljanje planiranja i tretmana na takav način da se optimizira zaštita pacijenta (tačka 3.164 dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Cilj tretmana je da se isporuči tačna apsorbovana doza za ispravan volumen unutar ukupno propisanog vremena uz držanje doze za normalno tkivo i organe pod rizikom unutar utvrđenih granica tolerancije i što je razumno moguća niže. Precizno planiranje tretmana je ključni preduslov za ostvarenje ovog cilja tretmana.

  - Treba sačiniti pisane procedure i protokole za izvođenje radioterapije u skladu s ciljem navedenim iznad. Protokoli trebaju biti u skladu s trenutno najboljim radioterapijskim praksama koje objavljuju relevantna državna, regionalna ili međunarodna stručna tijela (vidi reference 328–333).

  - Napredne radioterapijske tehnike (npr. IMRT, SRS, HDR brahiterapija i terapija jonskim snopom) rezultirale su mogućnošću velike usklađenosti sa ciljnim volumenom ili podvolumenom i zbog toga isporuka doze ima veoma male margine za grešku. Kad se radioterapija izvodi na ovaj način, treba koristiti opremu za snimanje, isporuku doze i sredstva za imobilizaciju visokog kvaliteta.

  - Upotreba napredne tehnologije je dovela do isporuke viših doza za ciljni volumen, a često se koriste kompleksni i nekonvencionalni aranžmani sa poljem zračenja ili izvorima zračenja. Pri prelasku na kompleksnije načine isporuke doze postoji veći rizik od greške, a objekt za radioterapiju treba posjedovati svo neophodno stručno znanje i resurse koji su na raspolaganju prije implementiranja takvih tehnika.

  - Izračun doze za embrio ili fetus prije tretmana trudne pacijentkinje treba biti dio plana tretmana. Udaljenost od ruba polja do embrija ili fetusa je najvažniji faktor u dozi za embrio ili fetus, zajedno sa drugim faktorima kao što su veličina polja, ugao i energija zračenja (reference 124 i 334).

  - Treba koristiti specifične protokole za upotrebu opreme za snimanje (npr. CT i PET–CT) u fazi pretplaniranja (simulacija) eksternalne radioterapije da se osigura odgovarajuća optimizacija zaštite i sigurnosti. Pored relevantnih smjernica datih u tačkama 3.176–3.185, treba razmotriti sljedeće:

- Medicinski radiološki tehnolog specijalizovan za radioterapiju treba uvijek biti prisutan kod akvizicije slika za planiranje eksternalne radioterapije u objektu za dijagnostičko snimanje.

- Pacijenti trebaju biti u tretmanskom položaju kod akvizicije svih slika za planiranje eksternalne radioterapije.

- Geometrija modaliteta snimanja treba biti dovoljno precizna da se na minimum smanje greške u izračunu doze i određivanju mete.

- Kad se koristi kao virtualni simulator, CT skener treba imati dovoljno veliku aperturu da se može izvršiti akvizicija slika sa pacijentom u tretmanskom položaju.

- Za akviziciju slika radi planiranja i izvođenja tretmana treba koristiti uporediv tretmanski sto, npr. ravan sto ili sa uloškom koji čini sto ravnim.

- Referentni sistem u skladu sa onim u tretmanskoj sobi treba biti korišten za akviziciju slika u cilju planiranja eksternalne radioterapije. TPS referentna tačka i referentna tačka u tretmanu pacijenta trebaju biti u korelaciji.

- Kad se za CT snimanje u 4D radioterapiji koristi sistem za praćenje i procjenu respiratornih ili drugih pokreta, on treba biti u skladu sa onim koji se koristi u tretmanskoj sobi.

- Protokoli za snimanje u radioterapiji trebaju uključivati specifične tehničke parametre neophodne za simulaciju. Naprimjer, za CT bi to uključivalo CT broj radi tačnosti izračuna doze, debljinu sloja radi optimalnog planiranja, dužinu skeniranja neophodnu da se obuhvati potencijalni volumen i druge parametre koji mogu uticati na kvalitet slike u planiranju radioterapije.

  - Treba koristiti specifične protokole za upotrebu opreme za snimanje u IGRT u cilju osiguranja odgovarajuće optimizacije zaštite i sigurnosti. Pored relevantnih smjernica datih u tačkama 3.176–3.186, specifičnije smjernice su date u referencama 321 i 335.

Kalibracija: Medicinska radiološka oprema

  - Tačka 3.167(a) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za kalibraciju izvora zračenja koji dovode do medicinske ekspozicije. U radioterapiji, sva medicinska radiološka oprema koja se koristi za eksternalnu radioterapiju i svi brahiterapijski izvori korišteni u objektu za radioterapiju trebaju biti kalibrisani na sljedeći način:

- Medicinska radiološka oprema koja se koristi za eksternalnu radioterapiju treba biti kalibrisana u smislu kvaliteta ili energije zračenja i bilo apsorbovane doze ili brzine apsorbovane doze na unaprijed određenoj udaljenosti pod preciziranim uslovima; preporučena veličina je apsorbovana doza u vodi (reference 316 i 336). Kalibracije treba vršiti bar za klinički korištene energije i kvalitete.

- Zatvoreni izvori koji se koriste za brahiterapiju trebaju biti kalibrisani u smislu referentne brzine vazdušne kerme u vazduhu ili ekvivalentne veličine koju preporučuje ICRU, na preciziranoj udaljenosti, za precizirani datum (referenca 316).

- Treba koristiti međunarodno ili državno prihvaćene protokole za kalibraciju. Primjeri takvih protokola uključuju reference 324 i 336–342.

- Kod brahiterapije se može napraviti razlika između privremenih i trajnih implantata. Za privremene implantate, svaki izvor treba biti kalibrisan individualno. Za trajne implantate, kad se koristi veliki broj izvora, može se procijeniti reprezentativni uzorak, npr. 10% od izvora zračenja (reference 339–342).

- Posebnu pažnju treba posvetiti kalibraciji izvora korištenih za specijalne radioterapijske procedure (npr. radiohirurgija, IORT, SRT, tomoterapija i ozračivanje cijelog tijela) koje mogu zahtijevati prilagođavanje postojećih međunarodnih kodeksa praksi i mogu uvesti dodatne nesigurnosti povezane sa vršenjem mjerenja u nereferentnim uslovima. Poseban obzir je dozimetrija malog polja, a smjernice su date u referencama 343 i 344.

- Uređaji za snimanje koji se koriste u procesu radioterapije, kao što su konvencionalni simulatori, CT skeneri, CBCT, fluoroskopski, radiografski i hibridni sistemi snimanja (PET–CT i SPECT–CT) trebaju biti kalibrisani uz poštovanje relevantnih preporuka iz tačaka 3.201–3.205 i 4.197–4.202. Smjernice za megavoltne uređaje za snimanje su date u referencama 345 i 346.

  - Tačke 3.154(d) i 3.167 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijevaju da odgovornost za kalibraciju u radioterapiji bude na medicinskom fizičaru, bilo u smislu direktnog izvršavanja ili nadzora. Ispravna kalibracija u radioterapiji je od temeljnog značaja, a sa sve većom složenošću tehnologije i softvera, direktno prisustvo i uključenost medicinskog fizičara su od suštinske važnosti. Kod uređaja za snimanje u procesu radioterapije, medicinski fizičar koji je kompetentan za dijagnostičku radiologije i slikom vođene interventne procedure, ili za nuklearnu medicinu, treba biti uključen po potrebi (takođe vidi tačke 5.219–5.227 o dozimetriji pacijenta i 5.228–5.247 o programu osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije).

  - Tačka 3.167(b) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) precizira kada se zahtijeva vršenje navedenih kalibracija. Pored početne kalibracije prije kliničke upotrebe i kalibracije nakon većeg održavanja ili ažuriranja (upgrade), zahtijeva se i vršenje periodičnih kalibracija. Intervali za te kalibracije se mogu razlikovati, zavisno od vrste izvora zračenja i uređaja. Naprimjer, linearni akceleratori trebaju biti kalibrisani bar jednom godišnje. Te intervale precizira regulatorno tijelo u svakoj državi, u skladu sa savjetima stručnih tijela po potrebi. Testovi konstantnosti su obuhvaćeni u tačkama 5.228–5.247.

  - Tačka 3.167(c) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva nezavisnu verifikaciju kalibracije radioterapijske opreme prije kliničke upotrebe jer netačna kalibracija radioterapijskog izvora zračenja može rezultirati neodgovarajućim tretmanom mnogih pacijenata i može voditi veoma ozbiljnim posljedicama. U idealnom slučaju, nezavisna verifikacija znači verifikacija od strane drugog, nezavisnog medicinskog fizičara uz korištenje drugačije dozimetrijske opreme. Međutim, mogu biti prihvatljive i druge opcije, kao što su verifikacija od strane drugog medicinskog fizičara sa istom opremom, verifikacija od strane istog medicinskog fizičara sa drugom opremom ili poštanski dozimetrijski audit (npr. usluga IAEA/WHO za poštanski TLD audit doze). Pri provjeri poštovanja propisa, regulatorno tijelo treba imati na umu ograničenja lokalnih resursa, ali bez obzira na to, određena vrsta nezavisne verifikacije se treba odvijati.

  - Vlasnik licence za objekt za radioterapiju treba osigurati da nezavisna verifikacija kalibracije sve radioterapijske opreme bude izvršena kroz učešće u nekom državnom, regionalnom ili međunarodnom programu. Preporučuje se interval od dvije godine između nezavisnih verifikacija kalibracija. Jedan od najjednostavnijih mehanizama nezavisne verifikacije kalibracije vanjskog snopa ili fizičke dozimetrije je učešće u poštanskom TLD auditu kojeg obavljaju IAEA/WHO. Regulatorno tijelo treba podsticati vlasnike licence da učestvuju u ovom ili sličnim programima.

  - Zatvoreni izvori koji se koriste za eksternalnu radioterapiju i brahiterapiju takođe trebaju imati certifikat o kalibraciji kojeg daje proizvođač, u skladu sa referencom 307 ili njenim ekvivalentnim državnim standardima. Iako je i to važno, to ne zamjenjuje kalibracije koje se zahtijevaju tačkom 3.167 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) i onima opisanim u tačkama 5.208–5.212.

  - Novi brahiterapijski izvori trebaju biti kalibrisani, a razlike veće od 5% od referentne brzine vazdušne kerme koju je naveo proizvođač u certifikatu trebaju biti ispitane. Takav izvor se ne bi trebao koristiti za tretman pacijenata dok se navedene razlike ne ispitaju i ne riješe. Dodatne smjernice o rješavanju razlika u kalibracijama su date u referenci 341.

Kalibracija: Dozimetrijska instrumentacija

  - Dozimetrijska instrumentacija koja se koristi u objektu za radioterapiju treba biti kalibrisana u odgovarajućim intervalima. Detaljnije smjernice su date u referenci 36. Za referentne instrumente se preporučuje period od najviše dvije godine.

  - Tačka 3.167(d) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da kalibracija dozimetrijskih instrumenata bude sljediva do standardne dozimetrijske laboratorije. U idealnom slučaju bi to bila državna standardna dozimetrijska laboratorija (primarna ili sekundarna) u datoj državi, sa pristupom bilo direktno ili putem propisno akreditovanog objekta za kalibraciju. Međutim, može biti potrebno da se dozimetrijski instrumenti pošalju u drugu državu ili regiju ako nema državne standardne dozimetrijske laboratorije u nekoj državi ili regiji gdje se ti instrumenti koriste. U cilju osiguravanja održavanja kalibracije, kalibrisane dozimetre treba periodično provjeriti na konstantnost u objektu prema referentnom izvoru za provjeru.

  - S obzirom na trošak uključen u kalibraciju dozimetara, od pomoći je ako objekt za radioterapiju ima kalibrisan dozimetar kao svoj „lokalni standard“ i koristi ga samo za primarne kalibracije. Relativne kalibracije se mogu izvršiti instrumentima koji su periodično međukomparirani sa lokalnim standardom.

  - Evidencije o kalibracijskim mjerenjima i pratećim izračunima, uključujući i utvrđivanje nesigurnosti (budžeti mjerne nesigurnosti) treba voditi na način opisan u tački 5.280.

Dozimetrija pacijenata

  - Tačka 3.168 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za dozimetriju pacijenata u radioterapiji. Dozimetrija se zahtijeva za svakog pacijenta koji se podvrgava eksternalnoj radioterapiji ili brahiterapiji. Postoje dva aspekta dozimetrije pacijenta: apsorbovane doze za planirane ciljne volumene i apsorbovane doze za konkretne organe ili tkiva za koje radiološki medicinski radnik (radijacijski onkolog) utvrdi da su pod rizikom.

  - Kod eksternalne radioterapije, konačne doze koje će se dati pacijentu su rezultat višefaznog procesa koji počinje odlukom o terapiji koju datira i potpisuje radiološki medicinski radnik (radijacijski onkolog), a koja treba sadržavati sljedeće informacije: lokacija regije tretmana; ukupna doza; doza po frakciji; frakcionacija i ukupan period tretmana svake kure tretmana po mjestu zračenja. Odluka o terapiji treba naznačiti da će se radioterapija izvoditi samostalno ili u kombinaciji sa hemoterapijom istovremeno ili uzastopno, i treba precizirati vrijeme izvođenja drugih lokalnih tretmana poput hirurške operacije. Treba utvrditi normalna tkiva ili organe koji mogu primiti znatnu dozu zračenja, kao i maksimalnu dozu za ta tkiva i organe te, ako je moguće i potrebno, navesti volumetrijsku distribuciju doza u njima. Takva tkiva i organi mogu biti unutar ozračenog volumena ili mogu primiti doze kao posljedicu zračenja propuštanjem ili raspršenog zračenja. Odluka o terapiji se zatim koristi kao osnova za planiranje tretmana, nakon čega ide izvođenje tretmana i verifikacija doze. Zahtjevi dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) se mogu ispuniti utvrđivanjem apsorbovanih doza za planirane ciljne volumene (ili volumen) i apsorbovanih doza za konkretne organe ili tkiva za koje je utvrđeno da su pod rizikom.

  - U upotrebi su mnogi različiti izrazi, koncepti i pristupi za razne aspekte propisivanja, evidentiranja i izvještavanja o dozama u eksternalnoj radioterapiji. Naprimjer, postoji mnogo specifikacija volumena, uključujući bruto volumen tumora, klinički ciljni volumen, planirani ciljni volumen, volumen organa pod rizikom i planirani volumen organa pod rizikom. Objekti za radioterapiju trebaju koristiti međunarodne preporuke ICRU-a za specifikaciju volumena i propisivanje, evidentiranje i izvještavanje o dozama u eksternalnoj radioterapiji (reference 347–352). Dodatne smjernice za dozimetriju u eksternalnoj radioterapiji su date u referencama 33, 335–339 i 353–359).

  - Kod brahiterapije, proces takođe počinje odlukom o terapiji, sa datumom i potpisom radiološkog medicinskog radnika (radijacijskog onkologa). Odluka o terapiji treba sadržavati sljedeće informacije: ukupna doza na referentnoj tački i za organe pod rizikom; veličina referentnog volumena; radionuklid; i vrsta brahiterapije (manuelna, HDR, PDR ili LDR). Specifikacija volumena i propisivanje, evidentiranje i izvještavanje o dozama trebaju biti u skladu sa preporukama ICRU (reference 360–362). Dodatne smjernice za dozimetriju u brahiterapiji su date referencama 358 i 363–370.

  - Treba uzeti u obzir apsorbovane doze za organe kao rezultat procedura snimanja obavljenih kao dio procesa radioterapije i za ozračeni volumen i za ključne organe. Iako ova procjena ne treba imati preciznost koja se zahtijeva kod utvrđivanja doza za ciljne volumene i normalna tkiva ili organe pod rizikom, te apsorbovane doze kao rezultat procedura snimanja mogu biti znatne i treba ih uračunati i dodati po potrebi. Smjernice koje su specifične za doze kod snimanja u IGRT su date u referenci 371.

  - Pri utvrđivanju doza za ozračeni volumen i za ključne organe treba uzeti u obzir apsorbovane doze koje proizlaze iz neutrona pri korištenju visokoenergetskih fotonskih snopova (npr. vidi referencu 372).

  - Kad god je to primjereno, treba uključiti i radiobiološke obzire u odluke o terapiji, npr. izračunom biološki efektivnih doza (referenca 373). Primjeri su kod dodavanja doza iz eksternalne radioterapije i brahiterapije, kad se koristi hipofrakcionacija ili kad je pacijent propustio neke frakcije zbog tehničkih ili kliničkih razloga.

  - TPS u radioterapiji nastavljaju bivati sve složeniji, a istovremeno se koriste za predviđanje doza koje će pacijent primiti. Zbog toga treba utvrditi načine verifikovanja doze za odabrane tačke, nezavisno od TPS izračuna, npr. manuelnim izračunima, nezavisnim softverom za verifikaciju monitorskih jedinica ili, za dati slučaj, specifičnim mjerenjima osiguranja kvaliteta u fantomu (reference 318, 374 i 375).

  - Medicinski fizičar u objektu za radioterapiju treba obavljati mjerenja na fantomu ili in vivo, zavisno šta više odgovara. Primjer je verifikacija distribucija doze za pluća kod fotonskog ozračivanja cijelog tijela.

Osiguranje kvaliteta kod medicinske ekspozicije

  - Tačka 3.170 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da objekti za radioterapiju imaju pripremljen sveobuhvatan program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije. Opšte smjernice o sistemu upravljanja su date u tačkama 2.138–2.149, a ovdje se podvlači da program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije treba biti uklopljen u širi sistem upravljanja u objektu i njegov dio.

  - Pri planiranju i izradi efektivnog programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije, vlasnik licence treba razumjeti da to zahtijeva čvrstu obavezanost i podršku rukovodstva u obliku obuke i odvajanja resursa u smislu vremena, kadrova i opreme.

  - Svrha programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije je da pomogne u osiguranju uspješne optimizacije zaštite i sigurnosti u objektu za radioterapiju i da na minimum smanji pojavu nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija. Tačka 3.171 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje elemente takvog programa.

  - Po samoj prirodi radioterapije, program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije u objektu za radioterapiju će biti složen i treba obuhvatiti cijeli proces radioterapije, uključujući i odluku o terapiji, lokalizaciju tumora, pozicioniranje i imobilizaciju pacijenta, akviziciju slike u cilju planiranja tretmana, planiranje tretmana, izvođenje tretmana, verifikaciju tretmana i praćenje. Što se tiče opreme, instrumenata i sistema, program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije treba uključiti testiranje i hardvera i softvera.

  - Mjerenja na medicinskoj radiološkoj opremi korištenoj u radioterapiji su važna komponenta programa osiguranja kvaliteta. Testovi prihvatljivosti se zahtijevaju za novu, znatno popravljanu polovnu opremu ili znatno servisiranu opremu, ili nakon instalacije novog softvera ili modifikacije postojećeg, što bi moglo uticati na zaštitu i sigurnost. Nakon testa prihvatljivosti treba odmah uslijediti komisioniranje, a zatim tekući periodični testovi kontrole kvaliteta, uključujući i testove konstantnosti. Svrha je osigurati da sva medicinska radiološka oprema uvijek funkcioniše ispravno, tačno, ponovljivo i predvidljivo. Testove prihvatljivosti i komisioniranja treba obavljati na isti način i za opremu i softver koji su donirani.

  - Testovi prihvatljivosti i komisioniranje ne trebaju biti ograničeni na opremu koja emituje zračenje ili na izvore zračenja, nego se takođe trebaju obavljati za svaki sistem koji ima implikacije na sigurnost, kao što su TPS i ostali softver koji su sastavni dio ili podrška bilo kojoj fazi procesa radioterapije. Nedovoljno razumijevanje TPS-a u fazi komisioniranja i nakon toga je imalo udjela u nekoliko slučajeva akcidentalne medicinske ekspozicije (reference 376–378).

  - Nakon što se završi instalacija opreme ili softvera, testiranjem prihvatljivosti se treba verifikovati usklađenost sa tehničkim specifikacijama koje je dao proizvođač i koji su navedeni u ugovoru o nabavci, i treba se verifikovati usklađenost sa relevantnim sigurnosnim zahtjevima IEC-a ili drugim priznatim standardima (reference 290–305). Zavisno od ugovora o nabavci opreme, testove prihvatljivosti može obavljati proizvođač u prisustvu medicinskog fizičara iz objekta kao predstavnika korisnika ili, ako to proizvođač i kupac prihvataju, medicinski fizičar zajedno sa proizvođačem. Testovi koji će se obavljati kao dio testiranja prihvatljivosti trebaju biti precizirani u uslovima nabavke, pri čemu odgovornost proizvođača ili dobavljača za rješavanje pitanja neusklađenosti utvrđenih tokom testiranja prihvatljivosti treba biti jasno utvrđena.

  - Testovima prihvatljivosti se treba osigurati da su oprema i softver kompatibilni sa drugom opremom s kojom će imati povezanost. Treba verifikovati tačnost i integritet podataka, uključujući i tokom procesa njihovog transfera.

  - Nakon prihvatanja a prije početka kliničke upotrebe, treba obaviti komisioniranje opreme (hardvera i softvera) (odnosno, izvori zračenja i snopovi zračenja trebaju biti okarakterisani, a softver podešen za kliničku upotrebu). Proces komisioniranja je takođe veoma važna faza za upoznavanje osoblja sa opremom (hardverom i softverom) i za njihovo sticanje punog razumijevanja mogućnosti i ograničenja opreme. Ovaj proces je ključan, a time i od suštinske važnosti za sigurnost, što se pokazalo i u izvještajima o nenamjeravanim i akcidentalnim medicinskim ekspozicijama u koje je bio uključen veliki broj pacijenata (reference 379 i 380). Medicinski fizičar tokom komisioniranja treba utvrditi, izvršiti mjerenja i objediniti sve podatke neophodne za kliničku upotrebu. Nakon toga treba uslijediti validacija podataka (reference 281, 310 i 317).

  - Tokom komisioniranja treba definisati veličine i mjere, uključujući tolerancije i akcione nivoe, za periodične testove kontrole kvaliteta da se utvrdi polazna osnova za naknadne testove konstantnosti (takođe vidi tačku 5.240).

  - Ako je došlo do veće popravke, modifikacije ili zamjene izvora, što može uticati na zaštitu od zračenja i sigurnost pacijenata, nijedan tretman se ne treba izvoditi dok se ne okončaju neophodni testovi kontrole kvaliteta i dok ih ne provjeri medicinski fizičar koji će potvrditi da je oprema sigurna za upotrebu. Znatne nenamjeravane i akcidentalne medicinske ekspozicije se dešavaju zato što nakon popravke nisu obavljeni odgovarajući testovi (reference 276, 379 i 381).

  - Kao što je konstatovano u tački 5.232, sveobuhvatan program osiguranja kvaliteta, sa testovima prihvatljivosti, komisioniranjem i tekućim testovima kontrole kvaliteta treba obuhvatiti i softver, uključujući njegovu instalaciju, ažuriranje ili modifikaciju. Poseban slučaj je softversko ažuriranje TPS-a kada se neophodne radnje mogu kretati od punog komisioniranja do djelimične verifikacije relevantnih parametara. Medicinski fizičar treba biti uključen u ovaj proces. Ako su moguće daljinske modifikacije softvera, treba postojati protokol u cilju osiguranja da medicinski fizičar bude obaviješten prije nego što se obavi bilo kakva modifikacija, tako se mogu obaviti odgovarajući testovi kontrole kvaliteta prije ponovnog uvođenja tretmana.

  - Pored testiranja prihvatljivosti i komisioniranja, tačka 3.171 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva mjerenja fizičkih parametara medicinske radiološke opreme periodično i nakon svakog većeg postupka održavanja ili ažuriranja. Postoje mnogi objavljeni izvještaji međunarodnih i državnih organizacija te državnih i regionalnih stručnih tijela u kojima se daju detaljne smjernice o nizu testova prihvatljivosti, komisioniranja i kontrole kvaliteta koje treba obaviti za raznu opremu i softver korištene u raznim modalitetima, a sa aspekta radioterapije i o načinu njihovog obavljanja, tolerancijama, akcionim nivoima i preporučenim učestalostima (reference 184, 281, 310–312, 315, 317–319, 321, 322, 324, 325, 328–331, 335, 339, 345, 374, 375 i 382–400). Pored toga, mnoge od tih organizacija i stručnih tijela objavljuju na svojim internet stranama nove ili ažurirane publikacije na ovu temu. Regulatorno tijelo može imati svoje vlastite specifične zahtjeve za testove koje treba obavljati, njihovu učestalost i kompetentnost uključenih specijalista. Takvi specifični zahtjevi trebaju biti utvrđeni u konsultacijama između regulatornog tijela i relevantnih stručnih tijela.

  - Program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije treba obuhvatiti i testiranje zatvorenih izvora na curenje u redovnim intervalima, kako to zahtijeva regulatorno tijelo. Program osiguranja kvaliteta takođe treba obuhvatiti redovno ažuriranje inventarnog spiska svih izvora zračenja u intervalima koje utvrdi regulatorno tijelo.

  - Što se tiče smjernica za medicinsku radiološku opremu za snimanje, vidi tačke 3.238 i 4.227. Treba konsultovati dijagnostičkog medicinskog fizičara i radioterapijskog medicinskog fizičara. Specifični parametri za radioterapiju koje treba uzeti u obzir uključuju, npr. kalibraciju CT broja za CT i geometrijsku tačnost.

  - Rezultati testova kontrole kvaliteta se trebaju upoređivati sa utvrđenim granicama tolerancije. Te granice se mogu utvrditi da se osigura poštovanje regulatornog zahtjeva za funkcionisanje određenih fizičkih parametara ili se mogu utvrditi na osnovu preporučenih vrijednosti datih u objavljenim izvještajima, kao što su oni navedeni u tački 5.240. Tačka 3.171(b) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva primjenu korektivnih mjera ako izmjerene vrijednosti izlaze van utvrđenih granica tolerancije. Te korektivne mjere će vjerovatno uključivati održavanje ili servisiranje opreme, a odatle treba pripremiti i program održavanja u objektu za radioterapiju. U nekim slučajevima oprema može biti van granica tolerancije u znatnom obimu, pa se treba odmah povući iz kliničke upotrebe i ne biti vraćena dok se ne obavi servisiranje i dok medicinski fizičar ne utvrdi da oprema nakon toga ispunjava zahtjeve za kliničku upotrebu.

  - Program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije u radioterapiji treba osigurati poštovanje protokola i procedura u objektu za tretman, uključujući i zaštitu od zračenja i sigurnost; npr. drugi profesionalni zdravstveni radnik treba izvršiti geometrijsku i dozimetrijsku verifikacija tretmana i nezavisnu provjera planova tretmana, pozicioniranja i imobilizacije pacijenta. Periodično razmatranje samih protokola i procedura je dio radiološkog razmatranja u objektu (vidi tačke 5.277–5.279).

  - Tačka 3.171(e) dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) konkretno zahtijeva da periodične provjere kalibracije i uslova rada dozimetrijske opreme i opreme za monitoring budu dio programa osiguranja kvaliteta. To uključuje instrumente korištene u svrhu kalibracije i kliničke dozimetrije, kao što su jonske komore, detektori, elektrometri i skeneri snopa. Ovo je u cilju osiguranja da navedeni instrumenti imaju validnu kalibraciju (vidi tačke 5.215–5.218), i da funkcionišu ispravno. Instrumentacija za kalibraciju i kliničku dozimetriju u radioterapiji treba biti podvrgnuta testiranju prihvatljivosti i redovnoj kontroli kvaliteta. U programu osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije treba utvrditi učestalost ciklusa kalibracije za svaki instrument (takođe vidi tačku 5.215) i skup testova kontrole kvaliteta rada svakog instrumenta koje treba obavljati u utvrđenim intervalima na osnovu preporuka stručnih tijela i međunarodnih organizacija (npr. vidi referencu 336). Preventivno održavanje treba biti obavljano redovno.

  - Vođenje evidencija je ključni aspekt programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije. To uključuje procedure korištene u programu osiguranja kvaliteta i sve proizašle rezultate. Konkretno, svi podaci vezani za prihvatanje, komisioniranje, kalibraciju i dozimetriju trebaju biti dokumentovani, uključujući i nezavisnu verifikaciju. Takođe treba voditi evidencije o rezultatima periodičnih testova kontrole kvaliteta i korektivnim mjerama. U svojim inspekcijama objekta za radioterapiju, regulatorno tijelo treba pregledati evidencije o programu osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije.

  - U skladu sa standardnim praksama upravljanja kvalitetom, tačka 3.172 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da „se vrše redovni i nezavisni auditi programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije i da njihova učestalost bude u skladu sa složenošću radioloških procedura koje se izvode i pratećim rizicima.“ Takvi auditi mogu biti izvođeni relativno često, npr. svake dvije godine u objektu za radioterapiju koji izvodi složene radioterapijske tretmane i kada se uvode nove tehnike. Takvi auditi mogu biti eksterni ili interni. Interni auditi su obično logistički jednostavniji za izvođenje, dok eksterni generalno imaju prednost unošenja perspektive izvana. Audit programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije može biti uključen u sveobuhvatnije audite sistema upravljanja koje obavlja vlasnik licence. Dalje, rezultati audita programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije će biti značajan izvor informacija za radiološko razmatranje koje se obavlja u objektu (vidi tačke 5.277–5.279). Ako je audit tako pokazao, program osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije treba biti ažuriran ili modifikovan u skladu sa auditom. Dalje, povratne informacije iz operativnog iskustva i iskustava stečenih iz akcidenata ili izbjegnutih vanrednih događaja (takođe vidi tačku 5.274) mogu pomoći da se utvrde potencijalni problemi i isprave nedostaci, pa se zato trebaju iskoristiti sistematski u unapređenju programa osiguranja kvaliteta.

Restrikcije doze: Njegovatelji i pomagači

  - U radioterapiji je generalno ograničena vjerovatnoća da će određena osoba imati ulogu njegovatelja ili pomagača (na način definisan u dokumentu GSR Dio 3, referenca 3), pošto pratnja pacijenta tokom eksternalne radioterapije ili pristup HDR ili PDR brahiterapijskim pacijentima nisu dozvoljeni tokom tretmana. Međutim, pošto LDR brahiterapijski tretmani traju dva do tri dana, posjete bliske rodbine se mogu dozvoliti pod uslovom da se utvrde i primjenjuju restrikcije doze za takve njegovatelje i pomagače. Slično tome, brahiterapijski tretmani koji uključuju trajne implantate zatvorenih izvora zračenja takođe mogu voditi ekspoziciji osoba koje u ulozi njegovatelja i pomagača pružaju njegu, utjehu i podršku pacijentu. Ta ekspozicija njegovatelja i pomagača je definisana kao medicinska ekspozicija (vidi dokument GSR Dio 3, referenca 3) i kao takva ne podliježe granicama doze. Međutim, tačke 3.153 i 3.173 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijevaju da se takvim njegovateljima i pomagačima omogući zaštita od zračenja kroz primjenu zahtjeva za optimizaciju zaštite i sigurnosti i, posebno, primjenu restrikcija doze u tom procesu. Zahtijeva se uspostavljanje takvih restrikcija doza kao rezultat konsultacija između organa nadležnog za zdravstvo, relevantnih stručnih tijela i regulatornog tijela (vidi tačku 3.149(a)(i) dokumenta GSR Dio 3, referenca 3). Smjernice za utvrđivanje restrikcija doza, uključujući uzimanje u obzir djece i trudnica, date su u tačkama 2.48 i 2.49.

  - Treba sačiniti pisane protokole za primjenu mjera optimizacije zaštite i sigurnosti za njegovatelje i pomagače LDR brahiterapijskih pacijenata ili pacijenata s trajnim implantatima. U tim mjerama treba koristiti osnovne metode zaštite od zračenja (odnosno, vrijeme, udaljenost i zaštitne barijere). Protokoli trebaju uključivati sljedeće:

- Kriterije kojima se precizira ko bi bio prihvatljiv u ulozi njegovatelja ili pomagača;

- Metode za osiguravanje da njegovatelj ili pomagač dobiju što je razumno moguće nižu dozu;

- Vrijednosti restrikcija doza koje će se primjenjivati (vidi tačku 2.49)

  - Vlasnik licence treba moći dokazati da efektivna doza za njegovatelja ili pomagača vjerovatno neće prekoračiti restrikcije doza ako se primjenjuju protokoli. Relativno je jednostavno procijeniti efektivne doze za njegovatelje i pomagače iz mjerenja brzine ambijentalne ekvivalentne doze na pozicijama gdje će oni stajati. Takva utvrđivanja treba obaviti unaprijed u cilju osiguranja da se ne prekorače restrikcije doza. Zbog toga obično nije potreban monitoring individualne doze.

  - Tačka 3.153 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Registranti i vlasnici licence su dužni osigurati da nijedan pojedinac ne pretrpi 	medicinsku ekspoziciju kao njegovatelj ili pomagač osim ako je ta osoba dobila i 	pokazala da razumije relevantne informacije o zaštiti od zračenja i informacije o 	rizicima zračenja prije davanja njege ili pomoći osobi koja se podvrgava 	radiološkoj proceduri…“

Njegovatelj ili pomagač trebaju navesti da su i dalje voljni da daju podršku, njegu i utjehu pacijentu. Na raspolaganju trebaju biti pisana uputstva koja se daju njegovatelju ili pomagaču.

  - Smjernice koje se odnose na njegovatelje i pomagače koji pridržavaju pacijente u postupku radiološkog snimanja kao dijela procesa tretmana u objektu za radioterapiju date su tačkama 3.247–3.251.

Restrikcije doza: Dobrovoljci u biomedicinskom istraživanju

  - Učesnici u programu biomedicinskog istraživanja se mogu podvrgnuti radioterapiji kao dijelu programa istraživanja. Smjernice o ulozi etičkog odbora u odobravanju takvih programa su date u tački 2.99, a to obično uključuje i utvrđivanje važećih restrikcija doza (tačka 2.100).

Trudne pacijentkinje

  - Trudne pacijentkinje čine posebnu podgrupu pacijenata koju treba posebno razmotriti u pogledu zaštite od zračenja. Odluka da se izvede tretman treba biti donesena nakon konsultacija između trudne pacijentkinje i medicinskog radiološkog radnika. Ta razmatranja su navedena u tački 5.195(a) u pogledu opravdanosti i tački 5.205 u pogledu optimizacije. Nijedno od tih razmatranja se ne može obavljati ako nije poznato da li je pacijentkinja trudna. Zbog toga je od ključne važnosti, kao što se zahtijeva u tačkama 3.175 i 3.176 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), da objekt za radioterapiju ima pripremljene načine da osigura saznanje o trudničkom statusu pacijentkinje.

  - Prvi pristup je putem isticanja jasnih znakova (uz moguće slikovno predstavljanje trudnoće) na jezicima koji su lako razumljivi pacijentkinjama koje koriste objekt za radioterapiju, uz pitanje „Jeste li trudni ili moguće trudni?“ i „Ako jeste, molimo vas da to kažete osoblju.“ Takve znakove treba postaviti svugdje po objektu, uključujući i čekaonice i garderobe. Drugi pristup je da se pacijentkinja direktno pita da li je trudna ili možda trudna. To možda neće uvijek biti lako imajući u vidu društvene i kulturalne osjetljivosti, ali treba to uraditi kad je potrebno.

  - Nijedan od pristupa navedenih u tački 5.255 neće funkcionisati ako ni pacijentkinja ne zna da li je trudna. Iz tog razloga, tačka 3.176 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) ima dodatni zahtjev za objekte „da osiguraju postojanje procedura za utvrđivanje trudničkog statusa pacijentkinje u reproduktivnoj dobi prije izvođenja bilo koje radiološke procedure koja može rezultirati znatnom dozom za embrio ili fetus“. U radioterapiji će se takva situacija vjerovatno desiti, posebno kada je riječ o tretmanu regije abdomena ili karlice i tretmanu volumena blizu materice tako da znatno zračenje propuštanjem ili raspršeno zračenje dosegne do embrija ili fetusa. Jedan pristup je saradnja sa ljekarom uputiocem putem standardnih zahtjeva koji se tiču trudničkog statusa za date procedure. Uputnica bi trebala sadržavati polje/kućicu za trudnički status. U slučaju sumnje, može se uraditi test trudnoće ili utvrđivanje nivoa hormona da se procijeni status menopauze.

Otpuštanje pacijenata nakon umetanja trajnih brahiterapijskih implantata

  - U skladu sa tačkom 3.178 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), za objekt za radioterapiju se zahtijeva da ima pripremljene aranžmane za regulisanje otpuštanja pacijenata sa trajnim brahiterapijskim implantatima. Kad je takav pacijent otpušten, dvjema grupama osoba treba omogućiti odgovarajuću zaštitu od zračenja: građanima koje pacijent može sresti ili s kojima može doći u kontakt, i članovima porodice pacijenta i njegovim bliskim prijateljima koji se jednostavno mogu posmatrati kao pojedinci iz stanovništva ili kao njegovatelji i pomagači. Ekspozicija pojedinaca iz stanovništva podliježe granicama doze za stanovništvo (vidi Okvir 1 u Poglavlju 2), dok ekspozicija njegovatelja i pomagača ne podliježe granicama doze, nego se umjesto toga kontroliše kroz restrikcije doze (vidi tačke 2.46–2.49 i 5.248–5.252). Dalje, kao što je navedeno u tački 2.46, ekspozicija stanovništva koja proizlazi iz jednog „izvora“, kao što je pacijent sa implantatima, treba podlijegati restrikcijama doza utvrđenim kao određena frakcija granica doze.

  - Prije otpuštanja pacijenta, medicinski fizičar ili RPO u objektu za radioterapiju trebaju utvrditi da je radioaktivnost implantata takva da doze koje bi mogli primiti pojedinci iz stanovništva neće preći granice doze za stanovništvo i da nije vjerovatno da će prekoračiti relevantne restrikcije doza i za pojedince iz stanovništva i za njegovatelje i pomagače. Prihvatljiv metod procjene prihvatljive aktivnosti trajnih implantata kod pacijenata otpuštenih iz bolnice jeste izračun vremenskog integrala brzine ambijentalne ekvivalentne doze, uzimajući u obzir aktivnost, energiju i vrijeme poluraspada radionuklida. U slučaju njegovatelja i pomagača, pretpostavke uzete za izračune trebaju biti u skladu sa pisanim uputstvima koja će se dati u vrijeme otpuštanja pacijenta iz bolnice. Objavljeni podaci ukazuju na to da sistematski monitoring doze nije potreban, bar ne u slučaju trajno implantiranih brahiterapijskih izvora u cilju liječenja raka prostate (reference 340 i 401).

  - Kao što je navedeno u tački 5.258, pacijentu ili zakonskom staratelju pacijenta treba dati pisana uputstva o načinu da se doza za pojedince iz stanovništva, njegovatelje i pomagače drži što je razumno moguće nižom. Pojedinci od posebne važnosti su djeca i trudne partnerke pacijenata. ICRP u referenci 401 daje detaljne smjernice i primjer informativnog letka za slučaj implantiranih izvora u cilju liječenja raka prostate.

  - Mala je vjerovatnoća da će implantirano sjeme biti izbačeno, npr. kod tretmana prostate. Pisana uputstva trebaju obuhvatiti i tu mogućnost i dati uputstva šta da se radi i šta da se ne radi. Detaljne savjete daje ICRP (referenca 401).

  - Pacijent sa trajnim brahiterapijskim implantatima treba biti obaviješten da u slučaju potrebe neke kasnije operacije, hirurg treba biti upoznat sa postojanjem implantata; npr. pacijent liječen od raka prostate koji ide na kasniju operaciju karlice ili abdomena. Korisno je da se u novčaniku nosi kartica sa svim relevantnim informacijama o implantatu (referenca 401) (vidi tačku 5.289 o postupanju sa preminulim pacijentima sa trajnim implantatima).

  - Pacijentima takođe treba dati informacije o radijacijskim rizicima, uključujući i uputstva u pogledu plodnosti u slučaju implantata za rak prostate (referenca 401).

Nenamjeravane i akcidentalne medicinske ekspozicije

Prevencija nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija

  - Tačka 3.179 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Vlasnici licence… su dužni osigurati da sve izvodljive mjere budu poduzete 	da 	se na minimum svede vjerovatnoća nenamjeravanih ili akcidentalnih medicinskih 	ekspozicija koje proističu iz grešaka u konstrukciji i grešaka u radu medicinske 	radiološke opreme, iz padova i grešaka softvera ili kao rezultat ljudske greške.“

Tačka 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da registranti i vlasnici licence odmah istraže pojavu takvih ekspozicija. Opšte strategije za pristup rješavanju tih problema uključuju redovno održavanje medicinske radiološke opreme i softvera, sveobuhvatan program osiguranja kvaliteta, kontinuiranu edukaciju i obuku osoblja i promovisanje kulture sigurnosti. Treba iskoristiti iskustva stečena iz ranijih događaja u cilju prevencije ili svođenja nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija na minimum na način naveden u tački 5.273.

  - Svođenje vjerovatnoće nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija na minimum u radioterapiji može se izvesti putem:

- uvođenja sigurnosnih barijera na utvrđenim ključnim tačkama u ovom procesu, uz specifične provjere kontrole kvaliteta na tim tačkama. Kontrola kvaliteta ne treba biti ograničena na fizičke testove ili provjere radiološke opreme, nego može uključivati i mjere kao što su provjere plana tretmana ili propisane doze od strane nezavisnih profesionalaca;

- aktivnog podsticanja kulture u kojoj se uvijek radi uz svjesnost i oprez;

- davanja detaljnih protokola i procedura za svaki proces;

- osiguravanja postojanja dovoljnog broja zaposlenih koji su educirani i obučeni do odgovarajućeg nivoa, i efektivne organizacije, čime se osigurava razuman protok pacijenata;

- kontinuiranog stručnog usavršavanja, praktične obuke i obuke o medicinskim primjenama zračenja za svo osoblje uključeno u pripremu i izvođenje radioterapije;

- jasnog definisanja uloga, odgovornosti i funkcija osoblja u objektu za radioterapiju koje svo osoblje razumije.

  - Neuobičajeni i kompleksni tretmani uvijek trebaju za sobom povući i dodatno upozorenje, a svaki zaposleni treba biti svjestan i oprezan u takvim situacijama. Treba razmotriti uzimanje „tajm-auta“ prije izvođenja tretmana, tokom kojeg osoblje razmatra ono što je planirano.

  - Kao što je konstatovano u tački 5.264, sveobuhvatni protokoli i procedure koji obuhvataju razne korake u procesu trebaju postojati za najveći dio aktivnosti objekta (reference 328–333, 395 i 402–408). Od velike pomoći su ček-liste sa postupcima navedenim u detalje i potpisima odgovornih strana za svaki korak (referenca 409). Za najviše ključne korake, kao što su komisioniranje i kalibracija opreme, uvijek treba obavljati razmatranje, bilo interno ili, poželjno, putem eksternog, nezavisnog audita. Kad se uvode nove tehnike, one takođe trebaju podlijegati auditu.

  - Preventivne mjere trebaju uključivati prijavu incidenata i izbjegnutih incidenata, analizu i povratne informacije, uključujući i saznanja iz međunarodnog iskustva (reference 276, 377, 379, 380 i 410–413). Preventivne mjere takođe trebaju uključivati provjeru čvrstoće sistema sigurnosti objekta u odnosu na prijavljene incidente (vidi reference 276, 379 i 410 za pregled ranijih slučajeva iz obimne grupe nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija).

  - Takođe treba obaviti preventivnu procjenu rizika da se pokuša prevenirati pojava incidenata. Sredstva koja se koriste za obavljanje ovakve vrste analize u radioterapiji obuhvataju, naprimjer, mape procesa ili dijagrame sa neželjenim ishodom scenarija događaja od kojeg se kreće unazad da se utvrde načini na koje se takav ishod može desiti (failure tree) u cilju olakšavanja identifikacije mogućih vrsta zatajenja, a zatim upotrebu preventivnih analiza, kao što je analiza vrsta zatajenja i njihovih efekata, te matrica rizika da se procijene vjerovatnoća i vjerovatne posljedice takvih neprihvatljivih događaja. Detaljnije smjernice o nekim od tih alata i pristupa su dali ICRP (referenca 410) i Evropska komisija (referenca 404).

  - Prije uvođenja nove tehnologije u objekt za radioterapiju, opšta iskustva stečena iz uhodanih tehnologija i dalje mogu biti od koristi, ali neće biti konkretnih iskustava da se razmijene i primijene. U tom slučaju je preventivna procjena čak još potrebnija. Ona se može kombinovati sa ranim prikupljanjem i razmjenom iskustava i informacija o događajima koje imaju prvi korisnici nove tehnologije, npr. putem učešća u sistemu izvještavanja kakvi su SAFRON (Safety in Radiation Oncology; Sigurnost u radijacijskoj onkologiji) i ROSEIS (Radiation Oncology Safety Education and Information System; Sistem za edukaciju i informacije o sigurnosti u radijacijskoj onkologiji).

  - Pored smjernica iz tačaka 5.263–5.269, sljedeća strategija u tri koraka (obično nazvana „upravljanje potencijalnim rizicima“) može pomoći u prevenciji nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija u radioterapiji:

- Dodjeljivanje odgovornosti samo odgovarajuće kvalifikovanim zdravstvenim radnicima i osiguravanje da postoji sistem upravljanja koji uključuje zaštitu od zračenja i sigurnost;

- Korištenje iskustava iz nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija da se testira da li je sistem upravljanja, uključujući i za zaštitu od zračenja i sigurnost, dovoljno čvrst protiv takvih vrsta događaja;

- Utvrđivanje drugih prikrivenih rizika postavljanjem pitanja „Šta još može krenuti naopako?“ ili „Koje bi druge potencijalne opasnosti mogle biti prisutne?“ na sistematičan način i uz predviđanje za sve korake u procesu radioterapije koristeći, naprimjer, preventivne metode kratko opisane u tački 5.268.

Istraga nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija

  - Događaji koji čine nenamjeravanu ili akcidentalnu medicinsku ekspoziciju su detaljno dati u tački 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), a za objekt za radioterapiju takvi događaji uključuju one povezane i sa snimanjem i sa tretmanom. Što se tiče snimanja, treba se pozvati na tačke 3.260–3.264 (za X-zrake) i 4.253 i 4.254 (za nuklearnu medicinu). Nenamjeravane i akcidentalne medicinske ekspozicije se mogu desiti u bilo kojoj fazi procesa radioterapije. Kod radioterapijskog tretmana, nenamjeravane i akcidentalne medicinske ekspozicije mogu biti preniske ili previsoke ekspozicije. Događaji utvrđeni u tački 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) takođe uključuju izbjegnute vanredne događaje, a oni se trebaju razmatrati na isti način kao i stvarni događaji.

  - Jedan od događaja utvrđen u tački 3.180 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) jeste doza ili frakcionacija aplicirane doze koja se znatno razlikuje (manja ili veća) od propisane doze. Smjernice za nivo doze koji bi se smatrao znatno drugačijim se mogu naći u međunarodnim i regionalnim preporukama (reference 379 i 403). Treba postojati sistem sa jasnim procedurama za utvrđivanje da se događaj ovakve vrste desio. Naprimjer, radijacijski onkolog ili relevantni zdravstveni radnik će na osnovu neobično visoke pojave neželjenih reakcija kod pacijenata (referenca 379) u većini slučajeva otkriti nenamjeravane ili akcidentalne medicinske ekspozicije koje uključuju ukupnu dozu od 10% ili više iznad propisane, a procedure objekta za radioterapiju trebaju uključivati monitoring takvih pacijenata kao razlog da se provede dalja istraga. Kliničko utvrđivanje situacija u kojima je aplicirana doza manja od propisane je teže, ali može postati očito ako je loša kontrola tumora nakon terapije; ponavljamo, monitoring u takvim situacijama treba biti dio procedura objekta za radioterapiju. Pored klinički zasnovanih pristupa utvrđivanju apliciranih doza koje su znatno drugačije od propisanih, i drugi pristupi se trebaju koristiti paralelno, uključujući i procese razmatranja koji su dio osiguranja kvaliteta.

  - Objekt za radioterapiju treba pripremiti sistem za postupanje u istragama nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija, rezultirajuće mjere i izvještavanje. Tačka 3.181 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje šta se zahtijeva tokom istrage. To uključuje izračune ili procjenu doza za pacijente što treba obaviti medicinski fizičar, utvrđivanje i primjenu korektivnih mjera, evidencije o istrazi, te obavještavanje pacijenta i ljekara uputioca od strane radiološkog medicinskog radnika. U pacijentov karton treba uložiti zapis o metodu i rezultatima izračuna. Kad je to neophodno, osoba sa odgovarajućim iskustvom i kliničkim znanjem treba obaviti savjetovanje sa pacijentom.

  - Istraga nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija, što se zahtijeva tačkama 3.180 i 3.181 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), ima tri glavne svrhe. Prva je da se procijene posljedice za dotične pacijente i da se po potrebi omoguće korektivne i zdravstvene mjere. Druga je da se utvrdi šta je pošlo naopako i kako spriječiti ili smanjiti na minimum vjerovatnoću ponovnog dešavanja toga u objektu za radioterapiju (odnosno, istraga je za dobrobit objekta i za dobrobit pacijenta). Treća svrha je davanje informacija drugim osobama ili drugim objektima za radioterapiju. Dostavljanje informacija o nenamjeravanim i akcidentalnim medicinskim ekspozicijama i radijacijskim povredama je veoma doprinijelo jačanju svijesti i poboljšavanju metoda za smanjivanje pojava radijacijskih povreda na minimum. Regulatorno tijelo i/ili organi nadležni za zdravstvo bi mogli dostavljati informacije o značajnim događajima koji im se prijave i o poduzetim korektivnim mjerama, tako da drugi objekti možda mogu učiti iz tih događaja (takođe vidi tačku 5.275). Još jedan pristup, nezavisno od bilo kakvog zakonskog zahtjeva za izvještavanje regulatornog tijela, jeste učešće u dobrovoljnim međunarodnim ili državnim bazama podataka kreiranim kao edukativno sredstvo. Dvije takve međunarodne baze podataka za radioterapiju su sistemi za izvještavanje SAFRON i ROSEIS. Objekti u kojima se izvodi radioterapija trebaju biti aktivni učesnici i korisnici sistema SAFRON, ROSEIS ili sličnih međunarodnih baza podataka ili ekvivalentnih državnih baza.

  - Tačka 3.181 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za izvještavanje regulatornog tijela (u pisanoj formi) o značajnim događajima i, po potrebi, relevantnog organa nadležnog za zdravstvo. Regulatorno tijelo takođe može precizirati vlastite zahtjeve za izvještavanje o događajima od strane registranata i vlasnika licence. Teško je kvantifikovati izraz „značajan“: preciziranje numeričke vrijednosti za taj pojam odmah stvara vještačku razliku između vrijednosti koje su neposredno ispod precizirane vrijednosti (i odatle one neće biti prijavljene) i onih koji su odmah iznad te vrijednosti (a koje će biti prijavljene). Međutim, mogu se razraditi svojstva značajnih događaja, a događaj koji ima jedno ili više tih svojstava treba biti prijavljen regulatornom tijelu. Takva svojstva bi uključivala pojavu ili potencijal za pojavu ozbiljnih nenamjeravanih ili neočekivanih zdravstvenih posljedica zbog ekspozicije zračenju, vjerovatnoću dešavanja sličnog događaja u drugim objektima za radioterapiju, veliki broj zahvaćenih pacijenata, i teže povrede radne dužnosti ili grubi nemar odgovornih zdravstvenih radnika. Kao što je navedeno u tački 5.274, jedna od uloga regulatornog tijela za takav prijavljeni događaj jeste da dostavi informacije o događaju i stečenim iskustvima svim stranama na koje to potencijalno može uticati, obično drugim objektima za radioterapiju i relevantnim stručnim tijelima, ali takođe u nekim slučajevima i proizvođačima, dobavljačima i servisima koji održavaju opremu.

  - Bez obzira na to da li je događaj takođe prijavljen i regulatornom tijelu, osoblju treba dati blagovremene povratne informacije i, tamo gdje se preporučuju promjene, svo osoblje treba biti uključeno u to da se pokrene njihovo provođenje.

Evidencije i razmatranje

Radiološko razmatranje

  - Tačka 3.182 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da se periodično obavljaju radiološka razmatranja u objektu za radioterapiju. To uključuje razmatranje i aspekta opravdanosti i aspekta optimizacije zaštite od zračenja. Za ovo drugo, rezultati programa osiguranja kvaliteta kod medicinske ekspozicije, uključujući i periodični nezavisni audit, biće značajne ulazne informacije za proces razmatranja. Kao što je opisano u tačkama 2.148 i 2.149, širi klinički audit može uključivati i radiološko razmatranje sa svojom procjenom efektivne primjene zahtjeva za opravdanost i optimizaciju u objektu za onu radioterapiju koja se izvodi (reference 50 i 414).

  - Da bi se olakšalo poštovanje tačke 3.182 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) i da bi se učilo iz periodičnih radioloških razmatranja, korištena metodologija, razmotreni prvobitni fizički, tehnički i klinički parametri i zaključci do kojih se došlo trebaju biti dokumentovani i uzeti u obzir prije bilo kojeg novog razmatranja koje bi moglo rezultirati ažuriranjem politika i procedura objekta.

  - U radioterapiji, u radiološkim razmatranjima treba imati u vidu i ishod za pacijenta (preživljavanje, kontrola bolesti, akutni propratni efekti ili odloženi propratni efekti) i efekat uvođenja novih tehnologija ili novih tehnika na efikasnost i troškove, npr. uvođenje hipofrakcionacije bilo za kurativni ili palijativni tretman. Objekt treba imati sistem za tekuće prikupljanje relevantnih podataka kojima se potkrepljuju takva razmatranja.

Evidencije

  - Evidencije trebaju postojati da se dokaže tekuće poštovanje zahtjeva za zaštitu od zračenja. Tačke 3.183–3.185 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve za vođenje evidencija o zaposlenima, evidencija o kalibracijama, dozimetriji i osiguranju kvaliteta i evidencija o medicinskim ekspozicijama. Te evidencije je obavezno čuvati u periodu kojeg propiše regulatorno tijelo. U nedostatku takvog zahtjeva, predloženi period čuvanja evidencija je 10 godina. U slučaju djece, evidencije se trebaju čuvati duži period.

  - Kod evidencija objekta za radioterapiju treba takođe obratiti pažnju na to da se sačuvaju evidencije o procedurama radiološkog snimanja (X-zracima i nuklearnomedicinskim) obavljenim u toku pripreme, planiranja, izvođenja i verifikovanja tretmana.

## ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZRAČENJA

  - Ekspozicija stanovništva za osobe unutar i oko objekta može proizaći iz izvođenja radioterapije u objektu za radioterapiju.

  - Zahtjevi za zaštitu stanovništva utvrđeni u tačkama 3.117–3.137 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) odnose se i na objekte za radioterapiju. Ovaj dio sadrži smjernice koje su specifične za objekte za radioterapiju. U dokumentu GSG-8 (referenca 24) su date uopštenije i sveobuhvatnije smjernice o zaštiti stanovništva od zračenja.

  - Osobe koje će se podvrgnuti radioterapijskoj proceduri se takođe smatraju pojedincima iz stanovništva tokom vremena kad se ne izvodi tretman ili druga radiološka procedura, npr. dok sjede u čekaonici. Slično tome, za njegovatelje i pomagače će svaka pretrpljena ekspozicija osim one tokom radiološke procedure u koju su uključeni biti ekspozicija stanovništva.

  - U pojedince iz stanovništva takođe spadaju i posjetioci, npr. oni koji isporučuju robu i zalihe, trgovački putnici, pratioci pacijenata i drugi pacijenti u objektu.

Vanjska ekspozicija i kontaminacija

  - Primarno sredstvo za zaštitu stanovništva od vanjske ekspozicije je strukturalna zaštita postavljena u objektu za radioterapiju (vidi tačke 5.45–5.53), koja bi trebala biti dovoljna tako da ekspozicija stanovništva koja rezultira iz boravka u neposredno susjednim zonama, uključujući i prostorije u koje se može pristupiti iznad i ispod, bude u skladu sa granicama doze za stanovništvo i poželjno manja od bilo koje restrikcije doza koje regulatorno tijelo možda primjenjuje (vidi tačke 2.16, 2.17 i 2.46).

  - Pacijenti sa trajnim implantatima možda mogu izložiti zračenju pojedince iz stanovništva i u objektu za radioterapiju i nakon otpuštanja. Pacijenti sa privremenim implantatima takođe možda mogu izložiti zračenju pojedince iz stanovništva u objektu za radioterapiju. RPO u objektu treba utvrditi pravila u cilju osiguranja da ekspozicija bilo kojeg pojedinca iz stanovništva bude manja od granice doze za stanovništvo i poželjno manja od bilo koje važeće restrikcije doze. U tački 5.258 je opisan prihvatljiv metod za procjenu prihvatljive preostale aktivnosti kod pacijenata koji se otpuštaju. Pretpostavke napravljene u tim izračunima u pogledu vremena i udaljenosti trebaju biti u skladu sa uputstvima datim pacijentima u vrijeme njihovog otpuštanja iz objekta za radioterapiju. Rezultate izračuna treba evidentirati. Primjeri takvih izračuna su dati u referenci 415.

  - Pri odlučivanju o tome koja je aktivnost odgovarajuća da se pacijent otpusti, vlasnik licence i RPO trebaju uzeti u obzir uslove prevoza i uslove života za datog pacijenta, kao što su obim do kojeg pacijent može biti izolovan od drugih članova porodice i sigurno upravljanje sekretima i tjelesnim tečnostima pacijenta, koji mogu činiti izvor prenošenja aktivnosti. U nekim slučajevima, kao što su stariji ili pedijatrijski pacijenti, možda će biti neophodno da se razgovara sa ostalim članovima porodice o budućim mjerama opreza.

  - Mogu biti neophodne mjere opreza u zaštiti od zračenja kod autopsije, balzamiranja, sahrane ili kremiranja preminulog pacijenta koji ima trajne implantate. Te mjere opreza treba utvrditi RPO na osnovu generičke sigurnosne procjene potrebe za monitoringom osoblja koje obavlja navedene procedure, potrebe za monitoringom prostorija i potrebe za smanjivanjem vanjske ekspozicije i potencijala za kontaminaciju na minimum. Monitoring cijelog tijela i monitoring doze za prst mogu biti neophodni kod osoba koje vrše autopsiju ili balzamiranje, pošto je vjerovatno da će doći do stvaranja kontaminacije i radioaktivnog otpada (referenca 401). Treba uzeti u obzir i ostala razmatranja, kao što su kulturalna ili etička pitanja. Poseban primjer je kremiranje pacijenta sa trajnim implantatima za koje striktni obziri zaštite od zračenja ukazuju na to da se pepeo treba uskladištiti dok se ne ostvari adekvatan raspad prije nego što se pepeo preda porodici ili da se kremiranje ne treba izvesti, zavisno od vremena smrti i vremena poluraspada radionuklida (referenca 416).

Kontrola pristupa

  - Pristup zonama u kojima se koristi zračenje treba biti kontrolisan u cilju osiguranja da su doze za posjetioce manje od granica doze i restrikcija doze za stanovništvo. Tačka 3.128 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) zahtijeva da pristup posjetilaca kontrolisanim ili nadgledanim zonama bude ograničen. U izuzetnim slučajevima, posjetiocu se može dozvoliti da uđe u kontrolisanu zonu, ali uvijek uz pratnju nekog od zaposlenih ko je upoznat sa mjerama zaštite i sigurnosti u toj zoni. Treba sačiniti pisane procedure da se precizira kada može doći do takvih izuzetaka i ko može biti u pratnji posjetioca. U svim slučajevima posebno treba razmotriti žene koje jesu ili su možda trudne.

  - Kontrolisane i nadgledane zone trebaju biti jasno identifikovane da se pomogne spriječiti nenamjeran ulazak u zone gdje se izvodi tretman ili druga radiološka procedura (takođe vidi tačku 5.21). Dodatna kontrola se može omogućiti korištenjem ključeva (ili lozinki) u cilju ograničavanja pristupa upravljačkim uređajima medicinske radiološke opreme samo na ovlaštene osobe.

Izvori zračenja van upotrebe

  - Kad izvor zračenja u objektu za radioterapiju nije više potreban ili nije upotrebljiv u medicinske svrhe, vlasnik licence treba osigurati da taj izvor ili bude predat odgovarajućoj osobi ili odložen na odgovarajući način. Vlasnik licence zadržava odgovornost za izvor sve do vremena njegovog prenosa drugom odgovarajućem vlasniku licence ili autorizovanom objektu za odlaganje otpada. Detaljne smjernice za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koje se odnose na objekte za radioterapiju su date u dokumentu SSG-45 (referenca 277).

  - Konkretno za teleterapijsku opremu sa izvorima zračenja, vlasnik licence:

- treba obavijestiti regulatorno tijelo o namjeri da izvrši prenos ili dekomisionira teleterapijsku opremu sa 60Co prije nego što to uradi. Osiromašeni uran korišten kao materijal za zaštitu takođe treba biti tretiran kao radioaktivni otpad. Naprimjer, glava telekobalt aparata možda može sadržavati osiromašeni uran i treba biti zbrinuta na odgovarajući način.

- Treba osigurati da resursi za odlaganje izvora budu na raspolaganju kad se teleterapijska oprema treba dekomisionirati.

  - Prije nego što izda dozvolu za uvoz ili nabavku opreme ili izvora zračenja, regulatorno tijelo može zahtijevati da podnosilac zahtjeva ima pripremljen program za sigurno upravljanje izvorima zračenja ili njihovo vraćanje proizvođaču/dobavljaču kad se više ne koriste. Ugovor sa proizvođačem o vraćanju izvora je prihvatljiv dokaz takvog programa.

Produkti aktivacije

  - Kad se dekomisionira oprema korištena u radioterapijske svrhe, vlasnik licence treba osigurati da se aktivirani materijali sa glave linearnog akceleratora propisno odlože.

Monitoring i izvještavanje

  - Program monitoringa ekspozicije stanovništva koja proizlazi iz radioterapije treba uključivati procjenu doze u zonama unutar i neposredno oko objekta za radioterapiju koje su dostupne stanovništvu. Doze se mogu izvesti i iz izračuna zaštite u fazi planiranja u kombinaciji sa rezultatima monitoringa zone na početku rada objekta i periodično nakon toga. Evidencije o procjenama doza treba čuvati u periodu koji ispunjava bilo koje relevantne regulatorne zahtjeve. U nedostatku takvih zahtjeva, preporučeni period za čuvanje evidencija je 7 do 10 godina.

## PREVENCIJA I UBLAŽAVANJE AKCIDENATA

Sigurnosne procjene potencijalnih ekspozicija

  - U cilju poštovanja zahtjeva za sigurnosnim procjenama utvrđenim u tačkama 3.29–3.36 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3), od registranta ili vlasnika licence se zahtijeva da obavi sigurnosnu procjenu koja se odnosi na sve faze projektovanja i rada objekta za radioterapiju. Dalje, tačka 3.29 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da se „od odgovornog fizičkog ili pravnog lica zahtijeva da podnese sigurnosnu procjenu koju je regulatorno tijelo dužno da razmotri i procijeni.“ Tačke 2.150–2.154 opisuju opšta razmatranja za objekte koji koriste jonizirajuće zračenje u medicinske svrhe.

  - Sigurnosna procjena potencijalne ekspozicije treba biti sistematična, treba utvrditi nenamjeravane događaje koji mogu voditi ka potencijalnoj ekspoziciji i treba uzeti u obzir njihovu vjerovatnoću i potencijalne posljedice. Informacije o događajima, uzrocima i doprinosećim faktorima utvrđenim iz prijavljenih akcidenata mogu se naći u referencama 276, 377, 379, 380, 404, 405 i 410–413 (takođe vidi Aneks I za rezime tipičnih uzroka i faktora koji doprinose akcidentalnim ekspozicijama u radioterapiji). Sigurnosnom procjenom treba obuhvatiti ne samo te događaje, nego njen cilj treba biti i predviđanje drugih događaja koji ranije nisu bili spominjani. Jasno, sigurnosna procjena treba biti dokumentovana.

  - Sigurnosna procjena treba biti revidirana kada:

- se uvode novi ili modifikovani izvori zračenja, uključujući i opremu i nove ili renovirane objekte;

- dođe do promjena u radu, uključujući i promjene u radnom opterećenju;

- operativno iskustvo ili informacije o akcidentima ili greškama ukazuju na to da treba razmotriti sigurnosnu procjenu.

  - U sigurnosnim procjenama za objekte za radioterapiju u kojima se izvodi brahiterapija ili teleterapija sa zatvorenim izvorima zračenja treba uključiti i razmatranje svih koraka povezanih sa zatvorenim izvorima zračenja, uključujući sljedeće:

- Naručivanje, prevoz i prijem zatvorenih izvora;

- Raspakivanje, skladištenje, pripremu i rukovanje izvorima prije njihove upotrebe u tretmanu pacijenta;

- Njegu pacijenata sa velikom količinom aktivnosti;

- Skladištenje i rukovanje izvorima nakon odstranjivanja iz tijela i rukovanje neiskorištenim radioaktivnim sjemenima.

  - Kao što je navedeno u tački 5.300, sigurnosna procjena za radioterapijski objekt se može dopuniti učešćem u međunarodnim mrežama za razmjenu informacija, kao što su SAFRON i ROSEIS, ili u državnim mrežama kao što su Sistem za učenje iz radijacijskih onkoloških incidenata (Radiation Oncology Incident Learning System; RO–ILS) i državni sistemi za izvještavanje i učenje (National Reporting and Learning Systems; NRLS). U cilju osiguranja da sigurnosna procjena bude sveobuhvatna i da nije ograničena na ranije događaje, nego i da predviđa druge moguće događaje, treba uzeti u obzir i upotrebu sistematskih tehnika, npr. dijagrami stabla sa tokom i neželjenim ishodom predviđenog događaja (event tree) ili obrnuto, dijagrami stabla sa neželjenim ishodom predviđenog događaja od kojeg se kreće unazad da se utvrde načini na koje se takav ishod može desiti, i tehniku probabilističke sigurnosne procjene, kao što su tehnike opisane za nenamjeravane ili akcidentalne medicinske ekspozicije pacijenata u tački 5.268.

  - Kao što je navedeno u tački 5.263, mogući scenariji potencijalne ekspozicije u radioterapiji uključuju greške u konstrukciji medicinske radiološke opreme, greške u toj opremi pri radu, padove i greške softvera koji kontroliše ili utiče na isporuku zračenja, te ljudske greške. Potencijalne ekspozicije takođe mogu proizaći kod snimanja, tokom pripreme pacijenta, simulacije u planiranju tretmana i vođenja radioterapije tokom tretmana.

Prevencija akcidenata

  - Prevencija akcidenata je očito najbolji način da se izbjegne potencijalna ekspozicija, a tačke 3.39–3.42 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuju zahtjeve za dobre prakse projektnog inženjeringa, odbranu po dubini i aranžmane samog objekta da se to ostvari da se to ostvari. U tačkama 5.10–5.87 su opisana razmatranja vezana za konstrukciju medicinske radiološke opreme i pomoćne opremu te projektovanje objekta za radioterapiju.

  - Vlasnik licence treba obuhvatiti:

- mjere odbrane po dubini da se izbori sa događajima koji su utvrđeni u sigurnosnoj procjeni i evaluaciju pouzdanosti sigurnosnih sistema (uključujući i administrativne i operativne procedure, opremu i projekt objekta).

- operativno iskustvo i iskustva stečena iz akcidenata i grešaka (reference 276, 379 i 410). Te informacije trebaju biti uključene u programe obuke, održavanja i osiguranja kvaliteta.

  - Sredstva za prevenciju ili svođenje na minimum nenamjeravanih i akcidentalnih medicinskih ekspozicija u radioterapiji su opisana u tačkama 5.263–5.270, a rezultirajuća istraga i korektivne mjere u tačkama 5.271–5.276.

Ublažavanje posljedica akcidenata

  - Tačka 1.20 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Ako se događaj ili niz događaja koji su razmatrani u procjeni potencijalne 	ekspozicije zaista dese, mogu se tretirati ili kao situacija planirane ekspozicije ili, 	ako je proglašena vanredna situacija, kao situacija vanredne ekspozicije.“

Na osnovu događaja utvrđenih u sigurnosnoj procjeni za objekt za radioterapiju, treba pripremiti procedure ublažavanja za događaje povezane sa potencijalnom ekspozicijom, uključujući i raspodjelu odgovornosti i resursa, izradu i primjenu procedura, i omogućavanje obuke i periodičnih kurseva obnove znanja relevantnog osoblja na temu provođenja mjera ublažavanja.

  - Tačka 3.43 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) navodi da:

„Ako sigurnosna procjena ukaže na to da postoji razumna vjerovatnoća od 	vanrednog događaja koji će uticati bilo na zaposleno osoblje ili na pojedince iz 	stanovništva, registrant ili vlasnik licence je dužan da pripremi plan za vanredne 	situacije u cilju zaštite stanovništva i okoliša.“

Zahtijeva se uspostavljanje aranžmana i procedura za vanredne situacije srazmjernih procijenjenoj opasnosti i potencijalnim posljedicama, na relevantan način, u skladu sa dokumentima GSR Dio 7 (referenca 7), GSG-2 (referenca 8) i GS-G-2.1 (referenca 9). Kao dio aranžmana za vanredne situacije, treba utvrditi odgovornosti i resurse, procedure za vanredne situacije i omogućavanje obuke i periodičnih kurseva obnove znanja relevantnog osoblja na temu provođenja neophodnih mjera odgovora.

  - Zbog činjenice da se veoma visoke doze mogu primiti u rasponu od nekoliko sekundi ili minuta, osoblje treba odmah reagovati ako dođe do vanrednog događaja u objektu za radioterapiju. Zbog toga procedure za vanredne događaje trebaju uključivati i zadatke u određenom vremenu reagovanja koje treba redovno testirati vježbama.

  - Ekspozicija osoblja uključenog u procedure ublažavanja posljedica radioterapijskog vanrednog događaja ili u odgovor na vanredni događaj treba biti držana ispod granica doze za profesionalnu ekspoziciju u situacijama planirane ekspozicije. Međutim, ako je opravdano da se te granice doze prekorače, interventni radnici trebaju biti zaštićeni u skladu sa zahtjevima i smjernicama za situacije vanredne ekspozicije sadržanim u Poglavlju 4 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) i u dokumentima GSR Dio 7 (referenca 7) i GSG-7 (referenca 23).

Zaglavljeni izvori zračenja: Opšte

  - Procedure ublažavanja i procedure za vanredne situacije trebaju biti kratke, koncizne, nedvosmislene i, ako je potrebno, ilustrirane crtežima bez pratećeg tekstualnog objašnjenja. Procedure trebaju biti takve da se shvate na prvo čitanje i da se poštuju. Treba jasno naznačiti da se procedure koje ne treba dvaput čitati odnose na postupke koji se poduzimaju odmah da se spriječe ili ograniče ozbiljne previsoke ekspozicije ili da se poduzmu druge radnje spašavanja života (referenca 417). Dodatne radnje za vraćanje izvora u oklop, popravku i testiranje opreme radi njenog vraćanja u upotrebu nemaju isti stepen hitnosti.

  - Međutim, u radioterapiji, pacijent je direktno na snopu zračenja ili se brahiterapijski izvori umeću unutar pacijenta; iz tog razloga, neke mjere odgovora će biti iste kao i kod vraćanja izvora u oklop, npr. evakuisanje daljinski kontrolisanih brahiterapijskih izvora iz pacijenta i njihovo vraćanje u oklop, bilo manuelno, električno ili korištenjem ručice na konzoli.

Zaglavljeni izvori zračenja: Telekobalt aparati

  - Procedure ublažavanja i procedure za vanredne situacije trebaju biti postavljene na tretmanskoj jedinici. Tim procedurama se treba osigurati da pacijent bude sklonjen s primarnog snopa što je brže i efikasnije moguće uz minimalnu ekspoziciju interventnog osoblja.

  - U slučaju takvog događaja, prvi korak je da se evidentira vrijeme i odmah upotrijebi mehanizam za vraćanje izvora zračenja u zatvoreni položaj. Ako je pacijent na tretmanskom stolu, treba ga izvesti iz te zone, a samu zonu treba obezbijediti da se spriječi dalji ulazak. Naglasak treba staviti na izbjegavanje ekspozicije osoblja primarnom snopu. Treba obavijestiti medicinskog fizičara ili RPO-a koji trebaju preuzeti kontrolu nad situacijom, uključujući i odlučivanje kad je sigurno da se ponovo uđe u prostoriju. Prije nastavka tretmana pacijenata, medicinski fizičar treba provjeriti kalibraciju radioterapije i verifikovati da se ona nije promijenila, posebno u slučaju greške tajmera na telekobalt aparatima.

  - Mjere treba poduzimati samo osoblje koje posjeduje znanje, koje je obučeno u radnjama odgovora i koje je redovno učestvovalo u vježbama raznih vrsta.

  - Nakon što su provedene neophodne mjere odgovora, treba uraditi sljedeće:

- Treba kontaktirati inženjera koji radi na održavanju ili servisnog inženjera da ispita uređaj.

- Medicinski fizičar treba procijeniti doze za pacijente i, nakon što je jedan od inženjera navedenih iznad završio pregled i sve prateće radnje održavanja, provjeriti da li se uređaj može vratiti u upotrebu.

- RPO treba procijeniti doze za osoblje uključeno u reagovanje na događaj i vraćanje izvora u zatvoreni položaj.

- Treba voditi evidenciju o svim radnjama.

- Zavisno od propisa u državi, možda će trebati obavijestiti regulatorno tijelo.

- Treba poslati informacije u neki od međunarodnih sistema za učenje o sigurnosti, npr. SAFRON ili ROSEIS, ili u neki takav državni sistem.

- Po potrebi, treba pružiti medicinsku njegu dotičnim osobama, u skladu sa primljenim dozama (reference 7 i 8).

Zaglavljeni izvori zračenja: Daljinski kontrolisane brahiterapijske jedinice

  - U planu za vanredne situacije treba propisati postojanje kontejnera za vanredne situacije u tretmanskoj sobi, kao i pribor (kit) za vanredne situacije koji sadrži dugačke forcepse za rukovanje cijevima za vođenje izvora i aplikatorima ako se izvor ne uspije vratiti u oklop, kao što je navedeno u tačkama 5.135 i 5.137. Kontejner za vanredne situacije treba stajati blizu pacijenta i biti dovoljno velik da prihvati cijeli sklop aplikatora sa izvorom koji je odstranjen iz pacijenta. Osoblje treba biti obučeno o načinu primjene ove procedure i redovno učestvovati u raznim vježbama.

  - U HDR aplikacijama, kratko vrijeme reagovanja (minute) koje je neophodno za postupke u vanrednim situacijama nameće potrebu da radiološki medicinski radnik, medicinski fizičar i medicinski radiološki tehnolog budu neposredno na raspolaganju tokom svih aplikacija. Svaki od njih treba biti educiran i obučen u procedurama i postupcima u vanrednim situacijama.

  - Proizvođači obično daju predložene procedure za vanredne situacije ako se izvor ne vrati u oklop. U takvim procedurama se pretpostavlja da je očuvan fizički integritet aplikatora. Te procedure su specifične za stvarni HDR brahiterapijski uređaj, ali generalno uključuju standardni redoslijed, kao što je navedeno u tački 5.136.

  - Nakon što su provedene neophodne mjere odgovora, treba uraditi sljedeće:

- Treba kontaktirati inženjera koji radi na održavanju ili servisnog inženjera da ispita uređaj i, po potrebi, izvrši popravku.

- Medicinski fizičar treba procijeniti doze za pacijente koje su proizašle iz incidenta i, nakon što je jedan od inženjera navedenih iznad završio pregled i sve prateće radnje održavanja, provjeriti da li se uređaj može vratiti u upotrebu.

- RPO treba procijeniti doze za osoblje uključeno u reagovanje na događaj i vraćanje izvora u oklop.

- Navedene procjene doza treba evidentirati.

- Zavisno od propisa u državi, možda će trebati obavijestiti regulatorno tijelo.

- Treba poslati informacije u neki od međunarodnih sistema za učenje o sigurnosti, npr. SAFRON ili ROSEIS, ili u neki takav državni sistem za učenje.

- Po potrebi, treba pružiti medicinsku njegu dotičnim osobama, u skladu sa primljenim dozama (reference 7 i 8).

Incidenti i akcidenti tokom zamjene izvora

  - Samo obučeno i ovlašteno osoblje koje radi na održavanju ili servisiranju treba rješavati akcidente tokom zamjene izvora u eksternalnoj radioterapiji ili daljinski kontrolisanim brahiterapijskim jedinicama. Ako je neophodno učešće radioterapijskog osoblja kod bilo koje takve radnje, obim tog učešća treba ograničiti na rukovanje opremom. Treba jasno definisati pojedinačne odgovornosti radioterapijskog osoblja i osoblja koje radi na održavanju ili servisiranju za ove specifične situacije.

Kontaminacija

  - Iako je 226Ra uklonjen iz većine objekata za radioterapiju, izvori 137Cs u kapsuli koji se koriste za manuelno punjenje još postoje, a uvijek ima mogućnost da kapsula bude probijena. U slučaju kontaminacije, treba datu zonu zatvoriti za dalji ulazak, a sve osobe koje su bile u zoni treba provjeriti na kontaminaciju i dekontaminirati po potrebi. Prozori trebaju biti zatvoreni, a drugi sistemi provjetravanja isključeni. Čim se posumnja na mogućnost kontaminacije, treba odmah kontaktirati RPO-a. Kontakt informacije RPO-a trebaju biti postavljene širom objekta za radioterapiju.

Izgubljeni radioterapijski izvori

  - RPO u radioterapijskom objektu treba voditi detaljan i ažuriran inventarni spisak svih izvora zračenja, tako da se odmah može utvrditi kad izvor zračenja nedostaje, koja mu je vrsta i aktivnost, koja je zadnja poznata lokacija izvora i ko ga je zadnji imao. Zona zadnje poznate lokacije izvora treba biti zatvorena za ulazak i izlazak dok se ne obavi mjerenje radioaktivnosti. Ovu potragu treba obaviti sa najosjetljivijim raspoloživim instrumentima za mjerenje zračenja.

  - Ako se izvor zračenja ne može locirati, a sumnja se da je van objekta, treba obavijestiti nadležne vlasti, a neposredne mjere treba poduzeti u skladu sa dokumentima GSR Dio 7 (referenca 7) i GS-G-2.1 (referenca 9).

## SIGURNOST U TRANSPORTU RADIOAKTIVNOG MATERIJALA

  - Tačka 2.25 dokumenta GSR Dio 3 (referenca 3) utvrđuje zahtjeve za transport radioaktivnog materijala, konkretno se pozivajući na seriju „Sigurnosni standardi“, IAEA, br. SSR-6 (Rev. 1), „Propisi za siguran transport radioaktivnog materijala“ (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2018, referenca 279). Dokument SSR-6 (Rev. 1) (referenca 279) koristi izraz „pošiljalac“ da označi fizičko lice, pravno lice ili organ vlasti koji pripremaju pošiljku za transport, a „primalac“ za fizičko lice, pravno lice ili organ vlasti koji su ovlašteni da prime pošiljku. Još jedan definisan izraz je „pošiljka“, koji znači jedan ili više paketa ili teret radioaktivnog materijala kojeg pošiljalac priprema za transport.

  - Vlasnik licence za radioterapijski objekt može biti istovremeno i primalac i pošiljalac, a time može i imati odgovornosti i za prijem i za slanje izvora zračenja, npr. izvora za eksternalnu radioterapiju i brahiterapiju.

  - Detaljni zahtjevi za siguran transport radioaktivnog materijala, uključujući i opšte odredbe, granice i klasifikaciju aktivnosti, zahtjeve i mjere kontrole za transport, zahtjeve za radioaktivni materijal i za ambalažu i pakete, procedure testiranja, administrativne zahtjeve i zahtjeve za odobravanje utvrđeni su u dokumentu SSR-6 (Rev. 1) (referenca 279). Aranžmani za vanredne situacije kod transporta radioaktivnog materijala trebaju biti pripremljeni u skladu sa zahtjevima dokumenta GSR Dio 7 (referenca 7) i smjernicama regulatornog tijela. Vlasnik licence i RPO objekta za radioterapiju trebaju biti upoznati s tim propisima da se osigura njihovo poštovanje kod transporta radioaktivnog materijala za koji su odgovorni.

## Aneks I

REZIME TIPIČNIH UZROKA I FAKTORA KOJI DOPRINOSE AKCIDENTALNIM EKSPOZICIJAMA U MEDICINSKOJ PRIMJENI JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

DIJAGNOSTIČKA RADIOLOGIJA I INTERVENTNE PROCEDURE

I.1. Iz ranije prijavljenih incidenata su utvrđeni problemi koji dovode do akcidentalne ekspozicije povezane sa upotrebom zračenja u dijagnostičkoj radiologiji i slikom vođenim interventnim procedurama, između ostalog:

  - Oprema ne ispunjava standarde IEC-a ili ekvivalentne državne standarde;

  - Greške u održavanju opreme;

  - Greške u identifikaciji pacijenta i regije snimanja;

  - Neodgovarajući protokoli za pretrage ili nedostatak tih protokola.

I.2. Faktori koji mogu uticati na učestalost i težinu akcidentalnih ekspozicija uključuju sljedeće:

- Nedovoljna obuka i stručno znanje radioloških medicinskih radnika (posebno interventnih radiologa), medicinskih fizičara ili medicinskih radioloških tehničara u sljedećim oblastima:

  - Nedostatak znanja o opremi koja se koristi i njenim karakteristikama i mogućnostima;

  - Nedostatak znanja o optimizaciji zaštite i sigurnosti pacijenata;

  - Nedostatak znanja o optimizaciji zaštite i sigurnosti osoblja.

- Nedostatak ponovne procjene zapošljavanja osoblja nakon nabavke nove opreme ili povećanja radnog opterećenja;

- Nedovoljno osiguranje kvaliteta i nedostatak odbrane po dubini, na sljedeći način:

  - Brzine doza interventne opreme su postavljene previsoko;

  - Kvar AEC-a.

- Nedostatak programa za testiranje prihvatljivosti i komisioniranje opreme;

- Nedostatak programa održavanja opreme;

- Loše, pogrešno shvaćene ili prekršene procedure;

- Nedostatak dokumenata za rad na jeziku kojeg korisnici mogu razumjeti;

- Prikaz doze ili brzine doze se ne koristi tokom procedure;

- Nedostatak upozorenja na dozu ako odabrani faktori ne izgledaju odgovarajući;

- Nedostatak sredstava i uređaja za zaštitu od zračenja u prostoriji za pretrage;

- Nerazumijevanje informacija na ekranu ili softverskih poruka;

- Osoblje ne obraća pažnju na neposredni zadatak;

- Nedosljedno korištenje raznih mjernih veličina i jedinica.

I.3. Kod većine akcidentalnih ekspozicija je bila kombinacija nekoliko faktora koji su tome doprinijeli i koji se mogu rezimirati u sljedećem:

- Nedostatak obavezanosti vlasnika licence (administrativnih ili drugih rukovodilaca medicinskog objekta i/ili radiološkog objekta);

- Nedovoljna obučenost osoblja;

- Nedovoljno osiguranje kvaliteta.

NUKLEARNA MEDICINA

I.4. Iz ranije prijavljenih incidenata su utvrđeni problemi koji dovode do akcidentalne ekspozicije povezane sa upotrebom zračenja u nuklearnoj medicini, između ostalog:

- Greške u komunikaciji, loše prenošenje informacija, nerazumijevanje propisane doze i protokola ili upotreba zastarjelih protokola;

- Greške u identifikaciji pacijenta;

- Upotreba pogrešnog izvora zračenja, pogrešnog radiofarmaka ili pogrešne aktivnosti;

- Greške u kalibraciji;

- Greške u održavanju opreme.

I.5. Faktori koji mogu uticati na učestalost i ozbiljnost akcidentalne ekspozicije uključuju sljedeće:

- Nedovoljna obuka i stručno znanje radioloških medicinskih radnika (ljekara u oblasti nuklearne medicine), medicinskih fizičara ili medicinskih radioloških tehnologa (tehnologa nuklearne medicine);

- Nedostatak ponovne procjene zapošljavanja osoblja nakon nabavke nove opreme, zapošljavanja novih medicinskih radioloških tehnologa ili povećanja radnog opterećenja;

- Nedovoljno osiguranje kvaliteta i nedostatak odbrane po dubini;

- Nedostatak programa za testiranje prihvatljivosti i komisioniranje opreme;

- Nedostatak programa održavanja opreme;

- Loše, pogrešno shvaćene ili prekršene procedure;

- Nedostatak dokumenata za rad na jeziku kojeg korisnici mogu razumjeti;

- Nerazumijevanje informacija na ekranu ili softverskih poruka;

- Osoblje ne obraća pažnju na neposredni zadatak;

- Nedosljedno korištenje raznih mjernih veličina i jedinica.

I.6. Kod većine akcidentalnih ekspozicija je bila kombinacija nekoliko faktora koji su tome doprinijeli i koji se mogu rezimirati u sljedećem:

- Nedostatak obavezanosti vlasnika licence (administrativnih ili drugih rukovodilaca medicinskog objekta i/ili objekta nuklearne medicine);

- Nedovoljna informisanost i obučenost osoblja;

- Nedovoljno osiguranje kvaliteta.

RADIOTERAPIJA

I.7. Iz ranije prijavljenih incidenata su utvrđeni problemi koji dovode do akcidentalne ekspozicije povezane sa upotrebom zračenja u radioterapiji, između ostalog:

- Eksternalna radioterapija i brahiterapija:

  - Oprema ne ispunjava standarde IEC-a ili ekvivalentne državne standarde;

  - Greške u održavanju opreme;

  - Greške u identifikaciji pacijenta i regije tretmana;

  - Protivrječni signali ili informacije na ekranu se pogrešno tumače ili se ne reaguje na njih;

  - Greške u komunikaciji i prenosu informacija, nerazumijevanje propisane doze i protokola ili korištenje zastarjelih protokola;

  - Upotreba zastarjelih evidencija i obrazaca koji su i dalje bili dostupni.

- Eksternalna radioterapija:

  - Greške u testovima prihvatljivosti i komisioniranju ili nedostatak testova radijacijske opreme, izvora zračenja i sistema za planiranje tretmana;

  - Greške u kalibraciji radioterapijskih snopova;

  - Greške u pripremi tabela i krivulja iz kojih se izračunava vrijeme tretmana;

  - Greške u korištenju sistema za planiranje tretmana kod individualnih pacijenata.

- Brahiterapija:

  - Upotreba pogrešnog izvora, pogrešnog aplikatora izvora ili netačnih jedinica jačine izvora;

  - Pomjeranje HDR/PDR brahiterapijskih izvora iz ležišta;

  - Greške u rukovanju izvorima tokom brahiterapijskog tretmana;

  - Curenje ili napuknuće kapsule zatvorenog izvora;

  - Izvor ostao u pacijentu i gubitak izvora;

  - Pomjeranje aplikatora tokom tretmana.

I.8. Sljedeći faktori su doprinijeli navedenim greškama da ostanu neotkrivene sve dok one nisu postale akcidentalne medicinske ekspozicije:

- Nedovoljna educiranost radiološkog medicinskog radnika (radijacijskog onkologa), medicinskog fizičara, medicinskog radiološkog tehnologa (radioterapijskog tehnologa), inženjera koji rade na održavanju i medicinskih sestara u brahiterapiji;

- Osoblje preopterećeno poslom kad se nova oprema uvede ili se poveća radno opterećenje;

- Nedovoljno osiguranje kvaliteta i nedostatak nezavisnih provjera ključnih aktivnosti za sigurnost, kao što je kalibracija snopa;

- Nedostatak programa za testiranje prihvatljivosti i komisioniranje opreme;

- Nedostatak programa održavanja opreme;

- Loše, pogrešno shvaćene ili prekršene procedure;

- Nedostatak dokumenata za rad na jeziku kojeg korisnici mogu razumjeti;

- Osoblje ne obraća pažnju na neposredni zadatak (rad u okruženju u kojem je osoblje sklono odvraćanju pažnje);

- Nedosljedno korištenje raznih mjernih veličina i jedinica.

I.9. Kod većine akcidentalnih ekspozicija je bila kombinacija nekoliko faktora koji su tome doprinijeli i koji se mogu rezimirati u sljedećem:

- Nedostatak obavezanosti vlasnika licence (administrativnih ili drugih rukovodilaca medicinskog objekta i/ili objekta za radioterapiju);

- Nedovoljna informisanost i obučenost osoblja;

- Nedovoljno osiguranje kvaliteta i nedostatak odbrane po dubini.

## Aneks II

IZBJEGAVANJE TRUDNOĆE NAKON TERAPIJE RADIOFARMACIMA

II.1. Periodi za koje se preporučuje izbjegavanje trudnoće nakon terapije radiofarmacima sa dugoživećim radionuklidima dati su u tabeli 2, prilagođeni prema modifikacijama iz reference 238.

TABELA 2. PREPORUKE ZA IZBJEGAVANJE TRUDNOĆE NAKON TERAPIJE RADIOFARMACIMA

| Nuklid i oblik | Bolest | Sve aktivnosti doa (MBq) | Izbjegavanje trudnoće (mjeseci) |
| --- | --- | --- | --- |
| 32P fosfat | Policitemija i prateće bolesti | 200 | 3 |
| 89Sr hlorid | Metastaze kostiju | 150 | 24 |
| 90Y koloid | Artritični zglobovi | 400 | 0 |
| 90Y antitijelo ili 90Y-oktreotid | Rak | 4000 | 1 |
| 131I jodid | Benigna bolest štitne žlijezde | 800 | 6–12 |
| 131I jodid | Rak štitne žlijezde | 6000 | 6–12 |
| 131I MIBGb | Malignost | 7500 | 3 |
| 153Sm koloid | Metastaze kostiju | 2600 | 1 |
| 169Er koloid | Artritični zglobovi | 400 | 0 |

a Apliciranje aktivnosti manjih od onih navedenih u stupcu 3 ne znači da se može smanjiti period koji se savjetuje u stupcu 4.

b Metajodobenzilgvanidin

## Aneks III

PRESTANAK DOJENJA

III.1. Preporuke za prestanak dojenja nakon aplikacije raznih radiofarmaka date su u tabeli 3 i prilagođene su preporukama iz referenci 235, 236, 238 i 259. Tamo gdje se preporuke iz referenci razlikuju je primijenjen konzervativni pristup.

III.2. Kod savjeta o prekidu dojenja se uzima u obzir i unutrašnja ekspozicija od majčinog mlijeka i vanjska ekspozicija dojenčeta od majke. Mlijeko izlučeno tokom perioda prekida treba biti odbačeno.

III.3. Za radiofarmake koji nisu navedeni u tabeli 3, period prekida dojenja se treba nastaviti sve dok se radiofarmak više ne izlučuje u količini za koju se procjenjuje da daje efektivnu dozu za dijete veću od 1 mSv (referenca 259).

TABELA 3. PREPORUKE ZA PRESTANAK DOJENJA NAKON APLIKACIJE RADIOFARMAKA

| Radiofarmak | Najčešća klinička upotreba | Tipična aplicirana aktivnost (MBq) | Period prekida dojenja |
| --- | --- | --- | --- |
| 11C (označen sa) | Snimanje tumora, mozga ili miokarda | Bilo koja | Ne |
| 13N (označen sa) | Snimanje miokarda | Bilo koja | Ne |
| 15O (označen sa) | Mjerenja protoka/perfuzije | Bilo koja | Ne |
| 18F-FDG | Snimanje tumora i infekcije | 400 | 4 ha |
| 51Cr-EDTA | GFR | 2 | Ne |
| 67Ga-citrat | Snimanje tumora i infekcije | 200 | >3 sedmice ili potpuni prestanak |
| 68Ga-DOTA-konjugovani peptidi | Snimanje tumora | 100–200 | 4 ha |
| 99mTc-DMSA | Snimanje bubrežnog korteksa | 80–200 | 4 hb |
| 99mTc-DTPA | Scintigrafija bubrega (GFR) | 40–400 | 4 hb |
| 99mTc-ECD | Perfuzija mozga | 800 | 4 hb |
| 99mTc-HMPAO | Perfuzija mozga | 500 | 4 hb |
| 99mTc-MDP i drugi fosfatni agensi (npr. HDP i DPD) | Scintigrafija kostiju | 800 | 4 hb |
| 99mTc-MIBI | Perfuzijska scintigrafija miokarda, scintigrafija paratiroidnih žlijezda | 250–700 | 4 hb |
| 99mTc-tetrofosmin | Perfuzijska scintigrafija miokarda | 250–700 | 4 hb |
| 99mTc-SC | Scintigrafija jetre | 200–400 | 4 hb |
| 99mTc-DTPA aerosol | Ventilaciona scintigrafija pluća | 50 | 4 hb |
| Ugljik označen sa 99mTc (tehnegas) | Ventilaciona scintigrafija pluća | 40 | 4 hb |
| 99mTc-MAG3 | Scintigrafija bubrega i urinarnog trakta | 40–400 | 4 hb |
| 99mTc-pertehnetat | Scintigrafija štitne žlijezde, Meckelov divertikulum | 100–400 | 12 hc |
| 99mTc-MAA | Perfuzijska scintigrafija pluća | 40–150 | 12 h |
| WBC označeni sa 99mTc-eksametazimom | Snimanje infekcije | 180–400 | 12 h |
| RBC označeni sa 99mTc | Radionuklidna ventrikulografija | 800 | 12 h |
| 99mTc-mebrofenin/ disofenin i drugi IDA derivati | Hepatobilijarna scintigrafija | 300 | 4 hb |
| 99mTc humane albuminske nanokoloidne čestice | Sentinel čvorovi Scintigrafija jetre | 5–120 120–200 | 4 hb 4 hb |
| 111In-oktreotid | Neuroendokrini tumori (scintigrafija somatostatinskih receptora) | 100–200 | 60 h (2,5 dana) |
| 123I-MIBG | Snimanje neuroblastoma | 400 | >3 sedmice ili potpuni prestanakd |
| 123I-NaI | Scintigrafija štitne žlijezde | 20 | >3 sedmice ili potpuni prestanakd |
| 123I-ioflupan (FP-CIT) | Dopaminergička neurotransmisija (D1) kod poremećaja pokreta | 150–250 | >3 sedmice ili potpuni prestanakd |
| 123I-hipuran | Scintigrafija bubrega i urinarnog trakta | 20–40 | 12 he |
| 131I-NaI | Dijagnostika i terapija benignih i malignih bolesti štitne žlijezde | Bilo koja | Potpuni prestanakf |
| 131I-MIBG | Snimanje tumora nadbubrežne žlijezde | Bilo koja | >3 sedmice ili potpuni prestanak |
| 201Tl-hlorid | Perfuzija miokarda | 100 | 96 h (4 dana) |

DMSA – dimerkaptosukcinska kiselina; DPD – dikarboksipropan difosfonat; DTPA – pentetinska kiselina; ECD – etilendicistein dimer; EDTA – etilendiamin tertrasirćetna kiselina; FDG – fluorodeoksiglukoza; GFR – brzina glomerularne filtracije; HDP – hidroksimetan difosfonat; HMPAO – heksametil propilen amin oksim; IDA – iminodisirćetna kiselina; MAA – makroagregat albumina; MAG3 – merkaptoacetil triglicin; MDP – metilen difosfonat; MIBG – meta jodo benzil gvanidin; MIBI – metoksi izobutil izonitril; RBC – crvena krvna zrnca; SC – sumpor koloid; WBC – bijela krvna zrnca

a  U vrijeme prekida od 4 h tokom kojeg treba preskočiti jedno dojenje su uzeti u obzir i unutrašnja ekspozicija od majčinog mlijeka i vanjska ekspozicija dojenčeta od majke.

b  U vrijeme prekida od 4 h tokom kojeg treba preskočiti jedno dojenje su uzeti u obzir i unutrašnja ekspozicija od majčinog mlijeka u neuobičajenim situacijama u kojima slobodni pertehnetat nije nezanemariv i vanjska ekspozicija dojenčeta od majke.

c  Aktivnosti 99mTc-pertehnetata veće od 400 MBq zahtijevaju vrijeme prekida od 24 h.

d Preporučeno vrijeme prekida od najmanje 3 sedmice sa sve supstance označene sa 123I (osim jodohipurana) je zbog rizika prisustva nečistoća drugih izotopa joda (124I ili 125I).

e  Vrijeme prekida od 12 h se odnosi samo na pacijente sa normalnom funkcijom bubrega.

f Pacijentkinje trebaju prekinuti dojenje šest sedmica nakon apliciranja radioaktivnog joda da bi se na minimum smanjila doza zračenja za dojke.

# REFERENCE

- UNITED NATIONS SCIENTIFIC COMMITTEE ON THE EFFECTS OF ATOMIC RADIATION, Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2008 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes, Vol. I: Sources, United Nations, New York (2010).

- EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY  AGENCY,  INTERNATIONAL  LABOUR  ORGANIZATION, INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Fundamental Safety Principles, IAEA Safety Standards Series No. SF-1, IAEA, Vienna (2006).

- EUROPEAN COMMISSION, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3, IAEA, Vienna (2014).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Publication 103, Elsevier (2007).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection (2007 Edition), IAEA, Vienna (2007).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Justification of Practices, Including Non-medical Human Imaging, IAEA Safety Standards Series No. GSG-5, IAEA, Vienna (2014).

- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, INTERPOL, OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, PREPARATORY COMMISSION FOR THE COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION, UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, WORLD HEALTH ORGANIZATION, WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 7, IAEA, Vienna (2015).

- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GSG-2, IAEA, Vienna (2011).

- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-2.1, IAEA, Vienna (2007).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Patient Dosimetry for X Rays used in Medical Imaging, ICRU Report 74, ICRU, Bethesda, MD (2006).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice, Technical Reports Series No. 457, IAEA, Vienna (2007).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Radiation Dosimetry and Image Quality Assessment in Computed Tomography, ICRU Report 87, ICRU, Bethesda, MD (2013).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 1 (Rev. 1), IAEA, Vienna (2016).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging, Publication 135, SAGE Publications (2017).

- EUROPEAN COMMISSION, Guidance on Diagnostic Reference Levels (DRLs) for Medical Exposures, Radiation Protection No. 109, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (1999).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, BRITISH INSTITUTE OF RADIOLOGY, ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS, NATIONAL RADIATION PROTECTION BOARD, COLLEGE OF RADIOGRAPHERS, Guidance on the Establishment and Use of Diagnostic Reference Levels for Medical X-ray Examinations, IPEM Report 88, IPEM, York (2004).

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Reference Levels and Achievable Doses in Medical and Dental Imaging: Recommendations for the United States, NCRP Report No. 172, NCRP, Bethesda, MD (2012).

- EUROPEAN COMMISSION, Diagnostic Reference Levels in Thirty-six European Countries: Part 2/2, Radiation Protection No. 180, Publications Office of the European Union, Luxembourg (2015).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Radiation Protection in Paediatric Radiology, Safety Reports Series No. 71, IAEA, Vienna (2012).

- HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE, Work with Ionising Radiation: Ionising Radiations Regulations 1999, Approved Code of Practice and Guidance, L121, HSE Books, Bootle (2000).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Release of Patients after Radionuclide Therapy, Safety Reports Series No. 63, IAEA, Vienna (2009).

- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Regulatory Control of Radiation Sources, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-1.5, IAEA, Vienna (2004).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Occupational Radiation Protection, IAEA Safety Standards Series No. GSG-7, IAEA, Vienna (in preparation).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Radiation Protection of the Public and the Environment, IAEA Safety Standards Series No. GSG-8, IAEA, Vienna (2018).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Application of the Management System for Facilities and Activities, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-3.1, IAEA, Vienna (2006).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Roles and Responsibilities, and Education and Training Requirements for Clinically Qualified Medical Physicists, IAEA Human Health Series No. 25, IAEA, Vienna (2013).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiological Protection in Biomedical Research, Publication 62, Pergamon Press, Oxford and New York (1992).

- AUSTRALIAN RADIATION PROTECTION AND NUCLEAR SAFETY AGENCY, Code of Practice for the Exposure of Humans to Ionizing Radiation for Research Purposes, Radiation Protection Series No. 8, Commonwealth of Australia, Canberra (2005).

- INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES, Summary of ASN Report No. 2006 ENSTR 019 – IGAS No. RM 2007-015P on the Epinal Radiotherapy Accident, IGAS, Paris (2007).

- WORLD HEALTH ORGANIZATION, Procurement Process Resource Guide, WHO Medical Device Technical Series, WHO, Geneva (2011).

- EUROPEAN COORDINATION COMMITTEE OF THE RADIOLOGICAL, ELECTROMEDICAL AND HEALTHCARE IT INDUSTRY, Medical Electrical Equipment: Good Refurbishment Practice, COCIR, Brussels (2009).

- WORLD HEALTH ORGANIZATION, Guidelines for Health Care Equipment Donations, WHO/ARA/97.3, WHO, Geneva (2000).

- WORLD HEALTH ORGANIZATION, Medical Device Donations: Considerations for Solicitation and Provision, WHO Medical Device Technical Series, WHO, Geneva (2011).

- EUROPEAN COORDINATION COMMITTEE OF THE RADIOLOGICAL, ELECTROMEDICAL AND HEALTHCARE IT INDUSTRY, Good Maintenance Services Practice Guide: Optimising the Equipment Life Cycle, COCIR, Brussels (2013).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Strategic Approach to Education and Training in Radiation, Transport and Waste Safety 2011–2020 (Continuation of the Strategic Approach 2001–2010), Note by the Secretariat 2010/Note 44, IAEA, Vienna (2009).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, A Guide for Establishing a Credentialing and Privileging Program for Users of Fluoroscopic Equipment in Healthcare Organizations, AAPM Report No. 124, AAPM, College Park, MD (2012).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Education and Training in Radiological Protection for Diagnostic and Interventional Procedures, Publication 113, Elsevier (2009).

- EUROPEAN COMMISSION, Guidelines on Radiation Protection Education and Training of Medical Professionals in the European Union, Radiation Protection No. 175, Publications Office of the European Union, Luxembourg (2014).

- INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, International Standard Classification of Occupations: ISCO-08, Vol. I: Structure, Group Definitions and Correspondence Tables, ILO, Geneva (2012).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Postgraduate Medical Physics Academic Programmes, Training Course Series No. 56, IAEA, Vienna (2013).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Clinical Training of Medical Physicists Specializing in Radiation Oncology, Training Course Series No. 37, IAEA, Vienna (2009).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Clinical Training of Medical Physicists Specializing in Diagnostic Radiology, Training Course Series No. 47, IAEA, Vienna (2010).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Clinical Training of Medical Physicists Specializing in Nuclear Medicine, Training Course Series No. 50, IAEA, Vienna (2011).

- EUROPEAN COMMISSION, European Guidelines on Medical Physics Expert, Radiation Protection No. 174, Publications Office of the European Union, Luxembourg (2014).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Competency Based Hospital Radiopharmacy Training, Training Course Series No. 39, IAEA, Vienna (2010).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, A Syllabus for the Education and Training of Radiation Oncology Nurses, Training Course Series No. 28, IAEA, Vienna (2008).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Leadership and Management for Safety, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 2, IAEA, Vienna (2016).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Comprehensive Clinical Audits of Diagnostic Radiology Practices: A Tool for Quality Improvement, IAEA Human Health Series No. 4, IAEA, Vienna (2010).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices, 2nd edn, IAEA Human Health Series No. 33, IAEA, Vienna (2015).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Comprehensive Audits of Radiotherapy Practices: A Tool for Quality Improvement, IAEA, Vienna (2007).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety Assessment for Facilities and Activities, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 4 (Rev. 1), IAEA, Vienna (2016).

- PALMER, P.E.S., HANSON, G.P., HONEYMAN-BUCK, J., Diagnostic Imaging in the Community: A Manual for Clinics and Small Hospitals, Rotary International District 6440 and Pan American Health Organization, Washington, DC (2011).

- NATIONAL HEALTH SERVICE ESTATES, Facilities for Diagnostic Imaging and Interventional Radiology, HBN 6 (Vol. 1), Stationary Office, London (2001).

- RADIOLOGICAL PROTECTION INSTITUTE OF IRELAND, The Design of Diagnostic Medical Facilities Where Ionising Radiation Is Used, RPII, Dublin (2009).

- ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION, Installations pour la production et l’utilisation de rayonnements X: Exigences de radioprotection, NF C 15-160, AFNOR, Paris (2011).

- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Basic Ionizing Radiation Symbol, ISO 361:1975, ISO, Geneva (1975).

- SUTTON, D.G., MARTIN, C.J., WILLIAMS, J.R., PEET, D.J., Radiation Shielding for Diagnostic Radiology, 2nd edn, British Institute of Radiology, London (2012).

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Structural Shielding Design for Medical X-ray Imaging Facilities, NCRP Report No. 147, NCRP, Bethesda, MD (2004).

- DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, Medizinische Röntgenanlagen bis 300 kV: Regeln für die Auslegung des baulichen Strahlenschutzes, DIN 6812:2013-06, DIN (2013).

- HANSON, G.P., PALMER, P.E.S., Radiation Shielding for Clinics or Small Hospitals with a WHIS-RAD, Rotary International District 6440 and Pan American Health Organization, Washington, DC (2013).

- MADSEN, M.T., et al., AAPM Task Group 108: PET and PET/CT shielding requirements, Med. Phys. 33 (2006) 4–15.

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Radiation Protection in Newer Medical Imaging Techniques: PET/CT, Safety Reports Series No. 58, IAEA, Vienna (2008).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: X-ray Tube Assemblies for Medical Diagnosis – Characteristics of Focal Spots, IEC 60336:2005, IEC, Geneva (2005).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Determination of the Permanent Filtration of X-ray Tube Assemblies, IEC 60522:1999, IEC, Geneva (1999).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, High-voltage Cable Plug and Socket Connections for Medical X-ray Equipment, IEC 60526:1978, IEC, Geneva (1978).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Dose Area Product Meters, IEC 60580:2000, IEC, Geneva (2000).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment, Part 1-3: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance, Collateral Standard: Radiation Protection in Diagnostic X-ray Equipment, IEC 60601-1-3:2008+AMD1:2013 CSV, IEC, Geneva (2013).

- Ibid., Part 2-28: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of X-ray Tube Assemblies for Medical Diagnosis, IEC 60601-2-28:2017 (2017).

- Ibid., Part 2-43: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of X-ray Equipment for Interventional Procedures, IEC 60601-2-43:2010 (2010).

- Ibid., Part 2-44: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of X-ray Equipment for Computed Tomography, IEC 60601-2-44:2009+AMD1:2012+AMD2:2016 CSV (2016).

- Ibid., Part 2-45: Particular Requirements for Basic Safety and Essential Performance of Mammographic X-ray Equipment and Mammographic Stereotactic Devices, IEC 60601-2-45:2011+AMD1:2015 CSV (2015).

- Ibid., Part 2-54: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of X-ray Equipment for Radiography and Radioscopy, IEC 60601-2-54:2009+AMD1:2015 CSV (2015).

- Ibid., Part 2-63: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Dental Extra-oral X-ray Equipment, IEC 60601-2-63:2012 (2012).

- Ibid., Part 2-65: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Dental Intra-oral X-ray Equipment, IEC 60601-2-65:2012 (2012).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Electrical and Loading Characteristics of X-ray Tube Assemblies for Medical Diagnosis, IEC 60613:2010, IEC, Geneva (2010).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Diagnostic X-ray Imaging Equipment: Characteristics of General Purpose and Mammographic Anti-scatter Grids, IEC 60627:2013, IEC, Geneva (2013).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Determination of the Maximum Symmetrical Radiation Field from a Rotating Anode X-ray Tube for Medical Diagnosis, IEC 60806:1984, IEC, Geneva (1984).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Evaluation and Routine Testing in Medical Imaging Departments, Part 1: General Aspects, IEC TS 61223-1:1993, IEC, Geneva (1993).

- Ibid., Part 2-1: Constancy Tests – Film Processors, IEC TS 61223-2-1:1993 (1993).

- Ibid., Part 26:­ Constancy Tests – Imaging Performance of Computed Tomography X-ray Equipment, IEC 61223-2-6:2006 (2006).

- Ibid., Part 3-2: Acceptance Tests – Imaging Performance of Mammographic X-ray Equipment, IEC 61223-3-2:2007 (2007).

- Ibid., Part 3-4: Acceptance Tests – Imaging Performance of Dental X-ray Equipment, IEC 61223-3-4:2000 (2000).

- Ibid., Part 3-5: Acceptance Tests – Imaging Performance of Computed Tomography X-ray Equipment, IEC 61223-3-5:2004 (2004).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Characteristics of Electro-optical X-ray Image Intensifiers, Part 1: Determination of the Entrance Field Size, IEC 61262-1:1994, IEC, Geneva (1994).

- Ibid., Part 2: Determination of the Conversion Factor, IEC 61262-2:1994 (1994).

- Ibid., Part 3: Determination of the Luminance Distribution and Luminance Non-uniformity, IEC 61262-3:1994 (1994).

- Ibid., Part 4: Determination of the Image Distortion, IEC 61262-4:1994 (1994).

- Ibid., Part 5: Determination of the Detective Quantum Efficiency, IEC 61262-5:1994 (1994).

- Ibid., Part 6: Determination of the Contrast Ratio and Veiling Glare Index, IEC 61262-6:1994 (1994).

- Ibid., Part 7: Determination of the Modulation Transfer Function, IEC 61262-7:1995 (1995).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Diagnostic X-ray Equipment: Radiation Conditions for Use in the Determination of Characteristics, IEC 61267:2005, IEC, Geneva (2005).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Protective Devices against Diagnostic Medical X-radiation, Part 1: Determination of Attenuation Properties of Materials, IEC 61331-1:2014, IEC, Geneva (2014).

- Ibid., Part 2: Translucent Protective Plates, IEC 61331-2:2014 (2014).

- Ibid., Part 3: Protective Clothing, Eyewear and Protective Patient Shields, IEC 61331-3:2014 (2014).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Dosimeters with Ionization Chambers and/or Semiconductor Detectors as Used in X-ray Diagnostic Imaging, IEC 61674:2012, IEC, Geneva (2012).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Dosimetric Instruments Used for Non-invasive Measurement of X-ray Tube Voltage in Diagnostic Radiology, IEC 61676:2002+AMD1:2008 CSV, IEC, Geneva (2009).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Radiation Dose Documentation, Part 1: Radiation Dose Structured Reports for Radiography and Radioscopy, IEC 61910-1:2014, IEC, Geneva (2014).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Characteristics of Digital X-ray Imaging Devices, Part 1-1: Determination of the Detective Quantum Efficiency – Detectors Used in Radiographic Imaging, IEC 62220-1-1:2015, IEC, Geneva (2015).

- Ibid., Part 1-2: Determination of the Detective Quantum Efficiency – Detectors Used in Mammography, IEC 62220-1-2:2007 (2007).

- Ibid., Part 1-3: Determination of the Detective Quantum Efficiency – Detectors Used in Dynamic Imaging, IEC 62220-1-3:2008 (2008).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Exposure Index of Digital X-ray Imaging Systems, Part 1: Definitions and Requirements for General Radiography, IEC 62494-1:2008, IEC, Geneva (2008).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Medical Image Display Systems, Part 1: Evaluation Methods, IEC 62563-1:2009+AMD1:2016 CSV, IEC, Geneva (2016).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Good Refurbishment Practices for Medical Imaging Equipment, IEC PAS 63077:2016, IEC, Geneva (2016).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Cardiac Catheterization Equipment Performance: Report of Task Group No. 17 Diagnostic X-ray Imaging Committee, AAPM Report No. 70, AAPM, College Park, MD (2001).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, The Critical Examination of X-ray Generating Equipment in Diagnostic Radiology, IPEM Report 107, IPEM, York (2012).

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Medical X-ray, Electron Beam and Gamma-ray Protection for Energies up to 50 MeV (Equipment Design, Performance and Use), NCRP Report No. 102, NCRP, Bethesda, MD (1989).

- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION, Computed Tomography Dose Check, NEMA Standards Publication XR 25-2010, NEMA, Rosslyn, VA (2010).

- WORLD HEALTH ORGANIZATION, Technical Specifications for the World Health Imaging System for Radiography: The WHIS-RAD, WHO/RAD/TS/95.1, WHO, Geneva (1995).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Quality Control in Diagnostic Radiology: Report of Task Group No. 12 Diagnostic X-ray Imaging Committee, AAPM Report No. 74, AAPM, College Park, MD (2002).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Recommended Standards for the Routine Performance Testing of Diagnostic X-ray Systems, IPEM Report 91, IPEM, York (2005).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, The Commissioning and Routine Testing of Mammographic X-ray Systems: A Technical Quality Control Protocol, IPEM Report 89, IPEM, York (2005).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quality Assurance Programme for Screen Film Mammography, IAEA Human Health Series No. 2, IAEA, Vienna (2009).

- AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, Mammography Quality Control Manual, ACR, Reston, VA (1999).

- EUROPEAN COMMUNITITES, European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, 4th edn, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (2006).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Assessment of Display Performance for Medical Imaging Systems: Report of the American Association of Physicists in Medicine Task Group 18 Imaging Informatics Subcommittee, AAPM On-line Report No. 03, AAPM, College Park, MD (2005).

- HEADS OF THE EUROPEAN RADIOLOGICAL PROTECTION COMPETENT AUTHORITIES, Position Statement on Use of Handheld Portable Dental X-ray Equipment (11 Jun. 2014).

- MILLER, D.L., et al., Occupational radiation protection in interventional radiology: A Joint Guideline of the Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe and the Society of Interventional Radiology, Cardiovasc. Interv. Radiol. 33 (2010) 230–239.

- DURÁN, A., et al., Recommendations for occupational radiation protection in interventional cardiology, Catheter. Cardiovasc. Interv. 82 (2013) 29–42.

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposures, ICRP Publication 116, Elsevier (2011).

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Use of Personal Monitors to Estimate Effective Dose Equivalent and Effective Dose to Workers for External Exposure to Low-LET Radiation, NCRP Report No. 122, NCRP, Bethesda, MD (1995).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Implications for Occupational Radiation Protection of the New Dose Limit for the Lens of the Eye, IAEA-TECDOC-1731, IAEA, Vienna (2013).

- MARTIN, C.J., A review of radiology staff doses and dose monitoring requirements, Radiat. Prot. Dosim. 136 (2009) 140–157.

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Avoidance of Radiation Injuries from Medical Interventional Procedures, Publication 85, Pergamon Press, Oxford and New York (2000).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Pregnancy and Medical Radiation, Publication 84, Pergamon Press, Oxford and New York (2000).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiological Protection and Safety in Medicine, Publication 73, Pergamon Press, Oxford and New York (1996).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiological Protection in Medicine, Publication 105, Elsevier (2007).

- WORLD HEALTH ORGANIZATION, Effective Choices for Diagnostic Imaging in Clinical Practices, Technical Report Series No. 795, WHO, Geneva (1990).

- WORLD HEALTH ORGANIZATION, Rational Use of Diagnostic Imaging in Paediatrics, Technical Report Series No. 757, WHO, Geneva (1987).

- EUROPEAN COMMISSION, Referral Guidelines for Imaging, Radiation Protection No. 118, Publications Office of the European Union, Luxembourg (2000).

- EUROPEAN COMMISSION, Referral Guidelines for Medical Imaging Availability and Use in the European Union, Radiation Protection No. 178, Publications Office of the European Union, Luxembourg (2014).

- AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, 2017 ACR Appropriateness Criteria, ACR, Reston, VA (2017).

- ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS, iRefer: Making the Best Use of Clinical Radiology, 7th edn, RCR, London (2012).

- CANADIAN ASSOCIATION OF RADIOLOGISTS, 2012 CAR Diagnostic Imaging Referral Guidelines, CAR (2012).

- AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, Dental Radiographic Examinations: Recommendations for Patient Selection and Limiting Radiation Exposure, ADA/FDA (2012).

- COMMITTEE ON MEDICAL ASPECTS OF RADIATION IN THE ENVIRONMENT, Twelfth Report: The Impact of Personally Initiated X-ray Computed Tomography Scanning for the Health Assessment of Asymptomatic Individuals, Health Protection Agency (2007).

- Statutory Instruments 2011 No. 1567, Health and Safety, The Ionising Radiation (Medical Exposure) (Amendment) Regulations (2011).

- AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, “Practice parameters by modality: General diagnostic radiology”, 2017 Practice Parameters, ACR, Reston, VA (2017).

- Ibid., “Practice parameters by modality: Computed tomography (CT)”.

- Ibid., “Practice parameters by organ or body system: Breast imaging and intervention”.

- Ibid., “Practice parameters by radiology subspeciality: Interventional radiology”.

- Ibid., “Practice parameters by radiology subspeciality: Pediatric”.

- EUROPEAN COMMISSION, European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, EUR 16260 EN, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (1996).

- EUROPEAN COMMISSION, European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images in Paediatrics, EUR 16261, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (1996).

- EUROPEAN COMMISSION, European Guidelines for Quality Criteria for Computed Tomography, EUR 16262, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (2000).

- IMAGE GENTLY, Pediatric CT Protocols and Instructions 2014, www.imagegently.org/Procedures/Interventional-Radiology/Protocols

- Ibid., Interventional Procedures.

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, The Alliance for Quality Computed Tomography: Protocols, www.aapm.org/pubs/CTProtocols

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Protection of the Patient in Diagnostic Radiology, Publication 34, Pergamon Press, Oxford and New York (1982).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Managing Patient Dose in Digital Radiology, Publication 93, Elsevier (2004).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiological Protection in Paediatric Diagnostic and Interventional Radiology, Publication 121, Elsevier (2013).

- HERRMANN, T.L., et al., Best Practices in Digital Radiography, American Society of Radiologic Technologists White Paper, ASRT, Albuquerque, NM (2012).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients, IAEA Human Health Series No. 24, IAEA, Vienna (2013).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Cost-effective Methods of Patient Dose Reduction in Diagnostic Radiology, IPEM Report 82, IPEM, York (2001).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, An Exposure Indicator for Digital Radiography, AAPM Report No. 116, AAPM, College Park, MD (2009).

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, A Guide to Mammography and Other Breast Imaging Procedures, NCRP Report No. 149, NCRP, Bethesda, MD (2004).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quality Assurance Programme for Digital Mammography, IAEA Human Health Series No. 17, IAEA, Vienna (2011).

- VAN ENGEN, R.E., Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Digital Breast Tomosynthesis Systems, European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services, Nijmegen (2015).

- SECHOPOULOS, I., A review of breast tomosynthesis, Part I. The image acquisition process, Med. Phys. 40 (2013) 014301.

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Managing Patient Dose in Computed Tomography, Publication 87, Pergamon Press, Oxford and New York (2000).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Managing Patient Dose in Multi-detector Computed Tomography (MDCT), Publication 102, Elsevier (2007).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, The Measurement, Reporting, and Management of Radiation Dose in CT, AAPM Report No. 96, AAPM, College Park, MD (2008).

- NAGEL, H.D. (Ed.), Radiation Exposure in Computed Tomography: Fundamentals, Influencing Parameters, Dose Assessment, Optimisation, Scanner Data, Terminology, 4th edn, European Coordination Committee of the Radiological and Electromedical Industries, Hamburg (2002).

- McCOLLOUGH, C.H., BRUESEWITZ, M.R., KOFLER, J.M., Jr., CT dose reduction and dose management tools: Overview of available options, Radiogr. 26 (2006) 503–512.

- EUROPEAN COMMISSION, Cone Beam CT for Dental and Maxillofacial Radiology (Evidence-based Guidelines), Radiation Protection No. 172, Publications Office of the European Union, Luxembourg (2012).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiological Protection in Cone Beam Computed Tomography (CBCT), Publication 129, SAGE Publications (2015).

- EUROPEAN COMMISSION, European Guidelines on Radiation Protection in Dental Radiology: The Safe Use of Radiographs in Dental Practice, Radiation Protection No. 136, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (2004).

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Radiation Protection in Dentistry, NCRP Report No. 145, NCRP, Bethesda, MD (2003).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiological Protection in Cardiology, Publication 120, Elsevier (2013).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiological Protection in Fluoroscopically Guided Procedures Outside the Imaging Department, Publication 117, Elsevier (2010).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Functionality and Operation of Fluoroscopic Automatic Brightness Control/Automatic Dose Rate Control Logic in Modern Cardiovascular and Interventional Angiography Systems, AAPM Report No. 125, AAPM, College Park, MD (2012).

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Radiation Dose Management for Fluoroscopically-guided Interventional Medical Procedures, NCRP Report No. 168, NCRP, Bethesda, MD (2010).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Dual Energy X Ray Absorptiometry for Bone Mineral Density and Body Composition Assessment, IAEA Human Health Series No. 15, IAEA, Vienna (2010).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students, IAEA, Vienna (2014).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Implementation of the International Code of Practice on Dosimetry in Diagnostic Radiology (TRS 457): Review of Test Results, IAEA Human Health Reports No. 4, IAEA, Vienna (2011).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Status of Computed Tomography Dosimetry for Wide Cone Beam Scanners, IAEA Human Health Reports No. 5, IAEA, Vienna (2011).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Comprehensive Methodology for the Evaluation of Radiation Dose in X-ray Computed Tomography, AAPM Report No. 111, AAPM, College Park, MD (2010).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Size-specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations, AAPM Report No. 204, AAPM, College Park, MD (2011).

- SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE MÉDICALE, Dosimétrie des explorations diagnostiques en radiologie, Rapport SFPM No. 30, SFPM, Paris (2014).

- BALTER, S., HOPEWELL, J.W., MILLER, D.L., WAGNER, L.K., ZELEFSKY, M.J., Fluoroscopically guided interventional procedures: A review of radiation effects on patients’ skin and hair, Radiology 254 (2010) 326–341.

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, ICRP Statement on Tissue Reactions and Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissues and Organs: Threshold Doses for Tissue Reactions in a Radiation Protection Context, ICRP Publication 118, Elsevier (2012).

- HEGGIE, J.C.P., et al., Recommendations for a Digital Mammography Quality Assurance Program V4.0, ACPSEM Position Paper, Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine, Mascot (2017).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quality Assurance Programme for Computed Tomography: Diagnostic and Therapy Applications, IAEA Human Health Series No. 19, IAEA, Vienna (2012).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quality Assurance for PET and PET/CT Systems, IAEA Human Health Series No. 1, IAEA, Vienna (2009).

- EUROPEAN COMMISSION, Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy, Radiation Protection No. 162, Publications Office of the European Union, Luxembourg (2012).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Acceptance Testing and Quality Control of Photostimulable Storage Phosphor Imaging Systems, AAPM Report No. 93, AAPM, College Park, MD (2006).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Mammography: Assessment of Image Quality, ICRU Report 82, ICRU, Bethesda, MD (2009).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Quality Assurance of PET and PET/CT Systems, IPEM Report 108, IPEM, York (2013).

- BRITISH INSTITUTE OF RADIOLOGY, Assurance of Quality in the Diagnostic X Ray Department, 2nd edn, QA Working Group of the Radiation Protection Committee of the BIR, London (2001).

- CRANLEY, K., Measurement of the Performance Characteristics of Diagnostic X-ray Systems Used in Medicine: Report No. 32, Part I. X-ray Tubes and Generators, 2nd edn, Institution of Physics and Engineering in Medicine and Biology, York (1996).

- HILES, P.A., STARRIT, H.C., ibid., Part II. X-ray Image Intensifier Television Systems.

- EDYVEAN, S., LEWIS, M.A., KEAT, N., JONES, A.P., ibid., Part III. Computed Tomography X-ray Scanners.

- HOLUBINKA, M.R., ibid., Part IV. Intensifying Screens, Films, Processors and Auto Exposure Control.

- FAULKNER, K., ibid., Part V. Conventional Tomographic Equipment.

- ROBERTSON, J., ibid., Part VI. X-ray Image Intensifier Fluorography Systems.

- MACKENZIE, A., DOYLE, P., HONEY, I., ibid., Part VII. Digital Imaging Systems.

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Quality Assurance for Diagnostic Imaging, NCRP Report No. 99, NCRP, Bethesda, MD (1988).

- UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, Mammography Facility Surveys, Mammography Equipment Evaluations, and Medical Physicist Qualification Requirements under MQSA, Guidance for Industry and FDA Staff, FDA, Rockville, MD (2005).

- NHS CANCER SCREENING PROGRAMMES, Commissioning and Routine Testing of Full Field Digital Mammography Systems, NHSBSP Equipment Report 0604, Version 3, NHS Cancer Screening Programmes, Sheffield (2006).

- NHS CANCER SCREENING PROGRAMMES, Routine Quality Control Tests for Full Field Digital Mammography Systems, NHSBSP Equipment Report 0702, Version 1, NHS Cancer Screening Programmes, Sheffield (2007).

- AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, ACR–AAPM Technical Standard for Medical Physics Performance Monitoring of SPECT–CT Equipment, Resolution 35, ACR, Reston, VA (2014).

- AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, ACR–AAPM Technical Standard for Medical Physics Performance Monitoring of PET/CT Imaging Equipment, Resolution 45, ACR, Reston, VA (2013).

- SHOPE, T.B., Radiation-induced skin injuries from fluoroscopy, Radiogr. 16 (1996) 1195–1199.

- FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, Avoidance of Serious X-ray-induced Skin Injuries to Patients during Fluoroscopically-guided Procedures, FDA, Rockville, MD (1994).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Nuclear Medicine Resources Manual, IAEA, Vienna (2006).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Radiation Protection in Nuclear Medicine, IPEM Report 109, IPEM, York (2014).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Planning a Clinical PET Centre, IAEA Human Health Series No. 11, IAEA, Vienna (2010).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Operational Guidance on Hospital Radiopharmacy: A Safe and Effective Approach, IAEA, Vienna (2008).

- ELSINGA, P., et al., Guidance on current good radiopharmacy practice (cGRPP) for the small-scale preparation of radiopharmaceuticals, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 37 (2010) 1049–1062.

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Nuclear Medicine Physics: A Handbook for Teachers and Students, IAEA, Vienna (2014).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Cyclotron Produced Radionuclides: Guidance on Facility Design and Production of [18F]Fluorodeoxyglucose (FDG), IAEA Radioisotopes and Radiopharmaceuticals Series No. 3, IAEA, Vienna (2012).

- WORLD HEALTH ORGANIZATION, Quality Assurance of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and Related Materials, Vol. 2: Good Manufacturing Practices and Inspection, WHO, Geneva (1999).

- EUROPE DIRECTORATE FOR THE QUALITY OF MEDICINES AND HEALTHCARE, The European Pharmacopoeia 9.0, 3 vols, Council of Europe, Strasbourg (2016).

- BRITISH PHARMACOPOEIA COMMISSION, British Pharmacopoeia 2017, The Stationery Office, London (2016).

- UNITED STATES PHARMACOPOEIA, NATIONAL FORMULARY, USP 40–NF 35, The United States Pharmacopoeial Convention, Rockville, MD (2017).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Radionuclide Calibrators – Particular Methods for Describing Performance, IEC 61303:1994, IEC, Geneva (1994).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Radionuclide Imaging Devices: Characteristics and Test Conditions, Part 1: Positron Emission Tomographs, IEC 61675-1:2013, IEC, Geneva (2013).

- Ibid., Part 2: Gamma Cameras for Planar, Wholebody, and SPECT Imaging, IEC 61675-2:2015 (2015).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Nuclear Medicine Instrumentation: Routine Tests, Part 1: Gamma Radiation Counting Systems, IEC TR 61948-1:2016 (2016).

- Ibid., Part 2: Scintillation Cameras and Single Photon Emission Computed Tomography Imaging, IEC TR 61948-2:2001 (2001).

- Ibid., Part 3: Positron Emission Tomographs, IEC TR 61948-3:2005 (2005).

- Ibid., Part 4: Radionuclide Calibrators, IEC TR 61948-4:2006 (2006).

- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION, Performance Measurements of Gamma Cameras, NEMA Standards Publication NU 1-2012, NEMA, Rosslyn, VA (2013).

- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION, Performance Measurements of Positron Emission Tomographs, NEMA Standards Publication NU 2-2012, NEMA, Rosslyn, VA (2013).

- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION, Performance Measurements and Quality Control Guidelines for Non-imaging Intraoperative Gamma Probes, NEMA Standards Publication NU 3-2004, NEMA, Rosslyn, VA (2004).

- AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, ACR–AAPM Technical Standard for Medical Nuclear Physics Performance Monitoring of PET Imaging Equipment, ACR, Reston, VA (2016).

- AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, ACR–AAPM Technical Standard for Medical Nuclear Physics Performance Monitoring of Gamma Cameras, ACR, Reston, VA (2013).

- BUSEMANN SOKOLE, E., PŁACHCÍNSKA, A., BRITTEN, A., Acceptance testing for nuclear medicine instrumentation, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 37 (2010) 672–81.

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quality Assurance for SPECT Systems, IAEA Human Health Series No. 6, IAEA, Vienna (2009).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, DICOM Image and Data Management for Nuclear Medicine, Physiological Measurements, Radiotherapy and Ultrasound, IPEM Report 99, IPEM, York (2010).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, The Selection, Use, Calibration, and Quality Assurance of Radionuclide Calibrators Used in Nuclear Medicine, AAPM Report No. 181, AAPM, College Park, MD (2012).

- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Unsealed Radioactive Substances: Identification and Documentation, ISO 3925:2014, ISO, Geneva (2014).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Security of Radioactive Sources, IAEA Nuclear Security Series No. 11, IAEA, Vienna (2009).

- ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS, Guidelines for the Use of PET–CT in Children: Second Edition, RCR, London (2014).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Doses to the Embryo and Fetus from Intakes of Radionuclides by the Mother, Publication 88, Pergamon Press, Oxford and New York (2001).

- STABIN, M.G., BREITZ, H.B., Breast milk excretion of radiopharmaceuticals: Mechanisms, findings, and radiation dosimetry, J. Nucl. Med. 41 (2000) 863–873.

- LEIDE-SVEGBORN, S., AHLGREN, L., JOHANSSON, L., MATTSSON, S., Excretion of radionuclides in human breast milk after nuclear medicine examinations. Biokinetic and dosimetric data and recommendations on breastfeeding interruption, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 43 (2016) 808–821.

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Doses to Infants from Ingestion of Radionuclides in Mothers’ Milk, Publication 95, Elsevier (2004).

- PUBLIC HEALTH ENGLAND, Notes for Guidance on the Clinical Administration of Radiopharmaceuticals and Use of Sealed Radioactive Sources, Crown (2018).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quantitative Nuclear Medicine Imaging: Concepts, Requirements and Methods, IAEA Human Health Reports No. 9, IAEA, Vienna (2014).

- DORBALA, S., et al., SNMMI/ASNC/SCCT guideline for cardiac SPECT/CT and PET/CT 1.0, J. Nucl. Med. 54 (2013) 1485–1507.

- GELFAND, M.J., PARISI, M.T., TREVES, S.T., PEDIATRIC NUCLEAR MEDICINE DOSE REDUCTION WORKGROUP, Pediatric radiopharmaceutical administered doses: 2010 North American consensus guidelines, J. Nucl. Med. 52 (2011) 318–322.

- EUROPEAN ASSOCIATION OF NUCLEAR MEDICINE, Dosage Card, EANM, Vienna (2016).

- LASSMANN, M., TREVES, S.T., EANM/SNMMI PAEDIATRIC DOSAGE HARMONIZATION WORKING GROUP, Paediatric radiopharmaceutical administration: Harmonization of the 2007 EANM Paediatric Dosage Card (version 1.5.2008) and the 2010 North American consensus guidelines, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 41 (2014) 1036–1041.

- HENKIN, R.E., et al., ACR–ASTRO practice guideline for the performance of therapy with unsealed radiopharmaceutical sources, Clin. Nucl. Med. 36 (2011) e72–e80.

- SILBERSTEIN, E.B., et al., The SNM practice guideline for therapy of thyroid disease with 131I 3.0, J. Nucl. Med. 53 (2012) 1633–1651.

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Release of Patients after Therapy with Unsealed Radionuclides, Publication 94, Elsevier (2004).

- EUROPEAN COMMISSION, Radiation Protection following Iodine-131 Therapy (Exposure due to Out-patients or Discharged In-patients), Radiation Protection No. 97, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (1998).

- AMERICAN THYROID ASSOCIATION TASKFORCE ON RADIOIODINE SAFETY, et al., Radiation safety in the treatment of patients with thyroid diseases by radioiodine 131I: Practice recommendations of the American Thyroid Association, Thyroid 21 (2011) 335–346.

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Management of Radionuclide Therapy Patients, NCRP Report No. 155, NCRP, Bethesda, MD (2006).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Absorbed-dose Specification in Nuclear Medicine, ICRU Report 67, ICRU, Bethesda, MD (2002).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, A Primer for Radioimmunotherapy and Radionuclide Therapy, AAPM Report No. 71, AAPM, College Park, MD (2001).

- HINDORF, C., et al., EANM Dosimetry Committee guidelines for bone marrow and whole-body dosimetry, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 37 (2010) 1238–1250.

- HÄNSCHEID, H., et al., EANM Dosimetry Committee Series on Standard Operational Procedures for Pre-therapeutic Dosimetry, II. Dosimetry prior to radioiodine therapy of benign thyroid diseases, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 40 (2013) 1126–1134.

- LASSMANN, M., et al., EANM Dosimetry Committee Series on Standard Operational Procedures for Pre-therapeutic Dosimetry, I. Blood and bone marrow dosimetry in differentiated thyroid cancer therapy, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 35 (2008) 1405–1412.

- BOLCH, W.E., ECKERMAN, K.F., SGOUROS, G., THOMAS, S.R., MIRD Pamphlet No. 21: A generalized schema for radiopharmaceutical dosimetry – Standardization of nomenclature, J. Nucl. Med. 50 (2009) 477–484.

- SGOUROS, G., et al., MIRD Pamphlet No. 22 (abridged): Radiobiology and dosimetry of alpha-particle emitters for targeted radionuclide therapy, J. Nucl. Med. 51 (2010) 311–328.

- ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS, Radioiodine in the Management of Benign Thyroid Disease: Clinical Guidelines, RCP, London (2007).

- COLLETTI, P.M., PET–CT in the Pregnant Patient, Image Wisely (2012), www.imagewisely.org/~/media/ImageWisely-Files/NucMed/PETCT-in-the-Pregnant-Patient.pdf

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals: A Third Amendment to ICRP Publication 53, Publication 106, Elsevier (2008).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quality Assurance for Radioactivity Measurement in Nuclear Medicine, Technical Report Series No. 454, IAEA, Vienna (2006).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Publication 53, Pergamon Press, Oxford and New York (1988).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals: Addendum 2 to ICRP Publication 53, Publication 80, Pergamon Press, Oxford and New York (1998).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals: A Compendium of Current Information Related to Frequently Used Substances, Publication 128, SAGE Publications (2015).

- STABIN, M.G., STUBBS, J.B., TOOHEY, R.E., Radiation Dose Estimates for Radiopharmaceuticals, NUREG/CR-6345, Oak Ridge Institute of Science and Education, Oak Ridge, TN (1996).

- STABIN, M.G., “Internal dosimetry in pediatric nuclear medicine”, Pediatric Nuclear Medicine, 2nd edn (TREVES, S.T., Ed.), Springer, New York (1995) 556–581.

- DEZARN, W.A., et al., Recommendations of the American Association of Physicists in Medicine on dosimetry, imaging, and quality assurance procedures for 90Y microsphere brachytherapy in the treatment of hepatic malignancies, Med. Phys. 38 (2011) 4824–4845.

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Dosimetry for Radionuclide Therapy, IPEM Report 104, IPEM, York (2011).

- FISHER, D.R., SHEN, S., MEREDITH, R.F., MIRD Dose Estimate Report No. 20: Radiation absorbed-dose estimates for 111In- and 90Y-ibritumomab tiuxetan, J. Nucl. Med. 50 (2009) 644–652.

- WESSELS, B.W., et al., MIRD pamphlet No. 20: The effect of model assumptions on kidney dosimetry and response – Implications for radionuclide therapy, J. Nucl. Med. 49 (2008) 1884–1899.

- LOEVINGER, R., BUDINGER, T.F., WATSON, E.E., MIRD Primer for Absorbed Dose Calculations Society of Nuclear Medicine, Society of Nuclear Medicine, New York (1991).

- BOUCHET, L.G., et al., MIRD Pamphlet No. 19: Absorbed fractions and radionuclide S values for six age-dependent multiregion models of the kidney, J. Nucl. Med. 44 (2003) 1113–1147.

- BOLCH, W.E., et al., MIRD Pamphlet No. 17: The dosimetry of nonuniform activity distributions – Radionuclide S values at the voxel level, J. Nucl. Med. 40 (1999) 11S–36S.

- UK GAMMA PROBE WORKING GROUP, Guidelines on the Quality Assurance of Intraoperative Gamma Probes, British Nuclear Medicine Society (2005).

- EANM PHYSICS COMMITTEE, et al., Routine quality control recommendations for nuclear medicine instrumentation, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 37 (2010) 662–671.

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Quality Assurance in Gamma Camera Systems, IPEM Report 86, IPEM, York (2003).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Lessons Learned from Accidental Exposures in Radiotherapy, Safety Reports Series No. 17, IAEA, Vienna (2000).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Predisposal Management of Radioactive Waste from the Use of Radioactive Material in Medicine, Industry, Agriculture, Research and Education, IAEA Safety Standards Series No. SSG-45, IAEA, Vienna (in preparation).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management of Discharge of Low Level Liquid Radioactive Waste Generated in Medical, Educational, Research and Industrial Facilities, IAEA-TECDOC-1714, IAEA, Vienna (2013).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2018 Edition, IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 (Rev. 1), IAEA, Vienna (2018).

- MIJNHEER, B., et al., 3D EPID-based in vivo dosimetry for IMRT and VMAT, J. Phys. Conf. Ser. 444 (2013) 012011.

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Setting Up a Radiotherapy Programme: Clinical, Medical Physics, Radiation Protection and Safety Aspects, IAEA, Vienna (2008).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities, Safety Report Series No. 47, IAEA, Vienna (2006).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Radiotherapy Facilities: Master Planning and Concept Design Considerations, IAEA Human Health Reports No. 10, IAEA, Vienna (2014).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Planning National Radiotherapy Services: A Practical Tool, IAEA Human Health Series No. 14, IAEA, Vienna (2010).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Guidelines for Radiotherapy Treatment Rooms Design, IEC TR 61859:1997, IEC, Geneva (1997).

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Structural Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X- and Gamma-ray Radiotherapy Facilities, NCRP Report No. 151, NCRP, Bethesda, MD (2005).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Design and Shielding of Radiotherapy Treatment Facilities, IPEM Report 75, 2nd edn, IOP Publishing, Bristol (2017).

- VENSELAAR, J., BALTAS, D., MEIGOONI, A.S., HOSKIN, P.J. (Eds), Comprehensive Brachytherapy: Physical and Clinical Aspects, CRC Press, Boca Raton, FL (2013).

- CONFERENCE OF RADIATION CONTROL PROGRAM DIRECTORS, Technical White Paper: Guidance for State Programs that Regulate the New Therapy ModalityElectronic Brachytherapy, CRCPD Publication No. E-11-2, CRCPD, Frankfort, KY (2011).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance, IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 CSV, Consolidated version, IEC, Geneva (2012).

- Ibid., Part 2-1: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Electron Accelerators in the Range 1 MeV to 50 MeV, IEC 60601-2-1:2009+AMD1:2014 CSV, Consolidated version (2014).

- Ibid., Part 2-8: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Therapeutic X-ray Equipment Operating in the Range 10 kV to 1 MV, IEC 60601-2-8:2010+AMD1:2015 CSV, Consolidated version (2015).

- Ibid., Part 2-11: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Gamma Beam Therapy Equipment, IEC 60601-2-11:2013 (2013).

- Ibid., Part 2-17: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Automatically-controlled Brachytherapy	Afterloading Equipment, IEC 60601-2-17:2013 (2013).

- Ibid., Part 2-29: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Radiotherapy Simulators, IEC 60601-2-29:2008 (2008).

- Ibid., Part 2-68: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of X-ray-based Image-guided Radiotherapy Equipment for Use with Electron Accelerators, Light Ion Beam Therapy Equipment and Radionuclide Beam Therapy Equipment, IEC 60601-2-68:2014 (2014).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Dosimeters with Ionization Chambers as Used in Radiotherapy, IEC 60731:2011+AMD1:2016 CSV, Consolidated version, IEC, Geneva (2016).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Medical Electron Accelerators – Functional Performance Characteristics, IEC 60976:2007, IEC, Geneva (2007).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Medical Electron Accelerators – Guidelines for Functional Performance Characteristics, IEC TR 60977:2008, IEC, Geneva (2008).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Radiotherapy Simulators: Functional	Performance Characteristics, IEC 61168:1993, IEC, Geneva (1993).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Radiotherapy Simulators: Guidelines for Functional Performance Characteristics, IEC TS 61170:1993, IEC, Geneva (1993).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Radiotherapy Equipment: Coordinates, Movements and Scales, IEC 61217:2011, IEC, Geneva (2011).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) – Radiotherapy Objects, IEC TR 61852:1998, IEC, Geneva (1998).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Requirements for the Safety of Radiotherapy Treatment Planning Systems, IEC 62083:2009, IEC, Geneva (2009).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Safety of Radiotherapy Record and Verify Systems, IEC 62274:2005, IEC, Geneva (2005).

- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Medical Electrical Equipment: Dosimetric Instruments as Used in Brachytherapy, Part 1: Instruments Based on Well-type Ionization Chambers, IEC 62467-1:2009, IEC, Geneva (2009).

- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Radiological Protection: Sealed Radioactive Sources – General Requirements and Classification, ISO 2919:2012, ISO, Geneva (2012).

- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Radiation Protection: Sealed Radioactive Sources – Leakage Test Methods, ISO 9978:1992, ISO, Geneva (1992).

- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Clinical Dosimetry: Beta Radiation Sources for Brachytherapy, ISO 21439:2009, ISO, Geneva (2009).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Record and Verify Systems for Radiation Treatment of Cancer: Acceptance Testing, Commissioning and Quality Control, IAEA Human Health Reports No. 7, IAEA, Vienna (2013).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, AAPM Code of Practice for Radiotherapy Accelerators, AAPM Report No. 47, AAPM, College Park, MD (1994).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Acceptance Testing and Commissioning of Linear Accelerators, Report 94, IPEM, York (2007).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students, IAEA, Vienna (2005).

- THOMADSEN, B., et al., Potential hazard due to induced radioactivity secondary to radiotherapy: The report of Task Group 136 of the American Association of Physicists in Medicine, Health Phys. 107 (2014) 442–460.

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Remote Afterloading Technology, AAPM Report No. 41, AAPM, College Park, MD (1993).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation (Revised), ICRU Report 85, ICRU, Bethesda, MD (2011)

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for Radiation Treatment of Cancer, Technical Reports Series No. 430, IAEA, Vienna (2004).

- FRAASS, B., et al., American Association of Physicists in Medicine Radiation Therapy Committee Task Group 53: Quality assurance for clinical radiotherapy treatment planning, Med. Phys. 25 (1998) 1773–1829.

- SHAW, J. (Ed.), A Guide to Commissioning and Quality Control of Treatment Planning Systems, IPEMB Report 68, Institution of Physics and Engineering in Medicine and Biology, York (1996).

- BOMFORD, C.K., DAWES, P.J., LILLICRAP, S.C., YOUNG, J., Treatment simulators, Br. J. Radiol. Suppl. 23 (1989) 1–49.

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, The Role of In-room kV X-ray Imaging for Patient Setup and Target Localization, AAPM Report No. 104, AAPM, College Park, MD (2009).

- DAS, I.J., et al., Accelerator beam data commissioning equipment and procedures: Report of the TG-106 of the Therapy Physics Committee of the AAPM, Med. Phys. 35 (2008) 4186–4215.

- LOW, D., MORAN, J., DEMPSEY, J., DONG, L., OLDHAM, M., Dosimetry Tools and Techniques for IMRT, Report of AAPM Task Group 120, Med. Phys. 38 (2011) 1313–1338.

- NATH, R., et al., Code of practice for brachytherapy physics: Report of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 56, Med. Phys. 24 (1997) 1557–1998.

- EUROPEAN SOCIETY FOR RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY, GEC–ESTRO Handbook of Brachytherapy, 2nd edn, ESTRO, Brussels (2014).

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Neutron Measurements around High Energy X-ray Radiotherapy Machines, AAPM Report No. 19, AAPM, College Park, MD (1986).

- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Preconception and Prenatal Radiation Exposure: Health Effects and Protective Guidance, NCRP Report No. 174, NCRP, Bethesda, MD (2013).

- THOMADSEN, B.R., et al., A review of safety, quality management, and practice guidelines for high-dose-rate brachytherapy: Executive summary, Pract. Radiat. Oncol. 4 (2014) 65–70.

- JAFFRAY, D.A., et al., Safety considerations for IGRT: Executive summary, Pract. Radiat. Oncol. 3 (2013) 167–170 (including Supplemental Material: Assuring Safety and Quality in Image Guided Delivery of Radiation Therapy).

- MORAN, J.M., et al., Safety considerations for IMRT: Executive summary, Pract. Radiat. Oncol. 1 (2011) 190–195 (including Supplemental Material: Safety Considerations for IMRT).

- SOLBERG, T.D., et al., Quality and safety considerations in stereotactic radiosurgery and stereotactic body radiation therapy: Executive summary, Pract. Radiat. Oncol. 2 (2012) 2–9 (including Supplemental Material: Quality and Safety Considerations in Stereotactic Radiosurgery and Stereotactic Body Radiation Therapy).

- ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS, SOCIETY AND COLLEGE OF RADIOGRAPHERS, INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, NATIONAL PATIENT SAFETY AGENCY, BRITISH INSTITUTE OF RADIOLOGY, Towards Safer Radiotherapy, RCR, London (2008).

- ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS, SOCIETY AND COLLEGE OF RADIOGRAPHERS, CHILDREN’S CANCER AND LEUKAEMIA GROUP, Good Practice Guide for Paediatric Radiotherapy, RCR, London (2012).

- STOVALL, M., et al., Fetal dose from radiotherapy with photon beams: Report of the AAPM Radiation Therapy Task Group No. 36, Med. Phys. 22 (1995) 63–82.

- BISSONNETTE, J.P., et al., Quality assurance for image-guided radiation therapy utilizing CT-based technologies: A report of the AAPM TG-179, Med. Phys. 39 (2012) 1946–1963.

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water, Technical Reports Series No. 398, IAEA, Vienna (2000).

- ALMOND, P.R., et al., AAPM’s TG-51 protocol for clinical reference dosimetry of high-energy photon and electron beams, Med. Phys. 26 (1999) 1847–1870.

- MA, C.M., et al., AAPM protocol for 40–300 kV X-ray beam dosimetry in radiotherapy and radiobiology, Med. Phys. 28 (2001) 868–893.

- KUTCHER, G.J., et al., Comprehensive QA for radiation oncology: Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40, Med. Phys. 21 (1994) 581–618.

- YU, Y., et al., Permanent prostate seed implant brachytherapy: Report of the American Association of Physicists in Medicine Task Group No. 64, Med. Phys. 26 (1999) 2054–2076.

- BUTLER, W.M., et al., Third-party brachytherapy source calibrations and physicist responsibilities: Report of the AAPM Low Energy Brachytherapy Source Calibration Working Group, Med. Phys. 35 (2008) 3860–3865.

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Calibration of Photon and Beta Ray Sources Used in Brachytherapy: Guidelines on Standardized Procedures at Secondary Standards Dosimetry Laboratories (SSDLs) and Hospitals, IAEA-TECDOC-1274, IAEA, Vienna (2002).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Small Field MV Photon Dosimetry, IPEM Report 103, IPEM, York (2010).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Dosimetry of Small Static Fields Used in External Beam Radiotherapy, Technical Reports Series No. 483, IAEA, Vienna (2017).

- HERMAN, M.G., et al., Clinical use of electronic portal imaging: Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 58, Med. Phys. 28 (2001) 712–737.

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Radiotherapy Portal Imaging Quality, AAPM Report No. 24, AAPM, College Park, MD (1987).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Prescribing, Recording, and Reporting Photon Beam Therapy, ICRU Report 50, ICRU, Bethesda, MD (1993).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam Therapy (Supplement to ICRU Report 50), ICRU Report 62, ICRU, Bethesda, MD (1999).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Prescribing, Recording, and Reporting Photon-Beam Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT), ICRU Report 83, ICRU, Bethesda, MD (2010).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Prescribing, Recording, and Reporting Electron Beam Therapy, ICRU Report 71, ICRU, Bethesda, MD (2004).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Prescribing, Recording, and Reporting Proton-Beam Therapy, ICRU Report 78, ICRU, Bethesda, MD (2007).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Dose Reporting in Ion Beam Therapy (Proc. Mtg Ohio, 2006), IAEA-TECDOC-1560, IAEA, Vienna (2007).

- GERBI, B.J., Recommendations for clinical electron beam dosimetry: Supplement to the recommendations of Task Group 25, Med. Phys. 36 (2009) 3239–3279.

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Diode In Vivo Dosimetry for Patients Receiving External Beam Radiation Therapy, AAPM Report No. 87, AAPM, College Park, MD (2005).

- VAN DAM, J., MARINELLO, G., Methods for In Vivo Dosimetry in External Radiotherapy, 2nd edn, European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels (2006).

- HUYSKENS, D.P., et al., Practical Guidelines for the Implementation of In Vivo Dosimetry with Diodes in External Radiotherapy with Photon Beams (Entrance Dose), European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels (2001).

- KARLSSON, M., et al., Independent Dose Calculations Concepts and Models, European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels (2010).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Development of Procedures for In Vivo Dosimetry in Radiotherapy, IAEA Human Health Reports No. 8, IAEA, Vienna (2013).

- BRITISH INSTITUTE OF RADIOLOGY, Central axis depth dose data for use in radiotherapy, Br. J. Radiol. Suppl. 17 (1996) 1–147.

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Dose and Volume Specification for Reporting Intracavitary Therapy in Gynecology, ICRU Report 38, ICRU, Bethesda, MD (1985).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Dose and Volume Specification for Reporting Interstitial Therapy, ICRU Report 58, ICRU, Bethesda, MD (1997).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, Dosimetry of Beta Rays and Low-energy Photons for Brachytherapy with Sealed Sources ICRU Report 72, ICRU, Bethesda, MD (2004).

- PÉREZ-CALATAYUD, J., et al., Dose calculation for photon-emitting brachytherapy sources with average energy higher than 50 keV: Report of the AAPM and ESTRO, Med. Phys. 39 (2012) 2904–2929.

- BEAULIEU, L., et al., Report of the Task Group 186 on model-based dose calculation methods in brachytherapy beyond the TG-43 formalism: Current status and recommendations for clinical implementation, Med. Phys. 39 (2012) 6208–6236.

- CHIU-TSAO, S.T., SCHAART, D.R., SOARES, C.G., NATH, R., Dose calculation formalisms and consensus dosimetry parameters for intravascular brachytherapy dosimetry: Recommendations of the AAPM Therapy Physics Committee Task Group No. 149, Med. Phys. 34 (2007) 4126–4157.

- NATH, R., et al., AAPM recommendations on dose prescription and reporting methods for permanent interstitial brachytherapy for prostate cancer: Report of Task Group 137, Med. Phys. 36 (2009) 5310–5322.

- CHIU-TSAO, S.T., et al., Dosimetry of 125I and 103Pd COMS eye plaques for intraocular tumors: Report of Task Group 129 by the AAPM and ABS, Med. Phys. 39 (2012) 6161–6184.

- RIVARD, M.J., et al., Update of AAPM Task Group No. 43 Report: A revised AAPM protocol for brachytherapy dose calculations, Med. Phys. 31 (2004) 633–674.

- NATH, R., et al., Intravascular brachytherapy physics: Report of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 60, Med. Phys. 26 (1999) 119–152.

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Dosimetry of Interstitial Brachytherapy Sources, AAPM Report No. 51, AAPM, College Park, MD (1995).

- MURPHY, M.J., et al., The management of imaging dose during image-guided radiotherapy: Report of the AAPM Task Group 75, Med. Phys. 34 (2007) 4041–4063.

- SÁNCHEZ-DOBLADO, F., et al., Estimation of neutron-equivalent dose in organs of patients undergoing radiotherapy by the use of a novel online digital detector, Phys. Med. Biol. 57 (2012) 6167–6191.

- FOWLER, J.F., 21 years of biologically effective dose, Br. J. Radiol. 83 (2010) 554–568.

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Specification and Acceptance Testing of Radiotherapy Treatment Planning Systems, IAEA-TECDOC-1540, IAEA, Vienna (2007).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Commissioning of Radiotherapy Treatment Planning Systems: Testing for Typical External Beam Treatment Techniques, IAEA-TECDOC-1583, IAEA, Vienna (2008).

- BALDWIN, P., JOSLIN, C.A.F., WILLIAMS, P.C., Report of the Independent Inquiry Commissioned by the West Midlands Regional Health Authority into the Conduct of Isocentric Radiotherapy at the North Staffordshire Royal Infirmary between 1982 and 1991, HM Stationery Office, London (1992).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Investigation of an Accidental Exposure of Radiotherapy Patients in Panama, IAEA, Vienna (2001).

- SCOTTISH EXECUTIVE, Unintended Overexposure of Patient Lisa Norris during Radiotherapy Treatment at the Beatson Oncology Centre, Glasgow in January 2006: Report of an Investigation by the Inspector Appointed by the Scottish Ministers for The Ionising Radiation (Medical Exposures) Regulations 2000, Edinburgh (2006).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Prevention of Accidental Exposures to Patients Undergoing Radiation Therapy, Publication 86, Pergamon Press, Oxford and New York (2000).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Accidental Overexposure of Radiotherapy Patients in San José, Costa Rica, IAEA, Vienna (1998).

- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA MÉDICA, The Accident of the Linear Accelerator in the ‘Hospital Clínico de Zaragoza’, SEFM, Madrid (1991).

- LEER, J.W.H., McKENZIE, A.L., SCALLIET, P., THWAITES, D.I., Practical Guidelines for the Implementation of a Quality System in Radiotherapy, European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels (1998).

- THWAITES, D., SCALLIET, P., LEER, J.W., OVERGAARD, J., Quality assurance in radiotherapy: European Society for Therapeutic Radiology and Oncology Advisory Report to the Commission of the European Union for the ‘Europe Against Cancer Programme’, Radiother. Oncol. 35 (1995) 61–73.

- ALETTI, P., BEY, P. (Eds), Recommendations for a Quality Assurance Programme in External Radiotherapy, European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels (1995).

- DUTREIX, A., et al., Monitor Unit Calculation for High Energy Photon Beams, European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels (1997).

- MIJNHEER, B., BRIDIER, A., GARIBALDI, C., TORZSOK, K., VENSELAAR, J., Monitor Unit Calculation for High Energy Photon Beams: Practical Examples, European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels (2001).

- MIJNHEER, B., et al., Quality Assurance of Treatment Planning Systems: Practical Examples for Non-IMRT Photon Beams, European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels (2004).

- VENSELAAR, J., PÉREZ-CALATAYUD, J., A Practical Guide to Quality Control of Brachytherapy Equipment, European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels (2004).

- ALBER, M., et al., Guidelines for the Verification of IMRT, European Society for Radiotherapy and Oncology, Brussels (2008).

- GIBBONS, J.P., et al., Monitor unit calculations for external photon and electron beams: Report of the AAPM Therapy Physics Committee Task Group No. 71, Med. Phys. 41 (2014).

- LANGEN, K., et al., QA for helical tomotherapy: Report of the AAPM Task Group 148, Med. Phys. 37 (2010) 4817–4853.

- KLEIN, E.E., et al., Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators, Med. Phys. 36 (2009) 4197–4212.

- EZZELL, G.A., et al., IMRT commissioning: Multiple institution planning and dosimetry comparisons – A report from AAPM Task Group 119, Med. Phys. 36 (2009) 5359–5373.

- MUTIC, S., et al., Quality assurance for computed-tomography simulators and the computed tomography-simulation process: Report of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 66, Med. Phys. 30 (2003) 2762–2792.

- KUBO, H.D., GLASGOW, G.P., PETHEL, T.D., THOMADSEN, B.R., WILLIAMSON, J.F., High dose rate brachytherapy treatment delivery: Report of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 59, Med. Phys. 25 (1998) 375–403.

- AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE, Physical Aspects ofQuality Assurance in Radiation Therapy, AAPM Report No. 13, AAPM, New York (1984).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Guidance for Commissioning and Quality Assurance of a Networked Radiotherapy Department, IPEM Report 93, IPEM, York (2006).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Physics Aspects of Quality Control in Radiotherapy, IPEM Report 81, IPEM, York (1999).

- INSTITUTION OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY, Commissioning and Quality Assurance of Linear Accelerators, IPEMB Report 54, IPEMB, York (1990).

- FONTENOT, J.D., et al., AAPM Medical Physics Practice Guideline 2.a: Commissioning and quality assurance of X-ray-based image-guided radiotherapy systems, J. Appl. Clin. Med. Phys. 15 (2014) 3–13.

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Radiation Safety Aspects of Brachytherapy for Prostate Cancer using Permanently Implanted Sources, Publication 98, Elsevier (2005).

- EZZELL, G.A., et al., Guidance document on delivery, treatment planning, and clinical implementation of IMRT: Report of the IMRT subcommittee of the AAPM radiation therapy committee, Med. Phys. 30 (2003) 2089–2115.

- PURDY, J.A., et al., Medical accelerator safety considerations: Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 35, Med. Phys. 20 (1993) 1261–1275.

- EUROPEAN COMMISSION, General Guidelines on Risk Management in External Beam Radiotherapy, Radiation Protection No. 181, Publications Office of the European Union, Luxembourg (2015).

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Prevention of High-dose-rate Brachytherapy Accidents, Publication 97, Elsevier (2005).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, Guidance for the Clinical Implementation of Intensity Modulated Radiation Therapy, IPEM Report 96, IPEM, York (2008).

- ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS, Quality Assurance Practice Guidelines for Transperineal LDR Permanent Seed Brachytherapy of Prostate Cancer, RCR, London (2012).

- ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS, SOCIETY AND COLLEGE OF RADIOGRAPHERS, INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, On Target: Ensuring Geometric Accuracy in Radiotherapy, RCR, London (2008).

- FONG DE LOS SANTOS, L.E., et al., Medical Physics Practice Guideline 4.a: Development, implementation, use and maintenance of safety checklists, J. Appl. Clin. Med. Phys. 16 (2015) 37–59.

- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, Preventing Accidental Exposures from New External Beam Radiation Therapy Technologies, Publication 112, Elsevier (2009).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Radiological Accident in Istanbul, IAEA, Vienna (2000).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Radiological Accident in Samut Prakarn, IAEA, Vienna (2002).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Accidental Overexposure of Radiotherapy Patients in Białystok, IAEA, Vienna (2004).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, On-site Visits to Radiotherapy Centres: Medical Physics Procedures, IAEA-TECDOC-1543, IAEA, Vienna (2007).

- NUCLEAR REGULATORY COMMISSION, Consolidated Guidance about Materials Licenses: Program-specific Guidance about Medical Use Licenses, NUREG-1556, Vol. 9, Rev. 2, Office of Federal and State Materials and Environmental Management Programs, Washington, DC (2008).

- INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, UK Guidance on Radiation Protection Issues following Permanent Iodine-125 Seed Prostate Brachytherapy, IPEM Report 106, IPEM, York (2012).

- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency: Updating IAEA-TECDOC-953, EPR-METHOD (2003), IAEA, Vienna (2003).

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Radiological Protection for Medical Exposure to Ionizing Radiation, IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.5, IAEA, Vienna (2002).

EUROPEAN SOCIETY FOR THERAPEUTIC RADIOLOGY AND ONCOLOGY, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MEDICAL PHYSICS, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Applying Radiation Safety Standards in Radiotherapy, Safety Reports Series No. 38, IAEA, Vienna (2006).

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MEDICAL PHYSICS, INTERNATIONAL SOCIETY OF RADIOLOGY, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Applying Radiation Safety Standards in Diagnostic Radiology and Interventional Procedures Using X Rays, Safety Reports Series No. 39, IAEA, Vienna (2006).

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MEDICAL PHYSICS, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, WORLD FEDERATION OF NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Applying Radiation Safety Standards in Nuclear Medicine, Safety Reports Series No. 40, IAEA, Vienna (2005).

U pripremi je vodič za sigurnost o nemedicinskom snimanju ljudskog tijela. Smjernice za opravdanost takvog snimanja su date u seriji „Sigurnosni standardi“, br. GSG-5, IAEA, „Opravdanost djelatnosti, uključujući i nemedicinsko snimanje ljudskog tijela“ (Justification of Practices, Including Non-medical Human Imaging, referenca 6).

Nap. prev.: Iako se koristi i termin "nenamjerne", ispravnije je "nenamjeravane" jer se termin "unintended" odnosi na namjernu ekspoziciju, ali drugačiju od one koja se namjeravala, obično veću (https://www.cqc.org.uk/guidance-providers/ionising-radiation/definition-significant-accidental-or-unintended-exposures). Npr., vidi tačku 5.271 ovog Vodiča.

Definicija medicinske ekspozicije u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) je promijenjena u odnosu na onu koja je ranije korištena u cilju osiguranja da se slučaj u kojem je pogrešan pojedinac izložen zračenju zadrži u okviru zaštite od zračenja i sigurnosti kod medicinske ekspozicije, tako da odgovarajuće osobe mogu povesti istragu o tom slučaju uz korektivne mjere da se ponavljanje takve situacije smanji na minimum.

Države imaju različite upravne strukture, pa se zato termin „vlasti“ (government) na način korišten u sigurnosnim standardima IAEA-e treba razumjeti u širem smislu i u skladu s tim je ovdje zamjenjiv s pojmom  „država“.

Izraz „doze“ u tačkama 2.34–2.45 o DRL uključuje aktivnosti u procedurama nuklearne medicine, što je navedeno u tački 2.18.

Vidi www.eu-alara.net/index.php/surveys-mainmenu-53/36-ean-surveys/156-drls.html

Vidi www.arpansa.gov.au/research/surveys/national-dijagnostička-reference-level-service

Vidi www.eurosafeimaging.org/pidrl

Izraz „smjernice i tehnički standardi za djelatnost“ se koristi da se predstavi niz dokumenata, saopštenja i publikacija koje sačinjavaju stručna tijela u cilju pomoći u edukaciji i usmjeravanju zdravstvenih radnika u obavljanju njihove specijalnosti.

Iako nije striktno pitanje zaštite od zračenja i sigurnosti, važno je osigurati da građevina može podnijeti težinu strukturalne zaštite za koju možda nije prvobitno projektovana.

Specijalista za IT u ovom smislu je stručnjak za informatiku snimanja, sa stručnim znanjem o poboljašnju efikasnosti, tačnosti, upotrebljivosti, pouzdanosti i međusobne povezanosti medicinskog snimanja i radioterapijskih usluga unutar medicinskog radiološkog objekta i, ako je to relevantno, organizaciono višeg objekta u čijem je on u sastavu.

Etički odbor je izraz koji se koristi u dokumentu GSR Part 3 (referenca 3) za odbor posvećen pravima i dobrobiti subjekata istraživanja. U nekim državama se koristi i izraz „institucionalni odbor za razmatranje“.

Definicija dobavljača (izvora zračenja) u dokumentu GSR Dio 3 (referenca 3) uključuje projektante, proizvođače, konstruktore, one koji sklapaju ili instaliraju izvor, distributere, prodavače, uvoznike i izvoznike izvora zračenja.

Nap. prev.: Misli se na procenat kojeg medicinski radiološki objekt daje uputiocu od svoje zarade na radiološkim procedurama za svako upućivanje na proceduru.

U nekim državama se zovu anesteziolozi.

Medicinski radiološki objekt može biti „samostalan“ subjekt, npr. centar za medicinsko snimanje ili može biti dio veće organizacije, npr. bolnice. Tačke 2.138–2.149 o sistemu upravljanja su fokusirane na nivo medicinskog radiološkog objekta, ali ako je takav objekt dio veće organizacije, sistem upravljanja tim objektom će sigurno biti dio šireg sistema upravljanja organizacije.

Vidi http://dicom.nema.org

Vidi www.hl7.org

Vidi www.ihe.net

World Health Imaging System je rendgenska oprema opšte namjene napravljena u skladu sa specifikacijama koje je sačinila Svjetska zdravstvena organizacija za zemlje u razvoju.

Izraz „operator“ se u ovom poglavlju koristi u opštem smislu. Operator je obično medicinski radiološki tehnolog, ali ponekad može biti i radiološki medicinski radnik.

Ostale smjernice se mogu naći na http://gbu.radiologie.fr, www.imagingpathways.health.wa.gov.au i www.myesr.org/esriguide

Takvi elektronski sistemi obuhvataju kompjuterizovani sistem za ljekarske naloge, recepte i sl. (computerized physican order entry; CPOE); od takvog sistema se očekuje da kreira uputnicu za snimanje umjesto naloga.

Nap. prev.: Kasnije se u tački 4.162 ovog Vodiča spominju "tri grupe" iz tačke 3.157 dokumenta GSR Dio 3; treća grupa su pacijentkinje dojilje koje se ovdje ne navode.

Vidi www.iaea.org/resources/rpop/resources/databases-and-learning-systems/safrad

U objektu nuklearne medicine su takođe prisutni i zatvoreni izvori zračenja, npr. oni koji se koriste za provjeru kod kalibracije opreme za mjerenje aktivnosti i nuklearni flood izvori kojima se provjerava uniformnost gama kamera te za osiguranje kvaliteta i kalibraciju PET skenera.

Takvi elektronski sistemi obuhvataju kompjuterizovani sistem za ljekarske naloge, recepte i sl. (computerized physican order entry; CPOE); od takvog sistema se očekuje da kreira uputnicu za snimanje umjesto naloga.

Nap. prev.: U tačkama 3.147 i 5.195 ovog Vodiča se spominju "dvije grupe" iz tačke 3.157 dokumenta GSR Dio 3 jer se ne navode pacijentkinje dojilje.

Nap. prev.: Vjerovatno treba "objekt za radioterapiju"

Nap. prev.: U tački 4.162 ovog Vodiča se spominju "tri grupe" iz tačke 3.157 dokumenta GSR Dio 3; treća grupa su pacijentkinje dojilje koje se ovdje ne navode.